## gastroskopy
Część nr 1. Gastroskopy
I. Gastroskop diagnostyczny 1 szt.
Nazwa …........................................., model/typ ….......................
Producent …...............................................................
Rok produkcji ….................................................................
Numer katalogowy…......................................................
lp | Opis przedmiotu zamówienia/ parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany i/lub oceniany | Parametr oferowany*) (należy opisać parametr oferowany) | Punktacja parametrów ocenianych
1 | Gastroskop fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2023. | Tak
2 | Gastroskop wideo, giętki do wziernikowania górnego odcinka przewodu pokarmowego | TAK
3 | Dodatkowy kanał służący do spłukiwania podczas endoskopii niezależny od kanału roboczego. | TAK/NIE |  | NIE- 0 pkt. TAK -10 pkt.
4 | Urządzenie współpracujące z posiadanymi przez Zamawiającego wideoprocesorami endoskopowymi Olympus EVIS EXERA III i EVIS X1 | TAK
5 | Średnica sondy endoskopu 8,9 mm | TAK
6 | Średnica kanału roboczego min 2,8 | TAK
7 | Kąt zagięcia końcówki sondy góra/dół min 210/90 st. | TAK, podać |  | kąt zagięcia = 210/90 stopni - 0 pkt. kąt zagięcia >210/90 stopni - 5 pkt.
8 | Kąt zagięcia końcówki sondy prawo/lewo min 100/100 st. | TAK, podać |  | kąt zagięcia = 100/100 stopni - 0 pkt. kąt zagięcia >100/100 stopni - 5 pkt.
9 | Długość robocza aparatu 1030 mm | TAK
10 | Pole widzenia min 140 st. | TAK, podać |  | pole widzenia = 140 stopni - 0 pkt. pole widzenia > 140 stopni - 5 pkt.
11 | Głębia ostrości 2-100 mm | TAK
12 | Jednostopniowe złącze aparatu do procesora graficznego | TAK/NIE |  | NIE - 0 pkt. TAK - 5 pkt.
13 | Funkcja obrazowania wąskopasmowego poprawiająca czułość wykrycia zmian nowotworowych przewodu pokarmowego. | TAK
Wymagania pozostałe
1 | Instalacja i uruchomienie urządzenia | TAK
2 | Urządzenie kompletne, gotowe do użycia | TAK
4 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i lub elektronicznej wraz z dostawą urządzenia | TAK
5 | Okres gwarancji - minimum 24 msc. | TAK, podać |  | gwarancja 24 msc - 0 pkt.; gwarancja 36 msc. -5 pkt.
6 | Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 10 dni roboczych | TAK, podać |  | czas naprawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia - 5 pkt; od 6 do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia - 0 pkt.
7 | Karta gwarancyjna, paszport techniczny wraz z dostawą urządzenia | TAK
8 | Dostępność oryginalnych części zamiennych , minimum 10 lat | TAK
II. Gastroskop zabiegowy - 1 szt.
Nazwa…............... , model/typ…...............
Producent ….........................................
Rok produkcji…...............................
Numer katalogowy….......................
lp. | Opis przedmiotu zamówienia/ parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany i/lub oceniany | Parametr oferowany*) (należy opisać parametr oferowany) | Punktacja parametrów ocenianych
| Gastroskop fabrycznie nowy, niepoekspozycyjny, rok produkcji 2023. | TAK
1 | Gastroskop wideo, giętki do wziernikowania górnego odcinka przewodu pokarmowego | TAK
2 | Dodatkowy kanał służący do spłukiwania podczas endoskopii niezależny od kanału roboczego. | TAK/NIE |  | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt.
3 | Urządzenie współpracujące z posiadanymi przez zamawiającego wideoprocesorami endoskopowymi Olympus EVIS EXERA III i EVIS X1 | TAK
4 | Średnica sondy endoskopu 10,9 mm | TAK
5 | Średnica kanału roboczego min 3,7 mm | TAK
6 | Kąt zagięcia końcówki sondy góra/dół min. 210/90 st. | TAK, podać |  | kąt zagięcia = 210/90 stopni - 0 pkt. kąt zagięcia >210/90 stopni - 5 pkt.
7 | Kąt zagięcia końcówki sondy prawo/lewo min. 100/100 st. | TAK, podać |  | kąt zagięcia = 100/100 stopni - 0 pkt. kąt zagięcia >100/100 stopni - 5 pkt.
8 | Długość robocza aparatu 1030 mm | TAK
9 | Pole widzenia min. 140 st. | TAK, podać |  | pole widzenia = 140 stopni- 0 pkt. pole widzenia > 140 stopni - 5 pkt.
10 | Głębia ostrości 2-100 mm | TAK
11 | Jednostopniowe złącze aparatu do procesora graficznego | TAK/NIE |  | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt.
Pozostałe wymagania
1 | Instalacja i uruchomienie urządzenia | TAK
2 | Urządzenie kompletne, gotowe do użycia | TAK
3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i lub elektronicznej wraz z dostawą urządzenia | TAK
4 | Gwarancja - minimum 24 msc. | TAK, podać
5 | Okres gwarancji - minimum 24 msc. | TAK, podać |  | gwarancja 24 msc - 0 pkt.; gwarancja 36 msc. -5 pkt.
6 | Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 10 dni | TAK, podać |  | czas naprawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia = 5 pkt; od 6 do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia = 0 pkt.
7 | Karta gwarancyjna, paszport techniczny wraz z dostawą urządzenia | TAK
8 | Dostępność oryginalnych części zamiennych , minimum 10 lat | TAK
*) wypełnia Wykonawca
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

## insuflator
Część nr 2. Endoskopowy insuflator CO2 - 1 szt.
Nazwa …........................, model/typ…...................................
Producent:…...........................................
Rok produkcji…............................................
Numer katalogowy ….................................
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia/parametrów technicznych i funkcjonalnych | Parametr wymagany i /lub oceniany | Parametr oferowany*) (należy opisać oferowany parametr) | Punktacja parametrów ocenianych
1 | Urządzenia fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2023. | TAK
2 | Endoskopowe urządzenie do regulacji przepływu dwutlenku węgla | TAK
3 | Niezbędne wyposażenie do podaży CO2 przez endoskop podczas badań endoskopowych. | TAK
4 | Urządzenie wraz z butelką na wodę, kompatybilne z przyłączem do posiadanych endoskopów Olympus serii 165 i nowszych | TAK
5 | Przewód sterujący do podłaczenia do posiadanych procesorów graficznych i źródeł światła Olympus X1 i CV - 190 zabezpieczający przed podwójną insuflacją | TAK
Pozostałe wymagania
1 | Instalacja i uruchomienie urządzenia | TAK
2 | Urządzenie kompletne, gotowe do użycia | TAK
3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i lub elektronicznej wraz z dostawą urządzenia | TAK
4 | Okres gwarancji - minimum 24 msc. | TAK, podać |  | gwarancja 24 msc - 0 pkt.; gwarancja 36 msc. -20 pkt.
5 | Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 10 dni roboczych | TAK, podać |  | czas naprawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia - 20 pkt; od 6 do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia - 0 pkt.
6 | Karta gwarancyjna, paszport techniczny wraz z dostawą urządzenia | TAK
7 | Urządzenie zastęcze, w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych | TAK
8 | Dostępność oryginalnych części zamiennych minimum 10 lat | TAK
*) wypełnia Wykonawca
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

## pompa wodna
Część nr 3. Pompa wodna endoskopowa -1 szt.
Nazwa …........................, model/typ…...................................
Producent:…...........................................
Rok produkcji…............................................
Numer katalogowy….....................................
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia/ parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany i/ lub oceniany | Parametr oferowany*) | Punktacja parametrów ocenianych
(należy opisać oferowany parametr)
1 | Urządzenia fabrycznie nowe, niepoekspozycyjne, rok produkcji 2023. | TAK
2 | Pompa płucząca do zabiegów endoskopowych wraz z niezbędnym wyposażeniem do podłączenia do endoskopów oraz procesora graficznego Olympus CV 190 i X1 | TAK
3 | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu | TAK
4 | Zbiornik na wodę o pojemności min. 2 l. | TAK podać |  | 2 l - 0 pkt. > 2 l - 5 pkt.
5 | Automatyczny timer wyłączający pompę po 20 sekundach działania | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
6 | Możliwość sterowania nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu Olympus serii 165 i wyższych | TAK
7 | Regulacja mocy przepływu -9 stopni | TAK/NIE |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt.
Pozostałe wymagania
1 | Instalacja i uruchomienie urządzenia | TAK
2 | Urządzenie kompletne, gotowe do użycia | TAK
3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej wraz z dostawą urządzenia | TAK
4 | Okres gwarancji minimum 24 msc. | TAK, podać |  | gwarancja 24 msc - 0 pkt.; gwarancja 36 msc. -5 pkt.
5 | Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 10 dni roboczych | TAK, podać |  | czas naprawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia - 5 pkt; od 6 do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia - 0 pkt.
6 | Karta gwarancyjna, paszport techniczny wraz z dostawą urządzenia | TAK
7 | Dostępność oryginalnych części zamiennych , minimum 10 lat | TAK
*) wypełnia Wykonawca
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

## diatermia
Część nr 4. Diatermia z przystawką argonową - 1 szt.
Nazwa ….........................................., model/typ /…............................................
Producent …..........................................................................................
Rok produkcji.........................................................................................
Numer katalogowy …...............................
lp | Opis przedmiotu zamówienia/parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany/i /lub oceniany | Parametr oferowany*) (należy opisać parametr oferowany) | Punktacja parametrów ocenianych
1 | Diatermia z przystawką argonową dedykowany do gastroenterologicznych zabiegów endoskopowych | TAK
2 | Diatermia fabrycznie nowa, niepoekspozycyjna, rok produkcji - 2023r. | TAK
3 | Ekran dotykowy, kolorowy z przyciskami lub bez przycisków | TAK podać |  | ekran dotykowy z przyciskami - 0 pkt.; ekran dotykowy bez przycisków - 1 pkt.
4 | Możliwośc zapisywania ustawień procedur dla wielu użytkowników. | TAK
5 | Włącznik nożny połączony kablem lub bezprzewodowy z trzema przyciskami: do cięcia, koagulacji oraz zmiany ustawień | TAK podać |  | włącznik nożny połączony z kablem - 0 pkt.; włącznik nożny bezprzewodowy - 5 pkt.
6 | Możliwość przełącznia między kolejnymi ustawieniami daniego zabiegu za pomocą dedykowanego przycisku na bezprzewodowym włączniku nożnym, ograniczając kontakt operatora z generatorem w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności pracy. | TAK
7 | Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy do 120 W. | TAK
8 | Koagulacja monopolarne do 120 W. | TAK
9 | Koagulacja bipolarna do 120 W. | TAK
10 | Jeden lub więcej trybów przerywanego cięcia monopolarnego | TAK podać |  | 1 tryb - 0 pkt. 2 i więcej trybów - 1 pkt.
11 | Sygnał dźwiękowy o róznych częstotliwościach, informujący o korzystaniu z opcji cięcie lub koeagulacji. | TAK
12 | Monitor oporności styku pacjenta, pozwalający na ograniczenie ryzyka wystąpienia urazów termicznych | TAK
13 | Wózek do umiesczenia diatermii wraz z przystawką argonową, z uchwytem na włącznik nożny, półkę do pompy endoskopowej, szufladę na akcesoria i przewody, schowkiem na butlę z argonem. | TAK
14 | Przystawka do współpracy z argonem. | TAK
15 | Automatyczne regulowanie przepływu argonu w zależności od rodzaju używanej sondy | TAK/NIE |  | NIE - 0 pkt. TAK - 1 pkt.
16 | Koagulacja argonowa do 120 W. | TAK
17 | Funkcja pomiaru natężenia iskry podczas cięcia, automatycznie dostosowująca moc wyjściową, w celu utrzymania powtarzalności koagulacji tkanek oraz zapewnienia większej żywotności narzędzi do endoterapii | TAK/NIE |  | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt.
18 | Tryb koagulacji argonowej, w którym obszar koagulacji jest niezależny od odległości między sondą a tkanką, umożliwiający przeprowadzanie stałej i bezpiecznej hemostazy z ograniczoną karbonizacją, zwłaszcza dla delikatnych struktur tkankowych. | TAK/NIE |  | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt.
19 | Funkcja natychmiastowego zapłonu iskry, umożliwiająca cięcie bez opóźnień, co przekłada się na wysoką wydajność tego trybu. | TAK/NIE |  | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt.
20 | Tryb pracy umożliwiający naprzemienne cięcie i koagulacje z możliwością wyboru czasu trwania funkcji, z automatyczną regulacją mocy wyjściowej do gastoenterologicznych zabiegów endoskopowych polipektomii i papilotomii. | TAK
21 | Funkcja kontroli prądu upływowego, zmniejszająca ryzyko przypadkowego narażenia pacjenta lub użytkownika na niebezpieczeństwo. | TAK
22 | Elastyczna sonda endskopowa do koagulacji argonowe,j dlugości zapewniającej możliwość koagulacji podczas kolonoskopii z wylotem na wprost wraz z niezbędnych wyposażeniem do podłączenia do diatermii i przystawki argonowej jeśli wymagane techniczne - 3 szt. | TAK
23 | Kabel do monopolarnych instrumentów endoskopowych dł min 3 m - 1 szt. | TAK
24 | Kabel do elektrod neutalnych jednorazowych, wielorazowy - 1 szt. | TAK
Pozostałe wymagania
1 | Interfejs w języku polskim | TAK
2 | Zrozumiałe komunikaty błędów w języku polskim. | TAK
3 | Instalacja i uruchomienie urządzenia | TAK
4 | Urządzenie kompletne, gotowe do użycia | TAK
5 | Szkolenie pracowników z obsługi, eksploatacji dostarczonego urządzenia | TAK
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i lub elektronicznej wraz z dostawą urządzenia | TAK
7 | Okres gwarancji minimum 24 msc. | TAK, podać |  | gwarancja 24 msc - 0 pkt.; gwarancja 36 msc. -5 pkt.
8 | Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 10 dni roboczych | TAK, podać |  | czas naprawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia - 5 pkt; od 6 do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia - 0 pkt.
9 | Karta gwarancyjna, paszport techniczny wraz z dostawą urządzenia | TAK
10 | Dostępność oryginalnych części zamiennych , minimum 10 lat | TAK
*) Wypełnia Wykonawca
W załączanych do oferty przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzających spełnienie w/w wymagań, należy dodatkowo zaznaczyć fragmenty tekstu/rycin potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w poz. 7, 8, 9,13.
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

## platforma elektrochirurgiczna
Część nr 5. Platforma elektrochirurgiczna - 1 szt.
Nazwa…....................... , model/typ…................................
Producent …..............................
Rok produkcji…...........................................
Numer katalogowy …............................
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia/parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany i/lub oceniany | Parametr oferowany *) (należy opisać oferowany parametr) | Punktacja parametrów ocenianych
| Platforma elektrochirurgiczna, fabrycznie nowa, niepoekspozycyjna, rok produkcji -2023 r. | TAK
1 | Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekscją bipolarną | TAK
2 | Zasilenie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci zasilającej (nominalnie): 47 Hz do 63 Hz | TAK
3 | Urządzenie spełniające normy IEC 60601-1, IEC 60601-2-2, IEC 60601-1-2 oraz IEC 60601-1-8 lub normy równoważne | TAK
4 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (zgodność z IEC 60601-1; ICE 60601-2-2 podpunkt 51.101 i ANSI/AAMI HF18 lub normi równoważnymi) | TAK
5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibryjacji zgodnie z normą IEC 60601; IEC 60601-2-2 i ANSI/AAMI HF18 lub normami równoważnymi | TAK
6 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. | TAK
7 | Min. 7 calowy ekran dotykowy LCD | TAK
8 | Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia | TAK
9 | System wykonujący minimum 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając oporność koagulowanej tkanki. | TAK
10 | Koagulacja w systemie zamykania naczyć osiągana w czasie 1-4 sekund. | TAK
11 | Panel przedni: - gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nżnego (UFP), monopolar 1 - gniado narzędzia monopolar 2 - gniazdo bipolarne - gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej - gniazdo do podłączenia elektrody biernej | TAK
| Panel tylny: - gniazdo sterownika nożnego monopolarnego 1 - gniazdo sterownika nożnego monopolarnego 2 - gniazdo sterownika nożnego bipolarnego - gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania naczyń/resekcji bipolarnej - gniazdo Ethnert (serwisowe) - antena WiFi - gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG - zacisk uziemienia ekwipotencjalnego - gniazdo przewodu sieciowego | TAK
12 | Tryby monopolarne: - cięcie czyste (cut), - cięcie mieszane (blend) - zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinajce hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (kolagulację) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) - koagulacja,wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate) - koagulacja rozpylanie (spray) - koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusida o częstotliwości 434 Hz - koagulacja dzielona, możliwość pracy dwóch noży monopolarnych w tym samym czasie | TAK
13 | Tryby bipolarne: - niski (moc max. 15W) - standardowy (moc max. 40W) - makro (moc max. 95W) - funkcja podwójnej energii bipolarnej - możliwość podłączenia dwóch pęset bipolarnych do urządzenia | TAK
14 | Funkcja autobipolar - możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5 sekundy | TAK
15 | System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta) umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu. | TAK
16 | Tryb bipolarny moc max. 95 W | TAK
17 | Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W | TAK
18 | Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W | TAK
19 | Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać kombinację hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą hemostazę (koagulację) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc max. 200 W. | TAK
20 | Koagulacja monopolarna - wyżarzanie moc max. 120 W | TAK
21 | Koagulacja monopolarna - rozpylanie mocy max 120 W | TAK
22 | System zamykania naczyń moc max. 350 W | TAK
23 | Resekcja bipolarna moc max. Cięcie 175 W i koagulacja 175 W | TAK
24 | Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody czynnej | TAK
25 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie | TAK
| Jednoczesna możliwość pracy dwóch narzędzi monopolarnych w trybie koagulacji | TAK
26 | Możliwość zapamiętania ostatnich ustawień | TAK
27 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe błędów, pamięć kodów serwisowych błędów. | TAK
28 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych | TAK
29 | Urządzenie wyposażone w system zabezpieczania pacjenta przed poparzeniem w polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm | TAK
30 | W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia - sygnałem dźwiękowym (bez możliwości zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu. | TAK
31 | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z mozliwością swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych. | TAK
32 | Wizualizacja nastawionej mocy | TAK
33 | Gniazda przyzłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie | TAK
34 | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola | TAK
35 | Aktualizacja oprogramowania w urządzeniu w okresie gwarancji przez przedstawiciela serwisu producenta. | TAK
36 | Możliwość zapisywania ustawień | TAK
38 | Skuteczność systemu zamykania naczyń min. do 5 mm potwierdzona badaniami. | TAK podać |  | skuteczność zamykania naczyń pow. 5 do 7 mm - 10 pkt; skuteczność zamykania naczyń min. do 5 mm- 0 pkt.
39 | Platforma kompatybilna z urządzeniami do ablacji w zabiegach kardiochirurgicznych | TAK
Wymagania pozostałe
1 | Komunikaty w języku polskim | TAK
2 | Instalacja i uruchomienie urządzenia | TAK
3 | Urządzenie kompletne, gotowe do użycia | TAK
4 | Szkolenie pracowników z obsługi i eksploatacji | TAK
5 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej wraz z dostawą urządzenia | TAK
6 | Okres gwarancji - minimum 24 msc. | TAK, podać |  | gwarancja 24 msc - 0 pkt.; gwarancja 36 msc. -20 pkt.
7 | Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 10 dni roboczych | TAK, podać |  | czas naprawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia - 10 pkt; od 6 do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia - 0 pkt
8 | Karta gwarancyjna, paszport techniczny wraz z dostawą urządzenia | TAK
9 | Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych | TAK
10 | Dostępność oryginalnych części zamiennych , minimum 10 lat | TAK
*) wypełnia Wykonawca
Dotyczy poz. 38: Wykonawca złoży wraz z ofertą Oświadczenie producenta o skuteczności zamykania naczyń odpowiednio min. do 5 mm lub powyżej 5 do 7 mm (w zależności od zaoferowanego parametru) przez zaoferowane urządzenie, ze wskazaniem nazwy badań.
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

## aparat do krioterapii
Część nr 6. Aparat do krioterapii miejscowej - 1 szt.
Nazwa …......................, model/typ …..................................
Producent …...........................
Rok produkcji: …......................................
Numer katalogowy …..................
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia/parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany i / lub oceniany | Parametr oferowany*) | Punktacja parametrów ocenianych
(należy opisać oferowany parametr)
1 | Aparat do krioterapii miejscowej, Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2023. | TAK
2 | Czynnik chłodniczy - ciekły azot (LN2) | TAK
3 | Zbiornik na ciekły azot, objętość zbiornika - 30-35 l. | TAK
4 | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu - 4 +kriopunktura | TAK
5 | Programowany czas trwania zabiegu | TAK
6 | Temperatura strumienia gazu - (minus)160 stopni C. | TAK
7 | Liczba zabiegów z jednego napełnienia zbiornika - 40 - 50 | TAK
8 | Panel sterujący z wyświetlaczem typu LCD, graficzny, monochromatyczny | TAK
9 | Urządzenie (mobline) umieszczone na ramie jezdnej umożliwiającej przemieszczanie urządzenia | TAK
10 | wymiary urządzenia (szerokość/długość/wysokość 470/490/850 mm | TAK
Wymagania pozostałe
1 | Interfejs (komendy) w języku polskim | TAK
2 | Instalacja i uruchomienie urządzenia | TAK
3 | Paszport techniczny | TAK
4 | Szkolenie pracowników z obsługi, eksploatacji dostarczonego urządzenia | TAK
5 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dostawą urządzenia | TAK
6 | Okres gwarancji - minimum 24 msc. | TAK, podać |  | gwarancja 24 msc - 0 pkt.; gwarancja 36 msc. -20 pkt.
7 | Karta gwarancyjna, paszport techniczny wraz z dostawą urządzenia | TAK
8 | Czas naprawy w okresie gwarancji maksymalnie 10 dni roboczych | TAK podać |  | czas naprawy: do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia - 20 pkt; od 6 do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia - 0 pkt.
9 | Dostępność oryginalnych części zamiennych minimum 10 lat | TAK
*) wypełnia Wykonawca
Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.