## zad 1 rękawy
ZADANIE 1 | [7 empty] | ZP.26.1.11.2024 | Załącznik nr 1.1
Rękawy papierowo-foliowe płaskie
Lp. | Przedmiot zamówienia *) | Zamawiana ilość rolek *) /sztuk | Wielkość opakowania - długość rolki | Oferowana ilość rolek / sztuk | Cena jednostkowa netto za opakowanie z kol. 5 | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rękaw foliowo – papierowy płaski 50 mm | 200 rolek a 200 mb
2. | Rękaw foliowo – papierowy płaski 75 mm | 200 rolek a 200 mb
3. | Rękaw foliowo – papierowy płaski 100 mm | 120 rolek a 200 mb
4. | Rękaw foliowo – papierowy płaski 125 mm | 35 rolek a 200 mb
5. | Rękaw foliowo – papierowy płaski 150 mm | 25 rolek a 200 mb
6. | Rękaw foliowo – papierowy płaski 200 mm | 170 rolek a 200 mb
7. | Rękaw foliowo – papierowy płaski 250 mm | 15 rolek a 200 mb
8. | Rękaw włókninowo – foliowy płaski 420 mm | 8 rolek a 200 mb
9. | Torebki włókninowo – foliowe 32x45 cm | 500 | xxx | 500
10. | Osłonki na ostrza. Jednorazowe osłonki na ostrza narzędzi w postaci opakowania papierowo-foliowego umożliwiającego natychmiastową weryfikację sterylizowanego instrumentu. Rozmiar: 51x127mm. | 500 | xxx | 500
RAZEM | [5 empty] | xxx |  | xxx
*) Zamawiający dopuszcza inne długości rękawa niż podane w kol. 3; w takiej sytuacji na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości pełnych opakowań i wpisania ich w kolumnie 5 w celu otrzymania ilości zapotrzebowanej przez Centrum.
Zestawienie parametrów obligatoryjnych dla pozycji od 1-9
Lp. | Parametry | Warunek graniczny | TAK/NIE*
Opis**
1. | konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normą PN EN 868-3,5, PN EN ISO 11607 – 1,2 (lub normami równoważnymi) | TAK
2. | papier o gramaturze 70g/m2 | TAK opis**
3. | wytrzymałość na rozdarcia nie mniej niż 650 mN w obu kierunkach | TAK opis**
4. | wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m | TAK opis**
5. | wymagana charakterystyka papieru wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3 (lub normą równoważną) | TAK opis**
6. | folia co najmniej ośmiowarstwowa (PN EN 868-5 lub normą równoważną) nie licząc warstw kleju | TAK opis**
7. | przezroczysta bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów - grubość nie większa niż 54 µm | TAK opis**
8. | zgrzewalna w temperaturze 165-190° | TAK
9. | zgrzew fabrycznie wielokrotny | TAK
10. | wskaźniki sterylizacji S/EO umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji w języku polskim | TAK
11. | jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, rękawy nawinięte folią do wewnątrz, każda rolka zabezpieczona folią. | TAK
12. | potwierdzenie zgodności z normami wydane przez niezależny instytut badawczy | TAK opis**
13. | wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 56 N, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 42 N | TAK opis**
14. | wydłużenie min. 70% w obu kierunkach | TAK
15. | zapewniające długi okres przechowywania wyrobów po sterylizacji - min. 6 miesięcy | TAK
16. | Pozycje 1 – 9 ze względu na procedurę zgrzewania muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK
* należy wpisać właściwe słowo "TAK" lub "NIE" w zależności od tego, czy proponowany asortyment spełnia wskazany parametr; oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone
**opis wymagany jedynie dla określonych parametrów; pozostałe cechy mogą być fakultatywnie scharakteryzowane

## zad 2 testy B-D i inne
ZADANIE 2 | [6 empty] | ZP.26.1.11.2024 | Załącznik nr 1.2
Testy Bowie-Dick, testy kontroli mycia, etykiety i metkownice
Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa (za sztukę) | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Wielkość opakowania handlowego | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Test symulacyjny Bowie – Dick (134°C – 3,5 min) | 1250
2 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do metkownicy trzyrzędowej alfanumerycznej, rolka a’ 750 sztuk | 27000
3 | Testy kontroli mycia | 2500
4 | Szczotka dwustronna do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego z włosiem nylonowym | 5
5 | Szczotka dwustronna do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego z włosiem syntetycznym | 5
6 | Szczotka do czyszczenia z włosiem ze stali nierdzewnej z rączką z tworzywa sztucznego | 30
RAZEM |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxx
Zestawienie parametrów obligatoryjnych
Lp. | Parametry | Warunek graniczny | TAK/NIE*
Opis**
Wymagania do poz.1:
1 | samoprzylepne testy paskowe | TAK
2 | pokryte polimerem z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu | TAK
3 | walidowane z przyrządem testowym PCD składającym się z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego | TAK
4 | zgodność z normą PN - EN 285 i EN ISO 11140 (lub normami równoważnymi) | TAK
Wymagania do poz. 2:
1 | wykonane zgodnie z normami europejskimi | TAK opis**
2 | dobra przylepność i wytrzymałość na wilgoć | TAK
3 | możliwość umieszczania zakodowanych informacji: w rzędzie pierwszym - numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, kod pakietu, w rzędzie drugim - datę sterylizacji, w rzędzie trzecim - datę ważności, | TAK
4 | zapis informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet | TAK
5 | wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże oświadczenie producenta metkownicy o kompatybilności z etykietami | TAK opis**
6 | etykiety nawinięte na plastikową gilzę | TAK
7 | dostępne w czterech kolorach: zielonym, niebieskim, czerwonym i żółtym | TAK
Wymagania do poz. 3:
1 | w formie arkusza z naniesioną substancją testową, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883 lub normą równoważną | TAK
2 | arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia, przylepny | TAK
3 | odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji | TAK
4 | wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże oświadczenie producenta o możliwości stosowania w myjni ultradźwiękowej | TAK opis**
5 | nie zawiera niebezpiecznych substancji toksycznych | TAK
Wymagania do poz. 4
1 | długość całkowita 175mm | TAK opis**
2 | długość szczotki 25 i 35 mm | TAK opis**
3 | włosie nylonowe, dwustronna | TAK
4 | odporna na temperaturę do 134ºC, do mycia w myjni dezynfektorze | TAK
Wymagania do poz. 5
1 | długość całkowita 175mm | TAK opis**
2 | długość szczotki 30 i 40 mm | TAK opis**
3 | włosie syntetyczne, dwustronna | TAK
4 | odporna na temperaturę do 134ºC, do mycia w myjni dezynfektorze | TAK
Wymagania do poz. 6
1 | długość całkowita 180 mm | TAK opis**
2 | długość szczotki 40 mm | TAK opis**
3 | włosie ze stali nierdzewnej | TAK
4 | do uporczywych zanieczyszczeń | TAK
* należy wpisać właściwe słowo "TAK" lub "NIE" w zależności od tego, czy proponowany asortyment spełnia wskazany parametr; oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone
**opis wymagany jedynie dla określonych parametrów; pozostałe cechy mogą być fakultatywnie scharakteryzowane

## zad 3 testy biologiczne
ZADANIE 3 | [6 empty] | ZP.26.1.11.2024 | Załącznik nr 1.3
Testy biologiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa (za sztukę) | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Wielkość opakowania handlowego | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Fiolkowy wkaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodną | 240
2 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do kontroli sterylizacji parą wodną | 400
RAZEM |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxx
Zestawienie parametrów obligatoryjnych
Lp. | Parametry | Warunek graniczny | TAK/NIE*
Wymagania poz. 1
1 | zgodny z normą ISO 11138 lub normą równoważną | TAK
2 | zawiera spory bakterii Bacillus stearothermophilus oraz pożywkę | TAK
3 | na fiolce nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do napisania daty i podpisu pracownika, | TAK
4 | ostateczny odczyt po 24-48 godz. inkubacji, | TAK
5 | kompatybilny z inkubatorem firmy 3M, | TAK
Wymagania do poz. 2
1 | zgodny z normą ISO 11138 lub normą równoważną | TAK
2 | zawiera spory bakterii Bacillus stearothermophilus oraz pożywkę, | TAK
3 | na fiolce nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do napisania daty i podpisu pracownika, | TAK
4 | Ostateczny wynik odczytu po 20 min | TAK
5 | Kompatybilny z inkubatorem STERIM INCSBIUF - 20 - 4 | TAK
* należy wpisać właściwe słowo "TAK" lub "NIE" w zależności od tego, czy proponowany asortyment spełnia wskazany parametr; oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone

## zad 4 testy chemiczne
ZADANIE 4 | [6 empty] | ZP.26.1.11.2024 | Załącznik nr 1.4
Testy chemiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa (za sztukę) | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Wielkość opakowania handlowego | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | paskowy emulacyjny 134°C/5,3 min, 121°C/ 20 min | 4000
2 | paskowy emulacyjny 134°C/4 min | 1000
3 | test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej | 1500
4 | test kontroli szczelności zgrzewu do zgrzewarek rotacyjnych (rolkowych) | 250
5 | test do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych | 50
RAZEM |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxx
Zestawienie parametrów obligatoryjnych
Lp. | Parametry | Warunek graniczny | TAK/NIE*
Opis**
Wymagania do poz. 1,2
1 | zgodny z normą ISO - 11140-1 lub normą równoważną (klasa 6) | TAK
2 | potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną | TAK
3 | klasa testu, sposób przebarwienia oraz parametry umieszczone na teście | TAK
4 | przeznaczony do parametrów 134°C/5,3 min. (poz. 1), 134°C/ 4 min. (poz. 2) | TAK
5 | nie zawiera niebezpiecznych substancji toksycznych | TAK
6 | na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia | TAK
Wymagania do poz. 3:
1 | nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni – dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min | TAK
2 | integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym | TAK
3 | jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku | TAK
4 | zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 lub normy równoważnej | TAK opis**
5 | zbiorcze opakowania firmowe | TAK
Wymagania do poz. 4:
1 | system do rutynowego badania jakości zgrzewu w ramach walidacji procesu zgodnie z normą EN ISO 11607 – 2 lub normą równoważną | TAK
2 | substancja testowa w kolorze czarnym | TAK
3 | wymagający zastosowania dodatkowego rękawa foliowo – papierowego lub torebki foliowo – papierowej | TAK
Wymagania do poz. 5:
1 | wymazówka i substancja testowa znajdują się w jednoelementowym przyrządzie do pobierania próby | TAK
2 | w przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor w 5 sekund z jasnożółtej na niebieską | TAK
3 | intensywność przebarwienia wzrasta wraz ze stopniem zanieczyszczenia | TAK
4 | nie wymagający inkubacji | TAK
5 | wykrywanie pozostałości białkowych na poziomie 1µg | TAK
* należy wpisać właściwe słowo "TAK" lub "NIE" w zależności od tego, czy proponowany asortyment spełnia wskazany parametr; oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone
**opis wymagany jedynie dla określonych parametrów; pozostałe cechy mogą być fakultatywnie scharakteryzowane

## zad 5 preparaty
ZADANIE 5 | [6 empty] | ZP.26.1.11.2024 | Załącznik nr 1.5
Płynne środki do mycia i dezynfekcji maszynowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa (za opakowanie) | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość brutto PLN | Wielkość opakowania handlowego | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Płynny środek do mycia w myjniach | 400 litrów = 80 opak a 5 l
2 | Płynny środek neutralizujący | 150 litrów = 30 opak a 5 l
3 | Roztwór myjący na bazie naturalnego olejku pomarańczowego | 2 litry = 4 opak a 0,5 l
RAZEM |  |  |  |  | xxx |  | xxx | xxx
Zestawienie parametrów obligatoryjnych
Lp. | Parametry | Warunek graniczny | TAK/NIE*
Opis**
Wymagania do poz. 1:
1 | wykonane zgodnie z normami europejskimi | TAK opis**
2 | alkaliczny | TAK
3 | ph powyżej 10 | TAK opis**
4 | niewymagający neutralizacji | TAK
5 | możliwość zastosowania w myjniach ultradźwiękowych | TAK
6 | zawierający niejonowe i anionowe związki powierzchniowo – czynne, alkalia i enzymy. Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny | TAK
7 | stosowany do maszynowego mycia narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych | TAK
8 | skutecznie usuwający pozostałości organiczne | TAK
9 | zbiorcze opakowania firmowe 5 l. | TAK
Wymagania do poz. 2:
1 | środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego | TAK
2 | nie posiada w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów | TAK
3 | wartość pH produktu 1,2 | TAK
4 | zbiorcze opakowanie firmowe 5 l. | TAK
Wymagania do poz.3:
1 | Gotowy do użycia roztwór myjący | TAK opis**
2 | Na bazie naturalnego olejku pomarańczowego | TAK
3 | Do gruntownego usuwania resztek alginianu i cementu | TAK
4 | Opakowanie 500ml | TAK
* należy wpisać właściwe słowo "TAK" lub "NIE" w zależności od tego, czy proponowany asortyment spełnia wskazany parametr; oferty z produktem nie spełniającym wszystkich parametrów granicznych zostaną odrzucone
**opis wymagany jedynie dla określonych parametrów; pozostałe cechy mogą być fakultatywnie scharakteryzowane