WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Aparat EKG – 2 szt

| Lp. | Opis parametru, funkcje |
| --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2023r. |
|  | Gwarancja - 48 miesięcy |
|  | Rytm cyfrowy - do 5 minut ciągłego zapisu rytmu (z możliwością eksportu do PDF) |
|  | Podgląd do 5 min 12-odpr. EKG z możliwością wybrania 10 s zapisu spoczynkowego EKG oraz wygenerowania 5 min zapisu ciągłego pojedynczego odprowadzenia |
|  | Pomiar częstości akcji serca 30 do 300 ud./min ±10% lub 5 ud./min, większa z wartości |
|  | Analiza 12 - odprowadzeniowa podczas pomiarów |
|  | Pomiar częstości akcji serca 30 do 300 ud. Na min z dokładnością +/- 10% lub 5 ud |
|  | Dodatkowe filtry raportu: 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz lub 300 Hz |
|  | Zakres częstotliwości od 0,04 do 300 Hz, 24 bitowa konwersja sygnału |
|  | Pamięć zewnętrzna USB |
|  | Pamięć umożliwiająca zapis 300 rekordów zawierających po 10 s zapisu EKG spoczynkowego i rytmu; 200 min zapisu Rytmu Cyfrowego lub Zapisu Ciągłego |
|  | Odporność na defibrylację |
|  | Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe |
|  | Akumulator wewnętrzny wielokrotnego ładowania, z możliwością łatwej wymiany |
|  | Czas pracy akumulatora min. 180 minut |
|  | Czas ładowania do 240 minut od całkowitego rozładowania, kiedy urządzenie jest wył. lub w trybie czuwania |
|  | Dostęp do urządzenia bez podawania danych uwierzytelniających w celu wykonania zadań awaryjnych, np. wykonanie EKG lub rejestracja rytmu |
|  | Zintegrowana drukarka termiczna |
|  | Liczba zapisów 3, 6, 12 wybierane przez użytkownika |
|  | Prędkość drukarki 5, 12,5, 25 i 50 mm/s |
|  | Czułość 2.5, 5, 10, 20 mm/mV oraz wzmocnienie dzielone 10/5 mm/mV |
|  | Dokładność amplitudy +/- 5% |
|  | Wózek diagnostyczny dedykowany pod aparat |
|  | Dotykowy ekran z podświetleniem LED min 8” |