## Arkusz1
Modyfikacja nr 1 z dn. 22.04.2022 r. / Załącznik nr 4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
na „Zakup tomografu komputerowego na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o. o. / wraz z montażem, instalacją i jego uruchomieniem’’
Znak Sprawy 1192/ 2022
"Zakup tomografu komputerowego na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o. o. wraz z montażem, instalacją i jego uruchomieniem’’ dofinansowany jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych"
Dotyczy: Tomograf Komputerowy		Podać poniżej:
Nazwa i model tomografu:
Producent:
Rok produkcji:
Parametry tomografu komputerowego
Lp	Parametry	Warunek graniczny	Deklaracja oferowanych parametrów/wartości obligatoryjnych/punktowanych
A
1	Tomograf i wyposażenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2022 roku, nieużywane, nierekondycjonowane, nie powystawowe.	Tak
2	Tomograf komputerowy wyposażony w minimum jeden detektor posiadający min. 64 rzędy detektora w osi Z, obejmujący w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV min. 50 cm / W przypadku systemu dwudetektorowego podać liczbę rzędów detektora obejmującego w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV min. 50 cm	Tak / podać ilość rzędów
3	Tomograf komputerowy całego ciała pozwalający uzyskać min. 128 warstw submilimetrowych badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor.	Tak / podać ilość warstw
4	Średnica otworu gantry [cm].	≥ 70 cm / Podać
5	Maksymalne diagnostyczne pole skanowania [cm].	≥ 50 cm / Podać
6	Wskaźnik informujący pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z cyfrowymi licznikami czasu pozostałego do końca skanowania	Tak / podać ilość wskaźników / 1 wskaźnik – 0 pkt / 2 wskaźniki – 1 pkt
7	Możliwość wyświetlania na monitorze zintegrowanym z gantry, filmów instruktażowych dla pacjenta, informacji o pacjencie.	Tak/Nie / TAK – 0,5 pkt / NIE – 0 pkt
8	Tryb badań nagłych umożliwiający jego zaprogramowanie, wybór pacjenta z pokoju badań (nie z poziomu konsoli operatorskiej) lub równoważna technologia umożliwiająca automatyczny dobór parametrów badania	Tak
9	Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania lub precyzji powtarzalności pozycjonowania maks. ± 0,25 mm [kg].	≥ 220 kg / Tak, podać
10	Stół umożliwiający wykonanie badania w zakresie ≥ 180 cm (bez elementów metalowych) bez potrzeby zmiany pozycji pacjenta [cm]	Tak
11	Minimalne położenie stołu do badań (poza gantry) mierzone od podłoża [cm] (stół z możliwością pozycjonowania góra – dół)	Tak, podać
12	Sterowanie ruchami stołu z konsoli operatorskiej	Tak
13	Sterowanie ruchami stołu za pomocą przycisku nożnego	Tak
14	System wspomagania pozycjonowania pacjenta stosujący algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiający min. centrowania pacjenta, pozycjonowanie pacjenta w osi izocentrum gantry.	Tak/Nie / TAK – 0,5 pkt / NIE – 0 pkt
15	System zapobiegania kolizji pacjenta z gantry aparatu	Tak
16	Automatyczne ustawienie wysokości pacjenta do wyznaczonego izocentrum i wjazd na pozycję rozpoczęcia skanowania do określonego punktu referencyjnego po wciśnięciu przycisku na gantry lub tablecie pilocie znajdującym się w pokoju badania.	Tak / Nie / TAK – 0,5 pkt / NIE – 0 pkt
17	Wyposażenie stołu: / 1) materac zabezpieczony przed zalaniem płynami / 2) podgłówek do badania głowy / 3) podgłówek do pozycji na wznak / 4) pasy stabilizujące / 5) pasy stabilizujące również głowę / 6) podpórka pod ramię, kolana i nogi / 7) uchwyt na rolkę na jednorazowe prześcieradło / 8) dodatkowa nakładka celofonowa na stół umożliwiająca utrzymanie higieny	Tak
18	Kamera do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżania widoku	Tak
19	Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania.	Tak
20	Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiający automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta	Tak
21	Rzeczywista (nie ekwiwalent) maksymalna moc generatora rozumiana jako iloczyn prądów i napięć dostępnych w protokołach badań [kW].	≥ 70kW / Tak, podać / ≥ 70kW - 0 pkt / ≥ 72kW – 1 pkt
22	Maksymalny zakres napięć anodowych możliwy do zastosowania w protokołach badań [kV]	140kV / Tak, podać
23	Minimalny zakres napięć anodowych możliwy do zastosowania w protokołach badań [kV]	80 kV / Tak, podać
24	Rzeczywisty (nie ekwiwalent) maksymalny prąd lampy dla napięcia min. 120 kV [mA]	≥ 560 mA / Tak, podać
25	Rzeczywista (nie ekwiwalent) pojemność cieplna anody lampy [MHU] ≥ 7 MHU	≥ 7 MHU / Tak, podać
26	Rzeczywista (nie ekwiwalent) szybkość chłodzenia lampy [kHU/min].	≥ 1070 kHU/min / Tak, podać
27	Kąt pochylania gantry (fizyczny bądź cyfrowy) przy którym możliwe jest wykonanie diagnostycznego skanu spiralnego	Tak
28	Modulacja promieniowania w zależności od badanego organu umożliwiająca zmniejszenie promieniowania nad szczególnie wrażliwymi narządami (oczy, tarczyca, itp.)	Tak
29	Możliwość wykonywania skanu spiralnego z pochyleniem gantry fizycznie lub cyfrowo w pełnym oferowanym zakresie min. ±280 i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób	Tak
30	Minimalny czas pełnego obrotu lampy rtg wokół pacjenta [s] dostępny dla wszystkich rodzajów badań	≤ 0,35 s / Tak, podać
31	Szybkość skanu spiralnego min. 160 mm/s w pełnym polu skanowania min. 50 cm.	Tak, podać / ≤ 169 mm/s - 0 pkt / ≥ 170 mm/s – 4 pkt
32	Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach.	Tak
33	Pokrycie anatomiczne detektora w osi z (wykorzystywane w akwizycji z maksymalną ilością rzędów) / W przypadku zaoferowania systemu dwudetektorowego szerokość w osi Z / detektora obejmującego min. 50 cm w pełni diagnostycznego pola skanowania SFOV. [mm]	≥ 38 mm
34	Liczba rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV[cm] wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY > 1	Tak / Nie / Podać rozmiary, jeden rozmiar=jedno pole widzenia) / 2 pola widzenia – 1 pkt / 1 pole widzenia – 0 pkt
35	Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania pacjenta.	Tak
36	Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (nazwa wg nomenklatury producenta SAFIRE, iDose4, AIDIR 3D lub inny). / Możliwość stosowania algorytmu we wszystkich trybach pracy i rodzajach badań. Iteracyjny algorytm rekonstrukcji automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. / Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC)	Tak, podać / ≥80% redukcji dawki promieniowania – 2 pkt / <80% redukcji dawki promieniowania – 0 pkt
37	Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512 x 512 [obr./s]	≥ 40 obr./s / Tak, podać
38	Zakres skanu spiralnego	≥ 175 cm / Tak, podać / ≤ 184 cm - 0 pkt / ≥ 185 cm – 2 pkt
39	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy	≤ 0,625 mm / Tak, podać
40	Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] dla min. 128 warstw w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm dla 2 % krzywej MTF [pl/cm].	≥ 15 pl/cm / Tak, podać
41	Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich trybów skanowania dla min. 128 warstw submilimetrowych [mm]	≤ 0,33 / Tak, podać
42	Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. / Możliwość opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania.	Tak
43	Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania topogramu tj. uwidaczniania na monitorze konsoli akwizycyjnej obrazu obszaru potencjalnego badania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie, w celu ostatecznego zdefiniowania właściwego zakresu badania i wyeliminowania naświetlania obszaru niezwiązanego z danym badaniem.	Tak
44	Zakres skanu topograficznego	≥ 170 cm / Tak, podać
45	Matryca prezentacyjna lub rekonstrukcyjna	≥ 1024x1024 / Tak, podać
46	Konsola operatorska z jednym lub dwoma kolorowymi monitorami z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat, spełniające wymogi aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące monitorów przeglądowych: / monitor przekątna min. 19”, rozdzielczość min. 1 Mpx	Tak, podać, / Przekątna monitora: / ≥ 21” – 0,5 pkt / < 21" - 0 pkt
47	Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów].	≥ 400 000 obrazów / Tak, podać
48	Tryb szybkiego przeglądu badania (podgląd w czasie rzeczywistym) podczas skanowania pozwalając na przerwanie badania po przeskanowaniu wymaganego obszaru	Tak
49	Akwizycja obrazów do badań: / pulmonologicznych / kolonoskopowych / endoskopii. / naczyniowych / perfuzyjnych (w tym mózgu w zakresie min. 8 cm z rozdzielczością czasową nie gorszą niż 3,2s) / subtrakcyjnych (obraz z maską i bez maski)	Tak
50	Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. / Możliwość wykorzystania algorytmu, również po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów / Rozwiązanie możliwe do wykorzystania dla wszystkich obszarów anatomicznych	Tak
51	System wyposażony w rozwiązania działające w oparciu o sztuczną inteligencję, w tym / np. rozwiązania usprawniające i ułatwiające pracę na zaoferowanym tomografie	Tak/Nie / Tak – 0,5 pkt / Nie – 0 pkt
52	Tryb szybkiego przeglądu badania (rekonstrukcja obrazów w czasie rzeczywistym podczas skanowania pozwalając na przerwanie badania po przeskanowaniu wymaganego obszaru)	Tak
53	Aktywny interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: / Send / Receive / Retrieve / Storage / Worklist / - Basic Print / - Structured Dose Report / - Storage Commitment	Tak
54	MIP (Maximum Intensity Projection).	Tak
55	VRT (Volume Rendering Technique).	Tak
56	Rekonstrukcje 2D, 3D.	Tak
57	Pomiar odległości, kąta, powierzchni, objętości.	Tak
58	Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy).	Tak
59	Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania).	Tak
60	Możliwość zaprojektowania zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania > 12	Tak
61	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej.	Tak
62	Wyświetlanie przewidywanej dawki DLP przed wykonaniem serii badania z uwzględnieniem automatycznej modulacji prądu i pozostałych parametrów badania.	Tak
63	Automatyczny raport dawki tworzony przez system po zakończeniu badania podający poziom dawki oraz zapis do systemu DICOM.	Tak
64	Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni.	Tak
65	Oprogramowanie do kontroli poziomu alarmowego dawki, przy przekroczeniu, którego użytkownik musi uzyskać zgodę od IOR lub innej osoby odpowiedzialnej, na kontynuację skanowania przy aktualnie oszacowanej dawce.	Tak
66	Nagrywanie obrazów CD/DVD w formacie DICOM 3.0 z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych. Możliwość odtworzenia na dowolnym komputerze klasy PC bez specjalistycznego oprogramowania.	Tak
67	Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem.	Tak
B	Stacja diagnostyczna wolnostojąca – 1 szt.
1	Stacja diagnostyczna / niezależna od tomografu i konsoli operatorskiej, / zasilana niezależnie od tomografu i konsoli operatorskiej, / o niezależnej bazie danych obrazowych, opracowywanie uzyskanych badań na stanowisku diagnostycznym możliwe po wyłączeniu tomografu i konsoli operatorskiej, / w konfiguracji sprzętowej zgodne z wymogami producenta oprogramowania, zapewniającej płynną pracę i obróbkę, przetwarzanie oraz ocenę badań. / każda konsola zależna wyposażona w min. 2 monitory diagnostyczny LCD, kolorowy o przekątnej min. 21,3” lub min. 1 monitor diagnostyczny LCD, kolorowy o przekątnej min. 29” / Lub: wielodostępowy serwer aplikacyjny o jednoczesnym przetwarzaniu min. 40 000 obrazów i bazie danych min. 3,6 TB	Tak, podać
2	Aktywny interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: / Send / Receive / Retrieve / Storage / Basic Print / Storage Commitment	Tak
3	Przeglądanie i wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR, PET, XA, XR itp.	Tak
4	MIP (Maximum Intensity Projection).	Tak
5	VR (Volume Rendering).	Tak
6	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej.	Tak
7	Rekonstrukcje 2D,3D.	Tak
8	Prezentacje Cine.	Tak
9	SSD (Surface Shaded Display).	Tak
10	Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów).	Tak
11	Alternatywna w stosunku do innych technik wymaganych zapisami niniejszego opisu przedmiotu zamówienia technika renderingu 3D umożliwiająca fotorealistyczną prezentację ludzkiej anatomii, zwłaszcza obrazów płuc, naczyń, kości, działająca w czasie rzeczywistym (bez żadnych spowolnień) i zawierająca szereg zoptymalizowanych pod kątem danej anatomii presetów obrazowania oraz konfigurowalnych pod katem danego użytkownika widoków wyświetlania. Oprogramowanie umożliwiające tworzenie i udostępnianie obrazów, filmów oraz serii obrazów (batch). Oprogramowanie diagnostyczne	Tak
12	W konsoli lekarskiej: / Automatyczne etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa	Tak/Nie / Tak – 0,5 pkt / Nie – 0 pkt
13	Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej	Tak/Nie / Tak – 0,5 pkt / Nie – 0 pkt
14	Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym	Tak
15	Oprogramowanie do angiografii TK umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne: wyznaczanie, segmentacja i pomiary stenozy).	Tak
16	Automatyczne segmentacja zmian ogniskowych w narządach miąższowych z możliwością porównania zmiany z poprzednim badaniem.	Tak
17	Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii TK umożliwiające w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych w punkcie powyżej. / Możliwość automatycznej wirtualnej dyssekcji jelita grubego i prezentacji w postaci jednej wstęgi rozłożonej na płaszczyźnie. / Automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu resztek kałowych z obrazu jelita.	Tak
18	Oprogramowanie do wirtualnej bronchoskopii umożliwiające zbadanie i ocenę drzewa oskrzelowego w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, ciężkimi zaburzenia rytmu serca. / Przekroje w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora).	Tak
19	Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza.	Tak
20	Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc /POCHP i rozedmy miąższowej/ umożliwiające obliczenie rozedmy i analizę dróg oddechowych.	Tak
21	Oprogramowanie do diagnostyki chorób klatki piersiowej i dróg oddechowych, zestaw narzędzi pozwalających na wykonanie pomiarów, które mogą stanowić pomoc w diagnozowaniu chorób płuc takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy rozedma płuc. Automatyczna segmentacja płuc, lewego i prawego płuca, dróg oddechowych zaawansowana analiza tkanki płucnej, pomiary rozedmy, kolorowa prezentacja obszarów o różnych gęstościach (w oparciu o HU) na tle płuc.	Tak
22	Oprogramowania do oceny perfuzji mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia)	Tak
23	Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu ma różnicować obszary o zwiększonej objętości krwi i obszary o zmniejszonym przepływie krwi oraz prezentować te obszary w formie kolorowych map sumacyjnych (dwubarwna prezentacja obszarów penumbry i zawału) wraz z automatycznym obliczaniem objętości zawału i penumbry w celu szybkiej diagnostyki stanu udarowego	Tak
24	Wizualizacja map perfuzyjnych mózgowia w 3D	Tak
C	Wyposażenie
1	Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN.	Tak
2	Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej dwugłowicowy (sól fizjologiczna i kontrast) zintegrowany w klasie IV wg standardu CIA 425, / wkłady pojedyncze i 12-godzinne, / Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe), / Wbudowane w urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej / lub wstrzykiwacz bezwkładowy, 3 kanałowy do Tomografii Komputerowej. / Dane techniczne: / 1. Strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK. / 2. Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących, bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów. / 3. Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl ≥ 2000 ml. / 4. Maksymalna ilość płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi ≥ 400 ml. / 5. Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów ≥ 17 bar (246,6 psi). / 6. Minimalne natężenie przepływu ≤ 0,1 ml/s. / 7. Maksymalne natężenie przepływu ≥ 10 ml/s. / 8. Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl. / 9. System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożliwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku. / 10. Rodzaj połączenia strzykawki z konsolą sterującą – Bluetooth (strzykawka bezprzewodowa). / 11. Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy – interfejs w języku polskim. / 12. Aktywne podgrzewacze kontrastu, zintegrowane ze strzykawką. / 13. Oferowany wstrzykiwacz środka kontrastowego jest systemem, którego eksploatacja jest prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych NIE zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu). / 14 Możliwość pracy z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 24 h niezależnie od ilości wykonanych iniekcji oraz zużytego środka kontrastowego czy NaCl. / Materiały jednorazowe / 15 Sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Elementy wężyka umożliwiają monitorowanie ciśnienia w systemie wężyków. Wężyk zawiera filtr cząsteczkowy. Wbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Objętość wężyka: 19,5 ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar.	Tak
3	Automatyczna obsługa wstrzykiwacza bezpośrednio z protokołu badania tomografu	Tak/Nie / Tak – 1 pkt / Nie – 0 pkt
4	Fantom lub zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu oraz do testów podstawowych.	Tak
5	Instrukcja obsługi aparatu TK w formie elektronicznej i papierowej oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia – w języku polskim.	Tak
6	Integracja z systemem PACS	Tak
7	Wyposażenie pracowni TK oraz techników w meble oraz w fartuch ołowiany dwustronny do ochrony radiologicznej pacjenta, inne niezbędne osłony, wieszak na fartuchy oraz inne niezbędne akcesoria umożliwiające pracę .	Tak
8	UPS do podtrzymania zasilania konsoli operatorskiej, układu chłodzenia lampy oraz zasilania detektora w przypadku zaników napięcia sieciowego przez min. 5 minut.	Tak
9	UPS do serwera aplikacyjnego i stacji lekarskich celu bezpiecznego ich wyłączenia w przypadku zaników zasilania	Tak
10	Duplikator wraz z oprogramowaniem	Tak
D	Gwarancja i szkolenia
1	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres minimum 24 miesiące (liczona od daty odbioru przedmiotu umowy protokołem technicznym), obejmująca wszystkie elementy systemu, w tym lampę rtg, części, dojazdy, przeglądy (ilość zgodna z zaleceniami producenta) realizowana przez autoryzowany serwis producenta tomografu na terenie RP i w oparciu o oryginalne części producenta tomografu) / Czynności muszą być wykonywane przez inżynierów serwisowy władających językiem polskim i posiadający certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi serwisowej dostarczonego modelu tomografu	Tak / podać
2	Zdalna diagnostyka przez modem, router ISDN lub internet	Tak
3	Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych (w tym monitorów) po oddaniu aparatu do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych zawarte w cenie oferty	Tak
4	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. / Podać liczbę i częstotliwość przeglądów dla 1 roku używania aparatury. / Okres gwarancji kończy się przeglądem i wydaniem pisemnego orzeczenia, w którym Wykonawca określi stan techniczny sprzętu / Przeglądy realizowane w siedzibie użytkownika, nie online	Tak / Podać ilość
5	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - do 24 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00- 17.00), czas usunięcia zgłoszonych wad lub usterek i wykonania napraw maks. 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, przy czym za reakcję serwisową uważa się także diagnostykę zdalną lub wywiad telefoniczny przedstawiciela serwisu Wykonawcy	Tak
6	Usunięcie usterki w terminie max.3 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia	Tak
7	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparat, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie.	Tak
8	W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego	Tak
9	Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 (dziesięciu) lat od dostawy / Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego okres zapewnienia dostępności części zamiennych wynosi minimum 5 lat.	Tak
10	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	Tak
11	Możliwość przyjmowania zgłoszeń w okresie gwarancyjnym 24 h na dobę, 365 dni w roku.	Tak
12	Szkolenie aplikacyjne dla techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego – pierwsze po uzyskaniu pozwoleń min. 5 dni po 8 godzin/dzień potwierdzone wydanymi certyfikatami, drugie przypominające w terminie uzgodnionym z zamawiającym w wymiarze min. 5 dni x 8 godz / Czynności muszą być wykonywane przez specjalistów aplikacji władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi aplikacyjnej dostarczonego modelu tomografu.	Tak
E	Inne
1	Instalacja i uruchomienie ( przekazanie do użytkowania) przedmiotu zamówienia	Tak
2	Wymagane testy akceptacyjne i specjalistyczne	Tak
3	Maksymalna moc przyłączeniowa tomografu komputerowego max. 110kVa	Podać
4	Serwer dawek z oprogramowaniem z bezterminową licencją do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego pozwalające na spełnienie dyrektywy EUROATOM 2013/59 z 5 grudnia 2013 roku. / Oprogramowanie ma umożliwiać: / - analizę statystyczna poziomu dawek / - automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek / - przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów/regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG/osobę przeprowadzającą badanie/zmiany pracy zespołu pracowni TK (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) / - wyliczenie SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate — szacowana wielkość dawki zależna od rozmiaru). Wartość SSDE ma być wyliczana dla każdej serii badania, / - wyliczenia wielkości nieprawidłowego ustawienia pacjenta względem izocentrum, / - ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, / - wyjaśnienie przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum, / - tworzenie automatycznych tygodniowych/miesięcznych/rocznych raportów dotyczące dawek w pracowni z danych zebranych z tomografu komputerowego z porównaniem tych danych dla określonej populacji.	Tak/Nie / Tak, 3 licencje – 2 pkt / Tak, 2 licencje – 1,5 pkt / Tak, 1 licencja – 1 pkt. / Nie – 0 pkt
5	Oprogramowanie z bezterminową licencją do optymalizacji zużycia kontrastu pobierające rzeczywiste dane odnośnie ilości wstrzykniętego kontrastu podczas badania. Oprogramowanie ma umożliwiać tworzenie raportów i zestawień zużycia kontrastu oraz informacji o skumulowanej dawce jodu dla danego pacjenta.	Tak/Nie / Tak – 1,5 pkt / Nie – 0 pkt
6	Oprogramowanie do automatycznego obliczania dawek dla zarodka i płodu w przypadku badań kobiet w ciąży zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia	Tak/Nie / Tak – 1 pkt / Nie – 0 pkt
7	1 licencja na podłączenie urządzenia DICOM do RIS/PACS	Tak