Dział Zamówień Publicznych                                       Grodzisk Mazowiecki, 15.05.2024 r.

SPS-V.262.18.2024

Wszyscy Wykonawcy

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych

(Nr sprawy SPSSZ/15/D/24)

Pakiet 1 

1.Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów dotyczących antybakteryjności, która to technologia krytykowana jest przez wiele osób i może mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia pacjenta ( http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm )? 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ .

2.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko pokryte lakierem proszkowym zgodnie wymogami EN ISO 10993-5:2009, które potwierdza że stosowane powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych? Zgodnie z przepisami unijnymi stosowanie lakierów proszkowych zawierające substancje czynne w tym  jony srebra traktują  jako produkt biobójczy aktywny, który nie powinien być traktowany jako wyrób medyczny w klasie I. Przewidywany okres użytkowania łózka w szpitalu wynosi 15lat i nie ma żadnych długofalowych badań potwierdzających braku wpływ na  zdrowie personelu medycznego mają aktywne cząsteczki ? literatura tu: http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ . 

3.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o bezpiecznym obciążeniu 250 kg, co nie w zbyt dużym stopniu odbiega od parametru oczekiwanego? 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ . 

4.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, którego   zakres wysokości realizowany jest w zakresie od 380 do 820 mm - proponowany zakres jest lepszy od wymaganego? 
Odpowiedź : Tak, zamawiający dopuszcza .

5.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie 0-32°? 
 Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ . 

6.Czy w związku z pkt. 20 i 21 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający ze względu na fakt, iż celem autoregresji jest zabezpieczenie pacjenta przed uzyskaniem przy jednoczesnym uniesieniu oparcia pleców do (70 stopni) i uda do  (min. 30 stopni) kąta pomiędzy tymi segmentami większymi niż  90 stopni łóżko posiadające leże opracowane z Niemieckim Stowarzyszeniem Pielęgniarskim (DBfK) oparcie pleców 83cm, segment miednicy 15, uda -33cm i podudzia 53cm posiadające tylko autoregresję sekcji oparcia pleców wynoszącą 4cm. Pozwolimy sobie nadmienić, że autoregresja nie ma nic wspólnego z powstawaniem odleżyn. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno się stosować pozycji wysokich leża. Pacjenci z tą jednostką chorobową powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja  służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia? 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ .

7.Czy w związku z pkt. 25 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z segmentem oparcia pleców wypełnionym płytą laminatową HPL, a w pozostałych segmentach z leżem metalowym, z wypełnieniami z polipropylenu? 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ .

8.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z centralną blokadą kół, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza .

9.Czy Zamawiający dopuści wieszak kroplówki wykonany ze stali węglowej (trzpień- lakierowany proszkowo, górna część z dwoma haczykami pokryta chromem)? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza .


Pakiet 2 

10. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL dostępnej w 12 kolorach? 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ . 

11.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości 87,5 cm, szerokości 55,5 cm, głębokości 45,1 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego? 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ . 

12.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza .

13.  Czy w związku z pkt. 4 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  z otwartą półką między szufladami (szuflada górna z tworzywowym dzielonym wkładem oraz szuflada kontenerowa z tworzywowym dzielonym wkładem; szuflady jednostronnego wysuwu), z dostępem do niej tylko od frontu szafki, co zapewnia większe bezpieczeństwo znajdujących się tam przedmiotów? 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ .

14.Czy w związku z pkt. 6 opisu parametrów technicznych Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe w kształcie litery C oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling (może służyć do przetaczania)  oraz blatem bocznym wyposażonym w 2 listwy aluminiowe w kształcie litery C? 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ . 

15.Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów dotyczących antybakteryjności (nanotechnologia srebra), która to technologia krytykowana jest przez wiele osób i może mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia pacjenta ( http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm )? 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ . 

16. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z uchwytami do otwierania wykonanymi ze stopu metalowego, w kolorze szarym/metalowym? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza .

17.  Czy w związku z pkt. 11 opisu parametrów technicznych Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową  z kołami o średnicy 52 mm, z blokadą kół za pomocą dźwigni umieszczonych bezpośrednio przy kołach (dwa koła z blokadą)? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza .

Pakiet 1 - Łóżka szpitalne elektryczne – 50 szt. 

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające maksymalne obciążenia 250 kg 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ . 

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające regulację segmentu pleców od 0 do 74 stopni? Parametr minimalne odbiega od wymogów zamawiającego co nie mam wpływu na funkcjonowanie łózka. 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza .

3.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające regulację segmentu udowego od 0 do 44 stopni? Parametr minimalne odbiega od wymogów zamawiającego co nie mam wpływu na funkcjonowanie łózka. 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ . 

4.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z elektryczną regulacją funkcji autokontur – jednoczesne uniesienie części plecowej do 74 stopni oracz części udowej do 44 stopni? Parametr minimalne odbiega od wymogów zamawiającego co nie mam wpływu na funkcjonowanie łózka. 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza uniesienie części pleców do 74 stopni,  reszta parametrów zgodnie z SWZ .

5.Czy zamawiający dopuści system autoregresji totalnej 160 mm? Parametr minimalne odbiega od wymogów zamawiającego co nie mam wpływu na funkcjonowanie łózka. 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ .

6.Czy Zamawiający, dla dopuszczenia większej liczby ofert, zrezygnuje z zapisów dotyczących nanotechnologii srebra, która to technologia negowana jest przez wiele ośrodków naukowych, które podkreślają fakt, że  może mieć ona bardzo negatywne skutki dla zdrowia pacjenta? Srebrne nanocząstki kumulują się w narządach miąższowych i mózgu. Prowadzą do śmierci komórek i uszkadzają DNA. Uszkadzają komórki nerwowe, produkują wolne rodniki, wywołują stany zapalne. Producenci odchodzą od stosowania nanotechnologii srebra w sprzęcie szpitalnym, jako technologii potencjalnie niebezpiecznej (http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykolodzy-bija-na-alarm 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ .

7.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania segmenty leża wypełnione płytą HPL? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza .

8.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z centralną blokadą kół? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza .  

9.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko nie posiadające poziomic ? 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ .

10.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z prześwitem min. 145 mm na długości 1200 mm? 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ . 

11.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem o wysokości 120 mm? 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza .

12.Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie jeżeli produkty medyczne zostały zarejestrowane w bazie EUDAMED https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home  zgodnie z obowiązującymi przepisami wpis do bazy Eudamed jest równoznaczny potwierdzenia zgłoszenia wyrobu do URPLWMiPB (zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG artykuł 29 „Rejestracja wyrobów” obowiązkiem producenta jest zarejestrowanie wyrobu w Europejskiej Bazie Danych o Wyrobach Medycznych – Eudamed. Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( URPLWMiPB) z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia ustawy o wyrobach medycznych informuje, ze wejście w życie ustawy oznacza że od dnia 26 maja 2022r. dopuszczalne jest rejestracja wyrobów w bazie EUDAMED bez konieczności złożenia zgłoszenia do Prezesa Urzędu). 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający potwierdza .  

Pakiet 2 – Szafka przyłóżkowa – 100 szt. 

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 840 mm? Parametr minimalne odbiega od wymogów zamawiającego co nie mam wpływu na funkcjonowanie łóżka. 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ . 

2.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z rantami z HPL na blacie zamiast wypukłej krawędzi? 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ . 

3.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę nie posiadającą ogranicznika wysuwu w stronę ściany? 
Odpowiedź :  Pozostają zapisy SWZ . 

4.Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie jeżeli produkty medyczne zostały zarejestrowane w bazie EUDAMED https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/home  zgodnie z obowiązującymi przepisami wpis do bazy Eudamed jest równoznaczny potwierdzenia zgłoszenia wyrobu do URPLWMiPB (zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG artykuł 29 „Rejestracja wyrobów” obowiązkiem producenta jest zarejestrowanie wyrobu w Europejskiej Bazie Danych o Wyrobach Medycznych – Eudamed. Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( URPLWMiPB) z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia ustawy o wyrobach medycznych informuje, ze wejście w życie ustawy oznacza że od dnia 26 maja 2022r. dopuszczalne jest rejestracja wyrobów w bazie EUDAMED bez konieczności złożenia zgłoszenia do Prezesa Urzędu). 
Odpowiedź : Tak, Zamawiający potwierdza .

……………………………