## Arkusz1
ZO 07/21				Załącznik nr 2
	Formularz asortymentowo - cenowy

Lp.	Opis urządzenia	Ilość szt.	Parametr wymagany/Ocena	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę - podać zakres lub opisać
01 PRZYJĘCIE MATERIAŁU
1	Krzesło obrotowe na kółkach	1	TAK
	- 5 skrętnych kółek		TAK
	- tapicerka zmywalna		TAK
	- podłokietniki		TAK
	- regulacja wysokości sprężyną gazową		TAK
2	Stół roboczy z szafką	1	TAK
	- wymiary (+/- 5 cm): długość 140 cm, szerokość 65 cm, wysokość robocza 75 cm (+/- 2 cm)		TAK
	- stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, konstrukcja z profili zamkniętych		TAK
	- wyposażony w szafkę podblatową z drzwiczkami i półką		TAK
	- regulowane nóżki w zakresie min. +/- 1 cm		TAK
	- fartuch naścienny od strony ściany		TAK
02 STREFA BRUDNA
1	Zestaw dezynfekcyjny	1	TAK
	- łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego		TAK
	- łokciowy dozownik mydła		TAK
	- pojemnik na ręczniki jednorazowe		TAK
	- kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l)		TAK
2	Stół ociekowy	1	TAK
	- wymiary (+/- 2 cm): długość 70 cm, szerokość 60 cm, wysokość 90 cm		TAK
	- wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304		TAK
	- fartuch naścienny od strony ściany		TAK
	- półka podblatowa		TAK
	- blenda frontowa zasłaniająca syfon wys.ok. 25 cm		TAK
	- regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm		TAK
	- krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu		TAK
3	Stół zlewozmywakowy dwukomorowy	1	TAK
	- wymiary (+/- 2 cm): długość 140 cm, szerokość 60 cm, wysokość 90 cm		TAK
	- wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304		TAK
	- komory o wym. umożliwiających umieszczenie dużych tac narzędziowych: (+/- 2%): 60cm x 40cm x 20cm głęb		TAK
	- fartuch naścienny od strony ściany		TAK
	- półka podblatowa		TAK
	- regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm		TAK
	- krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu		TAK
	- blenda frontowa zasłaniająca komory		TAK
	- wyposażony w baterię montowaną do zlewu z wylewką natryskową umożliwiającą pionowy natrysk z góry oraz kierowanie strumieniem wody		TAK
4	Stół zlewozmywakowy jednomorowy	1	TAK
	- wymiary (+/- 2 cm): długość 80 cm, szerokość 60 cm, wysokość 90 cm		TAK
	- wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304		TAK
	- komory o wym. umożliwiających umieszczenie dużych tac narzędziowych: (+/- 2%): 60cm x 40cm x 20cm głęb		TAK
	- fartuch naścienny od strony ściany		TAK
	- półka podblatowa		TAK
	- regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm		TAK
	- krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu		TAK
	- blenda frontowa zasłaniająca komory		TAK
	- wyposażony w baterię montowaną do zlewu z wylewką natryskową umożliwiającą pionowy natrysk z góry oraz kierowanie strumieniem wody		TAK
5	Stół ociekowy	1	TAK
	- wymiary (+/- 2 cm): długość 120 cm, szerokość 70 cm, wysokość 90 cm		TAK
	- wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304		TAK
	- fartuch naścienny od lewej strony i z tyłu		TAK
	- półka podblatowa		TAK
	- blenda frontowa zasłaniająca syfon wys. ok. 25 cm		TAK
	- regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm		TAK
	- krawędź blatu wyprofilowana w sposób uniemożliwiający ściekanie płynów z blatu		TAK
6	Pistolet na sprężone powietrze	1	TAK
	- do zawieszenia na ścianie		TAK
	- wyposażony w elastyczny wąż o dł. min. 2 m		TAK
7	Pistolet natryskowy typu "Selecta"	1	TAK
	- z osłoną na ścianę		TAK
	- z min. 6 wymiennymi końcówkami		TAK
8	Stelaż odstawczy do przechowywania wózków myjni, potrójny	1	TAK
	- z półką		TAK
	- wymiary dopasowane do wóżków wsadowych oferowanych myjni dezynfektorów		TAK
	- wysokość dopasowana do wózków transportowych oferowanych myjni		TAK
	- uchwyty do dokowania wózka transportowego oferowanych myjni		TAK
	- wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304		TAK
	- regulowane nóżki w zakresie min +/- 1cm		TAK
9	Półka wisząca I	1	TAK
	- dwupoziomowa		TAK
	- wymiary ok.: długość 70 cm, szerokość 30 cm, wysokość 40 cm		TAK
	- wykonana ze stali kwasoodpornej min. A304		TAK
10	Półka wisząca II	1	TAK
	- dwupoziomowa		TAK
	- wymiary ok.: długość 140 cm, szerokość 30 cm, wysokość 40 cm		TAK
	- wykonana ze stali kwasoodpornej min. A304		TAK
11	Półka wisząca III	1	TAK
	- dwupoziomowa		TAK
	- wymiary ok.: długość 80 cm, szerokość 30 cm, wysokość 40 cm		TAK
	- wykonana ze stali kwasoodpornej min. A304		TAK
12	Stelaż na odpady z pokrywą	1	TAK
	- materiał: min. stal kwasoodporna A304		TAK
	- wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne		TAK
	- worek mocowany dodatkowym pierścieniem		TAK
	- pokrywa unoszona pedałem		TAK
	- pokrywa ma możliwość pozostania w pozycji otwartej bez potrzeby przyciskania pedała		TAK
	- brak demontowalnych elementów złącznych (wkręty, nakręty)		TAK
	- pojemność: 120 l		TAK
13	Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy	1	TAK
	- stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, konstrukcja z profili zamkniętych		TAK
	- blaty zagłębione (krawędzie z przetłoczeniem, uniemożliwiające zsunięcie się koszy/pojemników przewożonych na wózku)		TAK
	- wózek wyposażony w co najmniej jedną poręcz do prowadzenia		TAK
	- wymiary blatu (+/- 5 cm): szerokość 60 cm, długość 60 cm, wysokość blatu 85-90 cm		TAK
	- cztery kółka skrętne wyposażone w odbojnice, w tym dwa wyposażone w hamulce, koła wykonane z gumy nie brudzącej podłogi		TAK
14	Okno podawcze	1	TAK
	- przesuwne z przeciwagą ułatwiającą zamykanie/otwieranie otwierane z obu stron		TAK
	- wymiary w świetle otworu montażowego: szerokość 60-70 cm, wysokość 90-100 cm		TAK
	- wymiary po otworzeniu umożliwiające przekazywanie materiału w pojemnikach transportowych o wymiarach DIN 1/1		TAK
15	Myjnia ultradźwiękowa	1	TAK, podać typ, model, producenta
	- urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy		TAK
	- urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2021 (nie powystawowe).		TAK
	- myjnia wolnostojąca, nablatowa		TAK
	- wymiary komory umożliwiające umieszczenie wewnątrz komory min. 3 tace narzędziowe (o wym. 480x250x70 mm),		TAK
	- pojemność komory min. 40 litrów		TAK
	- myjnia izolowana akustycznie, wyposażona w pokrywę,		TAK
	- ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia ultradźwiękowego narzędzi chirurgicznych,		TAK
	- komora wykonana ze stali gatunku min. AISI 304,		TAK
	- zasilanie elektryczne jednofazowe,		TAK
	- wymagana moc zasilania nie większa niż 3 kW,		TAK
	- sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego,		TAK
	- sterownik wyposażony w min. wyświetlacz LED z cyfrową prezentacją czasu i temperatury		TAK
	- obsługa urządzenia (nastawianie parametrów) przy pomocy min. klawiatury membranowej		TAK
	- optyczne i akustyczne powiadamianie, np. pod koniec czyszczenia lub po osiągnięciu temperatury granicznej		TAK
	- zabezpieczenie przed pracą na sucho		TAK
	- min. 4 tryby ultradźwięków		TAK
	- funkcja autostart do rozpoczęcia czyszczenia sterowanego temperaturą		TAK
	- częstotliwość ultradźwięków 35÷38 kHz,		TAK
	- możliwość skonfigurowania i zapisania min. 4 własnych programów		TAK
	- funkcja automatycznej degazacji roztworu myjącego dla zapewnienia optymalnych warunków mycia,		TAK
	- temperatura procesu kontrolowana elektronicznie, nastawiana w zakresie do co najmniej 80°C,		TAK
	- czas trwania procesu kontrolowany elektronicznie, nastawiany w zakresie do co najmniej 350 min.,		TAK
	- wyposażona w zawór odpływowy na króćcu z komory		TAK
	- wyposażona w uchwyty do przenoszenia		TAK
	- powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji,		TAK
	- zasilanie elektryczne 230 V, moc max. 2,1 kW		TAK
	- moc grzewcza min. 1500 W		TAK
	- moc efektywna ultradźwięków 500 W (-/+5%)		TAK
	- wyposażenie: pokrywa komory wykonana ze stali gatunku min. AISI 304,m ilość – 1 szt; kosz załadowczy wykonany ze stali gatunku min. AISI 304, ilość - 1 szt.		TAK
	- zgodność z rozporzadzeniem MDR (EU) 2017/745		TAK
	- zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE		TAK
16	Myjnia dezynfektor 15-tacowa	2	TAK, podać typ, model, producenta
	- urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy		TAK
	- urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2021 (nie powystawowe).		TAK
	- kompaktowa konstrukcja, pełna funkcjonalność przy minimum przestrzeni		TAK
	- wymiary zewnętrzne: 1000x950x1950 mm (szer.x głęb.x wys.)		TAK
	- wymiary komory: 614x800x640 mm (szer.x głęb.x wys.)		TAK
	- pojemność maksymalna: 15 tac o wymiarach 580x250x70 mm		TAK
	- dezynfekcja termiczna 90/93 oC, możliwość sterowania wartością Ao		TAK
	- dezynfekcja termiczno-chemiczna 65 oC		TAK
	- wolnostojąca lub do zabudowy w ścianę		TAK
	- obudowa i komora myjąca wykonane ze stali nierdzewnej		TAK
	- ogrzewanie elektryczne		TAK
	- drzwi przesuwne pionowo (w dół) całkowicie przeszklone		TAK
	- kilkupunktowe zasilanie wózków wsadowych po dwóch stronach wózka (wysoka dynamika procesu przy niskiej ilości wody)		TAK
	- szybkie, oszczędne programy, wbudowany zbiornik do przygotowania wody zdemineralizowanej do dezynfekcji termicznej, wbudowany zbiornik do odzysku wody zdemineralizowanejoszczędność zużycia wody, czasu i energii w stosunku do standardowych rozwiązań o około 30 %		TAK
	- miejsce na min. 4 kanistry o pojemności 5 litrów każdy w wysuwanej szufladzie zintegrowanej z konstrukcją myjni		TAK
	- sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym, przekątna ekranu min. 5"		Przekątna = 5" - 0 pkt. Przekątna > 5" - 10 pkt.
	- komunikaty wyświetlane w języku polskim		TAK
	- wyświetlanie czasu do zakończenia procesu na ekranie na stronie załadowczej i na wyświetlaczu po stronie wyładowczej		TAK
	- wykres parametrów procesu na ekranie dotykowym		TAK
	- archiwizacja wszystkich raportów procesu w sterowniku urządzenia oraz na komputerze zewnetrznym wskazanym przez użytkownika		TAK
	- wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej)		Szerokość papieru do wydruku parametrów cyklu po stronie załadowczej: / ≤10cm – 0 pkt / ˃10cm – 10 pkt
	- możliwość współpracy z zewnętrznym programem do zarządzania i nadzoru w Centralnej Sterylizatorni		TAK
	- liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 4 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika.		ilość = 20 programów - 0 pkt. ilość > 20 programów - 10 pkt.
	- możliwość programowania i kwalifikacji dowolnych programów użytkownika		TAK
	- 3 pompy dozujące środki		TAK
	- 3 przepływomierze cyfrowe środka chemicznego		TAK
	- 3 czujniki poziomu środka chemicznego w kanistrach (dla kanistrów 5/10l lub 30l)		TAK
	- przyłącza do wody zimnej i wody zdemineralizowanej		TAK
	- pomiar temperatury przy pomocy czujników PT 100		TAK
	- oświetlenie wnętrza komory z sygnalizacją w kolorach stanu urządzenia		TAK
	- wysokowydajna suszarka turbinowa do suszenia załadunku wewnątrz i na zewnątrz z poziomym przepływem powietrza, suszenie z odzyskiem energii skumulowanej w załadunku		TAK
	- interfejs sieciowy RJ 45		TAK
	- serwisowy program diagnostyczny dostępny bezpośrednio z ekranu dotykowego i on-line poprzez dostęp internetowy		TAK
	- wydruk raportów procesu		TAK
	- system automatycznego rozpoznawania wózków		TAK
	- kontrola filtra powietrza		TAK
	- wyłącznik awaryjny		TAK
	- możliwość użytkowania środków chemicznych różnych producentów (min. 5 - załączyć listę) również w okresie gwarancji		TAK
	- przyłącze elektryczne 3 N AC 400V, 50 Hz		TAK
	- wyrób medyczny, urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych, zgodne z normą PN EN 15883, przygotowane do walidacji.		TAK
	Wyposażenie dla dóch szt. Myjni		TAK
	Wózek transportowy, z tacą i i wyjmowanym pojemnikiem ociekowym - 2 szt.		TAK
	Wózek załadowczy na nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych lub kontenerów ortopedycznych o wymiarach minimum 580x260x70 mm ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, możliwością wyposazenia w 4 przyłącza Luerlock na każdym poziomie - 1 szt.		TAK
	Wózek załadowczy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255x100 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wyposażony w 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym - 1 szt.		TAK
	Wózek uniwersalny dwupoziomowy umożliwiający mycie pojemników, sprzętów o dużych gabarytach, wyposażony w dwa stelaże do mycia misek nerkowatych 125 i dwa stelaże do misek nerkowatych 200 - 1 szt.		TAK
	Wózek załadowczy do mycia i dezynfekcji pojemników sterylizacyjnych o pojemności czterech pojemników 1STE wraz z pokrywami - 1 szt.		TAK
03 ŚLUZA
1	Zestaw dezynfekcyjny	1	TAK
	- łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego		TAK
	- łokciowy dozownik mydła		TAK
	- pojemnik na ręczniki jednorazowe		TAK
	- kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l)		TAK
2	Wieszak ścienny min. 4 haczykowy, chromowany	1	TAK
3	Regał listwowy naścienny uniwersalny	2	TAK
	- wysokość 200 cm		TAK
	- z pięcioma koszami z wycięciem bocznym, np. na fartuchy wymiary koszy szerokość 58 cm, głębokość 28 cm, wysokość 26 cm		TAK
	- możliwość adaptacji wysokości koszy do żądanej wysokości		TAK
4	Stelaż na odpady z pokrywą	1	TAK
	- materiał: min. stal kwasoodporna A304		TAK
	- wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne		TAK
	- worek mocowany dodatkowym pierścieniem		TAK
	- pokrywa unoszona pedałem		TAK
	- pokrywa ma możliwość pozostania w pozycji otwartej bez potrzeby przyciskania pedała		TAK
	- brak demontowalnych elementów złącznych (wkręty, nakręty)		TAK
	- pojemność: 120 l		TAK
04 POMIESZCZENIE MYCIA I SUSZENIA WÓZKÓW
1	Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjąco-dezynfekującego	1	TAK, podać typ, model, producenta
	- dozowanie dwóch środków chemicznych z możliwością predefiniowania stężenia		TAK
	- podłączenie do wody ciepłej i zimnej		TAK
	- wyposażony w mieszacz wody		TAK
	- przełącznik płukanie-mycie (możliwość płukania przedmiotów mytych czystą wodą)		TAK
	- dwa koszyki do podwieszenia pojemników ze środkami chemicznymi		TAK
	- obudowa wykonana z materiału odpornego na korozję i środki chemiczne		TAK
	- pistolet uniwersalny z głowicą obrotową do wyboru rodzaju strumienia		TAK
2	Mata ażurowa modułowa	1	TAK
	- montowana w zagłębieniu		TAK
	- wymiary zagłębienia, wykonanego ze spadkiem do kratki ściekowej		TAK
	- wykonanie: tworzywo sztuczne odporne na środki dezynfekcyjne		TAK
	- pow. ok. 3 m kw		TAK
3	Pistolet na sprężone powietrze	1	TAK
	- do zawieszenia na ścianie		TAK
	- wyposażony w elastyczny wąż o dł. min. 2 m		TAK
05 STREFA CZYSTA
1	Pistolet na sprężone powietrze	1	TAK
	- do zawieszenia na ścianie		TAK
	- wyposażony w elastyczny wąż o dł. min. 6 m		TAK
2	Krzesło obrotowe na kółkach	3	TAK
	- 5 skrętnych kółek		TAK
	- tapicerka zmywalna		TAK
	- podłokietniki		TAK
	- regulacja wysokości sprężyną gazową		TAK
3	Stół roboczy	1	TAK
	- materiał: min. stal kwasoodporna A304		TAK
	- wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne		TAK
	- stopki z wytrzymałego tworzywa, zapewniające płynną regulację w zakresie +/- 10 mm		TAK
	- wymiary: ok. dł.140 x szer.60 x wys.90 cm		TAK
4	Stanowisko do pakietowania	3	TAK
	- wymiary (+/- 5 cm): długość 180 cm, szerokość 70 cm, wysokość robocza 90 cm (+/- 2 cm)		TAK
	- stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, konstrukcja z profili zamkniętych		TAK
	- regulowane nóżki w zakresie min. +/- 1cm		TAK
	- wyposażony w szafkę podblatową trzyszufladową oraz szafkę podblatową z drzwiczkami i półką		TAK
	- wyposażony w nadstawkę dwupoziomową (dwie półki) - nadstawka wykonana ze stali kwasoodpornej min. A304		TAK
	- zespół min. 3 gniazd do zasilania odbiorników energii elektrycznej umieszczony na słupku nadstawki oraz oświetlenie pod najniższą półką		TAK
	- blat jednolity, wykonany min. ze stali kwasoodpornej A304		TAK
5	Lampa z podświetlaną soczewką na wysięgniku	3	TAK
	- mocowana do blatu za pomocą imadełka		TAK
	- wyposażona jest w lupę szklaną o powiększeniu min. 5 dioptrii		TAK
	- klapka zapobiegająca osadzaniu kurzu na soczewce		TAK
	- obudowa soczewki wykonana z materiału odpornego na uderzenia i środki do mycia		TAK
	- wymiary soczewki ok.: ø127 mm		TAK
	- oświetlenie diody LED		TAK
6	Zgrzewarka rotacyjna ze stolikiem rolkowym	1	TAK, podać typ, model, producenta
	- urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy		TAK
	- urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy (nie powystawowe).		TAK
	- menu zgrzewarki w języku polskim		TAK
	- wyświetlacz ciekłokrystaliczny		TAK
	- licznik ilości wykonanych zgrzewów z możliwością kasowania, licznik czasu pracy		TAK
	- pamięć wprowadzonych informacji		TAK
	- automatyczny start / stop napędu		TAK
	- automatyczna kontrola temperatury zgrzewania		TAK
	- wyświetlanie temperatury zgrzewania		TAK
	- termiczny wyłącznik bezpieczeństwa chroniący listwy grzejne zgrzewarki przed przegrzaniem		TAK
	- rejestrowanie temperatury zgrzewania, siły nacisku rolki oraz prędkości zgrzewania z możliwością prezentacji rejestrowanych parametrów w postaci wykresu na wbudowanym panelu LCD		TAK
	- możliwość archiwizacji i wydruku rejestrowanych parametrów na komputerze		TAK
	- drukowanie daty produkcji i daty ważności, nr wsadu lub numeru kolejnego pakietu, nr osoby odpowiedzialnej za sterylizację		TAK
	- drukowanie kodów kreskowych		TAK
	- drukowanie symboli zgodnych z normą EN 980		TAK
	- minimum jednowierszowa drukarka igłowa		TAK
	- wbudowany program do przeprowadzania testu poprawności zgrzewu		TAK
	- możliwość obrócenia wydruku o 180st.		TAK
	- różne wielkości czcionek		TAK
	- dostęp do kasety drukującej bez użycia narzędzi		TAK
	- możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej drukarki kodów kreskowych		TAK
	- możliwość bezpośredniego podłączenia urządzenia do walidacji zgrzewów		TAK
	- możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury komputerowej		TAK
	- szybkość zgrzewania min. 10 m/min		TAK
	- szerokość rzeczywista zgrzeiny min. 12 mm		TAK
	- możliwość ustawienia temperatury zgrzewania do 220oC		TAK
	- modułowy system połączeń elektrycznych zespołów		TAK
	- zasilanie elektryczne - 230 V, 50 Hz, moc nie większa niż 500 W		TAK
	- urządzenie posiada oznakowanie CE, załączyć odpowiedni certyfikat producenta		TAK
7	Obcinarka rękawów papierowo-foliowych	1	TAK
	- z dwupoziomowym zasobnikiem rękawów i podajnikiem - nadstawką do obcinarki		TAK
	- długość cięcia rękawów ok. 750 mm (-/+ 2cm)		TAK
	- nóż tnący krążkowy		TAK
	- zasobnik umożliwiający ułożenie rękawów o średnicy do 300 mm		TAK
	- wykonanie z materiału odpornego na korozję		TAK
8	Łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego	1	TAK
9	Stelaż na odpady z pokrywą	1	TAK
	- materiał: min. stal kwasoodporna A304		TAK
	- wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne		TAK
	- worek mocowany dodatkowym pierścieniem		TAK
	- pokrywa unoszona pedałem		TAK
	- pokrywa ma możliwość pozostania w pozycji otwartej bez potrzeby przyciskania pedała		TAK
	- brak demontowalnych elementów złącznych (wkręty, nakręty)		TAK
	- pojemność: 120 l		TAK
10	Wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania	1	TAK
	- wykonanie min. stal nierdzewna 0H18N9		TAK
	- cztery poręcze rurowe do wieszania papieru, zabezpieczenie przed zsuwaniem się papieru		TAK
	- wymiary (+/- 5 cm): szerokość 45 cm, długość 120 cm, wysokość 98 cm		TAK
	- cztery kółka skrętne, w tym dwa wyposażone w hamulce		TAK
11	Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy	1	TAK
	- stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, konstrukcja z profili zamkniętych		TAK
	- blaty zagłębione (krawędzie z przetłoczeniem, uniemożliwiające zsunięcie się koszy/pojemników przewożonych na wózku)		TAK
	- wózek wyposażony w co najmniej jedną poręcz do prowadzenia		TAK
	- wymiary blatu (+/- 5 cm): szerokość 60 cm, długość 60 cm, wysokość blatu 85-90 cm		TAK
	- cztery kółka skrętne wyposażone w odbojnice, w tym dwa wyposażone w hamulce, koła wykonane z gumy nie brudzącej podłogi		TAK
12	Sterylizator parowy - 2 STE	1	TAK, podać typ, model, producenta
	- urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy		TAK
	- urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2021 (nie powystawowe).		TAK
	- przelotowy, do zabudowy w jedną ścianę, kompaktowa konstrukcja (max. szer. 80 cm) nie wymaga dostępu z boku urządzenia do czynności serwisowych		TAK
	- konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN-EN 285		TAK
	- pojemność komory 2 jednostki wsadu zgodnie z PN-EN 285 (600 x 300 x 300 mm) (dxsxw)		TAK
	- wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej		TAK
	- automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody (opisać zastosowane zabezpieczenie)		TAK
	- drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej nasyconą parą wodną pod ciśnieniem.		TAK
	- drzwi przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym, lub elektrycznym, przy otwartych drzwiach sterylizatora brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. łańcuchów, linek, itp, których złożony kształt utrudnia utrzymanie w czystości.		Napęd drzwi pneumatyczny – 0 pkt / Napęd drzwi elektryczny – 20 pkt
	- sterylizator wyposażony w system załadowczy i wyładowczy do załadunku komory na dwóch poziomach, każdy poziom o wysokości minimum 1 STE		TAK
	- min. 1 wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora		2 lub 3 zawory bezpieczeństwa – 0 pkt / 1 zawór bezpieczeństwa – 10 pkt
	- zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie sterylizatora		TAK
	- zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną		TAK
	- automatyczny system oczyszczenia wytwornicy pary		TAK
	- automatyczny system odgazowania wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary, system wyposażony w zbiornik rezerwowy wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary		TAK
	- pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego		TAK
	- docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem		TAK
	- frakcjonowana próżnia wstępna		TAK
	- programy (realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika):		TAK
	- test Bowie– Dick		TAK
	program testu szczelności		TAK
	- minimum 6 standardowych programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°Cmożliwość modyfikacji programów przez użytkownika bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego		TAK
	- diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe		TAK
	- liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej niż 10 wybieranych bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika.		ilość = 20 programów - 0 pkt. ilość > 20 programów - 10 pkt.
	- sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu,		Przekątna = 8" - 0 pkt. Przekątna > 8" - 10 pkt.
	- po stronie wyładowczej ekran dotykowy o przekątnej min. 5"		TAK
	- wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i ciśnienia		TAK
	- wyświetlanie komunikatów o błędach w języku polskim		TAK
	- wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu do zakończenia procesu		TAK
	- wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej		Szerokość papieru do wydruku parametrów cyklu po stronie załadowczej: / ≤10cm – 0 pkt / ˃10cm – 10 pkt
	- sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi		TAK
	- sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i archiwizacji załadunku w raporcie z procesu		TAK
	- automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi dostarczany wraz z urządzeniami), w sterowniku ma być zapewniona archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa.		TAK
	- możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta		TAK
	- możliwość programowania czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator - min. wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego		TAK
	- wbudowany detektor gazów niekondensujących zgodny z PN EN 285		TAK
	- wbudowany system oszczędzania wody		TAK
	- zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz;		TAK
	- wymiary umożliwiające ustawienie sterylizatora wraz ze sterylizatorem sześciojednostkowym obok urzadzenia będącego w posiadaniu szpitala		TAK
	- wykonanie zgodnie z normą PN-EN 285 / EN 285,możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1 / EN 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta.		TAK
	- zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)		TAK
	- zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia., urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)		TAK
	- własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia		TAK
13	Sterylizator parowy - 8 STE	1	TAK, podać typ, model, producenta
	- urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, rok produkcji zgodny z rokiem dostawy		TAK
	- urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji min. 2021 (nie powystawowe).		TAK
	- przelotowy, do zabudowy w jedną ścianę, kompaktowa konstrukcja (max. szer. 100 cm) nie wymaga dostępu z boku urządzenia do czynności serwisowych		TAK
	- konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN-EN 285		TAK
	- pojemność komory 8 jednostek wsadu zgodnie z PN-EN 285 (600 x 300 x 300 mm) (dxsxw)		TAK
	- wykonanie: komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne ze stali kwasoodpornej		TAK
	- automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody (opisać zastosowane zabezpieczenie)		TAK
	- drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej nasyconą parą wodną pod ciśnieniem.		TAK
	- drzwi przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym, lub elektrycznym, przy otwartych drzwiach sterylizatora brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. łańcuchów, linek, itp, których złożony kształt utrudnia utrzymanie w czystości.		Napęd drzwi pneumatyczny – 0 pkt / Napęd drzwi elektryczny – 20 pkt
	- sterylizator wyposażony w system załadowczy i wyładowczy do załadunku komory na dwóch poziomach, każdy poziom o wysokości minimum 1 STE		TAK
	- min. 1 wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora		2 lub 3 zawory bezpieczeństwa – 0 pkt / 1 zawór bezpieczeństwa – 10 pkt
	- zintegrowana, elektryczna wytwornica pary w obrysie sterylizatora		TAK
	- zasilanie wytwornicy pary sterylizatora wodą demineralizowaną		TAK
	- automatyczny system oczyszczenia wytwornicy pary		TAK
	- automatyczny system odgazowania wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary, system wyposażony w zbiornik rezerwowy wody zdemineralizowanej zasilającej wytwornicę pary		TAK
	- pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego		TAK
	- docisk uszczelki drzwiowej przy użyciu pary wodnej pod ciśnieniem		TAK
	- frakcjonowana próżnia wstępna		TAK
	- programy (realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika):		TAK
	- test Bowie– Dick		TAK
	program testu szczelności		TAK
	- minimum 6 standardowych programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°Cmożliwość modyfikacji programów przez użytkownika bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego		TAK
	- diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe		TAK
	- liczba programów do sterylizacji możliwa do zaprogramowania; minimum 20 w tym nie mniej niż 10 wybieranych bezpośrednio z kolorowego ekranu dotykowego sterownika.		ilość = 20 programów - 0 pkt. ilość > 20 programów - 10 pkt.
	- sterowanie mikroprocesorowe, sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych i wykresów parametrów procesu,		Przekątna = 8" - 0 pkt. Przekątna > 8" - 10 pkt.
	- po stronie wyładowczej ekran dotykowy o przekątnej min. 5"		TAK
	- wizualizacja w czasie rzeczywistym wykresu temperatury i ciśnienia		TAK
	- wyświetlanie komunikatów o błędach w języku polskim		TAK
	- wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu do zakończenia procesu		TAK
	- wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej		Szerokość papieru do wydruku parametrów cyklu po stronie załadowczej: / ≤10cm – 0 pkt / ˃10cm – 10 pkt
	- sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi		TAK
	- sterownik wyposażony w skaner kodów paskowych w celu automatycznego rozpoznania załadunku i archiwizacji załadunku w raporcie z procesu		TAK
	- automatyczna archiwizacja parametrów i raportów procesu na komputerze zewnętrznym (jednolity program do archiwizacji parametrów i raportów procesu dla oferowanego urządzenia, dla oferowanych myjni dezynfektorów do narzędzi dostarczany wraz z urządzeniami), w sterowniku ma być zapewniona archiwizacja wszystkich raportów przeprowadzonych cykli przez minimum 5 lat jako kopia bezpieczeństwa.		TAK
	- możliwość odtworzenia oprogramowania urządzenia w przypadku utraty danych sterownika bez udziału serwisu producenta		TAK
	- możliwość programowania czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator - min. wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego		TAK
	- wbudowany detektor gazów niekondensujących zgodny z PN EN 285		TAK
	- wbudowany system oszczędzania wody		TAK
	- zasilanie elektryczne: 3/N/PE; 400V; 50 Hz;		TAK
	- wymiary umożliwiające ustawienie sterylizatora wraz ze sterylizatorem dwujednostkowym obok urzadzenia będącego w posiadaniu szpitala		TAK
	- wykonanie zgodnie z normą PN-EN 285 / EN 285,możliwość walidacji zgodnie z PN-EN 17665-1 / EN 17665-1, załączyć deklarację zgodności producenta.		TAK
	- zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)		TAK
	- zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia., urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)		TAK
	- własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia		TAK
	Wyposażenie:		TAK
	Wózek załadowczy/transportowy sterylizatora parowego na 8 JW – 2 szt.		TAK
	- konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej		TAK
	- 4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem		TAK
	- bieżnie kółek z nie brudzącej gumy		TAK
	- mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego na wózku transportowym		TAK
	- dostosowany do warunków instalacyjnych sterylizatora i pomieszczeń		TAK
	Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 8 JW – 1 szt.		TAK
	- konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej		TAK
	- dwie ażurowe półki wózka, dolna stała, górna o regulowanej wysokości		TAK
14	Zestaw dezynfekcyjny	1	TAK
	- łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego		TAK
	- łokciowy dozownik mydła		TAK
	- pojemnik na ręczniki jednorazowe		TAK
	- kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l)		TAK
06 W.C.
1	Wieszak ścienny min. 4 haczykowy, chromowany	1	TAK
2	Pojemnik na papier toaletowy	1	TAK
3	Szczotka klozetowa	1	TAK
07 STACJA UZDATNIANIA WODY
1	Stacja uzdatniania wody	1	TAK
	zapewniająca poprawną pracę oferowanych urządzeń, które są z niej zasilane: myjnie dezynfektory do narzędzi i sterylizatory parowe (również posiadnego przez szpital sterylizatowa SMS)		TAK
	produkowana woda uzdatniona (demi) spełnia wymagania aktualnej normy PN EN 285		TAK
	stacja uzdatniania wody wyposażona w dodatkowy zmiękczacz o wydajności gwarantującej dostawę wody miękkiej do pomp próżniowych sterylizatorów parowych oraz do myjni dezynfektorów do narzędzi		TAK
	stacja uzdatniania (linia do produkcji wody uzdatnionej/demi) składa się minimum z następujących elementów składowych:		TAK
	filtr wstępny piaskowy kolumnowy z automatycznym płukaniem przeciwprądem		TAK
	filtr węglowy kolumnowy z automatycznym płukaniem przeciwprądem		TAK
	zmiękczacz wody dwukolumnowy ze zbiornikiem solanki i objętościowym sterowaniem częstością regeneracji		TAK
	filtr świecowy 20"		TAK
	osmozer o zdolności oczyszczania min. 98%, wyposażony w mosiężną pompę wysokociśnieniową, przepływomierze na instalacji wody oczyszczonej w µS/cm; sterowanie w pełni automatyczne, w tym automatyczne wyłączanie przy za niskim ciśnieniu lub braku wody, zarządzanie współpracą ze zbiornikami wody oczyszczonej; wyposażenie w 5 wkładów filtracyjnych 20”, 5 μm		TAK
	zbiornik (lub zbiorniki) magazynowy wody uzdatnionej/demi ze zdejmowaną pokrywą o pojemności min. 700 litrów z min. dwoma czujnikami poziomu, filtrem powietrza 0,2 mikrona, zawór spustowy		TAK
	lampa bakteriobójcza ultrafioletowa		TAK
	zespół hydroforowy do rozprowadzania wody do urządzeń technologicznych, wyposażony w zbiornik ciśnieniowy kompozytowy z membraną gumową, wyłącznik ciśnieniowy i manometr kontrolny		TAK
	instalacja pomiędzy elementami (stopniami) stacji uzdatniania (zawory, rury, złączki, zawory probiercze, manometry pokontrolne po każdym stopniu uzdatniania wody oraz manometr kontrolny na wejściu do stacji uzdatniania)		TAK
08 ŚLUZA
1	Zestaw dezynfekcyjny	1	TAK
	- łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego		TAK
	- łokciowy dozownik mydła		TAK
	- pojemnik na ręczniki jednorazowe		TAK
	- kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l)		TAK
2	Regał listwowy naścienny uniwersalny	2	TAK
	- wysokość 200 cm		TAK
	- z pięcioma koszami z wycięciem bocznym, np. na fartuchy wymiary koszy szerokość 58 cm, głębokość 28 cm, wysokość 26 cm		TAK
	- możliwość adaptacji wysokości koszy do żądanej wysokości		TAK
3	Stelaż na odpady z pokrywą	1	TAK
	- materiał: min. stal kwasoodporna A304		TAK
	- wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne		TAK
	- worek mocowany dodatkowym pierścieniem		TAK
	- pokrywa unoszona pedałem		TAK
	- pokrywa ma możliwość pozostania w pozycji otwartej bez potrzeby przyciskania pedała		TAK
	- brak demontowalnych elementów złącznych (wkręty, nakręty)		TAK
	- pojemność: 120 l		TAK
09 MAGAZYN STERYLNY
1	Regał pięciopółkowy chromowany z półkami ażurowymi	2	TAK
	- wymiary (+/- 2 cm): szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 180 cm		TAK
	- półki przestawne		TAK
	- wykonanie stal chromowana, powleczona powłoką antybakteryjną		TAK
	- atest PZH		TAK
	- regulowane nóżki w zakresie min +/-1cm		TAK
	- konstrukcja składana		TAK
10 POKÓJ SOCJALNY
1	Zestaw dezynfekcyjny	1	TAK
	- łokciowy dozownik środka dezynfekcyjnego		TAK
	- łokciowy dozownik mydła		TAK
	- pojemnik na ręczniki jednorazowe		TAK
	- kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą (ok. 20l)		TAK
2	Zabudowa kuchenna meblowa ok. 200 cm	1	TAK
	- wykonanie z płyty meblowej laminowanej		TAK
	- szafka stojąca zlewozmywakowa 80 cm ze zlewozmywakiem jednokomorowym z baterią kuchenną		TAK
	- szafka stojąca z jedną szufladą 40 cm		TAK
	- szafka wisząca 80 cm		TAK
	- szafka wisząca 40 cm		TAK
	- szafka wisząca 60 cm		TAK
	- blat kuchenny dł. ok. 200 cm		TAK
	- lodówka podblatowa		TAK
	- czajnik elektryczny		TAK
	- kuchenka mikrofalowa		TAK
3	Stół jadalniany	1	TAK
	- wymiary ok. 120 x 60 cm		TAK
4	Krzesło jadalniane	2	TAK
11 EKSPEDYCJA
1	Krzesło obrotowe na kółkach	1	TAK
	- 5 skrętnych kółek		TAK
	- podłokietniki		TAK
	- regulacja wysokości sprężyną gazową		TAK
2	Stół roboczy z szafką	1	TAK
	- wymiary (+/- 5 cm): długość 140 cm, szerokość 60 cm, wysokość robocza 75 cm (+/- 2 cm)		TAK
	- stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, konstrukcja z profili zamkniętych		TAK
	- wyposażony w szafkę podblatową z drzwiczkami i półką		TAK
	- regulowane nóżki w zakresie min. +/- 1 cm		TAK
	- fartuch naścienny od strony ściany		TAK
3	Wózek z podwójnym blatem do transportu i pracy	1	TAK
	- stelaż wykonany ze stali kwasoodpornej min. A304, konstrukcja z profili zamkniętych		TAK
	- blaty zagłębione (krawędzie z przetłoczeniem, uniemożliwiające zsunięcie się koszy/pojemników przewożonych na wózku)		TAK
	- wózek wyposażony w co najmniej jedną poręcz do prowadzenia		TAK
	- wymiary blatu (+/- 5 cm): szerokość 60 cm, długość 60 cm, wysokość blatu 85-90 cm		TAK
	- cztery kółka skrętne wyposażone w odbojnice, w tym dwa wyposażone w hamulce, koła wykonane z gumy nie brudzącej podłogi		TAK
	System kontenerowy - pojemniki sterylizacyjne Zamawiający wymaga, aby system kontenerowy był kompatybilny z posiadanym systemem wykorzystywanym w szpitalu		TAK, podać typ, model, producenta
1	Pokrywa zielona o wymiarach 588x281x36 do wanny kontenera, wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm., wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej.	2	TAK
2	Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 540x253x106mm, wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach.	2	TAK
3	Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.	2	TAK
4	Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.	2	TAK
5	Pokrywa niebieska o wymiarach 298x281x36 do wanny kontenera, wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm., wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej.	2	TAK
6	Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 243x253x56mm, wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach.	2	TAK
7	Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.	2	TAK
8	Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.	2	TAK
9	Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 243x253x56mm, wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach.	2	TAK
10	Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 243x253x56mm, wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach.	2	TAK
11	Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x90mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.	2	TAK
12	Pokrywa czerwona o wymiarach 298x281x36 do wanny kontenera, wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej.	2	TAK
13	Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 243x253x56mm, wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach.	2	TAK
14	Pokrywa zielona o wymiarach 298x281x36 do wanny kontenera, wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej.	10	TAK
15	Pokrywa czerwona o wymiarach 298x281x36 do wanny kontenera, wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej.	2	TAK
16	Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.	12	TAK
17	1/2 kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 243x253x106mm, wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach.	12	TAK
18	Wanna do kontenera o wymiarach 470x274x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.	15	TAK
19	Pokrywa czerwona o wymiarach 465x281x36 do wanny kontenera, wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej.	6	TAK
20	Pokrywa zielona o wymiarach 465x281x36 do wanny kontenera, wykona na z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej.	8	TAK
21	Pokrywa niebieska o wymiarach 465x281x36 do wanny kontenera, wykona na z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej.	1	TAK
22	Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach 406x253x106mm, wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach.	14	TAK
23	Kosz w wersji mini przeznaczony do drobnych akcesoriów, o wymiarach 267x125x49 mm	1	TAK
24	Spód kontenera (wanna) typu mini o wymiarach 310X132X57mm wykonana ze stopu aluminium,	1	TAK
25	Aluminiowa pokrywa perforowana do kontenera typu mini o wymiarach 05X140X25 mm, srebrna, z uchwytami na tabliczek identyfikacyjnych	1	TAK
26	Filtr do kontenera typu mini do długotrwałego używania min. 1000 cykli sterylizacji, opakowanie 10 szt.	1	TAK
27	Tabliczka identyfikacyjna do kontenera typu minim , z opisem wg. wymagań zamawiającego do 13 znaków w kolorze czerwonym	2	TAK
28	Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością wygrawerowania min. 13 znaków w kolorze pokrywy	132	TAK

	Prace budowlane	1	TAK