OPIS
Wymaganych parametrów i warunków technicznych analizatora immunochemicznego do metody CLIA w celu ilościowego oznaczania przeciwciał IgM i IgG wirusa SARS-CoV-2 w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

W rubryce parametry oferowane należy wpisać TAK lub NIE oraz podać dodatkowo wartość oferowanego parametru lub inne dane wymagane w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych urządzenia:
1. Producent: ……………………………………………………..
2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….
3. Urządzenie typ, model: ………………………………………
4. Rok produkcji: ………………………………………………..

L.p.	Parametry urządzenia	Wymagane parametry	Parametr oferowany (należy podać opis)
1	Analizator immunochemiczny do metody CLIA w celu ilościowego oznaczania przeciwciał IgM i IgG wirusa SARS-CoV-2 fabrycznie nowy Rok produkcji: nie starszy niż 2020 rok Wyklucza się analizatory demonstracyjne	Tak
2	Analizator wyposażony w UPS	Tak
3	Metoda badań: chemiluminescencja	Tak
4	Analizator wieloparametrowy, w pełni automatyczny, pracujący w trybie pacjent po pacjencie.	Tak
5	Możliwość wykonywania badań w zakresie : / 1.Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG neutralizujące anty-S, ilościowe, / 2.Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgM ilościowe / 3.Total PSA / 4.Troponina I / 5.TSH / 6.f T3 / 7.f T4 / 8.Witamina D 3	Tak
6	Czytnik kodów kreskowych dla odczynników i próbek z badaniami.	Tak
7	Automatyczne monitorowanie stanu oraz zużycia odczynników i materiałów zużywalnych.	Tak
8	Możliwość pracy na analizatorze w systemie ciągłym całodobowo	Tak
9	Możliwość wstawienia próby „Cito” w każdym momencie pracy analizatora	Tak
10	Funkcja automatycznego rozcieńczania próbki wstępna i dodatkowa.	Tak
11	Chłodzenie wszystkich odczynników na pokładzie w czasie pracy jak i w czasie spoczynku analizatora.	Tak
12	Identyfikacja wszystkich odczynników, próbek pacjentów, za pomocą kodu kreskowego i manualnie	Tak
13	Możliwość podglądu wykresu reakcji oraz jego wydruk dla próbki badanej, kalibracyjnej i kontrolnej	Tak
14	Program kontroli jakości na min. 2 poziomach, możliwość graficznego przedstawienia kontroli w postaci wykresu L-J z zastosowaniem reguł Westgarda, wyliczanie średniej, SD, CV. Możliwość wydruku kontroli jakości	Tak
15	Pełna archiwizacja wyników badań, kontroli jakości, kalibracji, możliwość zapisywania na nośniku.	Tak
16	Menu aparatu oraz szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim	Tak
17	Możliwość drukowania raportów dziennych zbiorczych	Tak
18	Analizator wpisany jest do rejestru wyrobów medycznych i posiada certyfikat CE.	Tak
19	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	Tak
20	Reakcja serwisu na wezwanie – 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii	Tak
21	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy,	Tak
22	Podać ilość przeglądów zalecanych przez producenta w okresie gwarancji.	Tak
23	Gwarancja dostępności nowych oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat	Tak
24	Bezpłatna dostawa i uruchomienie aparatu	Tak
25	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji w terminie uzgodnionym z Kupującym. Zakończenie czynności zostanie potwierdzone protokołem z przeprowadzonego szkolenia.	Tak
26	Analizator odczynniki i materiały kontrolne pochodzące od jednego producenta.	Tak
27	Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu.	Tak

Zamawiający prowadzi obecnie prace związane z zakupem , wdrożeniem i uruchomieniem systemu HIS/LIS. Wykonawca jest zobowiązany w ramach przedmiotu zamówienia do podłączenia dostarczanego aparatu do wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu HIS celem otrzymania dwukierunkowej wymiany danych. W przypadku gdy system HIS nie zostanie uruchomiony do czasu dostawy aparatu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo zapewnić Zamawiającemu obsługę aparatu bez systemu HIS, a po wdrożeniu HIS podłączenia aparatu do ww. systemu.

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

………………………………., dnia ……………………
        ……………………………………………………
        Podpis i pieczątka osób uprawnionych
        do reprezentowania Wykonawcy