ZP/24/2025

Załącznik Nr 3 DO SWZ

| Załącznik nr 3 do Pakietu nr 4 badanie cech fizykochemicznych oraz elementów upostaciowanych moczu dla MLP ZDL CSK UM w Łodzi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego - należy wypełnić |  |
| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | TAK | NIE |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, zastępczy nie starszy niż rok 2021 |  |  |
| 2 | Wydajność aparatu min. 500 oznaczeń na godzinę |  |  |
| 3 | Pamięć min. 1000 wyników plus oddzielna pamięć 300 wyników kontroli |  |  |
| 4 | Obsługa przez ekran dotykowy |  |  |
| 5 | Odczyt parametrów fizyko-chemicznych moczu: ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotyny, glukoza, białko, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty/hemoglobina. |  |  |
| 6 | Praca z wykorzystaniem 10-cio parametrowych pasków, charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki (podać nazwę zastosowanej substancji). Nie dopuszcza się pasków oznaczających stężenie kwasu askorbinowego. |  |  |
| 7 | Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki |  |  |
| 8 | Możliwość wyboru barwy moczu z aparatu |  |  |
| 9 | Kompensacja własnego zabarwienia moczu |  |  |
| 10 | Automatyczna korekcja SG próbek moczu o odczynie silnie zasadowym |  |  |
| 11 | Możliwość wyboru klarowności moczu z aparatu |  |  |
| 12 | Wymagana czułość dla glukozy nie gorsza niż 40 mg/dl |  |  |
| 13 | Wymagana czułość dla białka nie gorsza niż 18 mg/dl |  |  |
| 14 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków |  |  |
| 15 | Flagowanie wyników patologicznych |  |  |
| 16 | Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji |  |  |
| 17 | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach (SI, konwencjonalne, arbitralne) |  |  |
| 18 | Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji zainstalowany w aparacie na stałe |  |  |
| 19 | Możliwość podglądu i wydruku danych kalibracji dla poszczególnych parametrów |  |  |
| 20 | Możliwość podłączenia czytnika barkodów |  |  |
| 21 | Materiały kontrolne wewnątrzlaboratoryjne codzienne na 2 poziomach zabezpieczające pracę aparatu w zakresie szacunkowej ilości oznaczeń |  |  |
| 22 | Analizator współpracujący z zewnętrznym oprogramowaniem informatycznym Centrum f-my Marcel (podłączenie stacji roboczych do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) Centrum firmy Marcel na koszt Wykonawcy umowy); w przypadku braku możliwości komunikacji w oparciu o protokół TCP/IP wykonawca dostarcza urządzenie konwertujące tN-Port 5210A |  |  |
| 23 | Analizator i odczynniki muszą spełniać wymogi produktów dopuszczonych do obrotu w krajach UE-CE |  |  |
| 24 | Firma dostarcza do Laboratorium zaświadczenia, certyfikaty ISO lub inny wydany przez jednostkę certyfikującą, CE, karty charakterystyk odczynników i inne dotyczące oferty po rozstrzygnięciu postępowania przy pierwszej dostawie. |  |  |
| 25 | Gwarancja na analizator przez okres trwania dzierżawy |  |  |
| 26 | Podtrzymywanie pracy analizatorów w przypadku awarii zasilania minimum 20 min (UPS). |  |  |
| 27 | Drukarka wbudowana w analizator do wydruku kalibracji i kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi zagwarantowanymi na czas okresu trwania dzierżawy |  |  |
| 28 | Wszelkie naprawy, przeglądy, konserwacje analizatorów oraz drukarek, UPS, listwy antyprzepięciowej, świadczone będą na koszt Wykonawcy umowy w okresie obowiązywania umowy |  |  |
| 29 | Szkolenie personelu MLP w zakresie obsługi analizatora i interpretacji wyników wraz z opieką merytoryczną w czasie trwania umowy |  |  |
| 30 | Instrukcja w języku polskim - dostarczona w dniu instalacji analizatora |  |  |
| 31 | Zapewnienie możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń o awarii |  |  |
| 32 | Czas reakcji serwisu do 24 h od momentu zgłoszenia usterki |  |  |
| 33 | Termin usunięcia zgłoszonej awarii max 48h |  |  |
| 34 | W przypadku trzykrotnie powtarzających się awarii tego samego podzespołu– wymiana na nowy . |  |  |
| 35 | Wykonawca zapewni możliwość instalacji |  |  |
| 36 | Oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych |  |  |
| 37 | Zagwarantowanie uczestnictwa w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej (2 razy w roku): testy paskowe, osad moczu, ilościowe badanie chemiczne na koszt wykonawcy umowy |  |  |
| 38 | Zamawiający wymaga aby dostarczone produkty były zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (IVDR) w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 974 ) |  |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy