## Arkusz4
Załacznik nr 2 do SWZ D25M/251/N/22-43rj/24
Zadanie nr 1- Maseczka chirurgiczna typ II z przeznaczeniem do użytku w bloku operacyjnym
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1. | Maseczka medyczna (chirurgiczna) typ II R-z blaszką pozwalającą dopasować ją do kształtu twarzy , wiązana na troki, z niskim oporem oddechowym, a wysoką skutecznością filtracji bakteryjnej.Wysoka ochrona przed rozpryskami lub rozbryzgami cieczy pod ciśnieniem 120mmHg., zgodnie z normą EN 14683 lub równoważną Maska wykonana z polipropylenu i spandexu.. 3 warstwowa, zgrzewana ultradzwiekowo. Długoć maski min 17 cm, szerokość min.9,5 cm , Nie może zawierać lteksu, niklu i formaldehydów. Blaszka wykonana z aluminium. Maska pakowana w sztywny kartonik w formie podajnika maksymalnie 50 sztuk umożliwiające ich higieniczne przechowywanie oraz łatwość wyjmowania z kartonika – sposób ułożenia maseczek w kartonie powinien zapewniać pobranie tylko jednej maseczki. Maseczka w czasie użytkowania nie może się rozwarstwiać i przemakać, powinna zakrywać twarz w obszarze od grzbietu nosa i zachodzić głęboko za podbródek, Opakowanie - sztywny kartonik z perforowanym otworem do wyjmowania maseczek, oznaczony nazwą producenta, nr ref, znak CE z numerem, wskazanie normy i typu maseczki, kolor maseczki, termin przydatności do użytku. Standard produktu EN 14683:2019 lub równoważna, Dyrektywa 2017/745/MDR lub równoważna Maseczka w czasie użytkowania nie może się rozwarstwiać i przemakać, powinna zakrywać twarz w obszarze od grzbietu nosa i zachodzić głęboko za podbródek, kolor do wyboru przez Zamawiającego ( niebieski, zielony, biały ). Partia próbna : 1 opakowanie (50 sztuk) w kartoniku | op. | 25000
Razem zadanie nr 1:
Słownie wartość brutto zadania nr 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 2- Zestaw pościeli dla pacjentów sali nadzoru poznieczuleniowego i ginekologii i położnictwa
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | 3 - częściowy komplet : 1 x jednorazowy koc rozmiar min 110x220 (+/-/2 cm )wykonany z podwójnej warstwy włókniny polipropylenowej o gramaturze min 30g/m2, z wypelnieniem wiskozowo-poliestrowym typu Molton o gramaturze min 60 g/m2. 1 x prześcieradło wykonane z miękkiej bawełnopodobnej nieuczulajacej włókniny w kolorze białym, rozmiar 150 x 210 (+/- 10 cm) 1 x poszewka na poduszkę - 65x75 ( +/- 2 cm ) wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 35g/ m2, Komplet zapakowany w foliową torbę z etykietą informacyjną.Wyrób medzczny.Partia próbna 1 komplet | komp. | 35000
2 | 3 - częściowy komplet : 1 x jednorazowy koc/ kołdra rozmiar min 128x220 (+/-/2 cm ) produkt zgrzewany ultradźwiękowo, część wierzchnia włuknina SMS 30 g/m2 o wypełnienieu wiskozowo-poliestrowym typu Molton o gramaturze min 230 g/m2. częśc sponia włóknina SMS 30 g/m2 1 x prześcieradło wykonane z miękkiej bawełnopodobnej nieuczulajacej włókniny w kolorze białym, rozmiar 150 x 210 (+/- 10 cm) 1 x poszewka na poduszkę - 65x75 ( +/- 2 cm ) wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 35g/ m2, Komplet zapakowany w foliową torbę z etykietą informacyjną. Wyrób medzczny.Partia próbna 1 komplet | komp. | 5000
3 | Poszewka na poduszkę- 40x40 cm (+/- 5 cm) wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 35g/m2. | szt | 600
Razem zadanie nr 2:
Słownie wartość brutto zadania nr 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 3- Asortyment eksploatacyjny wielorazowego użytku Aesculap Wideolaparoskop PV631 ŻRÓDŁO ŚWIATA OP950, Kmaera-Konsola pv480
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |  | 9 | 10
1 | Piła drutowa typu Gilii dł 400 mm. Opakowanie 10 szt. | op | 100
2 | Matryca do nacinania skóry 1:1,5; 1:3 ;1:6 sterylna rozmiar do wyboru zamawiajacego pakowane po 10 szt | op | 6
3 | Ostrza do dermatomu, opakowanie zbiorcze 10 szt. | op | 10
4 | Ostrze do sternotomu dł.34 mm szer. 1,1 mm | szt | 40
5 | Silikonowy wewnętrzny zawór klapkowy do trokara o śr 5,5 mm,; 10,0 mm, 13,0 mm wielorazowy - rozmiar do wyboru Zamawiającego | op | 4
6 | Uszczelka do trokarów o śr 5,5 mm, pojedyńcza czerwona; 10,0 mm pojedyńcza zielona; 13,0mm pojedyńcza żółta - do wyboru Zamawiającego | op | 4
7 | Zestaw uszczelek z redukcją żółta, czarna i zielona - do wyboru Zamawiającego | op | 2
8 | Pierścień kodujący do trokara o średnicy 5,5 mm;10,0 mm;13,0mm | op | 1
9 | Wkład roboczy monopolarny nożyczek z wkładką weglową, odgięte w lewo, dł€gość wkładu 310mm i 420mm do wyboru | szt | 20
10 | Wkład roboczy monopolarny do kleszczyków Meryland średnica 5 mm, długość 310mm i 420mm - do wyboru Zamawiającego | szt | 6
11 | Wkład roboczy monopolarny do kleszczyków typu Overholt 90 st. długość 310mm i 370 mm - do wyboru Zamawiającego | szt | 2
12 | Wkład roboczy monopolarny kleszczyków jelitowych typu Dorsey śr. 5 mm dł 310 i 420 mm do wyboru Zamawiającego | szt | 10
13 | Wkład roboczy bipolarny do nożyczek śr 5 mm, dł 310 mm i 420 mm - do wyboru Zamawiającego | szt | 8
14 | Wkład roboczy kleszczyków okienkowych makro, bipolarne, śr 5 mm dł 310 mm | szt | 8
15 | Wkład roboczy bipolarny do kleszyków Meryland, okienkowe, zagięte w lewa śtronę śr 5 mm, dł 310 i 420 - do wyboru Zamawiającego nkowy makro, bipolarny | szt | 8
16 | Izolacyjna rurka zewnątrzna typu TUBUS śr 5/5 mm;5/10 mm;10/10mm długość dla każdej średnicy 310 mm do wyboru Zamawiającego | szt | 40
17 | Izolacyjna rurka zewnątrzna typu TUBUS śr 5/5 mm;10/10mm długość dla każdej średnicy 420 mm do wyboru Zamawiającego | szt | 20
18 | Uchwyt do monopolarnej elektrody | szt | 3
19 | Elektroda monopolarna o kształcie L,J Szpatuła | szt | 20
20 | Przewód do narzędzi laparoskopowych monopolarnych i bipolarnych kompatybilny z generatorami posiadanymi przez Zamawiającego - Valleylab, Olympus, ERBE | szt | 5
21 | Ergonomiczna rączka do narzędzia laparoskopowego monopolarnego bez blokady i z blokadą , ze stałym, izolowanym przyłączem hf i mechanizmem zapadkowym one-click do połączenia z ramieniem roboczym, komopatybilna z opisanymi wkładami roboczymi w pozycjach 9-15 | szt | 20
22 | Ergonomiczna rączka do narzędzia laparoskopowego bipolarnego z blokadą i czerwoną dźwignią kolankową całkowitej dezaktywacji blokady, ze stałym, izolowanym przyłączem hf moppatybilna z opisanymi wkładami roboczymi poz. 9-15 | szt | 10
23 | Dren silikonowy do insuflatora z funkcja podgrzewania gazu, wielokrotnego uzytku (krotność użycia min 100 razy). Dren kompatybilny z insuflatorami posiadanymi przez Zamawiajacego - Aesculap, Wolf | szt | 8
24 | Igła Veresa do insuflacji wielorazowego użytku śr 2,1 długość 100,120,150 mm- do wyboru Zamawiającego | szt | 10
25 | Imadło proste lub odgięte w lewo lub prawo, z jednostopniowym mechanizmem zapiecia "one click" długość, z kanałem płuczącym 310 mm, | szt | 2
26 | Swiatłowód laparoskopowy autoklawowalny, wielorazowego użytku, śr 4,8 dł 250 i 350 cm z adapterami do żródła światła Wolf, Ausculap - do wyboru Zamiawiającego | szt | 6
27 | Optyka laparoskopowa (laparoskop)autoklawowalna, zgodna ze standardem FULL HD, adaptery do podłączenia światłowodów innych firm (min.3 Wolf, Olympus, Aesculap, Smith&Nephew, Storz), szfirowe szkło wklejane za pomocą specjalnego kleju do obudowy, kąt 30 st. Śr 10 mm dł. 330, kompatybilna z kamerami posiadanymi przez Zamawiajacego f. Wolf, Aesculap, Olympus. | szt | 1
28 | Cewnik urologiczny typu GUYON średnica od 12 do 30 wielorazowego uzytku, rozmiar do wyboru Zamawiającego | szt | 8
29 | Kontener sterylizacyjny składający się z wanny wykonanej ze stopu aluminium o wymiarach 470x285x135MM. Na wannie po obu stronach miejsce dla plomby oraz 4 tabliczek identyfikacyjnych z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa z filtrem, filtr na 5000 cykli sterylizacyjnych. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego arkusza stali. Dodatkowo silikonowe pozycjonery do optyk i narzędzi o różnych kształtach do wyboru Zamawiającego wg potrzeb w ilości 20 szt.” | szt | 1
Razem Zadanie nr 3:
Słownie wartość brutto Zadania nr 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie nr 4- Uszczelki termosa do ogrzania optyk
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |  | 9 | 10
1 | Silikonowa, sterylna uszczelka jednorazowego użytku do posiadanych przez Zamawiającego ogrzewaczy optyki firmy Applied Medical | szt | 2000
Razem Zadanie nr 4:
Słownie wartość brutto Zadania nr 4 :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie nr 5- Kontener bezobsługowy wraz z akcesoriami
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 592x281x137 mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa aluminiowa z filtrem teflonowym wystarczającym na minimum 5000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali, z pozycjonerami do haka świetlnego i łyżek | szt | 10
2 | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 300x281x137 mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa aluminiowa z filtrem teflonowym wystarczającym na minimum 5000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali, z pozycjonerami do haka świetlnego i łyżek | szt | 5
3 | Pokrywa wykonana z aluminium z filtrem teflonowym min. 5000 cykli sterylizacji do kontenerów bezobsługowych o wymiarach 592x285x142 mm posiadanych przez Zamawiającego, kolor do wyboru przez Zamawiajacego (żółty, czerwony, zielony lub szary) | szt | 5
4 | Pokrywa wykonana z aluminium z filtrem teflonowym min. 5000 cykli sterylizacji do kontenerów bezobsługowych o wymiarach 300x285x112 mm posiadanych przez Zamawiającego, kolor do wyboru przez Zamawiajacego (żółty, czerwony, zielony lub szary) | szt | 5
5 | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 540x144x65 mm. Pokrywa aluminiowa posiada miejsce na 2 tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa i wanna z filtrem wystarczającym na min. 1000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali oraz pozycjonery do optyki laparoskopowej. | szt | 6
6 | Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wózek wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm. Drzwi podwójne, otwierane skrzydłowo na 270 stopni. Wózek szczelnie zamykany (drzwi wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek). Wewnątrz wózka dwie półki czyli trzy przestrzenie. wózek posiada możliwość wyjęcia półek. Wózek na kółkach fi 160 (dwa z blokadą), (+/- 10 mm). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wózek przeznaczony do przewożenia 9 jednostek sterylizacyjnych. Wszystkie krawędzie, zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 1260x680x1240 mm (+/- 10 mm). | szt | 1
7 | Wózek do przewożenia materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wózek wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm. Drzwi podwójne, otwierane skrzydłowo na 270 stopni. Wózek szczelnie zamykany (drzwi wyposażone w silikonową uszczelkę oraz zamek). Wewnątrz wózka dwie półki czyli trzy przestrzenie. wózek posiada możliwość wyjęcia półek. Wózek na kółkach fi 160 (dwa z blokadą), (+/- 10 mm). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Wózek przeznaczony do przewożenia 6 jednostek sterylizacyjnych. Wszystkie krawędzie, zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 960x680x1240 mm (+/- 10 mm). | szt | 1
Razem Zadanie nr 5:
Słownie wartość brutto zadania nr 5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 6 - Sterylny zestaw obłożeń do operacji laryngologicznych i chirurgii szczękowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do operacji migdałków 1 x Osłona na stolik Mayowy konany jest z folii polietylenowej ( gr mni. 52 g/m2) o wymiarach 80 cm x 145cm, z wzmocnioną warstwą włókninową ( gr. min 30 g/m2) min. 76x85 cm w części roboczej blatu stolika, złożona teleskopowo do wewnątrz 1 x Kieszeń przylepna 2-sekcyjna 35 x 42 cm z kształtką 1 x Serweta dwuwarstwowa typu turban 100X65 cmi 90X75 cm , przylepiec szerokość min. 5 cm i długośc 90 cm 1 x Serweta główna dwuwarstwowa przylepna 200 x 260 z wycięciem „U” 6,5 x 60 cm 1 x Pojemnik plastikowy okrągły 250 ml, niebieski z podziałką 1 x Pojemnik plastikowy typu nerka niebieski o pojemności 700 ml (25 x 10 x2,5 cm) 1 x Ręcznik celulozowy 30 x 40 cm , 1x miseczka okragła bezbarwna 50 ml. 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony L długość fartucha min. 125 cm , wzmocnienie w rękawie min. 38 cm. 1 x Fartuch chirurgiczny wzmocniony XL długośc fartucha min. 140 cm , wzmocnienie w rękawie min. 40 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 160x150 cm ( opakowanie zestawu) wykonana z folii polietylenowej , wzmocniona włókniną polipropylenową , szerokośc warsstwy wzmocnionej min. 66 cm, 1 x uchwyt velcro 2 x 23 cm Wymagania:Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny - wszystkie elementy zestawu mają być wyrobem medycznym. Serwety: turban oraz główna minimum 2-warstwowe wykonane z foliii polipropylenowo-polietylenowej i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2.m2 . Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cmH2O . odporności wytrzymałość na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa, wytrzymałość na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa, siła delaminacji (włóknina/folia) na poziomie min. 1,91 N/25mm., o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 lub równowaznej na poziomie min.397,18 % i 218,45 ml/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN-EN 13795-1:2019 lub równoważną dla obłożeń chirurgicznych- potwierdzone raportem badań wykonanym w akredytowanym, niezależnym laboratorium (do wglądu na etapie realizacji umowy). Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji informacje w postaci min. dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane producenta Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. Opakowanie zbiorcze: karton + karton.Fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocnione dwuwarstwowym laminatem barierowym w części przedniej do końca tj. dolnej krawędzi fartucha i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 300cmH2O, mniej krytycznej min. 37cmH2O, Wymagane sterylne próbki 2 szt. | zestaw | 2200
2 | Zestaw laryngologiczny podstawowy 1 x serweta otolaryngologiczna z samoprzylepym oknem o śr. 10 cm rozmiar min. 250 x 180 cm 1 x serweta na stół narzędziowy 160x150 cm ( opakowanie zestawu) wykonana z folii polietylenowej , wzmocniona włókniną polipropylenową , szerokośc warsstwy wzmocnionej min. 66 cm. 1x miseczka okragła bezbarwna 50 ml 1 x ręcznik celulozowy min. 30 x 40 cm Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny- wszystkie elementy mają być wyrobem medycznym . Serweta glówna minimum 2-warstwowe wykonane z foliii polipropylenowo-polietylenowej i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2.m2 . Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cmH2O . odporności wytrzymałość na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa, wytrzymałość na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa, siła delaminacji (włóknina/folia) na poziomie min. 1,91 N/25mm., o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 lub równoważną na poziomie min.397,18 % i 218,45 ml/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN-EN 13795-1:2019 lub równoważny dla obłożeń chirurgicznych- potwierdzone raportem badań wykonanym w akredytowanym, niezależnym laboratorium (do wglądu na etapie realizacji umowy) Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji informacje w postaci min. dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane producenta Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.. Wymagane 2 próbki sterylne | zestaw | 1500
3 | Zestaw do chirurgi szczękowej Skład zestawu 1 x serweta na stół narzędziowy 160x150 cm ( opakowanie zestawu) wykonana z folii polietylenowej , wzmocniona włókniną polipropylenową , szerokośc warsstwy wzmocnionej min. 66 cm. 1x miseczka okragła bezbarwna 50 ml 1 x serweta dwuwarstwowa wzmocniona 200 x 300 cm z wycięciem „U” 6,5 x 55 cm , wzmocnienie wokół wycięcia w rozm. min. 110x50 cm 1 x fartuch chirurgiczny standardowy L - długość 125 cm 2 x fartuch chirurgiczny standardowy XL - długośc 140 cm Fartuchy chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS; gramatura min. 35 g/m2. . Rękaw zakończony elastycznym poliestrowym mankietem , szwy wykonane techniką ultradźwiękową zgpdny z normą 13795 Odporność na przesiąkanie płynów materiału podstawowego min. 37 cm H2O paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h 1 x uchwyt typu rzep 2 x 25 cm 4 x ręcznik celulozowy 30 x 40 cm 1 x Osłona na stolik Mayowy konany jest z folii polietylenowej ( gr mni. 52 g/m2) o wymiarach 80 cm x 145cm, z wzmocnioną warstwą włókninową ( gr. min 30 g/m2) min. 76x85 cm w części roboczej blatu stolika, złożona teleskopowo do wewnątrz 1 x taśma samoprzylepna 9 x 50 cm, z zakładkami finger lift umożliwiającymi odklejenie papieru w rękawiczkach. 20 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek, wiązane po 10 sztuk 2 x pojemnik plastikowy z podziałką 60 ml ( 5,5 x 3 cm) 1 x pojemnik plastikowy 250 ml ( 7 x 5, 5 cm) 1 x pojemnik plastikowy nerkowaty 700 ml ( 25x10,5x5 cm) 1 x podstawka pod skalpele, 3 miejsca , z przylepcem. 1 x kleszczyki plastikowe 19 cm 1 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm długość 300 cm z łącznikiem , antyzagięciowy. 1 x kieszeń dwu-sekcyjna o wielkości min 42 x 35 cm z przylepcem i sztywnikiem. 2 x styrzykawka Luer 5 ml 2 x strzykawka Luer 20 ml Wymagania. Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny - wszystkie elemnty mają być wyrobem medycznym .. Serweta: główna minimum 2-warstwowa wykonana z foliii polipropylenowo-polietylenowej i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego 55g/m2.m2 . wzmocnienie dodatkowo min. 60 g/m2 Odporność na przenikanie cieczy materiału postawowego min. 300 cmH2O . odporności wytrzymałość na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa, wytrzymałość na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa, siła delaminacji (włóknina/folia) na poziomie min. 1,91 N/25mm., o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min.397,18 % i 218,45 ml/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy PN-EN 13795-1:2019 lub równoważną dla obłożeń chirurgicznych- potwierdzone raportem badań wykonanym w akredytowanym, niezależnym laboratorium (do wglądu na etapie realizacji umowy) Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji informacje w postaci min. dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane producenta Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. Opakowanie zbiorcze: karton + karton.. Wymagane próbne sterylne zestawy 2 szt. | zestaw | 1500
Razem zadanie nr 6:
Słownie wartość brutto zadania nr 6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 7- Sterylne ostrza do zatok przynosowych i dreny jednorazowego użytku
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | \ | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Ostrze do shavera, jedna krawędź z ząbkami, średnica 4 mm, dł.12 cm, autoklawowalne | szt. | 15
2 | Ostrze do shavera, 35, tylne jedna krawędź z ząbkami, średnica 4 mm, dł.12 cm, autoklawowalne | szt. | 15
3 | Dren płuczący do konsoli sterujacej napędami otolaryngologicznymi ze zintegrowana pompą typu UNIDRIVE ENT/ENDO/NEURO posiadaną przez Zamawiającego op.= 10 szt | op. | 60
4 | Dren płuczący do konsoli sterujacej napędami otolaryngologicznymi ze zintegrowaną pompą typu CLERAVISIN II posiadaną przez zamawiającego op.= 10 szt | op. | 60
Razem zadanie nr 7:
Słownie wartość brutto zadania nr7:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 8- Czepek operacyjny z otokiem p/potnym
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Czepek chirurgiczny z taśmą przeciwpotną.Wykonany z włókniny wiskozowej, lub wiskozowo-poliestrowej lub spunlace i polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2 Taśma przeciwpotna wokół głowy, wydłużona część tylna ze ściągaczem lub gumką, Brak gumki w części przedniej zapewniający komfort noszenia. Pakowany w kartonik, max. 100 szt. Wyrób medyczny jednorazowy, niejalowy. Oznakowanie CE, klasa 1 . | szt | 8000
2 | Czepek typu furażerka z napotnikiem pięciowarstwowy napotnik koloru białego 7x29 cm (+/- 0,5 cm) , wiązany. Długość troków 20 cm Otok: Spunlace 45 g/m2, denko: Polipropylen 25 g/m2, wkładka chłonąca pot: Spunlace min 40 g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny, (kartonik 100 sztuk maxymalnie) Długość troków 20 cm . Wyrób medyczny jednorazowy, niejalowy. Oznakowanie CE, klasa 1 . | szt | 20000
Razem zadanie nr 8:
Słownie wartość brutto zadania nr 8…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 9 Jednorazowe ubrania operacyjne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowa koszula operacyjna. Wyrób medyczny, niejałowy w kolorze niebieskim lub zielonym. Koszula wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 44 g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, chłonącej wodę, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Koszule posiadają wycięcie na szyję w kształcie litery V z lamówką dekoltu z białej włókniny polipropylenowej (PP) wraz z etykietą z rozmiarem koszuli, jedną kieszeń na piersi i dwie kieszenie przednie. Ubranie o podwyższonej odporności na rozdarcie 126 kPa (wg normy EN ISO 13938-1 lub równowaznej) czystość pod względem cząstek stałych równa 1,2 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10 lub równoważną), pylenie równe1,2 log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10 lub równoważną). Dostępność rozmiarów: XS, S, M, L ,XL, XXL, XXXL,. Pakowanie zbiorcze - kartonowy dyspenser. Partia próbna - 2 szt. rozmiar S | szt | 96700
2 | Niesterylna jednorazowa bluza chirurgiczna w kolorze niebieskim lub zielonym, przeznaczona do stosowania przez personel w salach operacyjnych (włóknina bawełnopodobna) - wykonana z miękkiej włókniny, bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 44 g / m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej; nić szwalnicza wykonana z poliestru, bluza zapinana na 4 zatrzaski wykonane z plastyku; ubranie przeznaczone do stosowania przez personel medyczny w środowisku Bloku Operacyjnego: długi rękaw, zakończony poliestrowymi białymi mankietami,; dostępny w rozmiarach: M, L, (rozmiary bluz do wyboru przez Zamawiającego). Bluza z wszytą etykietą informującą o rozmiarze. Ubranie chirurgiczne o podwyższonej odporności na rozdarcie 126 kPa (wg normy EN ISO 13938-1) , wysokiej czystość pod względem cząstek stałych 1,2 IPM, i niskim poziomie pylenia 1,2 Log10 (liczba cząstek),. Partia próbna rozmiar M - 2 szt. | szt. | 75000
3 | Niesterylne jednorazowe spodnie chirurgiczne w kolorze niebieskim lub zielonym, przeznaczone do stosowania przez personel w salach operacyjnych wykonane z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 44 g / m2, antystatycznej, niepylącej, oddychającej; ; dostępny w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL (kolor jak i rozmiary spodni do wyboru przez Zamawiającego). Spodnie z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. Spodnie posiadają dwie przednie kieszenie z opadającym otwarciem, ściągacz i etykietę z rozmiarem na szwie w talii. Ubranie chirurgiczne o podwyższonej odporności na rozdarcie 126 kPa (wg normy EN ISO 13938-1 lub równoważnej) , wysokiej czystość pod względem cząstek stałych 1,2 IPM, i niskim poziomie pylenia 1,2 Log10 (liczba cząstek) Pakowanie zbiorcze - kartonowy dyspenser. Partia próbna rozmiar S - 2 szt. | szt. | 75000
Razem Zadanie nr 9:
Słownie wartość brutto zadania nr 9……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 10 - Asortyment eksploatacyjny wielorazowego użytku kompatybilny z posiadanym sprzętem WOLF Eragon Modular
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |  | 9 | 10
1 | Wkład roboczy do kleszczyków Eragon Modular "Babcock" obie bransze ruchome dł robocza 450 mm duza powierzchnia chwytająca | szt. | 4
2 | Wkład roboczy do kleszczyków Eragon Modular "Babcock" obie bransze ruchome dł robocza 330 mm duża powierzchnia chwytajaca | szt. | 4
3 | Wkład roboczy do kleszczyków "Babcock" monopolarne dł robocza 330 mm średnica 5 mm | szt. | 4
4 | Elektroda hakowa długość robocz 340mm | szt. | 6
5 | Wkład roboczy do Nożyczkek śr. 5 mm "Metzenbaum",monopolarnych wygięty w lewo, obie bransze ruchome, długość robocza 330 mm | szt. | 4
6 | Wkład roboczy do kleszczykiów do chwytania i disekcji "Maryland Dissector", długość robocza 310 mm, średnica 5 mm | szt. | 4
7 | Wkład roboczy do kleszczyków do chwytania i disekcji "Mixter", monopolarny długość robocza 330 mm, średnica 5 mm | szt. | 4
8 | Adapter redukujący Vario-Port, redukcja z 12,5 mm na 5,5 mm lub z 10 mm na 5,5 mm lub z 7,0 mm na 5,5 mm (pakowana po 5 szt.). | op. | 3
9 | Redukcja do Troakara pakowana po 5 szt | op | 5
10 | Tubus płazcz do narzędzi serii Eragon Modular długosć erobocza 330 mm | szt. | 5
11 | Uszczelka do instrumentów pomocniczych osrednicy ponad 3,4 do 5,1 mm niebieska (pakowana po 10 szt.). | op. | 10
12 | Uszczelka do instrumentów pomocniczych osrednicy ponad 9,5 do 10,1 mmczerwona (pakowana po 10 szt.). | op. | 10
Razem Zadanie nr 10:
Słownie wartość brutto Zadania nr 10……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie nr 11 - Asortyment eksploatacyjny wielorazowego użytku kompatybilny z posiadanym sprzętem Karl STORZ
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |  | 9 | 10
1 | Światłowód śr.48 mm dł 250 cm | op | 6
2 | Optyka Hopkins Rubinaa 30° NIR/ICG, średnica 10 mm, dł. 31 cm autoklawowalna | op | 1
3 | Kosz druciany na optykę sztywną o dł. Roboczej do 34 cm isrednicy do do 10 mm | op | 1
Razem Zadanie nr 11:
kompatybilność potwierdzona przez producenta
Słownie wartość brutto Zadania nr 11……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie nr 12- Akcesoria do kontenerów sterylizacyjnych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Olej parafinowy w areozolu do oliwienia narzędzi chirurgicznych wielorazowego użytku, nadający się do sterylizacji w tem 134 i 121 st Celcjusza. Op. 300 ml. | op | 92
2 | Olej konserwujący do napędów wysokoobrotowych nie zawierający silikonu z informacją w instrukcji używania spełniający normy PN - EN ISO 17665 lub PN - EN 554 ISO 13683 lub równoważnych, poj. 300 ml | szt | 28
3 | Końcówka do oleju dydykowana do napędu posiadanego przez zamawiającego. | szt. | 2
4 | Plomba do zabezpieczania zamknięcia kontenerów sterylizacyjnych przed nieautoryzowanym otwarciem kontenera ze sterylnym asortymentem. Bez indykatora, jednorazowego użytku, kolor niebieski. | op | 100
5 | Szczotka druciana do czyszczenia elektrod | szt. | 10
6 | Szczotka do czyszczenia narzedzi laparoskopowych, tybusów wewnętrznych śr. 5 mm | op. | 10
7 | Szczotka do czyszczenia narzedzi laparoskopowych, tybusów wewnętrznych śr. 10 mm | op. | 10
8 | Filtr do kontenerów sterylizacyjnych, filtr jednorazowy. Wym. Śr. 190 mm | op. | 2
9 | Filtr do kontenera typu prime line na min. 5000 cykli sterylizacyjnych, firmy Aesculap posiadanych przez Zamawiającego. | szt | 10
10 | Filtr do kontenerów sterylizacyjnych kompatybilnych z kontenerami Aesculap, Medgal posiadanych przez Zamawiającego na 1000 cykli sterylizacji. | szt | 40
11 | Preparat do czyszczenia kontenerów i pielegnacji kontenerów sterlizacyjnych składających się z wanny wykonanej ze stopu aluminium, pokrywy wykonanej z termostabilnego tworzywa oraz kosza stalowego. Preparat powinien czyścić wszystkie elementy kontenera z zacieków pary wodnej, kleji oraz konserwować ww elementy. | szt | 50
Razem Zadanie nr 12:
Słownie wartość brutto zadania nr 12……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 13 - Narzędzia chirurgiczne z oznakowaniem po ustaleniu przez zamawiajacego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE TYP STEVENS DŁUGOŚĆ 110 MM OSTRZA TĘPO TĘPE NACZYNIOWE I DO SCIĘGIEN | szt. | 6
2 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP JAMESON-WERBER DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 6
3 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP JAMESON DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 6
4 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 8
5 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | szt. | 8
6 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 10
7 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIETE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 10
8 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 10
9 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | szt. | 10
10 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 10
11 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | szt. | 10
12 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | szt. | 10
13 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 10
14 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 10
15 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 205 MM | szt. | 10
16 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 10
17 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 10
18 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HALSEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 10
19 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 10
20 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 10
21 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 10
22 | PINCETA CHIRURGICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 10
23 | PINCETA CHIRURGICZNA MODEL STRASBURG PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 150 MM | szt. | 10
24 | PINCETA CHIRURGICZNA MODEL STRASBURG PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 10
25 | PINCETA CHIRURGICZNA TYP ADSON DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 120 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI | szt. | 10
26 | PINCETA CHIR. TYP ADSON DELIKATNA PROSTA DŁ. 120 MM KOŃCÓWKA 1X2 ZĄBKI SZCZĘKI ROWKOWANE Z PLATFORMĄ UCHWYT Z OTWOREM | szt. | 10
27 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-GREEN 6X16 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 4
28 | HAK OPERACYJNY TYP LANGENBECK-GREEN 6X24 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 4
29 | HAK OPERACYJNY SIODEŁKOWY 10X13 MM UCHWYT HAKA PŁASKI KARBOWANY DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 4
30 | KONTENER BEZOBSŁUGOWY W SYSTEMIE OTWARTYM, WANNA ZE STOPU ALUMINIUM W WYMIARACH 540X144X65 MM. POKRYWA ALUMINIOWA POSIADA MIEJSCA NA 2 TABLICZKI Z NAZWĄ ODDZIAŁU I ZESTAWU, POKRYWA I WANNA Z FILTREM WYSTARCZAJĄCYM NA MIN.1000 CYKLI STERYLIZACJI. | szt. | 1
Razem Zadanie nr 13:
Słownie wartość brutto zadania nr 13……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 14 - Narzędzia chirurgiczne do laparoskopii
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | STERYLNA OSŁONA DO WIDEOLAPAROSKOPU, KĄT 30°, 10 SZT./OPAK. | op. | 5
2 | STERYLNY RĘKAW NA GŁOWICE KAMERY 2D, 25 SZT./OPAK. | op. | 3
3 | ROZTWÓR PRZECIWPAROWANIU OPTYKI, 20 SZT./OPAK. | op. | 4
4 | WIELORAZOWY DREN CO2 Z PODGRZEWANIEM GAZU DO INSUFLATORA FLOW50 BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO | op. | 2
5 | JEDNORAZOWY DREN CO2 Z PODGRZEWANIEM GAZU DO INSUFLATORA FLOW 50, 10 SZT./OPAK. BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO | op. | 5
6 | FILTR CO2 JEDNORAZOWY STERYLNY, 25 SZT./OPAK. | op. | 5
7 | DRENY JEDNORAZOWE DO ODDYMIANIA DO INSUFLATORA FLOW50, 10 SZT./OPAK. BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO | op. | 5
8 | WIELORAZOWA KASETA Z FILTREM SYSTEMU ODSYSANIA CO2, 30 SZT./OPAK. | op. | 1
9 | DREN PŁUCZĄCY JEDNORAZOWY DO POMPY MULTI FLOW PLUS, 10 SZT./OPAK. BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO | op. | 5
Razem Zadanie nr 14:
Słownie wartość brutto zadania nr 14……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
* Elementy kompatybilne z torem laparoskopowym firmy Aesculap posiadanym przez zamawiającego MultiFlow plus / PG145
Zadanie nr 15 - Sterylny zestaw obłożeń do operacji ucha
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
| Zestaw do operacji ucha 1 x serweta na stół narzędziowy jako opakowanie zestawu 1 x serweta dwuwarstwowa 170 x 260 cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną 10 x 12 cm. Dookoła otworu worek ze sztywnikiem do zbiórki płynów. 3 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm 1 x fartuch chirurgiczny standardowy L - 2 x fartuch chirurgiczny standardowy XL - Fartuchy chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS; gramatura min. 40g/m2. Fartuch u góry zapinany na taśmę z możliwością ufiksowania w dowolnym miejscu na plecach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową Odporność na przesiąkanie płynów materiału podstawowego min. 40 36 cm H2O współcznnik barierowości BI =3,1 2 x uchwyt typu rzep 2 x 23 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, złożona w sposób umozliwający łatwa aplikację np. teleskopowo. 1 x strzykawka 5 ml luer 1 x strzykawka 10 ml luer 1 x strzykawka 20 ml luer 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 1 x kleszczyki plastikowe okienkowe 19 cm 20 x kompres z gazy 10 x 10 cm, po 10 szt. krepowane 1 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm długość 300 cm 1 x podstawka pod skalpele, 3 miejsca , fioletowa 1 x miska plastikowa nerkowata 700 ml 1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm Serwety operacyjne wykonane z min dwuwarstwowego laminatu (włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej) o minimalnej gramaturze materiału 55g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 156 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy 158 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho 145 kPa, na mokro 134 kPa (zgodnie z EN 13938-1 LUB RÓWNOWAŻNĄ). Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795-1:2019 lub równoważną na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wyroby gotowe z laminatu posiadają certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet spełnia wymagania dla 1 klasy palności CFR 1610 oraz posiada właściwości antystatyczne. Każdy zestaw posiada dla potrzeb dokumentacji informacje w postaci dwóch etykiet samoprzylepnych o dacie ważności, numer katalogowy, LOT i dane producenta. Zestaw pakowany Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Taśma lepna na serwetach o szerokości min. 5 cm. Opakowanie zbiorcze: karton + worek. Wymagane próbki sterylne 2 szt. | zestaw | 120
5 | Taśma dwustronnie lepna 6 x 6 cm, pakowane po 2 szt | szt | 600
Razem zadanie nr 15:
Słownie wartość brutto zadania nr 15…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 16- Fartuch medyczny, czepek medyczny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Fartuch medyczny ochronny- wyrób medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 23 g/m2, stanowiacej barierię dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, rękawy wykończone elastycznymi mankietami z dzianiny szer. 5 cm posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, długość min. 110 cm, szerokość min. 130 cm, wiązany w pasie i przy szyi, kolor zielony, opakowanie 10 szt.Rozmiar L, XL - do wyboru Zamawiającego Pakowane w higieniczny worek foliowy wyposażony w etykietą informacyjną. Partia próbna 2 szt | szt | 340000
2 | Czepek medyczny typu beret ściągany gumką średnica min 50 cm, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14 g/m2,, jednorazowego użytku niejałowy. Kolor niebieski lub zielony, opakowanie 100 szt. | op. | 1500
Razem zadanie nr 16:
Słownie wartość brutto zadania nr 16…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 17- Płaszcze do Optyk 4 K
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |  | 9 | 10
1 | Płaszcze do optyk 4K 0° | op/ A5 | 60
2 | Płaszcze do optyk 4K 30° | op/ A5 | 30
3 | Płaszcze do optyk 4K 45° | op/ A5 | 30
4 | Płaszcze do optyk 4K 70° | op/ A5 | 12
Razem Zadanie nr 17:
Słownie wartość brutto Zadania nr 17……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie nr 18- Ubranie operacyjne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilośc szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 |  | 9 | 10
1 | Bluza z krótkim rękawem wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 47g/m² w kolorze niebieskim. Rękawy krótkie zakończone obszyciem. Bluza wyposażona w 3 duże kieszenie (2 na dole bluzy, 1 na piersi). Dekolt wyposażony z przodu w zapięcie na biały nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Dół bluzy obszyty. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Bluza pakowana jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności. | szt | 10000
2 | Spodnie wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 47g/m² w kolorze niebieskim. Wiązane na troki w pasie. Wyposażone w 1 dużą kieszeń zapinaną na nap. Rozmiary S- XXL, wszyta metka informująca o rozmiarze. Nogawki obszyte. Wytrzymałość na wypychanie – na sucho 106 kPa , wytrzymałość na rozciąganie- na sucho 44,3 N, czystość pod względem cząstek stałych 2,0 IPM, poziom pylenia 2,1 Log10. Spodnie pakowane jednostkowo z etykietą zawierającą informacje z nazwą, nr kat. Produktu, producentem, datą produkcji, ważności. | szt | 10000
Razem Zadanie nr 18:
Słownie wartość brutto Zadania nr 18……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis