### modyfikacja

### Zakres nr 1. –  Oddz. ONKOLOGI KLINICZNEJ

Postępowanie w sprawie: ZAKUPU – POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA + STATYWY DO POMP  szt/kpl. 10.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane   2023)

POZ. 2. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane   2023)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA |  | Szt. 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | STATYWY DO POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA |  | Szt. 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAKRES NR 1 POZ. 1-2

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie .................................................................

Miejscowość ....................................... data .......................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 1 POZ.1, 2–  POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA   + STATYWY

Załącznik 1B Zakres nr 1   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. - POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA 10 szt. |
| POZ. 1. | POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA | Tak |  | Wymagane |
| 1.1. | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.2. | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | Tak |  | Wymagane |
| 1.3. | Klasa ochronności II lub równoważna | Tak |  | Wymagane |
| 1.4. | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg | Tak |  | Wymagane |
| 1.5. | Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gł.) | Tak/podać |  | Wymagane |
| 1.6. | Dokładność podaży +/- 3% | Tak |  | Wymagane |
| 1.7. | Menu pompy w języku polskim | Tak |  | Wymagane |
| 1.8. | Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania linii jednorazowej. | Tak |  | Wymagane |
| 1.9 | Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku | Tak |  | Wymagane |
| 1.10. | Kolorowy wyświetlacz 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów. | Tak |  | Wymagane |
| 1.11. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie; Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 16-40mm. | Tak |  | Wymagane |
| 1.12. | Linia infuzyjna mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. | Tak |  | Wymagane |
| 1.13. | Dostępne linie infuzyjne do szerokiego spektrum terapii: podstawowe bezbarwne, chroniące przed światłem, do transfuzji, do terapii przeciwbólowych pracujące w systemie NRFit, do antybiotykoterapii, wielodrożne do onkologii pracujące w systemie zamkniętym, oraz dojelitowe pracujące w systemie ENFit | Tak |  | Wymagane |
| 1.14. | Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania | Tak |  | Wymagane |
| 1.15. | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | Tak |  | Wymagane |
| 1.16. | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15):Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1 | Tak |  | Wymagane |
| 1.17. | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy | Tak |  | Wymagane |
| 1.18. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.19. | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.20. | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.21. | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  | Wymagane |
| 1.22. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  | Wymagane |
| 1.23. | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. | Tak |  | Wymagane |
| 1.24. | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | Tak |  | Wymagane |
| 1.25. | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1200 ml/h | Tak |  | Wymagane |
| 1.26. | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kulkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.27. | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | Tak |  | Wymagane |
| 1.28. | Stryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.29. | Regulacja intensywności podśwetlenia na 9 poziomach | Tak |  | Wymagane |
| 1.30. | Biblioteka leków z możłiwością wpisu min.10000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystapieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | Tak |  | Wymagane |
| 1.31. | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 50 do 825 mmHg; Wzkaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | Tak |  | Wymagane |
| 1.32. | Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 6 godz. przy przepływie 100 ml/h; Czas ponownego ładowania ok. 5 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłaczonej do zasilania sieciowego | Tak |  | Wymagane |
| 1.33. | Pobór mocy w normalnych warunkach pracy ok. 4 W | Tak |  | Wymagane |
| 1.34. | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dzwiękowych; | Tak |  | Wymagane |
| 1.35. | Czułość techniczna wykrywania pęcherzyków powietrza≥ 0.01 mL | Tak |  | Wymagane |
| 1.37. | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwościa zapisania do 1000 zdarzeń | Tak |  | Wymagane |
| 1.38. | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy | Tak |  | Wymagane |
| POZ. 2. | STATYW MEDYCZNY do pomp infuzyjnych i dodatkowego osprzętu SZT.10. |  |  |  |
| 2.1. | Urządzenie nowe, nieużywane i nie rekondycjonowane | Tak |  | Wymagane |
| 2.2. | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie:1500-2000 mm | Tak |  | Wymagane |
| 2.3. | Przystosowany do mocowania pomp infuzyjnych oraz dodatkowego osprzętu np. stacji dokującej - nośność 20 kg | Tak |  | Wymagane |
| 2.4. | Podstawa stalowa z obniżonym środkiem ciężkości, stal chromowo-niklowa | Tak |  | Wymagane |
| 2.5. | Podstawa piecioramienna na kołach w tym dwa z blokadą; | Tak |  | Wymagane |
| 2.6. | Waga 4,5 kg | Tak |  | Wymagane |
| 2.7. | Cztery wieszaki, dopuszczalne obciążenie jednego wieszaka 3kg | Tak |  | Wymagane |
| 2.8. | Listwa zasilająca na 5 gniazd, z adapterem umożliwiającym zwinięcie przewodu | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 1.

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. |  | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony ; sprzęt ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |  | min 24 miesiące podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie – Podać w miesiącach |  | TAK, podać okres gwarancji w miesiącach |  | Bez punktacji |
| 6 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3 |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.. | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 2 dni robocze |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 8.. | Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) |  | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez punktacji |
|  | SZKOLENIA |
| 9 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 10 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.. | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną |  | TAK |  | Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................

### Zakres nr 2. – Oddz. CHIR. OGÓLNEJ

Postępowanie w sprawie: ZAKUPU –   POMPA STRZYKAWKOWA  szt/kpl.4.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane   2023)

Postępowanie w sprawie: ZAKUPU –   STACJE DOKUJĄCE  szt/kpl. 2.

POZ. 2. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane   2023)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POMPA STRZYKAWKOWA |  | szt.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | STACJE DOKUJĄCE |  | Szt.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAKRES NR 2 POZ. 1-2.

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie .................................................................

- W przypadku, gdy zaoferowany asortyment objęty jest różną stawką podatku Vat, Wykonawca wpisuje w tabeli cenę z rozbiciem  zróżnicowanej  stawki podatku

- Wykonawca jako osobną pozycję w tabeli wpisuje koszt dostawy, szkolenia z obsługi sprzętu

Miejscowość ....................................... data ........................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 2 –   POMPA STRZYKAWKOWA  +  STACJE DOKUJĄCE

Załącznik 1B Zakres nr 2   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. - POMPA STRZYKAWKOWA szt/kpl.4. |
| POZ. 1. | POMPA STRZYKAWKOWA |  |  |  |
| 1.1. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci oraz noworodków w celu okresowego lub ciągłego podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów klinicznie akceptowanymi drogami podania. Należą do nich droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | Tak |  | Wymagane |
| 1.2. | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | Tak |  | Wymagane |
| 1.3. | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.4. | Strzykawka mocowana od przodu | Tak |  | Wymagane |
| 1.5. | Automatyczny napęd strzykawki | Tak |  | Wymagane |
| 1.6. | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, niezależnie od położenia głowicy napędowej | Tak |  | Wymagane |
| 1.7. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.8. | Masa pompy ok. 1,4 kg | Tak |  | Wymagane |
| 1.9. | Wymiary 249 x 68 x 152 mm (szer. x wys. x gł.) Pompa zajmujaca przestrzeń nie większą niż 3 000 cm3 | Tak |  | Wymagane |
| 1.10. | Klawiatura nawigacyjna do wprowadzania parametrów i obsługi pompy | Tak |  | Wymagane |
| 1.11. | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych | Tak |  | Wymagane |
| 1.12. | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na 9 poziomach | Tak |  | Wymagane |
| 1.13. | Regulacja głośności w zakresie od 59dBA do 74dBA na 9 poziomach | Tak |  | Wymagane |
| 1.14. | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na 9 poziomach | Tak |  | Wymagane |
| 1.15. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 19 h. przy przepływie 5 ml/h. ; 10h przy przepływie 25ml/h | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.16. | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. | Tak |  | Wymagane |
| 1.17. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  | Wymagane |
| 1.18. | Zakres prędkości infuzji podstawowej min. 0,1 do 999,9 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.19. | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania oprogramowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. | Tak |  | Wymagane |
| 1.20. | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup i 50 oddziałów. | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.21. | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku. | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.22. | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | Tak |  | Wymagane |
| 1.23. | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości. Infuzja składa się z trzech faz: wzrostu, utrzymania i spadku. | Tak |  | Wymagane |
| 1.24. | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającycm się z dwóch faz: bolusa i prędkości. | Tak |  | Wymagane |
| 1.25. | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu pompa automatycznie obliczy prędkość infuzji. | Tak |  | Wymagane |
| 1.26. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI (ang. Target Controlled Infusion) | Tak |  | Wymagane |
| 1.27. | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | Tak |  | Wymagane |
| 1.28. | Zakres ciśnienia okluzji od 75 mmHg do 900mmHg, z wyborem na 9 poziomach. | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.29. | Czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii - (okluzji i rozłączenia linii) bez konieczności stosowania specjalnych drenów | Tak |  | Wymagane |
| 1.30. | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. | Tak |  | Wymagane |
| 1.31. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  | Wymagane |
| 1.32. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | Tak |  | Wymagane |
| 1.33. | Funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min - 23:59 godz. | Tak |  | Wymagane |
| 1.34. | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | Tak |  | Wymagane |
| 1.35. | Pompa przygotowana do rozbudowy o moduł do bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | Tak |  | Wymagane |
| 1.36. | W przypadku niewłaściwej dawki 0.1 ml spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia, pompa wyłączy się automatycznie. | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.37. | Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. | Tak |  | Wymagane |
| 1.38. | Menu w języku polskim | Tak |  | Wymagane |
| 1.39. | Historia pracy obejmująca 3000 wpisów. | Tak |  | Wymagane |
| 1.40. | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych | Tak |  | Wymagane |
| 1..41. | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji | Tak | (**) | Wymagane |
| POZ. 2. | STACJE DOKUJĄCE szt/kpl. 2. |  |  |  |
| 2.1. | Stacja dokująca która umożliwia mocowanie na stojakach infuzyjnych i pionowych rurach, np. systemach podwieszanych, jak również do poziomych naściennych systemów prowadnic zgodnie z EN 1789 bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub akcesoriów montażowych. | Tak |  | Wymagane |
| 2.2. | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | Tak |  | Wymagane |
| 2.3. | Posiada wbudowany interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli np.RS232. | Tak |  | Wymagane |
| 24. | Stacja dokująca przy każdym stanowisku pacjenta wyposażona w dodatkowy system alarmów wizualnych i akustycznych pozwalających łatwo zidentyfikować stanowisko gdzie jest konieczna interwencja | Tak |  | Wymagane |
| 2.5. | Stacja wyposażona w panel kontrolny, umożliwiający odczytanie statusu akumulatorów oraz sterowanie natężeniem dźwięku. | Tak |  | Wymagane |
| 2.6. | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | Tak |  | Wymagane |
| 2.7. | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania | Tak |  | Wymagane |
| 2.8. | Oprócz mocowania uchwyt do przenoszenia modułu | Tak |  | Wymagane |
| 2.9. | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. | Tak |  | Wymagane |
| 2.10. | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do maximum 24 pomp na stanowisko. | Tak |  | Wymagane |
| 2.11. | Możliwość komunikacji z Systemami PDMS ( System Zarządzania Danymi Pacjentów ) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs. Potwierdzona działąjącymi instalacjami | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr  2.

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. |  |  |  | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony ; sprzęt ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |  |  |  | min 24 miesiące podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie – Podać w miesiącach |  |  |  | TAK, podać okres gwarancji w miesiącach |  | Bez punktacji |
| 6 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3 |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.. | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 2 dni robocze |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 8.. | Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) |  |  |  | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez punktacji |
|  |  |  | SZKOLENIA |
| 9 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  |  |  | INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 10 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.. | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną |  |  |  | TAK |  | Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................

### Zakres nr 3. – Oddz. OTOLARYNGOLOGII

Postępowanie w sprawie: ZAKUPU –  NASOFIBEROSKOP AUTOKLAWOWALNY     szt/kpl. 1.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane   2023)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NASOFIBEROSKOP AUTOKLAWOWALNY |  | kpl. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAKRES NR 3 POZ. 1

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie .................................................................

- W przypadku, gdy zaoferowany asortyment objęty jest różną stawką podatku Vat, Wykonawca wpisuje w tabeli cenę z rozbiciem  zróżnicowanej  stawki podatku

- Wykonawca jako osobną pozycję w tabeli wpisuje koszt dostawy, szkolenia z obsługi sprzętu

Miejscowość ....................................... data ........................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 3–     NASOFIBEROSKOP AUTOKLAWOWALNY       szt/kpl. 1.

Załącznik 1B Zakres nr 3   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. - NASOFIBEROSKOP AUTOKLAWOWALNY szt/kpl. 1. |
| POZ. 1. | NASOFIBEROSKOP AUTOKLAWOWALNY |  |  |  |
| 1.1. | nasofiberoskop autoklawowalny 3,3 – 3,5 mm | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.2. | długość robocza +/- 320 mm | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.3. | średnica końcówki roboczej 3,3 – 3,4 mm | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.4. | kąt zginania góra/dół +/- 130 stopni | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.5. | pole widzenia +/- 80 stopni | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.6. | nasopharyngoskop ze znakiem CE | Tak |  | Wymagane |
| 1.7. | promień zginania +/- 8 mm | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.8. | nasofiberoskop kompatybilny z posiadanym torem operacyjnym XION | Tak |  | Wymagane |
| 1.9. | nasofiberoskop musi współpracować z trybami toru wizyjnego „Mode”, pomniejszenia odblasku światła, zmiany kontrastu i jasności | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 3.

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. |  | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony ; sprzęt ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |  | min 24 miesiące podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu „Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę (w godzinach pracy serwisu telefonicznie, faksem lub na adres poczty elektronicznej; po godzinach pracy serwisu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej) – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych, faksu i/lub adres poczty elektronicznej” |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni„ Maksymalny czas naprawy, jeżeli ta możliwa jest do wykonania w serwisie Wykonawcy, nie może przekroczyć 5 dni, w przypadku, gdy naprawa powinna być wykonana w serwisie producenta Wykonawca poda czas jaki zajmie jej wykonanie i w przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni, Wykonawca ma obowiązek do czasu jej zakończenia dostarczyć sprzęt zastępczy. |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie – Podać w miesiącach |  | TAK, podać okres gwarancji w miesiącach |  | Bez punktacji |
| 6 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3 |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 7.. | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 2 dni robocze |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 8.. | Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) Przeglądy (jeżeli producent wymaga ich wykonywania) i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) |  | Tak, podać ilość przeglądów Tak, podać ilość przeglądów, jeżeli dotyczy, a w przypadku, gdy przegląd nie jest wymagany należy wpisać: „przegląd nie jest wymagany”” |  | Bez punktacji |
|  | SZKOLENIA |
| 9 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 10 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 12.. | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną |  | TAK |  | Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................