## zadanie_nr_1
Załącznik nr 2.1 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy LA.261.21.1.2024
Formularz cenowy - zadanie 1
1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym formularzu cenowym - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - wyraźnie oznakowany rozmiar, / - oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 1 i 2 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamowienia. 5. Zamawiający wymaga obowiązkowo wypełnienia kolumny nr 3. 6.Zamawiający dopuszcza produkty równoważne /zamienniki/. Zmiana dopuszczalna będzie pod warunkiem, iż otrzymany odpowiednik będzie posiadał podobne pożądane cechy, parametry, o co najmniej tych samych właściwościach co przedmiot umowy, wykonany z materiału o podobnych właściwościach technologicznych i jakości, znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach do konkretnych typów zabiegów, konkretną metodą , tej samej skuteczności co odpowiednik objęty umową. 7.Wykonawca oświadcza, że poszczególne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie: 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:................................................ 8. Adres e-mail Wykonawcy dedykowany do przesyłania reklamacji: ....................................................

l.p	Produkt	Nazwa handlowa /nr kat./ producent	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto (zł/op) 5=6/4	wartość brutto 6=9+7	Stawka podatku VAT %	Cena jednostkowa bez podatku VAT	Wartość netto 9 = 8 x 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jednorazowy stapler elektryczny z baterią, rozmiar staplera 45 mm lub 60 mm, długość trzpienia bez bransz 250 mm lub 340 mm do wyboru przez Zamawiającego. Wysokiej jakości nóż o twardości min. 440 HV zintegrowany w staplerze . Możliwość wygięcia staplera o 60 stopni w obie strony. Stapler posiadający wydłużone i zakrzywione kowadełko z możliwością odłączenia części zakrzywionej. Możliwość min. 13 krotnego odpalenia staplera w czasie jednego zabiegu. Ergonomiczna budowa staplera, waga max. 700 gram.		150
2	Jednorazowy ładunek z zakrzywionymi krawędziami do jednorazowego staplera elektrycznego. Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek, długość zespolenia 45 m lub 60 mm zamykający na 1.0 mm (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm), zamykający na 1.5mm (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm), zamykający na 1.7 mm (wysokość otwartej zszywki 3,8 mm), zamykający na 2,0 mm (wysokość otwartej zszywki 4,1 mm). Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.		750
3	Jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera elektrycznego, długość zespolenia 45 mm lub 60 mm, Ładunek posiadający dwa potrójne rzędy zszywek o zróżnicowanej wysokości do tkanki naczyniowo - średniej 2,0 mm , 2,5 mm, 3,5 mm oraz do tkanki średnio – grubej 3,5 mm , 3,8 mm, 4,1 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.		36

## zadanie_nr_2
Załącznik nr 2.2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy LA.261.21.2.2024

Formularz cenowy - zadanie 2
1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym formularzu cenowym - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - wyraźnie oznakowany rozmiar, / - oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 1 i 2 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 5. Zamawiający wymaga obowiązkowo wypełnienia kolumny nr 2. 6.Zamawiający dopuszcza produkty równoważne /zamienniki/. Zmiana dopuszczalna będzie pod warunkiem, iż otrzymany odpowiednik będzie posiadał podobne pożądane cechy, parametry, o co najmniej tych samych właściwościach co przedmiot umowy, wykonany z materiału o podobnych właściwościach technologicznych i jakości, znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach do konkretnych typów zabiegów, konkretną metodą , tej samej skuteczności co odpowiednik objęty umową. 7.Wykonawca oświadcza, że poszczególne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie: 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:................................................ 8. Adres e-mail Wykonawcy dedykowany do przesyłania reklamacji: ....................................................

l.p	Nazwa handlowa /nr kat./ producent	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość sztuk	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO 6= 13/4	Stawka podatku VAT (%)	WARTOŚĆ NETTO 12= 5x4	Wartość brutto 13=12 +10
1	2	3	4	5	6 = 5 + 10	10	12 = 5 x 7	13=12+10
1	2	3	4	5	6	10	12	13
Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21, 25, 28mm, 31mm lub 33mm zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, stapler posiadający 3 rzędy tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach do tk. średnio-grubej (3,0-3,5-4,0) lub tk. bardzo grubej (4,0-4,5-5,0). Zamawiający określi średnicę staplera i wysokość zszywek przy składaniu zamówienia.
1		okrężny 21 - 3,0-3,5-4,0 / i 4,0-4,5-5,0 mm	3
2		okrężny 25- 3,0-3,5-4,0 / i 4,0-4,5-5,0 mm
3		okrężny 28 - 3,0-3,5-4,0 / i 4,0-4,5-5,0 mm
4		okrężny 31- 3,0-3,5-4,0 / i 4,0-4,5-5,0 mm
5		okrężny 33 - 3,0-3,5-4,0 / i 4,0-4,5-5,0 mm
Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30mm i 45mm przeznaczony do zamykania odbytnicy, z potrójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (2,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) oraz z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową
6		30mm- 2,5mm 30,45mm - 3,5mm i 4,8mm	3
Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowy o długości linii szwu 30mm i 45mm, z potrójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego do tkanki cienkiej (2,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) oraz z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu).
7		30mm- 2,5mm 30,45mm - 3,5mm i 4,8mm	3
Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm i 90mm przeznaczony do zamykania odbytnicy, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową
8		60mm - 3,5mm i 4,8mm	60
Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm i 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) lub grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu)
9		60mm - 3,5mm i 4,8mm	60
Jednorazowy stapler liniowy z nożem (nóż jest częścią ładunku) o długości 60 mm, trzy rzędy zszywek: 3; 3,5 i 4mm lub 4; 4,5 i 5mm do stosowania z ładunkami
10		60mm - 3,3,5 i 4mm; 4;4,5 i 5mm	210
Ładunek o długości 60 mm do jednorazowego staplera liniowego z nożem (nóż jest częścią ładunku) z poz. powyzej; trzy rzędy zszywek: 3; 3,5 i 4mm lub 4; 4,5 i 5mm
11		60mm - 3,3,5 i 4mm; 4;4,5 i 5mm	300
Jednorazowy stapler liniowy z nożem (nóż jest częścią ładunku) o długości 80 mm, trzy rzędy zszywek: 3; 3,5 i 4mm lub 4; 4,5 i 5mm do stosowania z ładunkami
12		80mm - 3,3,5 i 4mm; 4;4,5 i 5mm	210
Ładunek o długości 80 mm do jednorazowego staplera liniowego z nożem (nóż jest częścią ładunku) z poz. powyzej; trzy rzędy zszywek: 3; 3,5 i 4mm lub 4; 4,5 i 5mm
13		80mm - 3,3,5 i 4mm; 4;4,5 i 5mm	300
Jednorazowy stapler liniowy z nożem (nóż jest częścią ładunku) o długości 100 mm, wysokość bilateralnie spłaszczonej zszywki na całej długości: 3,8 mm i 4,8 mm do stosowania z ładunkami z poz.16
14		100 mm - 3,8 mm i 4,8 mm	24
Ładunek o długości 100 mm do jednorazowego staplera liniowego z nożem (nóż jest częścią ładunku) z poz.15; wysokość bilateralnie spłaszczonej zszywki na całej długości: 3,8 mm i 4,8 mm
15		100 mm - 3,8 mm i 4,8 mm	24
Kapciuchownice jednorazowego użytku z szywkami
16		45 mm	150
17		65 mm	150
Stapler laparoskopowy uniwersalny (umożliwiający pracę ze wszystkimi wielkościami ładunków 60 mm, 45mm, 30mm) z możliwością zginania, z obrotowym trzonem o średnicy 12 mm, długość trzpienia 6 cm i 16 cm lub jednorazowa osłonka do wielorazowego staplera laparoskopowego. Zamawiający określi rodzaj asortymentu przy składaniu zamówienia.
18		6 cm / 16 cm typu Power Shell	750
Ładunek radialny do endostaplera o trzech wysokościach zszywki w jednym ładunku dedykowanym do tkanki średniej/grubej (zszywka 3,0 mm - 3,5 mm - 4,0 mm)
19		60 mm - 3,0 mm, 3,5 mm i 4,0 mm	6
Ładunek do endostaplera z możliwością artykulacji w dwie strony 45 stopni o trzech wysokościach zszywki w jednym ładunku dedykowanym do tkanki średniej/grubej (zszywka 3,0 mm - 3,5 mm - 4,0 mm) oraz cienkiej /naczyniowej (zszywka 2,0 mm - 2,5 mm - 3,0 mm) lub tk. bardzo grubej (zszywka 4,0mm-4,5mm-5,0mm)ze sterylnym nożem umieszczonym w ładunku.
20		30 mm - 2,0 mm, 2,5 mm i 3,0 mm oraz 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm	6
21		45 mm - 2,0 mm, 2,5 mm i 3,0 mm oraz 3,0 mm, 3,5 mm i 4,0 mm oraz 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm	1200
22		60 mm - 3,0 mm, 3,5 mm i 4,0 mm oraz 2,0 mm, 2,5 mm i 3,0 mm oraz 4,0mm, 4,5mm i 5,0mm	1200
Ładunek do endostaplera z możliwością artykulacji w dwie strony 45 stopni o trzech wysokościach zszywki w jednym ładunku dedykowanym do tkanki średniej/grubej (zszywka 3,0 mm - 3,5 mm - 4,0 mm) oraz cienkiej /naczyniowej (zszywka 2,0 mm - 2,5 mm - 3,0 mm) ze sterylnym nożem umieszczonym w ładunku. Sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji oraz zagięta dystalna część (tzw. dziubek) w celu łatwiejszego manewrowania oraz prowadnica w zestawie.
23		45 mm - 2,0 mm, 2,5 mm i 3,0 mm oraz 3,0 mm, 3,5 mm i 4,0 mm	60
Skład zestawu: / 1. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, wysokość zszywki: 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego – 1szt. / 2. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, zakrzywionym końcem, wysokość zszywki: 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego naczyniowo-średniego – 3 szt. / 3. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowego jednorazowego i elektrycznego wielorazowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, wysokość zszywki: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm o długości linii szwów 45mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego – 2szt. / 4. Ładunek pasujący do uniwersalnego staplera endoskopowgo jednorazowego i elektrycznego wielorazowego, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, wysokość zszywki: 3,0mm; 3,5mm, 4,0mm, o długości linii szwów 60mm, posiadający artykulację 45° w dwie strony, przeznaczony do zakresu tkankowego średnio-grubego – 2szt. / 5. Jednorazowe, sterylne urządzenie z trzema przyciskami aktywacji energii monopolarnej i regulatorem suwakowym do zmiany mocy. Ostrze elektrody powleczone silikonem ze złączem sześciokątnym. Długość przewodu 4,6m – 1 szt. / 6. Worek do pobierania próbek jednorazowego użytku o średnicy trzonu 15mm. Worek odporny na rozerwania i pęknięcia o pojemności 1500ml. - 1 szt. / 7. Jednorazowa elektroda haczykowata płaska – 1 szt. / 8. Jednorazowy retraktor do osłony powłok brzusznych, posiadający dwa pierścienie i rękaw łączący, w rozmiarze XS lub S, nacięcie od 2cm do 4cm – 1szt. / 9. Przewód do laparoskopowych narzędzi monopolarnych, sterylny, jednorazowego użytku, umożliwiający uzyskanie trzech typów energii monopolarnej – 1szt. / 10. Jednorazowa, sterylna obudowa do staplera elektrycznego – 1szt. / 11. Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczonych do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm, szczęki zagięte typu Maryland - 1 szt. 12. Bezpieczna elektroda neutralna z kablem, jednokrotnego użytku - 1 szt.
24		Zestaw do VATS lobectomii	140
Razem

## zadanie_nr_3
Załącznik nr 2.2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy LA.261.21.3.2024

Formularz cenowy - zadanie 3
1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie produkty będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym formularzu cenowym - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - wyraźnie oznakowany rozmiar, / - oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 1 i 2 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 5. Zamawiający wymaga obowiązkowo wypełnienia kolumny nr 3. 6.Zamawiający dopuszcza produkty równoważne /zamienniki/. Zmiana dopuszczalna będzie pod warunkiem, iż otrzymany odpowiednik będzie posiadał podobne pożądane cechy, parametry, o co najmniej tych samych właściwościach co przedmiot umowy, wykonany z materiału o podobnych właściwościach technologicznych i jakości, znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach do konkretnych typów zabiegów, konkretną metodą , tej samej skuteczności co odpowiednik objęty umową. 7.Wykonawca oświadcza, że poszczególne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie: 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:................................................ 8. Adres e-mail Wykonawcy dedykowany do przesyłania reklamacji: .................................................... / 9. W ramach przedmiotu zamówienia i jego cenie Wykonawca użyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy 4 szt. generatorów o następujących parametrach: / Kompaktowy generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich oparty na technologii noża harmonicznego oraz technologii energii bipolarnej zaawansowanej do termofuzji tkanek. Generator z wbudowanym uniwersalnym magnetycznym gniazdem, automatycznie rozpoznającym rodzaj narzędzia i dostosowujące do niego rodzaj technologii i parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (panel dotykowy). Panel tylny z wbudowanym gniazdem USB umożliwiającym aktualizację oprogramowania generatora. Uniwersalne gniazdo podłączenia aktywacji nożnej do obu technologii. Sygnalizacja dźwiękowa trybu pracy generatora z regulowanym poziomem głośności. Zdolność do zamykania naczyń krwionośnych do 7mm włącznie zarówno w technologii noża harmonicznego jak i energii bipolarnej.

l.p	Produkt	Nazwa handlowa /nr kat./ producent	Ilość opakowań	Cena jednostkowa brutto (zł/op) 5=6/4	wartość brutto 6=9+7	Stawka podatku VAT %	Cena jednostkowa bez podatku VAT	Wartość netto 9=8 x 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji i przecinania tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną elektryczną technologię bipolarną, śr. ramienia 5mm, dł. 25 cm, zakrzywione bransze o długości 24 mm. Ciągła Rotacja ramienia roboczego w zakresie 360°. Uchwyt pistoletowy z dwoma oddzielnymi przyciskami do cięcia i koagulacji. Dźwignia zamykająca bransze zatrzaskująca się w uchwycie. Możliwość koagulowania dolną szczęką w pozycji otwartej. (3szt./op.)		1
2	Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji i przecinania tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną elektryczną technologię bipolarną, śr. ramienia 5mm, dł. 37 cm, zakrzywione bransze o długości 24 mm. Ciągła Rotacja ramienia roboczego w zakresie 360°. Uchwyt pistoletowy z dwoma oddzielnymi przyciskami do cięcia i koagulacji. Dźwignia zamykająca bransze zatrzaskująca się w uchwycie. Możliwość koagulowania dolną szczęką w pozycji otwartej. (3szt./op.)		1
3	Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. 17 cm. o uchwycie nożycowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16 mm. Końcówka z dwoma przyciskami aktywującymi: max i min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. (6szt./op.)		1
4	Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH, niebieski przewód łączący z generatorem. (1sz./op.)		1
5	Elektryczny jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiar staplera: 23 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujące się przestrzennie w techologii 3D. Stapler posiada powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczaniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia. (3szt./op.)		10
6	Elektryczny jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiar staplera: 25 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujące się przestrzennie w techologii 3D. Stapler posiada powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczaniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia. (3szt./op.)		30
7	Elektryczny jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiar staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujące się przestrzennie w techologii 3D. Stapler posiada powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczaniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia. (3szt./op.)		30
8	Elektryczny jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,5 – 2,2 mm. Rozmiar staplera 31 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujące się przestrzennie w techologii 3D. Stapler posiada powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczaniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia. (3szt./op.)		30
9	Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. Rączka staplera pakowana bez ładunku. (3szt./op.)		20
10	Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), średnio-grubej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek ze stopu tytanu wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dł. lini szwu 81 mm. Nóż zintegrowany z ładunkiem. (12szt./op.)		15
11	Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 45 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 34 cm. (3szt./op/)		30
12	Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 34 cm. (3szt./op/)		25
13	Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze niebieskim do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki standardowej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)		1
14	Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze złotym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki średnio-grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)		10
15	Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze zielonym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)		15
16	Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej cienkiej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)		1
17	Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze czarnym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki bardzo grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,2 mm, po zamknięciu 2,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)		1
18	Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze czarnym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki bardzo grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,2 mm, po zamknięciu 2,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)		1
19	Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze niebieskim do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki normalnej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)		1
20	Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze złotym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki średnio grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)		10
21	Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze zielonym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)		12
22	Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej cienkiej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)		3
23	Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (3szt./op.)		1
24	Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (3szt./op.)		10
25	Ładunek w kolorze niebieskim do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki standardowej. Wysokość otwartej zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (6szt./op.)		3
26	Ładunek w kolorze zielonym do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek (6szt./op.)		5
27	Jednorazowa elektryczna rękojeść naczyniowego staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia, w zakresie 50 stopni, w każdą ze stron. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 35 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 32 cm, śr. 9 mm. Szer. szczęk 7 mm. Zagięte kowadło. (3szt.op)		20
28	Ładunek w kolorze białym o długości zespolenia 35 mm, do naczyniowego elektrycznego endostaplera. Wys. zszywki 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, ułożone naprzemiennie w dwa rzędy. (12szt./op.)		20
29	Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona profilowana bransza aktywna o długości 18 mm, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskiem aktywującym pracę narzędzia w trybie standardowym oraz po jednym z obu stronach rękojeści przyciskami "Zaawansowana Hemostaza” do zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Końcówka z wbudowanym przetwornikiem piezolelektrycznym i kablem podłączeniowym do generatora noża hamonicznego. (6szt./op.)		1
30	Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm. Rączka staplera pakowana bez ładunku. (3szt./op.)		1
31	Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającym sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), średnio-grubej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek ze stopu tytanu wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dł. lini szwu 61 mm. Nóż zintegrowany z ładunkiem. (12szt./op.)		1
		Razem- Cena oferty