Załącznik Nr  1.1 do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  8/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Lampy operacyjne  – 3 sztuki

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji……………… rok |
|  | Dwu kopułowa lampa operacyjna, o wysokiej bezcieniowości, mocowana do sufitu, wyposażona w kopułę główną i satelitę. Jeden z kompletów wyposażony w ramię pod monitor max. 27” (standard VESA) – (monitor nie jest przedmiotem zamówienia) montowane na wspólnej osi lamp. Pozostałe dwa komplety przystosowane do montażu w przyszłości wymienionego dodatkowego ramienia pod monitor | TAK | TAK/NIE |
|  | System podwieszenia, z rezerwacją miejsca pod kamerę HD w kopule głównej. Kamera instalowana centralnie (dopuszcza się system mocowania asymetryczny) w miejsce uchwytu sterylnego z możliwością jej demontażu/montażu bez użycia narzędzi | TAK | TAK/NIE |
|  | Obudowa głowic lampy o nie powodującym zakłóceń w przepływie laminarnym. | TAK | TAK/NIE |
|  | Bryła kopuł monolityczna, zamknięta, zwarta – wykonana z lekkich stopów aluminium dla właściwego odprowadzania ciepła i zapewnienia niskiej wagi kopuł lub w której czasze wykonane są z utwardzanego tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne (z uwagi na opatentowaną bez-szybową konstrukcję) oraz odpornego na agresywne środki dezynfekcyjne, a moduły diodowe zainstalowane są na aluminiowych płytkach odprowadzających ciepło | TAK | TAK/NIE |
|  | Czasze o konstrukcji jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy. lub dwuczęściowej. Czasze bez jakichkolwiek elementów znacznie utrudniających czyszczenie i dezynfekcję. Źródła światła osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną, zapewniającą wysoką jakość oświetlenia na jednakowym poziomie przez cały okres użytkowania lampy | TAK, | TAK/NIE |
|  | Źródło światła diody LED | TAK | TAK/NIE |
|  | Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne” i białe „ciepłe”) | TAK | TAK/NIE |
|  | Diody emitujące bezcieniowe światło | TAK | TAK/NIE |
|  | Czasza główna o średnicy max 70 cm +/- 5 cm Czasza satelitarna o średnicy max 60 cm +/- 5 cm Zamawiający dopuszcza lampę, w której czasza główna oraz satelitarna posiada identyczny kształt oraz rozmiar wynoszący 685 x 630mm | TAK | TAK/NIE |
|  | Czasze lampy o wysokości max. 72 100 mm | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość wymiany modułów świetlnych LED w przypadku awarii. | TAK | TAK/NIE |
|  | Każdy moduł diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy. | TAK | TAK/NIE |
|  | Sterowanie parametrami lamp (wł./wył., regulacja natężenia światła, regulacja średnicy plamy świetlnej oraz regulacja temperatury barwowej) przy pomocy paneli znajdujących się przy kopułach oraz z panelu ściennego umieszczonego w sali operacyjnej | TAK | TAK/NIE |
|  | Panele sterowania znajdujące się przy kopułach wykonane w technologii membranowej. Panele sterowania jednakowe w obu czaszach. | TAK | TAK/NIE |
|  | Panel ścienny obsługujący każdą kopułę oraz w przyszłości kamerę HD wykonany w technologii membranowej. Zamawiający dopuszcza ścienny panel sterujący funkcjami lamp i kamery wykonany jest w technologii panelu dotykowego | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego, natężenia lub temperatury barwowej za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych centralnie na kopułach lamp. | TAK | TAK/NIE |
|  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz zawierająca się w przedziale min. ≥ od180mm do ≤ 270 230mm. Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Elektroniczna regulacja natężenia światła skokowa (min. 5 kroków). | TAK, podać | Elektroniczna regulacja natężenia światła skokowa …………. kroków |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej z czasz w zakresie min. 30 40 – 100%, w tym białe oświetlenie endoskopowe 5% do 10 % | TAK | TAK/NIE |
|  | Głębokość oświetlenia dla czaszy głównej min. 91,5 cm | TAK | TAK/NIE |
|  | Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia dla czaszy głównej w zakresie min. 66 70 cm - 157cm | TAK | TAK/NIE |
|  | Elektroniczna regulacja temperatury barwowej światła min. w 3 krokach w minimalnym zakresie 3600-4600 [K] | TAK | TAK/NIE |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) o wartości min. 96 | TAK, podać | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) o wartości …………… |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości min. 94 | TAK, podać | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości …………… |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy skóry R13 o wartości min. 98 | TAK, podać | Współczynnik odwzorowania barwy skóry R13 o wartości …………….. |
|  | Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1°C | TAK | TAK/NIE |
|  | Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1°C | TAK | TAK/NIE |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | TAK | TAK/NIE |
|  | Całkowite natężenie napromienienia przy maksymalnym natężeniu światła (czasza główna i satelitarna) max. 600 680 W/m² | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość wymiany modułów LED za pomocą dedykowanego narzędzia | TAK | TAK/NIE |
|  | Rozpraszanie cienia z tubą dla czaszy głównej min. 97% | TAK | TAK/NIE |
|  | Do każdej kopuły min. 4 uchwyty przeznaczone do sterylizacji | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość zamocowania kamery HD (kamera nie jest przedmiotem zamówienia) w centralnym punkcie kopuły głównej, spełniającej następujące wymogi: | TAK | TAK/NIE |
| a | Pozycjonowanie kamery za pomocą wymiennego uchwytu sterylizowanego w autoklawie. | TAK | TAK/NIE |
| b | Regulacja parametrów kamery (zakres minimalny).: - balansu bieli - przysłony (jasności) - skupienia - powiększenia/pomniejszenia (min. 10 krotny) - obrót w lewo lub prawo o 360 º (bez blokady) realizowany elektronicznie za pomocą silnika (nie dopuszcza się obrotu mechanicznego realizowane za pomocą przekręcania uchwytu) | TAK | TAK/NIE |
| c | Automatyczna regulacja: - przysłony (jasności) - skupienia | TAK | TAK/NIE |
| d | Możliwość zatrzymania obrazu (stopklatka). | TAK | TAK/NIE |
| e | Sterowanie kamery z panelu ściennego | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość obrotu ramienia wokół punktu mocowania: 360 º | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość obrotu dalszego ramienia na przegubie łączącym ramiona: ponad 340 º | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość podnoszenia kopuł minimum 40º na przegubie łączącym ramiona. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość opuszczania kopuł w zakresie minimum 45º na przegubie łączącym ramiona. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość obrotu kopuł lampy wokół osi pionowej: ponad 340 º | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość obrotu kopuł lampy wokół dwóch osi poziomych min 300 º każda. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Synchronizacja ustawień dla parametrów światła dla czaszy głównej i satelitarnej | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |  |  |  |
| Opis parametru |  | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Bryła kopuł monolityczna, zamknięta, zwarta – wykonana z lekkich stopów aluminium dla właściwego odprowadzania ciepła i zapewnienia niskiej wagi kopuł Masa czaszy głównej max. 20 kg. Masa czaszy satelitarnej max. 20 kg. | Masa czaszy głównej <18 kg – 5 pkt. Masa czaszy głównej ≥18 kg – 0 pkt. Masa czaszy satelitarnej <16 kg – 5 pkt. Masa czaszy satelitarnej ≥16 kg – 0 pkt. | Masa czaszy głównej ………….. kg Masa czaszy satelitarnej …………… kg |
|  | Kopuła główna oraz satelitarna wyposażona w minimum 54 szt. max. 140 148 szt. diod LED (rozumiane jako suma diod LED w obu czaszach) | Ilość diod LED > 100 szt. – 5 pkt. Ilość diod LED ≤ 100 szt. – 0 pkt. | Ilość diod LED ……………… |
|  | Żywotność diody nie mniejsza niż 55 000 godzin | > 60 000 h – 10 pkt ≤ 60 000 h - 0 pkt | Żywotność diody ……….. godzin |
|  | Maks. natężenie światła z odległości 1 m: - dla czaszy głównej: min. 155 000 lux - dla czaszy satelitarnej: min. 135 000 lux | - dla czaszy głównej ≥160 000 lux – 5pkt 155 000 – 159 000 lux – 0 pkt - dla czaszy satelitarnej ≥140 000 lux – 5pkt 135 000 – 139 000 lux – 0 pkt | Maks. natężenie światła z odległości 1 m: dla czaszy głównej …… lux dla czaszy satelitarnej ………… lux |
|  | Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. dwoma brudnymi uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. | 3 uchwyty wokół czaszy - 5 pkt. 2 uchwyty wokół czaszy - 0 pkt. | Ilość brudnych uchwytów umieszczonych wokół czaszy wynosi …….. szt. |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT – ŚRODOWISKOWE |  |  |  |
|  | Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu): Wartość określona przez producenta aparatu, jednostka [W]). Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej. | zużycie prądu ≥ 0,13 kW/h pracy – 0 pkt., wartość najniższa z pośród złożonych ofert –10 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie tj. najniższe zużycie prądu/ zużycie prądu oferty badanej/ x 10 | zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu) wynosi …… W W przypadku jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwość w zakresie podanych parametrów energetycznych przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o potwierdzenie parametru co do którego ma wątpliwość poprzez wezwanie do złożenia dokumentu, a nie jedynie oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nałożonego na niego obowiązku pod rygorem odrzucenia oferty, jeśli przedłożony dokument nie potwierdzi złożonego oświadczenia w zakresie zużycia prądu. |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 miesięcy* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego od momentu zgłoszenia do 24 h. | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………………………….. |
| SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia