- Białystok, 19.09.2024 r.

- Dotyczy: Dostawa aparatury z podziałem na 4 części

- Nr sprawy: AZP.25.1.41.2024

# WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j. - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytania do części 3 – Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 kpl.

Pyt.1

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?

Odpowiedź: Urządzenie zlokalizowane będzie na 2. piętrze budynku Collegium Primum (Mickiewicza 2A, 15-222 Białystok)

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?

Odpowiedź: W budynku nie ma windy.

c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?

Odpowiedź: Tak.

d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?

Odpowiedź: Najwęższy otwór drzwiowy, tj. prowadzący do pomieszczenia chłodni, w którym zainstalowana będzie zamrażarka to 84,5 cm x 207,5 cm.

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia?

Odpowiedź: Brak.

Pyt.2

Prosimy o zgodę na pojemność użytkową 528L mieszczącą 40.000 fiolek 2 ml czyli zgodnie z oczekiwaniami.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o mniejszej pojemności ze względu na niezbędną pojemność użytkową pozwalającą na maksymalne wykorzystanie przestrzeni dostępnej użytkowo. Pojemność urządzenia jest dla nas jedną z kluczowych kwestii.

Pyt.3

Prosimy o zgodę na zaoferowanie zamrażarki z dwoma kompresorami tj. pojedyncza kaskada z podwójną sprężarką (kompresorem) i utrzymaniem temperatury na poziomie -70° C                                    w przypadku awarii jednej sprężarki (kompresora). Jest to rozwiązanie dużo bardziej korzystne dla Zamawiającego.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. System dwustopniowy jest bardziej wydajny i stabilny przy niskich temperaturach.

Pyt. 4

Prosimy o zgodę na datę produkcji urządzenia grudzień 2023r. Pragniemy nadmienić że długość okresu gwarancji, rękojmi za produkt jest niezależna od daty produkcji urządzenia  a zależy od okresu  gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w procedurze przetargowej.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamrażarka wyprodukowana w roku 2023 r. mogła być narażona poprzez magazynowanie na kondesację wilgoci, degradację uszczelek, osłabienie elementów elektrycznych czy korozję. Model z roku 2024 jest „świeższy”, co zmniejsza ryzyko takich problemów. Użytkownik planuje użytkować urządzenie w dłuższym okresie czasu niż okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę.

Pyt. 5

Prosimy o zgodę na 2 drzwi wewnętrznych z zamknięciem typu pazur. Pojemność jest zbyt mała dla zastosowania 4 drzwi wewnętrznych i będzie prowadziła do ich oblodzenia    i konieczności częstszego odmrażania. Dodatkowo drzwi magnetyczne wykorzystywane są   w zamrażarkach o pojemności do 100 litrów.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Użytkownik użytkuje obecnie zamrażarki z 4 drzwiami wewnętrznymi i nie stwierdza opisanych w pytaniu problemów.

Pyt. 6

Prosimy o zgodę na wymiary zewnętrzne: ( SxGxW )  930*1041*1947mm. Różnice w stosunku do parametrów wymaganych są niewielkie i wynoszą odpowiednio: S- 10mm więcej, G- 61 mm więcej, wysokość zgodna z opz.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o wymienionych parametrach ze względu na brak kompatybilności wymiarów urządzenia z przeznaczonym na nią miejscem.

Wymiary wewnętrzne wynoszą odpowiednio (SxGxW) 585*696*1266mm. Zamrażarka pomieści 40.000 tys. fiolek 5ml- zgodnie z wymaganiami specyfikacji.

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Z podanych wymiarów wynika, że zamrażarka będzie miała maksymalnie 520 litrów pojemności.

Pyt.7

Zamawiający wprowadził wymóg podgrzewanej potrójnej uszczelki przy drzwiach zewnętrznych.

Prosimy o zgodę na uszczelkę poczwórną – 2 podgrzewane uszczelki na drzwiach zewnętrznych zamrażarki i 2 uszczelki na korpusie co łącznie stanowi 4 uszczelki.

Dodatkowo drzwi wewnętrzne wyposażone są w podwójną uszczelkę. Jest to optymalne zabezpieczenie spotykane w sprzęcie światowych producentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte na 2 podgrzewanych uszczelkach na drzwiach zewnętrznych zamrażarki i 2 uszczelkach na korpusie.

Pyt. 8

Prosimy o informację jaki rodzaj materiału Zamawiający zamierza przechowywać na półkach skoro wymagana nośność każdej półki to 75 kg?

Prosimy o zgodę na nośność 38 kg.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Według wiedzy posiadanej przez Użytkownika same stelaże do przechowywania materiału ważą ok 25-30 kg. Do tego należy doliczyć pudełka oraz materiał przechowywany (tkanki ludzkie), co daje łącznie wagę ok 50 kg.

- Zgodnie z art. 137 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

Cześć 3 - Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 kpl. - Załącznik nr 2 do SWZ:

o	Ust. 1 - Wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne - pkt.: 14.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski…………............................ /podpis na oryginale/

- Załączniki:

- Cześć 3 - OPZ cz_3 Zamrażarka niskotemperaturowa_mod2