Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Uwaga! > Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych w języku polskim zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych uzupełniających wyposażenie SP ZOZ MSWiA w Krakowie    w ramach Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

Pakiet 1

Przedmiot zamówienia: Kolumna laparoskopowa 1 szt.

Model:………………………………….

Producent:………………………………

Rok produkcji: 2021/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe , nieregenerowane. | Tak |  |
| I | Uniwersalny sterownik kamery 2D/3D | Tak |  |
| 1 | Uniwersalny sterownik kamery umożliwiający podłączenie kamer 2D i wideoendoskopów z możliwością obrazowania 3D | Tak |  |
| 2 | Obsługiwane formaty min. 1080p | Tak |  |
| 3 | Tryb wizualizacji – funkcja wzmocnienia odcieni koloru czerwonego, powinna umożliwiać uzyskanie silniejszego wizualnego rozgraniczenia różnych struktur tkankowych i unaczynienia | Tak |  |
| 4 | Wyjścia cyfrowe 4x 3G-SDI, 4x DVI-D, HD-SDI, rozdzielczość min. 1080p, 50Hz/60Hz | Tak |  |
| 5 | Sterowanie funkcjami menu z poziomu sterownika kamery lub ze „strefy czystej” z głowicy kamery | Tak |  |
| 6 | Algorytm redukcji dymu - Smoke Reduction –powinien pozwalać uzyskać klarowny obraz w otoczeniu wypełnionym dymem | Tak |  |
| 7 | Połączenie ze źródłem światła poprzez gniazdo umożliwiające sterowanie funkcjami światła LED poprzez przyciski na głowicy kamery: włączanie/wyłączanie światła, tryby pracy: ręczny, automatyczny | Tak |  |
| 8 | Zoom cyfrowy x1,8 +/- 0,10 % | Tak |  |
| 9 | Możliwość dostosowania jasności obrazu w skali -5 do 5 | Tak- 5 pkt Nie ( w innym zakresie) -0 pkt |  |
| 10 | Możliwość regulacji kontrastu w skali -10 do 10 | Tak |  |
| 11 | Możliwość wyostrzenia krawędzi w skali -10 do 10 | Tak |  |
| 12 | Zaprogramowane tryby pracy: chirurgia ogólna , ginekologia, urologia, kardiologia/trakochirurgia | Tak |  |
| 13 | Możliwość przypisania indywidualnych ustawień dla min. 3 użytkowników | Tak |  |
| 14 | Możliwość wyświetlania dwóch obrazów obok siebie z różnymi trybami wizualizacji | Tak |  |
| 15 | Sterownik kamery musi rozpoznawać podłączona głowicę i automatycznie dostosować parametry obrazu | Tak |  |
| 16 | Możliwość ustawienia języka menu w tym języka polskiego | Tak |  |
| II | Źródło światła LED | Tak |  |
| 1 | Żywotność modułu LED – min. 30000 h | Tak |  |
| 2 | Możliwość regulacji natężenia światła: ręczna za pomocą pokrętła na panelu przednim urządzenia i automatyczna - urządzenie dostosowuje parametry światła w zależności od warunków w polu operacyjnym. Współpraca z jednostką sterującą kamery poprzez złącze | Tak |  |
| 3 | Sterowanie – Możliwość włączanie i wyłączanie światła oraz możliwość wyboru trybów pracy dostępne z poziomu źródła światła i z poziomu głowicy kamery | Tak |  |
| 4 | Sprzęt musi posiadać wyświetlacz LCD na przednim panelu wyświetlający prawidłowe zamontowanie światłowodu, tryb pracy, natężenie światła, zużycie światłowodu | Tak |  |
| 5 | Gniazdo światłowodu - montaż przewodu światłowodowego wideolaparoskopu, możliwość zamontowania tradycyjnych światłowodów różnych producentów | Tak |  |
| 6 | Zintegrowane gniazdo diagnostyczne światłowodów umieszczone na przednim panelu urządzenia mierzące stan zużycia światłowodu i jego przydatność do dalszej eksploatacji | Tak-5pkt Nie- 0 pkt |  |
| 7 | Temperatura barwowa min. 5500 K | Tak |  |
| 8 | Strumień świetlny min. 2510 lumen | Tak |  |
| 9 | Typ ochrony CF | Tak |  |
| 10 | Zestaw musi zawierać adapter do diagnostyki światłowodów | Tak |  |
| III | Wideolaparoskop 3D Full HD 30° | Tak |  |
| 1 | Przetworniki obrazu 2x 1/3’’ CMOS | Tak |  |
| 2 | Wizualizacja w trybie 3D i 2D (przełączanie trybów za pomocą przycisku na wideolaparoskopie) | Tak |  |
| 3 | Rozdzielczość Full HD min 1920x1080, skan progresywny | Tak |  |
| 4 | Kąt patrzenia 30° +/- 10° | Tak |  |
| 5 | Konstrukcja - Zintegrowany system: kamera, światłowód, optyka. - Przewód sygnałowy i światłowodowy musi być zintegrowany w jednym przewodzie | Tak |  |
| 6 | Przygotowanie bez konieczności sterylizacji wideolaparoskopu. Urządzenie musi współpracować z jednorazowymi rękawami sterylnymi całkowicie oddzielającymi urządzenie od części „brudnej”. | Tak |  |
| 7 | Urządzenie musi posiadać 4 przyciski z możliwością zaprogramowania 8 różnych funkcji np. włączanie/wyłączanie światła, wywołanie menu, obrót 180° przełączanie 2D/3D, zapis zdjęć/video, jasność, kontrast, zoom cyfrowy balans bieli, wywołanie dodatkowych efektów wizualizacji pola operacyjnego: podbicie koloru czerwonego, algorytm redukcji zadymienia. | Tak |  |
| 8 | Urządzenie musi posiadać system zapobiegania parowaniu optyki. | Tak |  |
| 9 | Wymagane automatyczne ustawienie ostrości - autofocus | Tak |  |
| 10 | Średnica 10mm z zamontowanym rękawem sterylnym | Tak |  |
| 11 | Długość części roboczej w zakresie 310- 330mm z zamontowanym rękawem sterylnym | Tak |  |
| 12 | Długość przewodu min. 4 m | Tak |  |
| 13 | Typ ochrony CF lub inny | Tak |  |
| 14 | Zamawiający wymaga dostarczenia rękawów sterylnych 10 szt./opak – 1 opak. | Tak |  |
| 15 | Mocowanie do wideolaparoskopu - kamera | Tak |  |
| 16 | Zamawiający wymaga dostarczenia okularów polaryzacyjnych – 15 szt. | Tak |  |
| 17 | Zamawiający wymaga dostarczenia okularów polaryzacyjnych antyparujących – 5 szt. | Tak |  |
| IV | Głowica kamery wyposażona w przetwornik obrazu typu CMOS | Tak |  |
| 1 | Kamera Full HD, Typ przetwornika: 1/3 "CMOS | Tak |  |
| 2 | Urządzenie musi posiadać progresywne skanowanie obrazu | Tak |  |
| 3 | Ogniskowa: 14 do 28 mm – zoom optyczny min 2x | Tak |  |
| 4 | Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s | Tak |  |
| 5 | 4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą. | Tak |  |
| 6 | Urządzenie musi posiadać przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcji | Tak |  |
| 7 | Urządzenie musi posiadać automatyczną regulacje jasności | Tak |  |
| 8 | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym | Tak |  |
| 9 | Typ ochrony CF | Tak |  |
| 10 | Głowica kamery musi być odporna na płyny dezynfekcyjne | Tak |  |
| 11 | Możliwość sterylizacji | Tak |  |
| 12 | Waga głowicy w zakresie 290 - 295g | Tak |  |
| 13 | Mocowanie do głowicy na wózku laparoskopowym | Tak |  |
| V | Archiwizator Medyczny | Tak |  |
| 1 | Urządzenie musi mieć możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 4K, FullHD oaz zdjęcia z medycznych źródeł wideo | Tak |  |
| 2 | Urządzenie musi umożliwiać zapis na: dysku wewnętrznym, dysku zewnętrznym, dysku sieciowym, sieci szpitalna | Tak |  |
| 3 | Urządzenie musi posiadać wbudowany monitor dotykowy | Tak |  |
| 4 | Wymagany format obrazu: JPG, PNG | Tak |  |
| 5 | Pamięć wewnętrzna min. 128 GB | Tak |  |
| 6 | Format video: MP4 / kodowanie H.264 do 32 Mbit / s (1920x1080 p60), MP4 / kodowanie HEVC (H.265) | Tak |  |
| 7 | Funkcja DICOM – możliwość podłączenia do sieci szpitalnej | Tak |  |
| 8 | Wejście USB 3.0 min 4 sztuki | Tak |  |
| 9 | Zewnętrzny serwer,1000/100 / 10Mbit / s minimum | Tak |  |
| 10 | Dysk zewnętrzny: Dysk flash USB, dysk twardy USB | Tak |  |
| 11 | Zamawiający wymaga wejścia wideo: 2 x HDMI, DVI (z adapterem) | Tak |  |
| 12 | Zamawiający wymaga wyjścia wideo: 1x HDMI, DVI (z adapterem) | Tak |  |
| 13 | Urządzenie musi posiadać pilota na podczerwień | Tak |  |
| 14 | Wymagana pamięć zewnętrzna min. 16 – 128 Gb | Tak |  |
| 15 | Urządzenie musi posiadać obudowę ze stali nierdzewnej, odporną na płyny | Tak |  |
| VI | Monitor LCD FullHd 3D o przekątnej min. 31,5’’ | Tak |  |
| 1 | Rozdzielczość 1920x1080 pikseli, 16:9 | Tak |  |
| 2 | Przekątna ekranu 31,5’’ lub więcej | Tak |  |
| 3 | Wejścia wideo 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, 1x RGB, 1x S-Video, HD15 (Mini-D-Sub) | Tak |  |
| 4 | Wyjścia wideo2x 3G-SDI, 1x DVI-D, 1x S-Video, 1x Video | Tak |  |
| 5 | Urządzenie musi posiadać podświetlenie LED | Tak |  |
| 6 | Kontrast min. 1400:1 | Tak |  |
| 7 | Maksymalna jasność min. 650 cd/m2 | Tak |  |
| 8 | Mocowanie | Tak |  |
| VII | Pompa ssąco-płucząca do laparoskopii i histeroskopii | Tak |  |
| 1 | Uniwersalna pompa ssąco płucząca do laparoskopii i histeroskopii z możliwością zaprogramowania dodatkowych trybów | Tak |  |
| 2 | Ciśnienie płukania min. 500mmHg – laparoskopia | Tak |  |
| 3 | Urządzenie musi posiadać dwa tryby płukania: standardowy i wysoki | Tak |  |
| 4 | Ciśnienie płukania 15-150mmHg – histeroskopia | Tak |  |
| 5 | Przepływ maksymalny 3,5l/min – laparoskopia | Tak |  |
| 6 | Przepływ 50-500 ml/min – histeroskopia | Tak |  |
| 7 | Wydajność ssania 4l/min | Tak |  |
| 8 | Urządzenie musi posiadać kolorowy dotykowy wyświetlacz na panelu przednim urządzenia | Tak |  |
| 10 | Zamawiający wymaga dostarczenia wielorazowego kompletnego drenu płuczącego uniwersalnego do laparoskopii i histeroskopii, z dwoma igłami do wkłucia do worka – 1 szt. | Tak |  |
| 11 | Zamawiający wymaga dostarczenia drenu 28-dniowego do wytworzenia próżni 10szt/opak – 1 opak. | Tak |  |
| 12 | Zamawiający wymaga dostarczenia wielorazowego drenu ssącego - 1 szt. | Tak |  |
| 13 | Zamawiający wymaga dostarczenia jednorazowych pojemników na odessane płyny, poj. 2l, min. 40 szt./opak. – 1 opak. | Tak |  |
| VIII | Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania | Tak |  |
| 1 | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 50 l/min | Tak |  |
| 2 | Urządzenie musi posiadać dwustopniową funkcję oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu, bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń. | Tak |  |
| 3 | Urządzenie musi posiadać minimum programy: chirurgii ogólnej, bariatrii | Tak |  |
| 4 | Regulacja ciśnienia insuflacji 1-30 mmHg | Tak |  |
| 5 | Urządzenie musi posiadać zintegrowany system podgrzewania gazu do temp 37C, | Tak |  |
| 6 | Urządzenie musi posiadać alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; | Tak |  |
| 7 | Urządzenie musi posiadać wskaźnik objętości zużytego gazu | Tak |  |
| 8 | Urządzenie musi posiadać wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg | Tak |  |
| 9 | Urządzenie musi posiadać wskaźniki numeryczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu | Tak |  |
| 10 | Urządzenie musi posiadać kolorowy dotykowy wyświetlacz | Tak |  |
| 11 | Urządzenie musi posiadać menu co najmniej w języku polskim | Tak |  |
| 12 | Urządzenie musi posiadać 2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni | Tak |  |
| 13 | Urządzenie musi posiadać 3 stopnie przepływu: niski, średni, wysoki. | Tak |  |
| 14 | Urządzenie musi mieć możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 | Tak |  |
| 15 | Wymagane automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną | Tak |  |
| 16 | Zamawiający wymaga dostarczenia przewodu do podłączenia CO2 | Tak |  |
| 17 | Zamawiający wymaga dostarczenia drenu do insuflacji z podgrzewaniem gazu – 2 szt. | Tak |  |
| 18 | Zamawiający wymaga dostarczenia drenów jednorazowych do oddymiania – 10 szt./opak – 1 opak. | Tak |  |
| 19 | Zamawiający wymaga dostarczenia filtrów do oddymiania – 30 szt./opak – 1 opak. | Tak |  |
| 20 | Zamawiający wymaga dostarczenia filtry do insuflacji 25 szt./opak – 1 opak. | Tak |  |
| 21 | Urządzenie musi posiadać sterownik nożny do funkcji oddymiania | Tak |  |
| IX | Diatermia elektrochirurgiczna | Tak |  |
| 1 | Częstotliwość podstawowa generatora w zakresie od 440 kHz | Tak |  |
| 2 | Urządzenie mus być dostosowane do resekcji transuretalnej TUR-przy pracy w środowisku ciekłym | Tak |  |
| 3 | Urządzenie musi posiadać minimalne programy: laparoskopia, artroskopia, chirurgia ogólna, | Tak |  |
| 4 | Urządzenie musi mieć możliwość zapisu indywidualnych ustawień urządzenia | Tak |  |
| 5 | Urządzenie musi posiadać tryb pracy monopolarnej: cięcie bez koagulacji, cięcie z koagulacją( 3 głębokości), koagulacja punktowa, koagulacja punktowa powierzchniowa, koagulacja natryskowa | Tak |  |
| 6 | Moc wyjściowa skuteczna max przy cięciu monopolarnym [W]/rezystancja obciążenia Ohm: min 300/500 max | Tak |  |
| 7 | Maksymalne napięcie urządzenia przy cięciu monopolarnym musi wynosić min. 1800 V | Tak |  |
| 8 | Moc wyjściowa skuteczna max przy koagulacji monopolarnej[W]/rezystancja obciążenia Ohm: min 120/500 max | Tak |  |
| 9 | Maksymalne napięcie urządzenia przy koagulacji monopolarnej min 2300 kontaktowa, min 2800 natryskowa | Tak |  |
| 10 | Liczba niezależnych wyjść bipolarnych – 2 | Tak |  |
| 11 | Liczba niezależnych wyjść monopolarnych – min. 2 | Tak |  |
| 12 | Urządzenie musi posiadać tryb pracy bipolarnej – cięcie i koagulacja | Tak |  |
| 13 | Moc wyjściowa skuteczna max. przy cięciu bipolarnym[W]/rezystancja obciążenia Ohm: 80/100 | Tak |  |
| 14 | Napięcie max przy cięciu bipolarnym Vp-p[V] – 480 | Tak |  |
| 15 | Moc wyjściowa maksymalna przy koagulacji bipolarnej[W]: 80/100 | Tak |  |
| 16 | Napięcie max przy koagulacji bipolarnej Vp-p[V]: 480 | Tak |  |
| 17 | Tryb auto koagulacji: Możliwość aktywacji automatycznej koagulacji w trybie bipolarnym z regulowanym opóźnieniem od 0 do 4 s ( 10 stopni regulacji) | Tak |  |
| 18 | Urządzenie musi posiadać system ciągłej kontroli i monitorowania przylegania elektrody biernej PDM, sygnalizacja błędu dawki, kontrola czasu ciągłej aktywacji, ciągła kontrola prądów upływności, kodowa sygnalizacja błędów | Tak |  |
| 19 | Urządzenie musi posiadać układ monitorowania jakości kontaktu elektrody powrotnej: Ciągły system kontroli przylegania elektrody biernej przy elektrodach dzielonych oraz system analizy kontaktu przy zastosowaniu elektrod niedzielonych. Próbkowanie co 10 msec | Tak |  |
| 20 | Urządzenie musi posiadać informację o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu urządzenia | Tak |  |
| 21 | Wyświetlacz danych: ciekłokrystaliczny LCD | Tak |  |
| 22 | Sygnalizacja akustyczna dwutonowa | Tak |  |
| 23 | Masa aparatu w zakresie 8,5 – 9,0 kg | Tak |  |
| 24 | Wymiary aparatu 305 mm x 175 mm x 305 mm +/- 20 mm w każdej płaszczyźnie | Tak |  |
| 25 | Kontrola startu cięcia i koagulacji, automatyczna kontrola koagulacji, wydzielone funkcje micro cięcia i mikrokoagulacji z precyzyjną regulacją co 0,1 W, możliwość współpracy z wielorazowymi i jednorazowymi nie dzielonymi i dzielonymi elektrodami neutralnymi | Tak |  |
| 26 | Zgodność z normami: CSA,IEC,60-601-2-2,ISO 9001,SEV,UL,FDA | Tak |  |
| 27 | Sterownik nożny dwuprzyciskowy, wodoodporny ( możliwość płynnej regulacji mocy koagulacji od 0 do wartości nastawionej) | Tak |  |
| 28 | Przewód do elektrody neutralnej jednorazowej , długość 4-5m | Tak |  |
| 29 | Elektrody neutralne jednorazowe, powierzchnia 128cm² (+/- 0,2c m²) , 50 szt. w opakowaniu po 5 szt. | Tak |  |
| 30 | Wielorazowy przewód bipolarny, długość 4m, gniazdo po stronie narzędzia: Wtyk okrągły Wypustka Wtyk okrągły | Tak |  |
| 31 | Wielorazowy przewód monopolarny, długość 3,5 - 4m, gniazdo przyłączeniowe po stronie narzędzia 4mm | Tak |  |
| X | Zamawiający wymaga wózka do zestawu urządzeń endoskopowych | Tak |  |
| 1 | Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem | Tak |  |
| 2 | Urządzenie musi posiadać cztery koła z blokadą | Tak |  |
| 3 | Urządzenie musi posiadać cztery półki na urządzenia | Tak |  |
| 4 | Urządzenie musi mieć możliwość dołączenia półki na klawiaturę | Tak |  |
| 5 | Urządzenie musi posiadać uchwyt głowicy kamery | Tak |  |
| 6 | Urządzenie musi posiadać uchwyt butli CO2 | Tak |  |
| 7 | Urządzenie musi posiadać wysięgnik na płyny infuzyjne | Tak |  |
| 8 | Urządzenie musi posiadać zamykany panel tylny | Tak |  |
| 9 | Urządzenie musi posiadać szufladę zamykana | Tak |  |
| XI | Oprzyrządowanie kolumny laparoskopowej | Tak |  |
| 1. | Optyka szerokokątna średnica 10mm 30 stopni, długość 330mm | Tak |  |
| 2. | Full hd światłowód.śr.4,8mm długi 2,5m, autoklawowalna, zgodna ze standardem full hd, zintegrowane adaptery do podłączenia światłowodów innych firm 3 szt., szafirowe szkiełko wklejane do obudowy za pomocą specjalnego kleju. | Tak |  |
| 3. | Trokar do endoskopii, płaszcz ryflowany, z zaworem bez insuflacji, wyposażony w wewnętrzną silikonową zastawkę śr.5,5mm, długość 110mm z obturatorem obturatora 2 szt. | Tak |  |
| 4. | Trokar do endoskopii, płaszcz ryflowany z zaworem insuflacji, wyposażony w wewnętrzną silikonową zastawkę śr.10mm, długość 110mm, z obturatorem 1 szt. | Tak |  |
| 5. | Trokar do endoskopii, płaszcz gładki z zaworem insuflacji, wyposażony w wewnętrzną silikonową zastawkę śr.10mm, długość 110mm, z obturatorem 1 szt. | Tak |  |
| 6. | Urządzenie musi posiadać uchwyt do wymiennych elektrod monopolarnych | Tak |  |
| 7. | Urządzenie musi posiadać monopolarną elektrodę haczykową min. 2 szt. | Tak |  |
| 8. | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 10 mm, dł. 310 mm | Tak |  |
| 9. | Kleszczyki chwytające płucne typu nelson, z małymi zębami, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł. 310 mm | Tak |  |
| 10. | Kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm | Tak |  |
| 11. | Nożyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe,rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr. 5 mm , dł. 310 mm | Tak |  |
| 12. | Kleszczyki preparacyjne chwytne, atraumatyczne, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm | Tak |  |
| 13. | Kleszczyki atraumatyczne uniwersalne z przewężeniem długość 310 mm, średnica 5 mm | Tak |  |
| 14. | Urządzenie ssąco-płuczące średnica 5mm, długość 330 – 350mm | Tak |  |
| 15. | Urządzenie musi posiadać kosz do optyki z mocowaniami kompatybilny z zaoferowaną optyką, zamykany z pozycjonerem dla tubusu i okulara optyki | Tak |  |
| 16. | Urządzenie musi posiadać stojak do kontenera wyposażony w kosz i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych, | Tak |  |
| 17. | Urządzenie musi posiadać wannę do kontenera o wymiarach 592x274x187mm (+/- 10 mm w każdej płaszczyźnie) wykonana ze stopu aluminium z uchwytami blokującymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | Tak |  |
| 18. | Urządzenie musi posiadać kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 540x253x76mm (+/- 10mm w każdej płaszczyźnie) | Tak |  |
| 19. | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym. pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji powinny być oferowane w minimum 5 kolorach, zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali .Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z wanny. | Tak |  |
| 20. | Amortyzowane imadło, proste, rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, z funkcją samoczynnego ustawiania igły, część robocza z tzw. Twardą wkładką, wyposażone w kanał do płukania, długość 310mm, średnica 5 m | Tak |  |
| 21. | Kaniula insuflacyjna veress, długość 150mm | Tak |  |
| 22. | Redukcje do trokarów – uniwersalne 5/10mm op. min./5 szt. | Tak |  |
| 23. | Uszczelki trokara 5,5mm op. min./20 szt. | Tak |  |
| 24. | Uszczelki trokara 10 mm op. min./20 szt. | Tak |  |
| 25. | Membrana korpusu trokara 5,5-7mm op. min./20 szt. | Tak |  |
| 26. | Membrana korpusu trokara 10-12,5mm op. min./20 szt. | Tak |  |
| 27. | Dreny jednorazowe do pompy tłocząco-ssącej op. min./10 szt. | Tak |  |
| 28. | Osłony jednorazowe do głowicy kamery 3d op. min./10 szt. | Tak |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW | WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy. | 24 miesiące – 0 pkt 25 – 35 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu | 1 dzień roboczy |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG | TAK (podać dane adresowe) |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji | TAK (podać nazwę, kontakt telefoniczny) |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu | TAK |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, poczta elektroniczna, telefon (podać) |  |
|  | Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku | Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | min.8 lat |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez Zamawiającego terminie | TAK |  |

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….

(podpis Wykonawcy)

Pakiet 2											Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

Przedmiot zamówienia : Łóżko intensywnej terapii z materacem 2 szt.

Model:………………………………….

Producent:………………………………

Rok produkcji: 2021/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe , nieregenerowane | Tak |  |
| 2. | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy | Tak |  |
| 3. | Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. | Tak |  |
| 4. | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w ramie łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C. | Tak |  |
| 5. | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających | Tak |  |
| 6. | Szczyt łóżka od strony nóg z możliwością blokowania przed wypadnięciem na czas transportu | Tak |  |
| 7. | Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | Tak |  |
| 8. | Barierki boczne o wysokości minimum 45cm umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości nawet do 23 cm (czyli pozostawiające co najmniej 22 cm od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek) wymóg bezpieczeństwa dyktowany przez normę | Tak, podać |  |
| 9. | Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi regulacje wykonane przez personel medyczny. | Tak |  |
| 10. | Barierki boczne tworzywowe, jednorodne wykonane w technologii zapewniającej brak potencjalnych miejsc mogących sprzyjać szerzeniu infekcji. Nie dopuszcza się barierek montowanych łączonych z kilku elementów tworzywowych, co na łączeniach będzie tworzyło możliwość rozprzestrzeniania infekcji. | Tak |  |
| 11. | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na trzech kolumnach cylindrycznych. | Tak |  |
| 12. | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka | Tak |  |
| 13. | Sprzęt musi posiadać pozycjoner kasety znajdujący się pod segmentem pleców oraz wyposażony w system naprowadzający ustawienie w celu wykonania poprawnego zdjęcia. | Tak |  |
| 14. | Możliwość współpracy z ramieniem C na odcinku od głowy do miednicy (konstrukcja łóżka umożliwia podjechanie ramieniem C w odcinku od szyi do miednicy leżącego pacjenta w łóżku) . | Tak |  |
| 15. | Koła tworzywowe o średnicy minimum 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. | Tak |  |
| 16. | Sprzęt musi posiadać sterowanie elektryczne przy pomocy : zintegrowanych sterowników po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta; zintegrowanych sterowników po zewnętrznej stronie barierek bocznych dla personelu; Panelu centralnego sterowania funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka. Panel musi być wyposażony w 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym; Paneli w górnej barierce bocznej z elektronicznym wyświetlaczem oraz przyciskami służącym do wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta | Tak |  |
| 17. | Regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych wysokości leża, segmentu pleców, segmentu uda, segmentu podudzia, wydłużania segmentu leża oraz funkcji Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcji przechyłów bocznych | Tak |  |
| 18. | Zasilanie 230V,50 Hz z sygnalizacja diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazda | Tak |  |
| 19. | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu. | Tak |  |
| 20. | Sprzęt musi posiadać wskaźnik baterii informujący o: - stanie naładowania akumulatorów, - przypuszczalnej żywotność baterii, - o konieczności zaplanowania terminu wymiany | Tak |  |
| 21. | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
| 22. | Funkcja elektrycznego przedłużenia leża o min 200mm | Tak, podać |  |
| 23. | Szerokość zewnętrzna łóżka 1000mm +/- 50mm | Tak, Podać |  |
| 24. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 430 mm do 810 mm (+/- 50 mm) | Tak, podać |  |
| 25. | Regulacja przechyłów bocznych minimum 30( w każdą stronę czyli w sumie możliwość rotacji o 60( | Tak, podać |  |
| 26. | Sprzęt musi posiadać funkcję przechyłów bocznych | Tak |  |
| 27. | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący masę ciała pacjenta z dokładnością do 100 gram. | Tak |  |
| 28. | Sprzęt musi posiadać funkcję zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w przypadku konieczności dołożenia koca itp., po wyłączeniu funkcji wyświetlacz musi wskazywać tylko wagę pacjenta, a dołożenie w/w elementów nie może rzutować na wyniki pomiaru | Tak |  |
| 29. | Alarm opuszczenia leża przez pacjenta | Tak |  |
| 30. | Alarm sygnalizujący przemieszczanie się pacjenta na leżu w kierunku krawędzi | Tak |  |
| 31. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga 14( (+/-2o) za pomocą panelu centralnego oraz przycisków w panelu sterowania wbudowanego w barierkę | Tak, podać |  |
| 32. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem | Tak |  |
| 33. | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie nóg oraz w panelach wbudowanych w barierkę boczną. | Tak |  |
| 34. | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem | Tak |  |
| 35. | Elektryczna pozycja mobilizacyjna (wypoziomowanie segmentu nóg, maksymalne podniesienie segmentu pleców i obniżenie leża do minimalnej wysokości w celu ułatwienia pacjentowi opuszczenie łóżka) – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem | Tak |  |
| 36. | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych: - regulacja wysokości, - regulacja nachylenia segmentu pleców i nóg, - funkcja krzesła kardiologicznego, - funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga | Tak |  |
| 37. | Sprzęt musi posiadać zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji ( wciśnięcie przycisku uruchamiającego dostępność funkcji) dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach | Tak |  |
| 38. | Sprzęt musi umożliwić odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji panelu centralnego oraz w barierkach po min 180 sekundach | Tak |  |
| 39. | Sprzęt musi posiadać przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub też o innym oznaczeniu) umożliwiający natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
| 40. | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
| 41. | Bezpieczne obciążenie robocze w pozycji horyzontalnej do 400kg oraz bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 250kg. Regulacje przy tym obciążeniu musi zapewnić bezpieczeństwa pacjenta i brak powstanie incydentu medycznego | Tak, podać |  |
| 42. | Sprzęt wyposażony w system elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, tj. wyłączenie regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |  |
| 43. | Wskaźniki pochyleń wzdłużnych leża oraz segmentu pleców wbudowane w mechanizm podtrzymujący barierkę. | Tak |  |
| 44. | Szczyty muszą posiadać wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka | Tak |  |
| 45. | Wyposażenie dodatkowe Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka Materac aktywny opisany poniżej | Tak |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy aktywny | Tak |  |
|  | Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem. Komory połączone ze sobą technologią zgrzewania. | Tak |  |
|  | Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór oraz dwóch komór wzdłużnych dla stabilizacji materaca. Komory wzdłużne zlokalizowane po bokach, na całej długości materaca. Trzy statyczne komory w sekcji głowy. Pod komorami powietrznymi piankowy wkład wewnątrz pokrowca. | Tak, podać |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min 210 kg | Tak, podać |  |
|  | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony w: wskaźniki sygnalizujące pracę materaca, tryb: statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy, diodowy wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej zlokalizowany na panelu sterowania wskaźnik konieczności wezwania serwisu przycisk deaktywowania akustycznych alarmów materaca przycisk bezpieczeństwa aktywujący możliwość wykonywania regulacji funkcji pompy – świadomego wyboru wybieranych funkcji wskaźnik CPR min 3 aktywne przewody powietrzne, podłączone do komór materaca, każdy z przewodów tłoczący powietrze do komór, przewody w pokrowcu. Przewody łączone z pompą za pomocą szybkozłączki. Szybkołączka umożliwiająca uruchomienie trybu transportowego za pomocą przekręcanej, okrągłej zaślepki, uniemożliwiającej wypuszczenie powietrza z materaca. Nie dopuszcza się nakładanej zaślepki – zamknięcie komór trwa zbyt długo | Tak, |  |
|  | Trzy tryby pracy materaca: Tryb symulacyjny polegający na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły lub w celu zapewniania komfortu snu pacjentowi. Tryb symulacyjny wyposażony w akustyczną sygnalizację co 2 godziny pracy. Możliwość przełączenia w tryb zmiennociśnieniowy jedynie przez personel medyczny. tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty. Tzn. komory w materacu podłączone w sekwencji A-B-C. Pompa rozpoczynając pracę w trybie zmiennociśnieniowym wypuszcza powietrze z komór A, następnie po 2,5 minuty wypełnia komory A oraz opróżnia komory B, następnie po 2,5 minutach wypełnia komory B i opróżnia komory C. Praca w trybie ciągłym. Materac składający się z min 5 komór A, B i C (każdego typu) | Tak |  |
|  | Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji) Funkcja transportowa | Tak |  |
|  | Akustyczny alarm spadku ciśnienia oraz odłączenia pompy od zasilania elektrycznego | Tak |  |
|  | Funkcja zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta | Tak |  |
| 10. | Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym | Tak |  |
| 11. | Możliwość pozostawienia w trybie transportowym (napełnionych komór) do 24 godzin bez zasilania zewnętrznego | Tak |  |
| 12. | Wysokość materaca 17cm (+/-2cm) | Tak, podać |  |
| 13. | Wymiary materaca: 200cm x 86cm | Tak, podać |  |
| 14. | Materac umiejscowiony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego | Tak |  |
| 15. | Materac pokryty w półprzepuszczalnym pokrowcu przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. | Tak |  |
| 16. | Przewody powietrzne, łączące materac z pompą zabezpieczone pokrowcem | Tak |  |
| 17. | Materac połączony z pompą szybko złączką | Tak |  |
| 18. | Pompa wyposażona w mechaniczny filtr powietrza | Tak |  |
| 19. | Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem | Brak zakrycia zamka – 0 pkt Zakryty zamek – 10 pkt |  |
| 20. | Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca | Tak |  |
| 21. | Maksymalna waga materaca wraz z pompą do 12 kg. Masa zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu. Nie dopuszcza się rozwiązań narażających personel na dodatkowy wysiłek fizyczny | Tak |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW | WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy. | 24 miesiące – 0 pkt 25 – 35 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe, tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu | 1 dzień roboczy |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG | TAK (podać dane adresowe) |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji | TAK (podać nazwę, kontakt telefoniczny) |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu | TAK |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, faks, poczta elektroniczna, telefon (podać) |  |
|  | Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku | Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | min.8 lat |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez Zamawiającego terminie | TAK |  |

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….

(podpis Wykonawcy)

Pakiet 3												Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

Przedmiot zamówienia: Materac lub inne urządzenie do aktywnej regulacji temperatury ciała 3 szt.

Przedmiot wymagany: Koc z systemem grzewczym 3 zestawy

Model:………………………………….

Producent:………………………………

Rok produkcji: 2021/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| LP | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka kontrolna, urządzanie fabrycznie nowe, nieregenerowane | Tak |  |
| 4 | Rok produkcji min 2021/2022 | Podać |  |
|  | System ogrzewania oparty na technologii polimerów węglowych, nie oparty o włókna węglowe. | Tak |  |
|  | Jednostka kontrolna systemu ogrzewającego pacjenta opartego na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodującego ogrzewania otoczenia. kompatybilna z materacami , OTM2, OTM2-N, którymi dysponuje Zamawiający | Tak |  |
|  | Urządzenie, nadające się do nieprzerywanej pracy, nie wymagające dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów. | Tak |  |
|  | Urządzenie niewymagające materiałów jednorazowego użytku. | Tak |  |
|  | Urządzenie nie zaburza widoczności pola operacyjnego. | Tak |  |
|  | Stopień ochrony jednostki kontrolnej przed dostępem do niebezpiecznych części normy IP3X. | Tak |  |
|  | Jednostka kontrolna umożliwiająca obsługę 2 akcesoriów jednocześnie (maksymalny łączny pobór mocy 170W). | Tak |  |
|  | Urządzenie w trakcie działania (podłączone do zasilania lub działające na zasilaniu bateryjnym) pozwalające na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji. | Tak |  |
|  | Urządzenie nie powodujące zakłóceń podczas pracy diatermii. | Tak |  |
|  | Odłączane przewody łączące jednostkę kontrolną z materacami posiadanymi przez zamawiającego/kocem o długości 3 m(+/-0,5m) z wtykiem kątowym. | Tak |  |
|  | Złącze przewodów koca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP61 lub wyższa. | Tak |  |
|  | Wtyki oraz gniazda złącza przewodów materaca, koca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP65 lub wyższa | Tak |  |
|  | Obudowy konektorów łączących przewód koca z przewodem jednostki kontrolnej musi być w całości wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego pełną izolację od przewodów wewnętrznych. | Tak |  |
|  | Zasilanie urządzenia 100 - 240 V AC, 50-60 HZ | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane dla danego kanału. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43°C przy którym system jest automatycznie wyłączany. | Tak |  |
|  | Informacja w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach | w formie tekstu- 0 pkt w formie graficznej- 5 pkt |  |
|  | Jednostka kontrolna z wbudowanym akumulatorem 14,4 V DC, 2600 mAh, litowo-jonowy. | Tak |  |
|  | Jednostka kontrolna mieszcząca się w przedziale 4-5 calowa , kolorowym ekranem dotykowym. | Tak |  |
|  | Zasilanie jednostki kontrolnej: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 195 W (195 VA) | Tak |  |
|  | Zakres ustawialnej temperatury 25°C-40°C z krokiem co 0,5°C. | Tak |  |
|  | „Auto-test” - automatyczne sprawdzanie poprawności działania kontrolki i alarmów przy każdym włączeniu urządzenia, pokazujące poprawność działania po każdym teście. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu zabezpieczenia termicznego w kocach. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie jednostki kontrolnej umożliwiające wykonanie testu alarmu czujnika temperatury w kocach. | Tak |  |
|  | Jednostka kontrolna wyposażona w 2 podłączenia, gdzie cały system zapewnia wystarczająco efektywne ogrzewanie pacjenta, ale z możliwością zastosowania równocześnie innych źródeł ogrzewania, np. lampa radiacyjna. | Tak |  |
|  | Jednostka kontrolna waga: 1.7 kg.(+/-0,20 kg) | Tak |  |
|  | Uchwyt na jednostce kontrolnej umożliwiający trwałe mocowanie urządzenia na szynie lub stojaku, orientacja pozioma lub pionowa. | Tak |  |
|  | Wymiar jednostki kontrolnej: 187 × 183 × 144 mm (181 mm z zamontowanym zaciskiem).(+/- 10mmw każdej płaszczyźnie) | Tak |  |
|  | Możliwość podpięcia do jednostki kontrolnej jednorazowego lub wielokrotnego użycia zewnętrznego czujnika temperatury. | Tak |  |
|  | Jednostka kontrolna w II klasie ochronności przeciwporażeniowej z izolacją podwójną w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjenta i użytkownika. | Tak |  |
|  | Koc | Tak |  |
|  | System ogrzewania oparty na technologii polimerów węglowych lub równoważny, nie oparty o włókna węglowe. | Tak |  |
|  | System ogrzewający pacjenta oparty na technologii „suchego grzania” – bez udziału wody i niepowodującego ogrzewania otoczenia. Kompatybilny z jednostkami kontrolnymi AlphaCore5 oraz CosyTherm2. | Tak |  |
|  | Urządzenie, nadające się do nieprzerywanej pracy, nie wymagające dodatkowej obsługi w czasie długotrwałych zabiegów. | Tak |  |
|  | Urządzenie nie zaburza widoczności pola operacyjnego. | Tak |  |
|  | Uszkodzenie mechaniczne koca podczas trwającej procedury, np. przecięcie skalpelem lub przekłucie, nie powoduje powstania bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta lub personelu ani nie wymaga zatrzymania lub przerwania procedury. | Tak |  |
|  | Warstwa grzewcza koca wykonana w technologii uniemożliwiającej osiągnięcie temperatury wyższej w miejscu uszkodzenia niż ustawiona temperatura ogrzewania. | Tak |  |
|  | Urządzenie w trakcie działania musi być podłączone do zasilania lub działać na zasilaniu bateryjnym, pozwalając na bezpieczne przeprowadzenie defibrylacji. | Zasilanie bateryjne – 10 pkt brak zasilania podłączonego – 0 pkt |  |
|  | Urządzenie nie powoduje zakłóceń podczas pracy diatermii. | Tak |  |
|  | Odłączane przewody łączące jednostkę kontrolną z kocem o długości 3 m (+/-0,5m) z wtykiem kątowym. | Tak |  |
|  | Złącze przewodów koca i przewodu jednostki kontrolnej pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP61 lub wyższa. | Tak |  |
|  | Wtyki oraz gniazda złącza przewodów koca i przewodu jednostki kontrolnej muszą być pyłoszczelne i wodoszczelne – klasa ochrony IP65 lub wyższa. | Tak |  |
|  | Warstwa grzewcza koca wykonana z elastycznego polimeru gwarantująca równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni. | Tak |  |
|  | Powłoka zewnętrzna koca wykonana z nylonu z warstwą poliuretanową, biokompatybilna w kontakcie ze skórą. | Tak |  |
|  | Powłoka zewnętrzna koca szczelnie zamknięta, stopień ochrony IP32. | Tak |  |
|  | Jednolita konstrukcja koca minimalizująca ryzyko zakażeń (brak konieczności użycia pokrowców lub innych elementów dodatkowych). | Tak |  |
|  | Ogrzewanie wyłącznie po zetknięciu ciała pacjenta z kocem. | Tak |  |
|  | Koc przezierny dla promieni RTG. | Tak |  |
|  | Koc o rozmiarze: RB1 1660 x 800 x 40 mm (+/- 10 mm w każdej płaszczyźnie) | Tak |  |
|  | Zasilanie urządzenia 26V DC. | Tak |  |
|  | Koc musi posiadać wbudowany jeden sterujący czujnik temperatury gwarantujący równomierne ogrzewanie na całej powierzchni koca. | Tak |  |
|  | Wbudowane w koc niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem wbudowane w koc o progu bezpieczeństwa >=42°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=41°C przy którym grzanie jest automatycznie wyłączane dla danego kanału. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie elektroniczne przed przegrzaniem o progu bezpieczeństwa >=43°C przy którym system jest automatycznie wyłączany. | Tak |  |
|  | Informacja w formie komunikatów na wyświetlaczu jednostki kontrolnej o pojawiających się problemach, awariach, mówiąca o rodzaju problemu czy awarii. | w formie tekstu- 0 pkt w formie graficznej- 5 pkt |  |
|  | Zakres ustawialnej temperatury 25°C-40°C z krokiem co 0,5°C. | Tak |  |
|  | Waga koca:1.5 kg (+/-0,10 kg) | Tak |  |
|  | Koc przeznaczony do ogrzewania pacjentów niezależnie od wieku i wzrostu. | Tak |  |
|  | Umieszczenie naklejki na kocu, która nie może powodować uszkodzenia warstwy grzewczej. | Tak |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW | WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy. | 24 miesiące – 0 pkt 25 – 35 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu | 1 dzień roboczy |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG | TAK (podać dane adresowe) |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji | TAK (podać nazwę, kontakt telefoniczny) |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu | TAK |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, faks, poczta elektroniczna, telefon (podać) |  |
|  | Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku | Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | min.8 lat |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez Zamawiającego terminie | TAK |  |

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….

(podpis Wykonawcy)

Pakiet 4												Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

Przedmiot zamówienia : Pompy infuzyjne 4 zestawy.

Model:………………………………….

Producent:………………………………

Rok produkcji: 2021/2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień złożenia oferty. Kompatybilność pomp infuzyjnych z obecnie używanymi przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie pompy przed przypadkowym zalaniem układów mechaniki i elektroniki, podać stopień ochrony IP – wymagany nie mniej niż IP22* | Tak, podać |  |
|  | POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA 14 SZT. | Tak |  |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | Tak |  |
|  | Strzykawka mocowana od przodu automatycznie | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą (pompa umieszczona w stacji dokującej jest z niej bezpośrednio zasilana) | Tak |  |
|  | Zasilanie urządzenia przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub bezpośrednio z sieci za pomocą kabla | zasilacz zewnętrzny- 10 pkt zasilanie bezpośrednio z sieci – 0 pkt |  |
|  | Czas pracy z akumulatora 19 godzin przy infuzji 5ml/godz. | Tak |  |
|  | Masa pompy max. 2,1 kg | Tak, podać |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy odłączalnego uchwytu lub uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 3 pompy | Tak |  |
|  | Wymiary 249 x 68 x 152 mm (szer. x wys. x gł.)(+/- 10 mm w każdej płaszczyźnie) | Tak, podać |  |
|  | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na min. 2 poziomach | Tak, podać |  |
|  | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia minimum następujących informacji: - nazwa leku, - koncentracja leku, - prędkość infuzji, - podana dawka, - stan naładowania akumulatora, | Tak, podać |  |
|  | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | Tak, podać |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy pomp z system do kontrolowanej podaży insuliny-Space | Tak |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w jednostkach minimum: ng, µg, mg, IU, kIU, kcal lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak, podać |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | Tak, podać |  |
|  | Możliwość pracy ze strzykawkami 2/3ml | Tak |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h. Prędkość infuzji w zakresie min. 0,1 - 9,99ml/h programowana co min. 0,01ml/godz. | Tak, podać |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.), możliwość wyświetlania nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie min. 0,1- 999,9 ml | Tak, podać |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | Tak, podać |  |
|  | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę natychmiast po zakończeniu infuzji w poprzedniej. Pompy w trakcie pracy muszą być czytelnie oznaczone. | Tak |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | Tak |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | Tak |  |
|  | Klawiatura symboliczna | Tak |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania każdej pompy o tryb PCA i PCEA | Tak |  |
| II. | POMPA INFUZYJNA PERYSTALTYCZNA (OBJĘTOŚCIOWA) 2 SZT. |  |  |
|  | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie, umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, przeznaczona do stosowania u dorosłych, w celu okresowego lub ciągłego podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym. | Tak |  |
|  | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | Tak |  |
|  | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | Tak |  |
|  | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | Tak |  |
|  | Możliwość podaży żywienia dojelitowego | Tak |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 16 h. przy przepływie 25 ml/h. lub 13 h przy przepływie 100ml/h | Tak |  |
|  | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. | Tak |  |
|  | Masa pompy 1,2 kg – 2,1 kg | 1,2kg-1,5 kg- 10 pkt Powyżej 1,5 kg, ale nie więcej niż 2,1kg - 0pkt |  |
|  | Wymiary 214 x 68 x 124 mm (szer. x wys. x gł., +/- 10 mm w każdej płaszczyźnie) | Tak, podać |  |
|  | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych | Tak |  |
|  | Możliwość łączenia 3 pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. | Tak |  |
|  | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na 9 poziomach | Tak |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | Tak |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | Tak |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | Tak |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca 1 200 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne przekazywanie danych o podawanym żywieniu (pozajelitowym i dojelitowym) do systemu kontrolowanej insulinoterapii. W bibliotece leków zawarte dane żywienia. | Tak/Nie |  |
|  | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | Tak |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | Tak |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | Tak |  |
|  | Menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | Tak |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 99:59 godzin | Tak, podać |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | Tak |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | Tak |  |
|  | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | Tak, podać |  |
|  | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez Ethernet - złącze RJ45. Bez konieczności stosowania dodatkowych kabli | Tak |  |
|  | Pompa przygotowana do rozbudowy o moduł do bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . | Tak |  |
|  | Historia pracy obejmująca 3000 wpisów . | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii | Tak |  |
|  | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość komunikacji z Systemami PDMS (System Zarządzania Danymi Pacjentów ) firm Philips, Drager, Capsule Technologie, Cerner, Copra, IMDsoft, GE, Space Labs, którymi dysponuje Zamawiający. | Tak |  |
| III. | STACJA DOKUJĄCA DO POMP INFUZYJNYCH 2 ZESTAWY | Tak |  |
|  | Stacje dokujące na min. 4 pompy z możliwością rozbudowy Stacja dokująca umożliwiająca zamontowanie minimum 6 szt. pomp strzykawkowych | Tak |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy stacji dokującej o bezprzewodową komunikację z komputerem. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowania o interfejs do komunikacji z komputerem za pomocą Ethernetu - złącze RJ45. | Tak |  |
|  | Możliwość dowolnej zmiany miejsca pomp w module bez konieczności wyjmowania wszystkich pomp | Tak |  |
|  | Możliwość dowolnej konfiguracji ilości pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji dokującej przy każdym stanowisku pacjenta | Tak |  |
|  | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania. Oprócz mocowania, uchwyt do przenoszenia modułu | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z Systemem do kontrolowanej podaży insuliny. Automatyczna współpraca z systemem pomp infuzyjnych - dwiema objętościowymi do podaży żywienia parenteralnego i enteralnego i jedną strzykawkową do podaży insuliny poprzez stację dokującą Możliwość prowadzenia insulinoterapii u pacjentów, którzy nie są żywieni Dokumentowanie prowadzonej terapii z możliwością przeniesienia danych do komputera | Tak, podać/ opisać |  |
|  | Statyw medyczny do pomp 2 szt. | Tak |  |
|  | Stojak z regulacja wysokości w zakresie: 1600-2000mm | Tak |  |
|  | Stojak przystosowany do mocowania pomp infuzyjnych oraz dodatkowego osprzętu, w tym stacji dokującej | Tak |  |
|  | Podstawa stalowa z obniżonym środkiem ciężkości, lakierowana proszkowo | Tak |  |
|  | Podstawa pięcioramienna na kółkach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy min. 75 mm, w tym dwa koła z blokadą | Tak |  |
|  | Średnica podstawy: 610- 640 mm | Tak, podać |  |
|  | Kolumna wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Głowica na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Listwa zasilająca na min. 5 gniazd, z adapterem umożliwiającym zwinięcie przewodu. | Tak |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW | WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy. | 24 miesiące – 0 pkt 25 – 35 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu | 1 dzień roboczy |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG | TAK (podać dane adresowe) |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji | TAK (podać nazwę, kontakt telefoniczny, e-mail) |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu | TAK |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, poczta elektroniczna, telefon (podać) |  |
|  | Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku | Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | min.8 lat |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez Zamawiającego terminie | TAK |  |

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….

(podpis Wykonawcy)

Pakiet 5												Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

Przedmiot zamówienia: Aparat do dekontaminacji pomieszczeń (lampy UV-C) 1 komplet:

Model:………………………………….

Producent:………………………………

Rok produkcji: 2021/ 2022

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane | Tak |  |
| 2 | Pobór mocy urządzenia min. 3 200W | Podać |  |
| 3 | Metoda dekontaminacji oparta na promieniowaniu UV-C | Tak |  |
| 4 | Zakres pracy w temperaturze 10-35 stopni C | Tak |  |
| 5 | Napięcie 220-240 VAC (50/60 Hz) | Tak |  |
| 6 | Typ promiennika | Podać |  |
| 7 | Producent świetlówek | Podać |  |
| 8 | Żywotność lamp | 8 000 h lub mniej - 0 pkt Powyżej 8 000h -5 pkt |  |
| 9 | Automatycznie zliczanie pracy świetlówek UV-C – po przekroczeniu limitu godzin urządzenie powinno sygnalizować konieczność wymiany świetlówek | Podać |  |
| 10 | Urządzenie musi posiadać laser obliczający czas ekspozycji promieniowania UV-C na podstawie precyzyjnego skanowania pomieszczeń | Tak |  |
| 11 | Długość | Podać |  |
| 12 | Wysokość | Podać |  |
| 13 | Szerokość | Podać |  |
| 14 | Waga | Podać |  |
| 15 | Karta dozymetryczna lub inne narzędzie potwierdzające efektywność dezynfekcji | Tak |  |
| 16 | System pomiarowy laserowy | Tak |  |
| 17 | Komunikacja bezprzewodowa | Tak |  |
| 18 | Urządzenie sterujące | Podać |  |
| 19 | Długość fal UV 100-280 | Mniej niż 250 – 0 pkt Powyżej 250 - 5 pkt |  |
| 20 | Efektywność dezynfekcji | Mniej lub równa 99%, jednak nie mniejsza niż 98% - 0 pkt Powyżej 99% - 5 pkt |  |
| 21 | Rozsył promieniowania 360 stopni | Tak |  |
| 22 | Czas dezynfekcji | Podać ile minut na pomieszczenie 50 m3 |  |
| 23 | Kategoria emisji optycznej 2 (norma EN12198) | Tak |  |
| 24 | Sposób wyłączania | Podać |  |
| 25 | Automatyczna detekcja osób i zwierząt | Tak |  |
| 26 | Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |  |
| 27 | Maksymalny czas pracy w ciągu doby | podać |  |
| 28 | Certyfikat CE oraz Deklaracja Zgodności | Tak, załączyć do oferty |  |
| 29 | Blokada urządzenia w trakcie pracy urządzenie musi być stabilne | Tak |  |
| 30 | Urządzenie nie może emitować ozonu, toksycznych substancji i nie może pozostawiać niebezpiecznych odpadów po przeprowadzonym procesie | Tak |  |
| 31 | Rodzaj materiału, z którego wykonane jest urządzenie | Podać |  |
| 32 | Natężenie promieniowania | Podać |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW | WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu. Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących przedmiot umowy. | 24 miesiące – 0 pkt 25 – 35 miesięcy – 10 pkt 36 miesięcy lub więcej – 20 pkt |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy | Tak |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu. | Tak |  |
|  | Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe, tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu | 1 dzień roboczy |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. 3 dni robocze lub do 5 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | maks. do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych |  |
|  | W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski i/lub Małopolski/UE/EOG | Tak (podać dane adresowe) |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji | Tak (podać nazwę, kontakt telefoniczny) |  |
|  | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie zestawu/sprzętu | Tak |  |
|  | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta elektroniczna, telefon (podać) |  |
|  | Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku | Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu | min.8 lat |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim - w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po uruchomieniu lub w innym ustalonym przez Zamawiającego terminie | Tak |  |

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

….……………………………….

(podpis Wykonawcy)