Szp/FZ – 55/        /2021					 	                          Wrocław, dnia 24.09.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: dostawa materacy przeciwodleżynowych wózków transportowych, wanny do hydromasażu, stołu operacyjnego oraz stołu rehabilitacyjnego

INFORMACJA NR 2

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 4 – Wózek do przewożenia chorych – opis parametru wymaganego:

Prosimy o dopuszczenie wózka przeznaczonego do przewożenia chorych, o parametrach wyszczególnionych poniżej:

1. Szerokość całkowita powierzchni przeznaczonej dla pacjenta (nie wliczając barierek) 700 mm.

2. Szerokość całkowita z barierkami 810 mm.

3. Długość całkowita 2040 mm.

4. Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie 590 – 900 mm.

5. Oparcie regulowane sprężynami gazowymi z blokadą od 0° do 90°.

6. Przechył Trendelenburg’a 18°.

7. Przechył anty-Trendelenburg’a 18°.

8. Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą.

9. Wózek wykonany z profili stalowych pokrytych powłoką epoksydową.

10. Podstawa jezdna wózka osłoniona jest termoplastyczną osłoną z ABS. Ochrania ona mechanizm oraz ułatwia dekontaminację. Dodatkowo wyposażona jest w zintegrowany uchwyt na butlę z tlenem. Dwusegmentowe leże wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieniowania RTG.

11. RTG oraz wykonanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C.

12. Leże na całej długości wypełnione tunelem na kasetę RTG (jeden w oparciu pleców, dwa w segmencie nożnym).

13. Zaopatrzony w 4 krążki odbojowe.

14. Materace leża i oparcia pleców o grubości 100 mm, zdejmowalne. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybostatycznymi. Obszycie niepalne zgodnie z normą.

15. Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne.

16. Właściwości bakterio- i grzybostatyczne, oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty.

17. Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym.

18. Dopuszczalne max. obciążenie wózka do 300 kg.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.