ZAKRES 1      odczynniki metoda ELISA i BLOT                                                                                                                                                                   Załącznik  nr 1A

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp | Nazwa firmowa odczynnika | Numer katalogowy | Średnia ilość oznaczeń na 3 lata | Wielkość opakowania. | Proponowana ilość pełnych opakowań przez Wykonawcę | Cena netto 1 op. | Stawka VAT | Cena brutto 1 op. | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odczynniki |
|  | Borelioza IgM w surowicy (met. Elisa) |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Borelioza IgG w surowicy (met. Elisa) |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Borelioza IgM w PMR (met. Elisa) |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Borelioza IgG w PMR (met. Elisa) |  | 540 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Test potwierdzenia Borelioza IgG |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Test potwierdzenia Borelioza IgM |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mycoplasma pneumoniae IgM w surowicy (met. Elisa) |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mycoplasma pneumoniae IgG w surowicy (met. Elisa) |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Neuronalny Profil Paranowotworowy 12 Ag |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały konserwacyjne, zużywalne, ekspolatacyjne i inne niezbędne do pracy sprzętu (w razie potrzeby wpisać) |
| Dzierżawa |
| 1. | 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

## Zakres 1                                                                                                         						    Załącznik nr 1B

PARAMETRY WYMAGANE

dla analizatora do wykonywania badań metodą ELISA i BLOT oraz odczynników do tych metod.

| Lp. | Parametry graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator ELISA |  |
|  | Dzierżawa na okres 36 miesięcy analizatora do oznaczenia metodą ELISA, rok produkcji nie starszy niż 2017, w najnowszej technologii oferowanej przez firmę, wyposażonego w UPS oraz urządzenie do mieszania odczynników przed umieszczeniem w analizatorze; oraz zestawu do inkubacji i odczytu testów paskowych (oznaczenie typu blot), kołyska, skaner wraz z oprogramowaniem. Okres gwarancji na cały czas trwania umowy |  |
|  | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem oraz UPS. Komputer może stanowić część analizatora. System komputerowy umożliwia rejestrację, tworzenie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości, odczyt i automatyczną transmisję wyników po ich akceptacji oraz interpretację Urządzenie UPS o odpowiedniej mocy pozwalającej dokończyć rozpoczęty proces analityczny (w przypadku awarii sieci energetycznej) |  |
|  | Jeżeli analizator w wyposażeniu wymaga drukarki zewnętrznej, Wykonawca zapewni dostawę tonerów przez cały okres trwania umowy. Zamawiający wymaga drukowania wyników kalibracji, kontroli, alarmów. |  |
|  | Dodatkowy zestaw komputerowy z stacją roboczą (wymagania zawarte w załączniku nr 1D) na którym zostanie docelowo zainstalowany system ProfLab |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji danych w systemie LIS; podłączenie analizatora i skanera do LSI (ProfLab) oraz nadzór nad poprawnością działania przesyłu danych przez cały czas trwania umowy |  |
|  | System zamknięty. |  |
|  | Automatyczny system badań metodą ELISA od momentu załadunku próbek do zakończenia badania |  |
|  | Identyfikacja i lokalizacja próbek za pomocą kodów kreskowych |  |
|  | Automatyczne skanowanie próbek oraz odczynników podczas ich umieszczania w analizatorze |  |
|  | Automatyczne napipetowywanie próbki materiału z próbki pierwotnej oraz z próbki rozcieńczonej |  |
|  | Mała objętość odpadów, zbieranie odpadów w pojemniku specjalnie do tego przeznaczonym |  |
|  | Gromadzenie odpadów w specjalnym pojemniku zgodnie z dyrektywą unijną 67/548/EECi 1999/45/EC i późniejsze |  |
|  | Komputer sterujący aparatem wbudowany w analizator |  |
|  | Wprowadzanie danych serii odczynnikowych za pomocą czytnika (wartości kalibracyjne oraz wartości kontroli) |  |
|  | Natychmiastowa sygnalizacja braku odczynnika (niskiego poziomu) na każdym etapie badania - sygnał dźwiękowy i komunikat na ekranie |  |
|  | Natychmiastowa sygnalizacja nieprawidłowości – sygnał dźwiękowy i komunikat na ekranie |  |
|  | Monitorowanie w aparacie poziomu odczynników i odpadów oraz przydatności odczynników |  |
|  | Możliwość wykonywania minimum trzech płytek mikrotitracyjnych równocześnie w tym możliwość kombinacji różnych typów badań na płytce wykonywanych równocześnie |  |
|  | Podgląd w programie etapu badania przez cały okres wykonywania analizy |  |
|  | Oprogramowanie analizatora graficzne, sterowane ekranem dotykowym |  |
|  | Zakres pomiaru 400-700nm, odczyt przy długości fali 450nm |  |
|  | Automatyczna kalibracja |  |
|  | Archiwizacja danych kalibracyjnych dla serii odczynników przez cały okres wykorzystywania danej serii |  |
|  | Automatyczne czyszczenie analizatora |  |
|  | Automatyczne wyliczenie wyników i ich archiwizacja |  |
|  | Zastosowanie płyty do rozcieńczeń |  |
|  | Materiały zużywalne (końcówki, płyty) jednorazowego użytku |  |
|  | Funkcja zapamiętywania stanu zużycia końcówek oraz płyty do rozcieńczeń |  |
|  | Wykrywanie poziomu cieczy (próbka, odczynniki) |  |
|  | Mieszanie próbki przed pomiarem |  |
|  | Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów zużywalnych niezbędnych do analizatora (końcówki do pipetowania, płyty do rozcieńczeń) |  |
|  | Zestaw aparatów do inkubacji i odczytu testów paskowych wraz z oprogramowaniem – oznaczenie typu Blot |  |
|  | Zestaw nie starszy niż rok produkcji 2014 |  |
|  | Zestaw do testu potwierdzenia typu Blot: skaner płaski, kołyska laboratoryjna |  |
|  | Podłączenie skanera do systemu LIS (ProfLab) przesył wyników metody potwierdzenia |  |
|  | Automatyczny odczyt na skanerze dla metody potwierdzenia typu Blot |  |
|  | Kołyska laboratoryjna z ruchem kołyszącym w pozycji horyzontalnej, wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy, automatyczne zatrzymanie po upływie zaprogramowanego czasu |  |
|  | Na platformie kołyski materiał zabezpieczający przed przesuwaniem płytek z paskami |  |
|  | Oprogramowanie skanera w polskiej wersji językowej |  |
|  | Automatyczna funkcja identyfikacji położenia testu paskowego |  |
|  | Pomiar intensywności wybarwionych pasm antygenowych z zaznaczeniem punktu odcięcia (cut-off) |  |
|  | Automatyczna ocena pasm antygenowych w odniesieniu do punktu odcięcia (cut-off) |  |
|  | Jednoczesny odczyty co najmniej 20 pasków testowych w różnych kombinacjach rodzajów badań |  |
|  | Możliwość modyfikacji wyników z zaznaczeniem i zapisem dokonanych zmian |  |
|  | Archiwizacja wyników z zachowaniem obrazu paska, danych pacjenta |  |
|  | Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów zużywalnych niezbędnych do obsługi kołyski oraz skanera (tacki, papier, folie) |  |
|  | Odczynniki: dotyczy wszystkich zestawów do oznaczeń |  |
|  | Wszystkie oznaczenia metodą ELISA wykonywane będą w analizatorze do oznaczeń ELISA |  |
|  | Kalibratory do krzywej kalibracyjnej gotowe do użycia, znakowane kolorami o różnym natężeniu barwy |  |
|  | Rozróżnienie kolorystyczne dla konjugatów poszczególnych klas, eliminacja pomyłek w obrębie klas |  |
|  | Rozróżnienie kolorystyczne dla buforów do rozcieńczania surowicy i pmr w poszczególnych klasach |  |
|  | Bufor do rozcieńczania surowicy do oznaczeń klasie IgM zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG |  |
|  | Bufor płuczący jednakowy dla zestawów ELISA w klasach IgM i IgG. Wykorzystanie do badań niezależnie od serii odczynników |  |
|  | Konjugat w klasie IgM jednakowy dla wszystkich zestawów ELISA. Wykorzystanie do badań niezależnie od serii odczynników |  |
|  | Konjugat w klasie IgG jednakowy dla wszystkich zestawów ELISA. Wykorzystanie do badań niezależnie od serii odczynników |  |
|  | Substrat jednakowy dla wszystkich zestawów ELISA. Wykorzystanie do badań niezależnie od serii odczynników |  |
|  | Roztwór przerywający reakcję jednakowy dla wszystkich zestawów ELISA. Wykorzystanie do badań niezależnie od serii odczynników |  |
|  | Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczenia, termin ważności odczynników po otwarciu nie mniej niż 2 miesiące |  |
|  | Kontrola dodatnia i ujemna gotowa do użycia |  |
|  | Brak konieczności zużycia studzienek reakcyjnych na tzw. “blank” |  |
|  | Płytka mikrotitracyjna w postaci studzienek z możliwością ich dzielenia (odłamywania) |  |
|  | Okres ważności odczynników minimum 10 miesięcy od daty dostarczenia |  |
|  | Borelia IgG i IgM ELISA w surowicy i pmr |  |
|  | Test do wykonywania badań metodą ELISA i testu potwierdzenia zakażeniem Borelia muszą pochodzić od jednego producenta |  |
|  | Oznaczenie w surowicy w klasie IgM ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 3 kalibratorami |  |
|  | Oznaczenie w surowicy w klasie IgG ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 3 kalibratorami |  |
|  | Oznaczenie w PMR w klasie IgM ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 5 kalibratorami |  |
|  | Oznaczenie w PMR w klasie IgG ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 5 kalibratorami |  |
|  | Ekstrakt użyty do opłaszczenia płytki zawiera antygeny gatunków minimum: B. burgdorferii, B. garinii, B. afzeli |  |
|  | Zastosowanie do opłaszczenia płytki natywnych i rekombinowanych antygenów |  |
|  | W podanych ilościach oznaczeń należy uwzględnić odczynniki na wykonanie kontroli i kalibracji dla surowicy 1 raz w tygodniu po 20 surowic w serii |  |
|  | W podanych ilościach oznaczeń należy uwzględnić odczynniki na wykonanie kontroli i kalibracji dla pmr 1 raz w tygodniu po 3 płyny w serii |  |
|  | Borelia IgG i IgM test potwierdzenia w surowicy i pmr |  |
|  | Test do wykonywania badań metodą ELISA i testu potwierdzenia zakażeniem Borelia muszą pochodzić od jednego producenta |  |
|  | Test zawiera antygeny białkowe rekombinowane |  |
|  | W teście wykorzystano co najmniej następujące antygeny: VlsE, OspC, Lipid charakterytyczny dla fazy późnej |  |
|  | Oznaczenie w surowicy i pmr w klasie IgM tym samym testem |  |
|  | Oznaczenie w surowicy i pmr w klasie IgG tym samym testem |  |
|  | Jeden pasek przeznaczony jest dla jednego pacjenta |  |
|  | Na każdym pasku jest linia kontrolna wskazująca prawidłowe wykonanie analizy |  |
|  | Pasek zawiera naniesione antygeny Borelia w postaci osobnych linii |  |
|  | Każdy pasek zawiera linię kontrolną dla konjugatu w poszczególnych klasach |  |
|  | Brak konieczności zużywania pasków testowych na wykonanie kalibracji lub wyznaczenie cut-off |  |
|  | Odczyt za pomocą programu komputerowego |  |
|  | Mycoplasma pneumoniae IgG i IgM ELISA w surowicy |  |
|  | Oznaczenie w surowicy w klasie IgM półilościowe |  |
|  | Oznaczenie w surowicy w klasie IgG ilościowe oparte na krzywej kalibracyjnej z minimum 3 kalibratorami |  |
|  | W teście wykorzystano antygen Mycoplasma pneumoniae z uznanej kolekcji (ATCC, NTCC) |  |
|  | W podanych ilościach oznaczeń należy uwzględnić odczynniki na wykonanie kontroli i kalibracji dla surowicy 1 razy w tygodniu po 6 surowic w serii |  |
|  | Zestaw do diagnostyki paranowotworowych zespołów neurologicznych w surowicy |  |
|  | Oznaczenie w surowicy |  |
|  | Jeden pasek przeznaczony jest dla jednego pacjenta. |  |
|  | Na każdym pasku jest linia kontrolna wskazująca prawidłowe wykonanie analizy |  |
|  | Pasek zawiera naniesione antygeny w postaci osobnych linii |  |
|  | Pasek testowy zawiera minimum: Ri, Hu, Yo, tytynę, Zic4, GAD65, Tr |  |
|  | Brak konieczności zużywania pasków testowych na wykonanie kalibracji lub wyznaczenie cut-off |  |
|  | Odczyt za pomocą programu komputerowego |  |
|  | Ogólne |  |
| 92. | Wykonawca zapewni kontrolę zewnątrzlaboratoryjną dla wszystkich oznaczeń |  |
| 93. | Termin ważności odczynników min. 6 miesięcy |  |

Proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi spełnienie wymagań granicznych  dla punktów 2, 5-30, 35-44,  46-59, 61-67, 70-83, 85-91 z zaznaczeniem i podaniem strony/pliku.

## Zakres	1														Załącznik 1C

PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH ANALIZATORÓW ELISA i metody BLOT

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | PARAMETR OCENIANY | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA z podaniem numeru strony dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ważność odczynników po otwarciu opakowania | PODAĆ | nie mniej niż 4 miesiące 15 pkt nie mniej niż 3 miesiące 5 pkt poniżej 3 miesięcy 1 pkt |  |
|  | Automatyczna analiza kontroli jakości (wartość średnia, SD, CV, błąd standardowy, wykres Levey-Jennings) w programie analizatora. | PODAĆ | Posiada – 15 pkt Nie posiada – 1 pkt |  |
|  | Objętość próbki badanej pobierana przez analizator | PODAĆ | 5 (l lub mniej – 10 pkt powyżej 5(l do 10 (l – 5 pkt powyżej 10 (l – 1 pkt |  |

Poz. 1-3 Proszę o potwierdzenie dokumentem/materiałem merytorycznym spełnienie parametru ocenianego z nazwą pliku, którego dotyczy.

Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą

W przypadku braku potwierdzenia w materiałach merytorycznych parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów.