KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM 		             	          Postępowanie nr: 56 Z TP 22

PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY				         Bydgoszcz, dnia 30.12.2022 r.

ul. Seminaryjna 1,

85-326 Bydgoszcz

E.ZP.261.59.2022

# Do Wykonawców

### Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń do dezynfekcji  
   sprzętu, powierzchni  i pomieszczeń.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu I - Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń metodą zamgławiania–2 szt.

Czy Zamawiający dla potwierdzenia  aktywność wobec: B, V, F, S  zgodnie z obowiązującą normą PN EN 17-272 dotyczącą dezynfekcji drogą powietrzną, wymaga przedstawienia badań zaoferowanego urządzenia w zestawie z dedykowanym środkiem w dawce max. 5ml/m3? Wskazana norma nakazuje traktować urządzenie i stosowane środki jako zestaw. Zastosowanie przypadkowego urządzenia z przypadkowym preparatem bez przedstawienia badań nie  potwierdza spełnienia normy i nie daje gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji. Bez wykazania zgodności z normą  na zestaw nie jest także możliwe określenie dawki preparatu dla osiągnięcie wymaganego spektrum działania, ponieważ technika dezynfekcji i wielkość generowanej kropli jest różna w zależności od zastosowanego urządzenia co ma ogromny wpływ na skuteczność dezynfekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. 1-1 
do SWZ), wymaga zaoferowania urządzenia wraz z kompatybilnym środkiem dezynfekcyjnym. Na potwierdzenie wymaganego spektrum działania preparatu Zamawiający wymaga dokumentów zgodnie z pkt 10.4 i 10.5 SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu I - Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń metodą zamgławiania–2 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość podłączenia węża  
do dezynfekcji przewodów wentylacyjnych, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu III - Urządzenie do dezynfekcji  powietrza i powierzchni do zamontowania w karetce – 2 szt.

Czy Zmawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji drogą powietrzną powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzęty montowane w ambulansie na stałe, które jest bezpieczne w 100% dla dezynfekowanych powierzchni i posiada bardzo wysoką i potwierdzoną kompatybilność  materiałową, posiada zwalidowaną procedurę dezynfekcji i degazacji w oparciu o badania bezpieczną dla personelu i pacjentów, posiadające potwierdzoną sprawdzoną skuteczność wobec pełnego spektrum mikroorganizmów w tym bakterii, wirusów, grzybów i spor o poniższych parametrach:

- Stacjonarne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania

- Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta

- Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

- Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % i 12 % nadtlenku wodoru + kationy srebra oraz 7,9% nadtlenek wodoru + kwas askorbinowy

- Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach

- Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia

- Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów

- Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%

- Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM

- Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s

- Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka

- Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB. Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, z możliwością opisania operatora, nazwy pomieszczenia, nazwy preparatu i opisu sytuacji dezynfekowanego pomieszczenia

- Możliwość zdalnego uruchamiania procesu dezynfekcji za pomocą pilota

- Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014) oraz PN-EN-17272 (2020)

- Dedykowane preparaty przebadane z urządzeniem zgodnie z normą  EN 17-272, w celu potwierdzenia wymaganego działanie w zakresie: bakterii, wirusów, grzybów, spor w dawce max. 5ml/m3

- Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi

- Wymiary: 493mm x 362mm x 266mm

- Waga: 5,9kg

- Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka

- Zgodnie z polskim prawem środki dezynfekcyjne przeznaczone do urządzenia posiadające pozwolenie na obrót produktem biobójczym wydane przez  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Odpowiedź:

Parametry techniczne i użytkowe są szczegółowo określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. 1-3 do SWZ) i Zamawiający nie przewiduje zmian. Urządzenie powinno być demontowalne, pracować w obecności ludzi (wyjątek – tryb ozonowania).

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu III - Urządzenie do dezynfekcji  powietrza i powierzchni do zamontowania w karetce – 2 szt.

Czy Zmawiający dopuści urządzenie, które nie wymaga uchwytu samochodowego instalowane jest na stałe), posiadającego normę EN-1789 i odstąpi od wymogu zgodności
z tą normą?

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzenia montowanego na stałe
 i nie odstąpi od wymogu zgodności z  normą PN – EN 1789.

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu III - Urządzenie do dezynfekcji  powietrza i powierzchni do zamontowania w karetce – 2 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenia posiadały jakąkolwiek normę europejską bądź polską dotyczącą dezynfekcji powietrza i powierzchni? Jeśli tak prosimy o wskazanie takiej normy.
Odpowiedź:
Zamawiający zgodnie z pkt. I.13 Opisu przedmiotu zamówienia (zał. 1-3 do SWZ) 
wymaga potwierdzenia zgodności z normą PN- EN 1789.

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu III - Urządzenie do dezynfekcji  powietrza i powierzchni do zamontowania w karetce – 2 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało normę PN-EN 60601-1-2 (Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego), bądź normę równoważną dotyczącą bezpieczeństwa ze sprzętem medycznym, która pozwala zweryfikować bezpieczeństwo i kompatybilność materiałową ze sprzętem medycznym będącym wyposażeniem ambulansów?

Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z pkt. I.13 Opisu przedmiotu zamówienia (zał. 1-3 do SWZ) 
wymaga potwierdzenia zgodności z normą PN- EN 1789. Urządzenie może być dodatkowo zgodne z normę PN-EN 60601-1-2, ale Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu III - Urządzenie do dezynfekcji  powietrza i powierzchni do zamontowania w karetce – 2 szt.

Czy Zmawiający dopuści urządzenie mobilne do dezynfekcji drogą powietrzną powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzęty, które jest bezpieczne w 100% dla dezynfekowanych powierzchni i posiada bardzo wysoką i potwierdzoną kompatybilność materiałową, posiada zwalidowaną procedurę dezynfekcji i degazacji w oparciu o badania bezpieczną dla personelu i pacjentów, posiadające potwierdzoną sprawdzoną skuteczność wobec pełnego spektrum mikroorganizmów w tym bakterii, wirusów, grzybów i spor o poniższych parametrach:

- Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania

- Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta

- Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

- Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości od 10 do 1000 m3 w zależności od wybranej procedury dezynfekcji

- Waga 6,2 kg

- Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego

- Stosowany środek dezynfekcyjny oparty na 6 % i 12 % nadtlenku wodoru + kationy srebra oraz 7,9% nadtlenek wodoru + kwas askorbinowy

- Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach

- Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek o wielkości do 5 µm

- Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%

- Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM

- Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s

- Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie

- Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka

- Dedykowane preparaty przebadane z urządzeniem zgodnie z normą  EN 17-272, w celu potwierdzenia wymaganego działanie w zakresie: bakterii, wirusów, grzybów, spor w dawce max. 5ml/m3 (Dołączyć badania)

- Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi

- Złącze USB do komunikacji z komputerem

- Na wyposażeniu pilot zdalnego sterowania

- Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji, z możliwością opisania operatora, nazwy pomieszczenia, nazwy preparatu i opisu sytuacji dezynfekowanego pomieszczenia

- Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający posiada urządzenia mobilne i takie nie są przedmiotem zamówienia w pakiecie III. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia pracującego w trybie ciągłym w obecności obsługi karetki i pacjentów.

Pytanie nr 8 – Dotyczy: Projekt umowy (zał. nr 5), § 5 ust.1:

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie pakietów nr 2 oraz 5 do 104 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie nr 9 – Dotyczy: Projekt umowy (zał. nr 5):

Prosimy o zmianę § 7 ust.6 umowy z:

„Wykonawca zobowiązuje się wymienić na własny koszt urządzenie na nowe po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja tego obowiązku nastąpi w ciągu 40 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego urządzenia do czwartej naprawy i konieczności naprawy tego samego podzespołu.”

Na:

„Wykonawca zobowiązuje się wymienić na własny koszt urządzenie na nowe po 5 kolejnych naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu o ile uszkodzenia będą wynikiem okoliczności niezależnych od stron. Wyłączone są uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego. Realizacja tego obowiązku nastąpi w ciągu 50 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego urządzenia do czwartej naprawy i konieczności naprawy tego samego podzespołu. Wymiana elementu/podzespołu na nowy nastąpi w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 7 ust. 6 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„6. Wykonawca zobowiązuje się wymienić na własny koszt urządzenie na nowe po pięciu kolejnych naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu. Realizacja tego obowiązku nastąpi w ciągu 50 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego urządzenia do piątej naprawy i konieczności naprawy tego samego podzespołu.”

Pytanie nr 10 – Dotyczy: Projekt umowy (zał. nr 5), § 6 ust.2:

Prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie nr 11 – Dotyczy: Projekt umowy (zał. nr 5):

Prosimy o obniżenie kar z tytułu „niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 7 lub 14 umowy” – do wysokości 1 % ceny brutto rzeczy, którego brak wykonania dotyczy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie nr 12 – Dotyczy: Projekt umowy (zał. nr 5), § 7 ust.14

Prosimy o wydłużenie czasu na dostarczenie raportu serwisowego do 3 dni roboczych 
od wykonania zlecenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie nr 13 – Dotyczy: Projekt umowy (zał. nr 5):

Prosimy o zmianę § 7 ust.17 umowy z:

„Wykonawca zapewnia, że części zamienne dostępne będą przez okres minimum 10 lat od daty zakończenia okresu gwarancji.”

na:

„Wykonawca zapewnia, że części zamienne dostępne będą przez okres minimum 7 lat od daty zakończenia produkcji danego modelu.”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 7 ust. 17 projektu umowy poprzez nadanie 
mu następującego brzmienia:

„17. Wykonawca zapewnia, że części zamienne dostępne będą przez okres minimum 10 lat od daty zakończenia produkcji danego modelu.”

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej, o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia oferowanego przedmiotu zamówienia.