## p.wymagane
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Parametry wymagane
Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy - rok produkcji min. 2024, nie dopuszcza się oferowania egzemplarzy używanych, regenerowanych, powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
Warunki wymagane Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków (opisanych w kolumnie: opis parametrów lub warunki wymagane (...) ) będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Potwierdzeniem spełnienia warunków wymaganych stanowi wypełniony (w miejscach zaznaczonych na zielono) i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Parametry wymagane. Brak wypełnienia pola zaznaczonego na zielono będzie skutkowało odrzeceniem oferty Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów. Jeżeli wykonawca wpisze słowo TAK, gdy wymagane jest podanie zakresów (parametrów) lub opisanie spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy.
Pakiet nr 2 - Aparat USG do badań specjalistycznych szt. 1
Zaferowany przedmiot zamówienia:
Nazwa handlowa (podać) _____________________________
Producent (podać) _____________________________
Rok produkcji (podać) _____________________________
Numer(-y) katalogowy(-e) (podać, jeżeli posiada, jeżeli nie posiada wpisać "nie posiada") _____________________________
Lp. | Warunki wymagane - Opis parametru
I. WYMAGANIA OGÓLNE
Parametry wymagane:
1 | Jednostka wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2021 r, aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji min. 2024r., wersja oprogramowania nie starsza niż 2023r., system operacyjny posiadający graficzny interfejs użytkownika umożliwiający intuicyjną obsługę, obsługujący wielozadaniowość i wielowątkowość, zapewniający pełną kompatybilność z urządzeniem ultrasonograficznym i jego oprogramowaniem, wyposażony w mechanizmy ochrony systemu oraz kontroli dostępu, regularnie aktualizowany przez producenta w zakresie bezpieczeństwa i stabilności działania, zgodny z wymaganym oprogramowaniem medycznym, w tym systemami przechowywania i analizy danych (np. PACS, DICOM) oraz umożliwiający integrację z infrastrukturą sieciową szpitala, w tym obsługę komunikacji sieciowej i logowania do domeny.
2 | Poziom hałasu emitowanego przez ultrasonograf max. 35dB.
3 | Aparat wyposażony w min. 4 porty USB (min. 2 w technologii 3.0), min. 2 umiejscowione na pulpicie aparatu.
4 | Regulowany pulpit aparatu góra/dół w zakresie min. 16 cm i obrót lewo/prawo min 30°.
5 | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania oraz dostępna na ekranie dotykowym w wersji cyfrowej.
6 | Aparat wyposażony w min. 3 jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych (gniazda i konektory głowic - bezpinowe).
7 | Możliwość osobnej regulacji obrazowania monitora (jasność/kontrast) bez wchodzenia w ustawienia systemowe ultrasonografu przy pomocy fizycznego joysticka umiejscowionego z tyłu monitora.
8 | TGC min. 8 stref i LGC min. 8 stref regulowane celowo, dostępne z poziomu panelu dotykowego (brak fizycznych suwaków), z możliwością zapamiętywania min. 5 ustawień.
9 | Aparat wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk SSD na system i bazę danych o pojemności powyżej 500 GB, z możliwością rozbudowy powyżej 1TB
10 | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji (np. print/send/saved) pod jednym wybranym klawiszem funkcyjnym.
11 | Pamięć dynamiczna cine min. 70 000 obrazów
Tryby obrazowania:
12 | Technologia obrazowania wieloczęstotliwościowego, wykorzystująca sposób obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie.
13 | Wysokoczuły dwukierunkowy Power Doppler- przepływy oznaczone dwoma kolorami.
14 | Prędkość odświeżania dla CD min. 640 klatek/sek.
15 | Ultrasonograf wyposażony w sztuczną inteligencję, uczący się poprawności wykonywania automatycznych obrysów narządów względem użytkownika.
16 | Automatyczne optymalizacja obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia i wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku.
17 | Obrazowanie w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) – min 7 kątów i 6 ustawień.
18 | Opcja przestrzennej lokalizacji toru biopsyjnego, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji.
19 | Oprogramowanie do badań min: brzusznych, ginekologicznych, mięśniowoszkieletowe, położnicze, pediatrycznych, małych narządów w tym piersi, transkranialne, urologicznych, naczyniowych.
20 | Obrazowanie panoramiczne z możliwościa wykonania pomiarów
21 | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych.
Archiwizacja obrazów:
22 | Videoprinter czarno-biały do zdjęć i raportów.
23 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki .
24 | Otwarty moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist.
Głowice:
25 | Głowica Liniowa wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 2-14 MHz Liczba elementów min. 256 Pole skanowania min. 50 mm Obrazowanie harmoniczne min. 6 częstotliwości Możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji Praca z elastografią typu SWE
26 | Głowica Convex wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz Liczba elementów min. 192 Kąt skanowania min. 95 stopni Obrazowanie harmoniczne min. 6 częstotliwości Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji Możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS praca z elastografią typu SWE
27 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
Możliwości rozbudowy:
28 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające przewidywanie przedwczesnego porodu wykorzystujący elstografię z głowicy endowaginalnej oraz Elasticity Contrast Index. Funkcja przedstawiająca współczynnik odkształcenia pomiędzy ujściem wewnętrznym i zewnętrznym szyjki macicy, wykorzystując wibracje powodowane przez naturalne ruchy wewnętrzne. Oprogramowanie wykorzystujące do 50 obrazów elastograficznych zebranych poniżej 4 sekund. Po zakończeniu pomiarów wyniki zostają automatycznie wprowadzone do raportu.
29 | Opcja rozbudowy o pomiary Z-score
30 | Opcja rozbudowy o funkcję do półautomatycznego pomiaru objętości kości ramienia lub uda z min. 3 punktów.
31 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające strumieniowe i sieciowe przesyłanie obrazów diagnostycznych wraz z dźwiękiem na komputery, tablety znajdujące się w innych placówkach w celu współpracy/konsultacji online.
32 | Opcja rozbudowy o fuzję obrazów USG z obrazami CT/MR.
33 | Opcja rozbudowy o moduł umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie obrazów na telefony i tablety za pomocą sieci WIFI z wykorzystaniem kodu QR
34 | Opcja rozbudowy o obrazowanie elastograficzne w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem za pomocą map kolorów wielkości i lokalizacji zmiany dostępne na głowicach liniowych oraz endowaginalnych
35 | Opcja rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru kompleksu IMT
36 | Opcja rozbudowy o aplikację dedykowaną do analizy stłuszczenia oraz marskości wątroby spowodowanej czynnikami poza alkoholowymi. Porównanie i analiza miąższu nerki i wątroby (współczynnik HRI – indeks wątrobowo-nerkowy)
37 | Opcja rozbudowy o funkcję informującą o postępie porodu dzięki automatycznemu pomiarowi Aop (kąt progresji) i kierunku głowy płodu.
38 | Opcja rozbudowy Aplikację dedykowaną do analizy początkowego stadium zwłóknienia wątroby spowodowanej czynnikami poza alkoholowymi. Analiza zmiany osłabienia sygnału ultradźwiękowego przechodzącego przez wątrobę oraz analiza powracającej fali ultradźwiękowej (analiza rozproszenia Rayleigh’a)
39 | Opcja rozbudowy o Elastografię akustyczną (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym - dostępne na sondach: convex, linia. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek
40 | Opcja rozbudowy o fabrycznie wbudowane zasilanie bateryjne o pojemności min 6900 mAh umożliwiające nieprzerwaną pracę po zaniku zasilania sieciowego przez min 40min
41 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie służące do wykonywania w sposób w pełni automatyczny pomiarów mięśnia sercowego w trybach 2D/ M-mode / PW/ CW oraz Dopplera tkankowego z użyciem EKG lub bez zapisu EKG, automatycznie wykrywającego fazę skurczu oraz rozkurczu. Oprogramowanie te ma w sposób automatyczny wykrywać przekrój anatomiczny serca i wybierać właściwy pomiar dla danego trybu pracy. Pomiary minimum: tryb B (LAX): IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, RVIDd, Ao Diam, LA Diam; (A4C / A2C): LA Volume, LV Volume wraz z wyliczeniem frakcji wyrzutowej, dla trybu M: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs; Ao Diam, LA Diam; dla trybów Dopplerowskich (CW/PW): RVOT, LVOT, MV, MR, AV, AR, PV, PR, dla Dopplera tkankowego E’, A’, S’.
42 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji A2C oraz A4C, automatyczne rozpoznanie projekcji i wyznaczenie objętości LV dla skurczu i rozkurczu za pomocą jednego klikniecia. Analiza możliwa z sygnałem EKG oraz bez sygnału EKG
43 | Opcja rozbudowy o software do automatycznej detekcji nerwów, kości, mięśni i naczyń w czasie rzeczywistym, każda ze struktur obrysowywana innym kolorem
44 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie do kontrastów (CEUS)
45 | Opcja rozbudowy o głowicę sektorową przezklatkową wykonaną w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz Liczba elementów min. 80 Kąt skanowania min. 90 stopni
46 | Opcja rozbudowy o głowicę microconvex, szerokopasmową Zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz Liczba elementów min. 128 Kąt skanowania min. 91 stopni Obrazowanie harmoniczne
47 | Opcja rozbudowy o głowicę liniową, szerokopasmową Zakres częstotliwości pracy min. 4-18 MHz Liczba elementów min. 288 Pole skanowania max 39 mm Obrazowanie harmoniczne min. 5 częstotliwości Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
48 | Opcja rozbudowy o Głowicę Liniową wykonanaą w technologii Single Crystal, Zakres częstotliwości pracy min. 2-11MHz Liczba elementów min. 192 Pole skanowania min. 44 mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Praca z elastografią typu SWE
49 | Opcja rozbudowy o głowica liniową, szerokopasmową Zakres częstotliwości pracy min. 3-22MHz Liczba elementów min. 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne
50 | Opcja rozbudowy o głowicę kardiologiczną pediatryczną, szerokopasmową Zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz Liczba elementów min. 96 Kąt skanowania min. 90°
51 | Opcja rozbudowy o głowicę kardiologiczną neonatologiczną, szerokopasmową Zakres częstotliwości pracy min. 4-12 MHz Liczba elementów min. 96 Kąt skanowania min. 90°
52 | Opcja rozbudowy o głowicę endowaginalną, szerokopasmową Zakres częstotliwości pracy min. 2-11 MHz Liczba elementów min. 192 Kąt skanowania min. 200 stopni Obrazowanie harmoniczne Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji
53 | Opcja rozbudowy o głowicę Convex Volumetryczny, szerokopasmową Zakres częstotliwości pracy min. 1-8 MHz Liczba elementów min. 192 Kąt skanowania min. 70 stopni
54 | Możliwość rozbudowy o automatyczne badanie według IOTA ADNEX.
55 | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu: - Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej) - paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu, - kartę gwarancyjną, - deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu, - instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji, - niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy - wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania
56 | Bezpłatne szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. (min. 2 osoby)
POZOSTAŁE WYMOGI
Lp. | OPIS PARAMETRÓW | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru
57 | min. przetwornik o rozdzielczości co najmniej 14-bitowej, umożliwiający cyfrowe formowanie wiązki ultradźwiękowej z jednoczesnym generowaniem minimum 16 wiązek. System powinien wykorzystywać nie mniej niż 191 kanałów nadawczo-odbiorczych (Tx/Rx) oraz posiadać architekturę opartą na liczbie kanałów cyfrowych min. 8 250 000, co pozwala na wysoką jakość i precyzję obrazowania. procesor o częstotliwości taktowania co najmniej 2,4 GHz, zapewniający wydajną i stabilną pracę systemu operacyjnego oraz aplikacji medycznych wykorzystywanych w diagnostyce ultrasonograficznej. Wymagana jest obecność karty graficznej wyposażonej w co najmniej 4 GB pamięci graficznej typu DDR4, umożliwiającej pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1920 × 1080 pikseli, z wykorzystaniem przynajmniej jednego złącza HDMI. | Tak, podać
58 | Dynamika systemu min 370 dB | Tak, podać
59 | Głębokość obrazowania aparatu regulowana w zakresie min. od 2 cm do 50 cm | Tak, podać
Uwagi i objaśnienia:
UWAGA! Kolorem zaznaczono miejsca, które Wykonawca musi wypełnić. W przypadku pozostawienia nie uzupełnionego pola (pustego), spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy.
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania powyższego wymogu Wykonawca z własnych środków zapewni ewentualne braki do przedmiotu zamówienia.
1. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 2. Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>” lub „<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku „=” oznacza wartość wymaganą. 3. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. 4. Celem weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wartości (nie tylko liczbowych) parametrów w relacji do parametrów wymaganych i / lub spełnienia warunków granicznych, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy materiały opisowe pochodzące od producenta takie jak: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Materiały te zostaną dostarczone w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
Materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy z powyższym sprzętem proszę wymienić i wskazać (rozmiar, nr katalogowy, sposób konfekcjonowania, jednostkowe ceny netto i brutto)
JEŻELI DOTYCZY: ............................................................................................................................................................................................................
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## p.oceniane
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Parametry oceniane
PARAMETRY GRANICZNE (należy podać w jednostkach wskazanych w ninieszym opisie) Niespełnienie któregokolwiek z podanych minimalnych warunków (opisanych w kolumnie: opis parametrów lub warunki wymagane (...) ) będzie skutkowało odrzuceniem oferty - dotyczy wyłącznie sytuacji kiedy Zamawiający wymaga podać zakres lub opisać (nie dotyczy sytuacji w przypadku, gdy Zamawiający wymaga udzielenia odpowiedzi TAK/NIE). Niewypełnienie kolumny „Parametry oferowane/podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru” będzie uznane jako niespełnienie parametrów i spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy sytuacji w przypadku, gdy Zamawiający wymaga udzielenia odpowiedzi TAK/NIE. W takim przypadku, gdy Wykonawca pozostawi pole puste, nie wypełnione, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia danego parameteru i przyzna 0 pkt). Niedopuszczalne jest wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK, w przypadku gdy Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów. Jeżeli wykonawca wpisze słowo TAK, gdy wymagane jest podanie zakresów lub opisanie spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy.
Pakiet nr 2 - Aparat USG do badań specjalistycznych szt. 1
Lp. | Opis parametrów | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia Parametr graniczny | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać lub potwierdzić spełnienie parametru | Zasady oceny (punktacji)
I. WYMAGANIA OGÓLNE
Parametry wymagane:
1 | Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu ponad 21,5” i rozdzielczości min. 1920 x1080 px, regulowany panel dotykowy (pochył) pojemnościowy o przekątnej min. 12 | Tak, podać panel dotykowy pojemnościowy o przekątnej ≥12" |  | ≥14" – 10 pkt >12" - <14"– 5 pkt 12"= 0 pkt.
2 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu MHz (wyznaczony możliwymi do podłączenia głowicami dostępnymi w dniu składania oferty) | Tak, podać min. 1-21 MHz |  | 1-21 MHz - 0 pkt. 1 - > 21 MHz - 10 pkt.
Tryby Obrazowania:
3 | Software służący do szczegółowego obrazowania drobnych struktur (różniących się w niewielkim stopniu echogenicznością od otaczających tkanek), dający możliwość dokładnej wizualizacji włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Software dostępny na głowicach convex oraz linia | TAK/NIE |  | TAK-10 pkt NIE-0 pkt
4 | Funkcja obrazowania wykorzystująca pełne pasmo częstotliwości pracy głowicy (równoczesna praca na niskich, średnich jak i wysokich częstotliwościach)-możliwość włączenia i wyłączenia funkcji przy pomocy jednego przycisku. Technologia analogiczna do technologii HDR znanej z fotografii cyfrowej, służąca do znaczącej poprawy wizualizacji obszarów cienistych, badanych struktur takich jak głowa płodu (w 3 trymestrze) lub kręgosłup. | TAK / NIE |  | TAK-10 pkt NIE-0 pkt
5 | Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] | Tak, podać min. 0,5 - 24,0 mm | ` | 0,5 mm-24,0 mm – 0 pkt 0,5 mm - > 24,0 mm – 10 pkt
6 | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego dla zerowego kąta | Tak, podać ≥ +/- 12m/s |  | +/- 12m/s - 0 pkt. > +/- 12m/s - 10 pkt.
7 | Możliwość regulacji wielkości wyświetlanego obrazu diagnostycznego w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji Zoom, możliwość regulacji wzmocnienia obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min 29x | TAK/NIE |  | TAK-5 pkt NIE-0 pkt
8 | Możliwość stworzenia własnej formuły obliczeniowej. | TAK / NIE |  | TAK-5 pkt NIE-0 pkt
9 | Software do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inny niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy, metoda dopplerowska - dostępna na wszystkich zaoferowanych głowicach. | TAK / NIE |  | TAK-10 pkt NIE-0 pkt
10 | Funkcja powiększenia kursora pomiarowego na osobnym obrazie wyświetlana jednocześnie z obrazem emitowanym przez głowicę ultrasonograficzną. | TAK / NIE |  | TAK-5 pkt NIE-0 pkt
Możliwości rozbudowy:
11 | Opcja rozbudowy o funkcję oprogramowania do badania piersi oraz tarczycy w trybie B-Mode, dającą możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej ze skalą BI-RADS (piersi), skalą TI-RADS (Tarczyca) oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi i tarczycy- dostępne min. 2 metody klasyfikacji piersi BI-RADS 2003/ BI-RADS 2013 oraz min 3 metody klasyfikacji tarczyc K-TIRADS, ATA, EU-TIRADS | TAK / NIE |  | TAK-5 pkt NIE-0 pkt
Uwagi i objaśnienia: 1. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 2. Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>” lub „<” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku „=” oznacza wartość wymaganą. 3. Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0. 4. Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. 5. Celem weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu wartości (nie tylko liczbowych) parametrów w relacji do parametrów wymaganych i / lub spełnienia warunków granicznych, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy materiały opisowe pochodzące od producenta takie jak: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp. Materiały te zostaną dostarczone w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
UWAGA! Kolorem zaznaczono miejsca, które Wykonawca musi wypełnić. W przypadku pozostawienia nie uzupełnionego pola (pustego), spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy.
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania powyższego wymogu Wykonawca z własnych środków zapewni ewentualne braki do przedmiotu zamówienia.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym