Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  10/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Stół operacyjny – 2 sztuki

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2019 r. lub później | TAK/NIE Rok produkcji……………… rok |
|  | Ogólnochirurgiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym na kolumnie teleskopowej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej, pokrywa podstawy stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub trwałego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne. | TAK | TAK/NIE |
|  | Blat stołu przezierny dla promieni RTG umożliwiający dokonanie prześwietleń aparatem RTG z ramieniem C, zintegrowana kieszeń na kasety rtg. | TAK | TAK/NIE |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: • segment głowy • segment siedziska, • segment pleców • segment nożny, dwuczęściowy dzielony wzdłużnie | TAK | TAK/NIE |
|  | Materace segmentów blatu: o grubości min 60 mm, antystatyczne, bezszwowe, z przeciwodleżynowej pianki z ”pamięcią” kształtu, odejmowane, odporne na środki dezynfekujące. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wymiary stołu: - min. długość 2100 [mm], - min. szerokość leża 540 [mm] | TAK | TAK/NIE |
|  | Centralny hamulec na wszystkie 4 koła oraz aktywacja piątego koła kierunkowego przy pomocy pedału nożnego | TAK | TAK/NIE |
|  | Maksymalna masa pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny ≥ 250 kg | TAK, podać | Maksymalna masa pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny ……….. kg |
|  | Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego: - góra/dół, - przechyły boczne, - pozycja anty- i Trendelenburga, - pozycja "flex" i "reflex", - sekcja pleców, - pozycja „0”, - pozycja odwrócona | TAK | TAK/NIE |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentu pleców w zakresie min. – 40 50° 35° /+70° 75° realizowana elektro-hvdraulicznie | TAK, podać | Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentu pleców w zakresie ……..°/……..° realizowana elektro-hvdraulicznie |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji wysokości blatu (bez materaca) w zakresie min. 730 do 1050 mm | TAK | TAK/NIE |
|  | Zakres regulacji segmentu nóg w zakresie min. -90°/+20° | TAK | TAK/NIE |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji pozycji Trendelenburga min. 30° 25° | TAK | TAK/NIE |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga min. 30° 25° | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość instalacji elementów plecowych i nożnych o różnych kształtach i wymiarach po dowolnej stronie stołu | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość konfiguracji blatu stołu przy użyciu złącz łatwych w montażu.(mechanizmy szybkomocujące bez pokręteł i dźwigni) | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwości awaryjnej regulacji wysokości stołu, przechyłów bocznych blatu, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz sekcji pleców w przypadku awarii pilota głównego. | TAK | TAK/NIE |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie | TAK | TAK/NIE |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota | TAK | TAK/NIE |
|  | Informacja o stanie naładowania akumulatora na pilocie | TAK | TAK/NIE |
|  | Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Zewnętrzna ładowarka akumulatorów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Stół wyposażony w min 1 kpl. akumulatorów | TAK | TAK/NIE |
|  | Wyposażenie każdego stołu: • Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. • Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 60 50 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 kpl. Podkolanniki Ginekologiczne typu Goepel wraz z klamrami mocującymi do szyn bocznych stołu – 2 szt. | TAK | TAK/NIE |
|  | Wszystkie akcesoria jednego producenta |  |  |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Materace mocowane do stołu w sposób ułatwiający czyszczenie stołu i materaca | paski żelowe – 5 pkt. - inne rozwiązanie – 0 pkt. | paski żelowe TAK/NIE |
|  | Cztery podwójne koła o średnicy min. 125 mm | - brak piątego koła – 0 pkt. - piąte koło kierunkowe – 5 pkt. - dwa koła w stole całkowicie skrętne – 5 pkt W tym kryterium można uzyskać max. 5 pkt | Cztery podwójne koła o średnicy min. 125 mm piąte koło kierunkowe TAK/NIE lub dwa koła w stole całkowicie skrętne TAK/NIE |
|  | Stół po zablokowaniu nie opiera się na kołach | Tak – 5 pkt Nie – 0 | TAK/NIE |
|  | Maksymalna masa pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w dowolnym położeniu blatu względem kolumny ≥ 180 kg | ˃ 210 kg – 5 pkt ≤ 210– 0 pkt | Maksymalna masa pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w dowolnym położeniu blatu względem kolumny ………. kg |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji przechyłów bocznych blatu min. 17° w każdą stronę | > 18° - 5 pkt ≤ 18° - 0 pkt | Zakres elektrohydraulicznej regulacji przechyłów bocznych blatu …………° w każdą stronę |
|  | Możliwości awaryjnej regulacji wysokości stołu, przechyłów bocznych blatu, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz sekcji pleców w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z możliwością preselekcji funkcji przy pomocy dźwigni umieszczonej w podstawie stołu | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | - 24 m-ce – 0 pkt - 36 m-cy – 3 pkt - 48 m-cy – 5 pkt - 60 m-cy – 10 pkt | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ………………………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia