[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie

Dofinansowane przez
Unie Europejska

*

* X x

* ek

* ok

I

KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY




Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 3 do umowy
Szp-241/FZ-062/2025

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych 

ZADANIE NR 1

Przedmiot zamówienia – System do chłodzenia skóry w trakcie chemioterapii – 2 szt.
Nazwa własna …………………………………………………………...........................


Oferowany typ /model ………………………………………………………….............

Nazwa producenta ………………………………………………………………………

Nr katalogowy      …………………………………………………………………...............

Kraj pochodzenia / rok produkcji 2025

	L.p.
	Nazwa / Opis parametru
	Parametr wymagany 
	Parametr oferowany *)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Urządzenie chłodzące - jednostka kontrolna:

	2. 
	Urządzenie mobilne, umożliwiające łatwy i bezpieczny transport. 

Wyposażone w 4 kółka z opcją blokady.
	 TAK - podać
	

	3. 
	Urządzenie chłodnicze w obudowie ze stali powlekanej.
	TAK - podać
	

	4. 
	Urządzenie wyposażone w dwa uchwyty do transportu.
	TAK - podać
	

	5. 
	Urządzenie obsługiwane za pomocą ekranu dotykowego LCD minimum 7''.
	TAK - podać
	

	6. 
	Urządzenie do obsługi jednego lub dwóch pacjentów w tym samym czasie.
	TAK - podać
	

	7. 
	Zabezpieczenie w przypadku osiągnięcia zbyt niskich temperatur płynu.
	TAK - podać
	

	8. 
	Pojemność zbiornika na płyn: 3,5 litra.
	TAK - podać
	

	9. 
	Temperatura pracy płynu chłodzącego utrzymywana w zakresie od -4°C do -3.5°C.
	TAK - podać
	

	10. 
	Waga: do 44 kg.
	TAK - podać
	

	11. 
	Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: 320 x 640 x 420 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość).
	TAK - podać
	

	12. 
	Maksymalna wysokość urządzenia z wspornikami: 1650 mm.
	TAK - podać
	

	13. 
	Napięcie zasilania: 220-240 V, 50/60 Hz, 850 VA.
	TAK - podać
	

	14. 
	Temperatura kontrolowana przez termostat elektroniczny.
	TAK - podać
	

	15. 
	Ciągła kontrola temperatury płynu chłodzącego.
	TAK - podać
	

	16. 
	Ciągła kontrola przepływu płynu chłodzącego.
	TAK - podać
	

	17. 
	Optyczny i akustyczny alarm wysokiej temperatury.
	TAK - podać
	

	18. 
	Optyczny i akustyczny alarm niedoboru płynu chłodzącego.
	TAK - podać
	

	19. 
	Sprężarka: Jednostka uszczelniona hermetycznie z chłodziwem bez freonu.
	TAK - podać
	

	20. 
	Ciecz robocza: Roztwór soli organicznych i substancji zapobiegających korozji, koloryzowany nietoksycznym barwnikiem roślinnym klasy spożywczej.
	TAK - podać
	

	21. 
	Przewód zasilający o długości 2 m.
	TAK - podać
	

	22. 
	Zestaw izolowanych węży na płyn chłodzący z szybkozłączkami, regulowanymi ramionami z uchwytem na wąż z płynem chłodzącym - 2 szt.
	TAK - podać
	

	23. 
	Znak CE. Wyrób medyczny wyprodukowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
	TAK - podać
	

	24. 
	Certyfikat FDA.
	TAK - podać
	

	25. 
	Czepki wraz ze stojakiem dla 2 czepków 

	26. 
	Czepki z pokrowcem neoprenowym w różnych rozmiarach oznaczonych kolorystycznie:   8 (osiem) sztuk  (dla jednego systemu)
	TAK - podać
	

	27. 
	Waga:  maksimum 1kg każdy, wliczając płyn i powłokę ochronną.
	TAK - podać
	

	28. 
	Stojak dla dwóch czepków
	TAK - podać
	


*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.    
Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych 

ZADANIE NR 2
Przedmiot zamówienia –System zintegrowanych urządzeń do kontroli płynów podczas hipertermicznej chemioterapii dootrzewnowej – 1 szt.
Nazwa własna …………………………………………………………...........................


Oferowany typ /model ………………………………………………………….............

Nazwa producenta ………………………………………………………………………

Nr katalogowy      …………………………………………………………………...............

Kraj pochodzenia / rok produkcji 2025

	L.p.
	Nazwa / Opis parametru
	Parametr wymagany 
	Parametr oferowany *)

	1
	2
	3
	4

	
	 Parametry techniczne
	
	

	1
	Urządzenie do dootrzewnowej, doopłucnowej chemioterapii w hipertermii zawierające min.2 pompy, min. 9 próbników pomiaru temperatury, min. 6 czujników ciśnienia
	TAK - podać
	

	2
	Sucha płyta grzałki z zakresem temperatur przepływającej cieczy w granicach 28st.C-46st.C
	TAK - podać
	

	3
	Zakres temperatur przepływającego chemioterapeutyku monitorowany min. 4 próbnikami
	TAK - podać
	

	4
	Przepływ min. 3 l/ min. 
	TAK - podać
	

	5
	Dokładność pomiaru temperatury w zakresie 0,1 st.C.
	TAK - podać
	

	6
	Możliwość ustawienia czasu procedury
	TAK - podać
	

	7
	 Skok temperatury w zakresie 0,1 st.C
	TAK - podać
	

	8
	Zasilanie 110-240 V częstotliwość 50/60 Hz
	TAK - podać
	

	9
	Moc max.1400 W
	TAK - podać
	

	
	Obsługa
	TAK - podać
	

	10
	Kolorowy monitor dotykowy LCD 12" wskazujący przebieg procedury - wykres temperatury, objętość płynów, przepływy, ciśnienia płynów, czas procedury, umiejscowienie czujników temperatury
	TAK - podać
	

	11
	Możliwość wprowadzania parametrów stosowanego leczenia np. dane pacjenta, dane chemioterapeutyku
	TAK - podać
	

	12
	Możliwość ustawienia parametrów leczenia, zawiadowania indywidualizowanymi parametrami alarmowymi
	TAK - podać
	

	13
	Wizualny i dźwiękowy alarm nieprawidłowości systemu (przegrzania, poziomu płynu, temperatury)
	TAK - podać
	

	14
	Funkcja by-pass w przypadku konieczności nagłego przerwania trwania procedury
	TAK - podać
	

	
	Narzędzia i wyposażenie
	TAK - podać
	

	15
	Min. 9 próbników temperatury
	TAK - podać
	

	16
	Min. 6 czujników ciśnienia
	TAK - podać
	

	17
	Ekran dotykowy LCD min. 12" i rozdzielczości min. 800x600 pikseli
	TAK - podać
	

	18
	Możliwość archiwizacji danych z przebiegu procedury dla indywidualnego pacjenta
	TAK - podać
	

	19
	Możliwość odwrócenia przepływu oraz rozdzielenia przepływu
	TAK - podać
	

	21
	Zintegrowana bateria awaryjna
	TAK - podać
	

	22
	Zintegrowana drukarka
	TAK - podać
	

	23
	Oprogramowanie pozwalające na bezpieczne stosowanie procedury
	TAK - podać
	

	
	Materiały eksploatacyjne/zużywalne
	TAK - podać
	

	24
	Jednorazowe, sterylne zestawy do wykonywania procedury z unikatowymi drenami odprowadzającymi, min 20
	TAK - podać
	


*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy 

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.    
Szp-241/FZ-062/2025                                                    KPO1 D1-6.6
Strona 1 z 6

[image: image1.jpg]