**Załącznik nr 2**

**Pakiet VI Myjnia-dezynfektor – 1 kpl.**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany,
nie powystawowy / 2021**

**Do oferty należy załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.**

**Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany” spowoduje odrzucenie oferty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| **A.** | **PARAMETRY OGÓLNE**  |  |
|  | Urządzenie nieprzelotowe, z załadunkiem od góry przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie | TAK, podać |  |
|  | Myjnia pełniąca dodatkowo funkcję zlewu – możliwość wygodnego wylewania nieczystości np. z wiadra bezpośrednio do komory bez ryzyka rozlania na podłogę | TAK, podać |  |
|  | Minimalny załadunek na cykl: 1 basen + 1pokrywa basenu + 2kaczki  | TAK, podać |  |
|  | Bezpieczny załadunek w koszu standardowym: w momencie załadunku basen trzymany jedną ręką za uchwyt, bez konieczności, przekładania, obracania i podpierania go drugą ręką celem aplikacji w koszu załadowczym | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne - możliwość podłączenia pod: 230V/ 50Hz lub 400V/3+N/50Hz | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 304 (obudowa, rama, komora, dusze, orurowanie wewnętrzne) | TAK, podać |  |
|  | W pełni zautomatyzowany cykl pracy | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w przyciski/pedały nożne uruchamiające wybrany cykl  | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowa funkcja spłukiwania komory w przypadku wylania nieczystości (np. z wiadra) do komory | TAK, podać |  |
|  | Drzwi komory otwierane i zamykane automatycznie, bez użycia rąk (zamykanie i otwieranie aktywowane przyciskami nożnymi) | TAK, podać |  |
|  | Wybór programu bez użycia rąk | TAK, podać |  |
|  | Kolorowy, dotykowy wyświetlacz informujący o wybranym programie, parametrach cyklu i temperaturze | TAK, podać |  |
|  | Przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną | TAK, podać |  |
|  | Podłączenie wody zimnej i ciepłej: ¾’’ | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia pod odpływ 100 mm w podłodze lub ścianie | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia:Szerokość urządzenia: max 600mmWysokość urządzenia: max 950mmGłębokość urządzenia: max 660mm  | TAK, podać |  |
|  | Jednoczęściowa komora, głęboko tłoczona w całości wykonana ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi kątami, umożliwiającymi swobodne spływanie płynów | TAK, podać |  |
|  | Minimalne wymiary komory: Szerokość: 400 mmDługość: 500 mmGłębokość: 350 mm | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne uchylanie pokrywy po skończonym cyklu w celu przyspieszenia procesu suszenia dezynfekowanych naczyń | TAK, podać |  |
|  | Pakiet startowy – standardowy kosz na min. 2 kaczki plus basen z pokrywą, wielofunkcyjny kosz do dezynfekcji misek i wiader, kosz do dezynfekcji 6 kaczek/butli w cyklu, 10 basenów oraz 5l kanister z płynem zmiękczającym wodę | TAK, podać |  |
|  | Możliwość dezynfekcji wiader | TAK, podać |  |
|  | Możliwość dezynfekcji 6 kaczek w jednym cyklu | TAK, podać |  |
|  | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą dysz natryskowych (w tym min. 4 obrotowych) | TAK, podać |  |
|  | Całkowita moc <4000 W | TAK, podać |  |
|  | Minimum dwa programy: standardowy , intensywny | TAK, podać |  |
|  | Czas cyklu dla standardowego programu <360 [s] | TAK, podać |  |
|  | Zużycie zimnej wody na cykl standardowy: <10 [l] | TAK, podać |  |
|  | Zużycie ciepłej wody na cykl standardowy: <10 [l] | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana min. 1 pompa podajnika detergentu  | TAK, podać |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termicznej z zachowaniem wartości parametru A0 >89oC | TAK, podać |  |
|  | Szafka do umieszczania pojemnika z detergentem wewnątrz urządzenia | TAK, podać |  |
| **B.** | **INNE** |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych?Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE[[1]](#footnote-1) Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

1. Odpowiedź NIE - nie powoduje odrzucenia oferty [↑](#footnote-ref-1)