## Arkusz1
WARUNKI OGÓLNE: 1.Oferowany sprzęt medyczny jednorazowego użytku musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. 2.Sprzęt medyczny jednorazowego użytku niebędący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Wymagane jest dołączenie oświadczenia o posiadaniu następujących dokumentów: A) certyfikaty zgodności wydane przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną zgodne z obowiązującą deklaracją zgodności i z uwzględnieniem przepisów przejściowych na podstawie Art. 120 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych; B) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz. 974) w formie wpisu/zgłoszenia/powiadomienia do Rejestru Wyrobów Medycznych.
Pakiet nr 1:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Balon do pobierania próbek j.u. poliuretanowy 6,4x15 cm z elastyczną metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon średnica 10mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z 2 zamknietymi uchwytami na palce | szt. | 120 |  |  |  | 8
| Balon do pobierania próbek j.u. poliuretanowy 13x23 cm z elastyczną metalową obręczą ułatwiającą pobieranie próbek, sztywny trzon średnica 15mm, ergonomiczna rękojeść nożycowa z 2 zamknietymi uchwytami na palce | szt. | 20 |  |  |  | 8
RAZEM:
PAKIET 2:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Anoskop jednorazowy chirurgiczny, diagnostyczny posiadający ścięty koniec, który pozwala na wykonanie biopsji, obliteracji i sklerotyzacji żylaków, nacięcie analnych krwiaków, usunięcie hipertroficznych polipów, założenie hemostatycznych szwów po polipektomii, koagulacji. Średnica 23 mm i długość robocza 88 mm z rękojeścią przystosowaną do włożenia oświetlacza ołówkowego lub końcówki zimnego źródła światła ( światłowodu) | szt. | 100 |  |  |  | 8
RAZEM:
PAKIET 3:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Pasek drenujący (ociekacz) - przeznaczony do drenażu ropni i zainfekowanych ran. Wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu,wyposażony w pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości, swobodny odpływ wydzieliny dzięki specjalnemu wewnętrznemu ożebrowaniu, długość drenu 10cm, szerokość 8mm. Sterylny, nie zawierający lateksu i ftalanów. | szt. | 35 |  |  |  | 8
RAZEM:
PAKIET 4: – DEPOZYT
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7Fr, 8,5Fr, 10Fr typu one-action, długość narzędzia 1900 mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; maksymalna średnica prowadnicy 0,035'' o długości 2700 mm lub 4500 mm. | zestaw | 50 |  |  |  | 8
2 | PROTEZA TRZUSTKOWA, prosta 7Fr, dł. 2cm, 4cm, 6cm, 8cm minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm | szt. | 20 |  |  |  | 8
3 | Cewnik z końcówką o kształcie: standardowym, zwężanym, krótkim zwężanym, długim zwężanym i zakończonym metalową kulką do wyboru zamawiającego. Długość 195 cm; średnica od 3,5 do 6 Fr; zalecany prowadnik 0,025’’ lub 0.035" w zależności od końcówki. Gotowy do użytku. | szt. | 20 |  |  |  | 8
4 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm oraz 2,9 mm; średnica endoskopu 2,8 mm oraz 3,7 mm; szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; zaokrąglona końcówka dystalna lub wprowadzany po prowadnicy; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku. | szt. | 30 |  |  |  | 8
5 | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4mm, 6mm, oraz 8mm długość balonu 20 mm, 30mm, 40mm do prowadnicy 0,035 mm. | szt. | 20 |  |  |  | 8
6 | Jednorazowy litotryptor LithoCrush do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2mm;minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2mm; średnica koszyka 30mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka ułatwia wejście do przewodów żółciowych ; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem Olympus MAJ-441, dostarczany w sterylnym pakiecie | szt. | 10 |  |  |  | 8
7 | Proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywnosci i gietkosci, średnica 7 Fr, 8,5 Fr, 10Fr lub 12Fr do wyboru zamawiającego. Długości: od 5 cm do 18 cm do wyboru zamawiającego. Doskonała widocznosc we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widocznosci w endoskopowym polu widczenia; 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 20 |  |  |  | 8
8 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'', długość robocza 2700mm oraz 4500mm, giętka, prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej, zwężana końcówka dystalna, ze specjalnym rdzeniem wykonanym z nitynolu, pozwalającym przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1, z fluorową powłoką zmniejszającą tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe. | szt. | 60 |  |  |  | 8
9 | Jednorazowy koszyk VorticCatch V do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanalu endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML-110A i uchwytem do litotryptora MAJ-441; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 30 |  |  |  | 8
10 | Trójstopniowe Balony do ekstrakcji złogów, długość robocza 1900mm do 1950mm, z ujściem kontrastu powyżej lub poniżej balonu do wyboru zamawiającego, balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm lub 15mm, 18mm, 20mm. W zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki. Jedna sztuka w opakowaniu. Jednorazowego użytku. | szt. | 30 |  |  |  | 8
11 | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; kompatybilny z V-Systemem - posiada znacznik V; posiada kanał C oraz osłonkę umożliwiającą jej rozdzielenie podczas wymiany narzędzi; długość narzędzia 1700mm oraz 1950mm; długość noska 3mm lub 7mm do wyboru zamawiającego; długość cięciwy 20mm lub 30mm do wyboru zamawiającego; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; 1 sztuka w opakowaniu | szt. | 50 |  |  |  | 8
12 | Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, niepokrywana, pokrywana całkowicie oraz pokrywana silikonem w którego powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Długość całkowita protezy 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, oraz 120mm w zależności od rodzaju do wyboru zamawiająego. Średnica 8mm lub 10mm w zależności od rodzaju protezy. Aplikator o długości 180cm. Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiadająca 12 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu. | szt. | 10 |  |  |  | 8
13 | Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035” z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6-7-8mm lub 8,5-9,5-10,5mm lub 11 – 12 – 13 mm lub 13,5-14,5-15,5mm lub 16-17-18mm lub 18-19-20mm do wyboru zamawiającego; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość balonu 55mm lub 65mm do wyboru zamawiającego; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO;1 sztuka w opakowaniu; | szt. | 10 |  |  |  | 8
14 | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych EZDilate; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO; 1 szt. w opakowaniu | szt. | 40 |  |  |  | 8
| Uzupełnienie depozytu co 2-5 dni: Pozycja 1 – 3 szt, Pozycja 2 – 1szt, Pozycja 3 – 2szt, Pozycja 4 - 2szt Pozycja 5 – 2szt, Pozycja 6 – 2szt, Pozycja 7 – 10szt, Pozycja 8 – 5szt Pozycja 9 – 2szt, Pozycja 10 - 2szt, Pozycja 11 - 4szt, Pozycja 12 - 4szt Pozycja 13 - 2 szt, Pozycja 14- 4 szt |  |  |  | RAZEM:
Pakiet 5:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Sprzęt 1-cz otwarty
a | Worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, elastyczna płytka hydrokoloiodowa, dostosowująca się do kształtów ciała, do docięcia 10-55 mm, z wydajnym, okrągłym filtrem, bezpieczne i wygodne w obsłudze ujście zamykane na rzep, materiał tekstylny, wodoodporny, worek przezroczysty, pojemność 510 ml. Op. 30szt. | op. | 17 |  |  |  | 8
b | Worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, elastyczna płytka z delikatną wypukłością 6 mm, kształt dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii, do stosowania w celu zapobiegania powikłaniom, do docięcia 10-50 mm, worek z filtrem, ujście zamykane na rzep, materiał tekstylny, wodoodporny, worek przezroczysty, pojemność 490 ml. op.10szt. | op. | 50 |  |  |  | 8
c | Worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, elastyczna płytka dla stomii płaskich lub lekko wklęsłych wymagających dodatkowego zabezpieczenia, z lekką wypukłością 6 mm, kształt dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii, do docięcia 10-43 mm, worek z filtrem, ujście zamykane na rzep, materiał tekstylny, wodoodporny, worek przezroczysty, pojemność 490 ml. Op.10szt. | op. | 50 |  |  |  | 8
2 | Sprzęt 2-cz otwarty
a | Worek stomijny 2-częściowy, otwarty, zamykany na rzep, z wydajnym filtrem węglowym, z miękkiego nieprzepuszczalnego materiału, elastyczne łączenie z płytką, zapewniające szczelność, komfort noszenia oraz łatwe w obsłudze, rozmiary 50, 60 mm, pojemność 455-550 ml, worek przezroczysty. op.30szt. | op. | 4 |  |  |  | 8
b | Płytka stomijna do systemu dwuczęściowego, elastyczny, hydrokoloidowy przylepiec, dostosowujący się do kształtów ciała, rozmiary 50/10-45 mm, 60/10-55 mm, z uszkami do paska. op.5szt. | op. | 20 |  |  |  | 8
c | Płytka stomijna do systemu dwuczęściowego, convex lekki 6 mm, dla stomii płaskich lub lekko wklęsłych, hydrokoloidowy przylepiec, dostosowujący się do nierówności i fałd, rozmiary 50/15-30 mm, 60/15-40 mm mm. Op.5szt. | op. | 20 |  |  |  | 8
3. | Środki do pielęgnacji:
a | Pasta stomijna, wyrównująca fałdy, nierówności i wgłębienia, zapewniająca lepsze przyleganie sprzętu i zabezpieczająca przed podciekaniem, nie zawierająca alkoholu, tuba 60 g. | op. | 30 |  |  |  | 8
b | Pasta stomijna, wyrównująca fałdy, nierówności i wgłębienia, pochłaniająca wilgoć, zabezpieczająca przed przeciekaniem, zawierająca alkohol, 60 g., op.12 szt. | op. | 3 |  |  |  | 8
c | Spray do usuwania przylepca, zmniejsza rysyko podrażnień skóry, umożliwia łatwe odklejenie płytki i usunięcie resztek przylepca i pasty stomijnej, nie wpływa na zakładanie kolejnego sprzętu, 50 ml | op. | 10 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet 6:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Strzykawka z 0,9% NaCl LuerLock sterylna wewnątrz niesterylne na zewnątrz , zawierające 10 ml soli fizjologicznej. Pojemność znamionowa strzykawki 10ml, pojemność wypełniona- 11ml. Przeznaczone do przepłukiwania dostępów naczyniowych. Strzykawka trzyczęściowa ze złączem luer zapobiegajaca refluksowi niezależnie od ciśnienia . Oznaczenie QR a cylindrze strzykawki oraz na opakowaniu jednostkowym. Sterylizacja parowa. Indeksacja co 1ml, Opakowanie jednostkowe w pełni przezroczyste typu lolipop. Nie do zastosowania w polu operacyjnym. Op.zbiorcze 30 strzykawek. | op. | 10 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet 7:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Zamknięty system niskociśnienioy do drenażu ran sterylny, złożony ze sferycznej komory ciśnieniowej o poj. 300 ml wyposażonej w 2 zastawki antyrefluksyjne, z dokładną skalą pomiaru wielkości drenażu, dren z łącznikiem ch 10-18, workiem drenażowym o pojemności 800 ml | szt. | 30 |  |  |  | 8
2 | Uniwersalny łacznik Y do zamkniętego systemu do drenażu ran Uno vac | szt. | 20 |  |  |  | 8
RAZEM: