Przedmiot zamówienia

Dostawa i instalacja procesora tkankowego próżniowego (nazwa model) …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. (wypełnia Wykonawca) Rok produkcji : 2021 Producent: ………………

Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesor tkankowy próżniowy, typu zamkniętego z możliwością pracy w technice bezksylenowej | tak |  |
|  | Pojemność min. 300 kasetek (koszyczek do luźnego układania) lub 222 kasetek ( koszyczek uporządkowany) | tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek | tak |  |
|  | Pojemność butli odczynnikowych 5 l | tak |  |
|  | Trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie programowaną temperaturą o pojemności min. 5,6 litrów | tak |  |
|  | Stacje parafinowe wyposażone w pojemnik jednorazowego użytku na zużytą parafinę | tak |  |
|  | Komora w kształcie cylindrycznym zamykana pokrywą umożliwiająca wizualną kontrolę przebiegu procesu | tak |  |
|  | Komora reakcyjna wyposażona w czujniki poziomu cieczy umożliwiająca napełnianie komory w trzech poziomach odczynnika w zależności od ilości próbek | tak |  |
|  | Komora wyposażona w czujnik przepełnienia | tak |  |
|  | Komora wyposażona w system odciągu oparów wraz z filtrem węglowym uruchamiający się automatycznie po otwarciu pokrywy | tak |  |
|  | Miejsce przechowywania odczynników w urządzeniu wyposażone w odciąg oparów wraz z filtrami | tak |  |
|  | Układ kontroli filtra węglowego | tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy i interfejsem użytkownika w języku polskim |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system mechanicznego obrotowego ruchu kosza na kasetki z programowaną 5-cio stopniową regulacją intensywności poruszania niezależnie w każdym kroku programu | tak |  |
|  | Intuicyjne oprogramowanie i graficzny interfejs użytkownika odwzorowujący wszystkie istotne elementy urządzenia | tak |  |
|  | System kontroli zużycia odczynników bazujący na pomiarze stężenia jakości alkoholu z możliwością określenia dowolnego poziomu zużycia | tak |  |
|  | Możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników w cyklu tygodniowym lub ilościowym niezależnie dla każdej grupy odczynników. | tak |  |
|  | System automatycznej rotacji odczynników odbywający się bez nadzoru w trakcie trwania programu nie zaburzający jego działania | tak |  |
|  | Wbudowane na stałe 9 butli na odczynniki, w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen niedostępnych dla użytkownika | tak |  |
|  | System automatycznej wymiany odczynnika na nowy w trakcie trwania procesu bez konieczności przerywania rozpoczętego programu | tak |  |
|  | Dwa stanowiska na formalinę wyposażone w dostępne dla użytkownika butle odczynnikowe z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników | tak |  |
|  | Dwa stanowiska do wymiany odczynników wyposażone w butle z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników | tak |  |
|  | Trzy stanowiska na odczynniki płuczące wyposażone w 5 litrowe butle z możliwością stosowania minimum dwóch 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co eliminuje konieczność przelewania odczynników | tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w złącze USB w celu archiwizacji programów i ustawień użytkownika | tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od 1 min. do minimum 90 godzin | tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania włączenia próżni w komorze niezależnie dla każdego odczynnika | tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu odsączania niezależnie dla każdego odczynnika | tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania temperatury w komorze niezależnie dla każdego odczynnika z funkcją wstępnego podgrzania odczynników w komorze do 35°C, co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo materiału | tak |  |
|  | Graficzne odwzorowanie temperatury, ciśnienia, jakości alkoholu, oraz poziomu zapełnienia komory na ekranie | tak |  |
|  | Możliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego programu na każdym etapie | tak |  |
|  | Wbudowany zasilacz awaryjny UPS umożliwiający normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowych | tak |  |
|  | System awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii urządzenia | tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kółka umożliwiające jego przemieszczanie | tak |  |
|  | Kosze do uporządkowanego układania standardowych kasetek –1 zestawy, każdy mogący pomieścić min. 220 kasetek | tak |  |
|  | Wymiary maksymalne: 710 x 580 x 1370mm (szer. x głęb. x wys.) | tak, podać, |  |
|  | Waga max. (pusty) 121 kg | tak, podać |  |
|  | Zestaw niezbędnych odczynników do napełnienia procesora i pierwszego uruchomienia | tak |  |
|  | AKCESORIA |  |  |
|  | Filtr węglowy | tak |  |
|  | Filtr formalinowy | tak |  |
|  | Dodatkowy koszyk do luźnego ułożenia preparatów | tak |  |
|  | Koszyk do zorganizowanego ułożenia preparatów | tak |  |
|  | Pokrywka do koszyka | tak |  |
|  | Wymagania dodatkowe, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
|  | Dokumentacja: instrukcje obsługi w jęz. polskim 2 szt. w formie papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego. | tak |  |
|  | Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji | tak |  |
|  | Urządzenie jest pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych lub Wykonawca udostępni je Zamawiającemu w przypadku braku możliwości ich usunięcia itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. | tak |  |
|  | Integracja ze szpitalnymi systemami informatycznymi | TAK |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
|  | Certyfikat CE na aparat | TAK |  |
|  | Dokumentacja: instrukcje obsługi w jęz. polskim 2 szt. w formie papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego. | Tak |  |
|  | Okres, przez który dostawca gwarantuje dostępność części – minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu, maksimum 24 godzin w dni robocze | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy – maksimum 3 dni robocze | Tak |  |
|  | Liczba bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta | Podać |  |
|  | Szkolenie instalacyjne personelu z zakresu obsługi wraz z wystawieniem stosownych zaświadczeń. Szkolenie wskazanego personelu technicznego w zakresie konserwacji, sprawdzania i drobnych napraw oraz wystawi stosowne zaświadczenia. | Tak |  |

Uwaga!!!

W Załączniku w kolumnie „Parametr wymagany”: TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy