## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 1
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamówienia ilość w sklali 24 m-cy | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Śruby do podawania cementu Śruby przynasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu, stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu-korówkowy szerszy i samotnący - ostry na stożku, tulipanowe wieloosiowe (z ruchomą główką). Śruby kaniulowane z dodatkowymi trzema rzędami otworów znajdujące się pod kątem 120 ̊względem siebie posiadające 2 długości łopatek. Długość śrub w zakresie 30-90mm w zależności od średnicy, skokiem co 5 mm w dłuższych co 1mm. Średnica śrub 5.5 do 8.5 co 1 mm. dostępne śruby monolityczne w zakresie 5.5 do 7.5 w zakresie 30-60 co 5mm w zależności od średnicy. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i 6,0 mm Do każdej śruby jednorazowa, pakowana sterylnie jednostka doprowadzająca cement. Komplet składający sie z 4 śrub augmentacyjnych, 4 kaniul do śrub. |  | kpl. | 50
1a | śruba augmentacyjna |  | szt. | 4
1b | kaniula |  | szt. | 4
2 | Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu miedzytrzonowego. Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedikularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm. W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą. Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora. W skład kompletu wchodzi: 4 śruby przezskórne , 4 blokery, 2 pręty, 1 drut Kirschnera, 1 opakowanie igieł naprowadzających |  | kpl. | 120
2a | śruba przezskórna |  | szt. | 4
2b | bloker |  | szt. | 4
2c | pręt |  | szt. | 2
2d | drut Kirchnera |  | szt. | 1
2e | igła naprowadzająca (opakowanie 6 szt) |  | op. | 1
3 | System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. Pręty tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 17mm do 99mm Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii. W skład kompletu wchodzi: 4szt śruba, 4szt bloker, 2szt pręt, 1szt poprzeczka |  | kpl. | 200
3a | śruba |  | szt. | 4
3b | bloker |  | szt. | 4
3c | pręt |  | szt. | 2
3d | poprzeczka |  | szt. | 1
4 | Implanty umożliwiające odtwarzanie prawidłowej wysokości przestrzeni międzytrzonowej. Implanty o ostro ząbkowanych powierzchniach wykonane ze stopu tytanu w technologii naśladującej budowę kości ludzkiej o porowatości w całym przekroju implantu wynoszącej 55-65 %. Implanty mające zdolność do zatrzymywania płynów w swojej strukturze w celu dystrybucji składników odżywczych w całym implancie co skutkuje przerostem kości w całej jego objętości. Całkowity zakres wielkości porów w zakresie 100- 700 µm, średnia wielkość porów znajduje sie w zakresie 400- 500 µm. Implant posiadający w swojej strukturze trzy rodzaje porów Mikro, Mezo i Makropory. Moduł sprężystości implantu chroniący przed zapadaniem sie implantu wynosi 6.2 GPa. Chropowatość na powierzchni tytanu warunkująca prawidłową kolonizację komórek kostnych wynosząca 8 µm. Co najmniej 5 wysokości implantu. Obecne duże okno na przeszczep kostny bądź substytut kostny. |  | kpl. | 400
4a | klatka typu ACIF |  | szt. | 200
4b | klatka typu PLIF |  | szt. | 100
4c | klatka typu TLIF |  | szt. | 100
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………………………….. |  |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 2
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Zgłębnik gastrostomijny mocowany w żołądku za pomocą balonu. Wyposażony jest w transparentny port do podawania żywienia z silikonową zatyczką oraz drugi biały port do napełniania balonu z oznaczeniem szerokości stomii i objętości wody jakią należy podać w celu wypełnienia balonu. Zewnętrzny talerzyk mocujący typu Secur- Lok posiadający 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry. Zgłębnik posiadający nadrukowaną miarkę głębokości stomii. Dostępny w rozmiarach Fr: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. |  | szt. | 20
2 | Zgłębnik do żywienia żołądkowo-jelitowego ze złączami ENFit Zgłębnik jelitowo- żołądkowy mocowany w żołądku za pomocą balonu, wykonany z silikonu medycznego. Wyposażony w transparentny port typu ENFit z silikonową zatyczką do podawania żywienia, port do dekompresji/ odbarczania żołądka do oraz biały port do napełniania balonu z oznaczeniem szerokości stomii. Zewnętrzny talerzyk mocujący typu Secur- Lok posiadający 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry. Zgłębnik posiadający nadrukowaną miarkę głębokości stomii. Część jelitowa w kolorze białym, zakończona czarną końcówką z otworami do żywienia do jelita. Możliwość wprowadzania pod kontrolą endoskopu, radiologiczną. Dostępny w rozmiarach: średnica Fr: 16, 18 długość części jelitowej 25,4 cm oraz 57,9 cm. Rozmiary FR 20,22,24,26,28,30 o długości części jelitowej 57,9 cm. Drut prowadzący w zestawie. |  | szt. | 10
3 | Zestaw do wprowadzania zgłębników gastrostomijnych. Zestaw zawierający: gotowy do użycia zestaw kotwiczący w kształcie litery T ze szwami rozpuszczalnymi oraz poliuretanową blokadą szwu, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne, rozszerzacz seryjny, bezpieczny skalpel, igłę wprowadzającą, prowadnik z końcówką w kształcie litery J, urządzenie do pomiaru stomii, strzykawkę. Dedykowany do zgłębników o rozmiarach FR 12, 14, 16, 18, 20 |  | zestaw | 10
4 | Zestaw do wprowadzania zgłębników jelitowych i żołądkowo- jelitowych. Zestaw zawierający: gotowy do użycia zestaw kotwiczący w kształcie litery T, ze szwami rozpuszczalnymi oraz poliuretanową blokadą szwu, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne, rozszerzacz seryjny, bezpieczny skalpel, igłę wprowadzającą, urządzenie do pomiaru stomii, strzykawkę. Dedykowany do zgłębników o rozmiarach FR 16 i 18 |  | zestaw | 10
5 | Zgłębnik do jejunostomii umieszczany metodą operacyjną za pomocą techniki Witzela. Wykonany z silikonu medycznego, posiadający skrzydełka mocujące, znaczniki RTG wysterylizowany. Zgłębnik wyposażony w mufkę wrastającą pod skórą oraz narzędzie służące do przeciągania portu przez powłoki skórne. Rozmiar 14FR, złącze Luer-Lock |  | szt. | 20
6 | Adapter EnFit dedykowany do oferowanego zgłębnika do jejunostomii jako zamiennik portu Luer Lock |  | szt. | 20
7 | Zgłębnik nosowo- żołądkowy wykonany z poliuretanu z podwójnym portem ENFit i zakończeniem wysposażonym w system niezatykającej się końcówki. Zgłębnik wykonany z poliuretanu, o żółtej konstrukcji, posiadający oznaczenia długości i średnicy, znacznik RTG na całej długości oraz jego zakończeniu. Pokryty reagującym z wodą lubrykantem na końcówce oraz wnętrzu zgłębnika. Bez mandarynu. Nieposiadający ograniczenia czasu umiejscowienia zgłębnika w pacjencie (należy monitorować i ocenić stan). Rozmiary: 12Fr x 109cm i 6Fr x 56cm |  | szt. | 20
8 | Zgłębnik nosowo- żołądkowy wykonany z poliuretanu z podwójnym portem ENFit i zakończeniem wysposażonym w system nizatykającej się końcówki. Zgłębnik wykonany z poliuretanu, o żółtej konstrukcji, posiadający oznaczenia długości i średnicy, znacznik RTG na całej długości oraz jego zakończeniu. Pokryty reagującym z wodą lubrykantem hydrofilnym na końcówce oraz wnętrzu zgłębnika. Wyposażony w mandaryn z plecionej stali nierdzewnej. Nieposiadający ograniczenia czasu umiejscowienia zgłębnika w pacjencie (należy monitorować i ocenić stan). Rozmiary: 5 Fr x 56cm, 6 Fr x 38cm, 6 Fr x 56 cm, 6 Fr x 91 cm, 8 Fr x 91 cm, 8 Fr x 109 cm, 8 Fr x 140 cm, 10 Fr x 91 cm, 8 Fr x 109 cm, 8 Fr x 140 cm, 10 Fr x 91 cm, 12 Fr x 91 cm, 10 Fr x 109 cm, 10 Fr x 140 cm, 12 Fr x 109 cm |  | szt. | 20
9 | Zgłębnik nosowo- żołądkowy wykonany z poliuretanu z podwójnym portem ENFit i zakończeniem wysposażonym w niezatykający się system o regularnym kształcie i obciążenie. Zgłębnik wykonany z poliuretanu, o żółtej konstrukcji, posiadający oznaczenia długości i średnicy, znacznik RTG na całej długości oraz jego zakończeniu. Pokryty reagującym z wodą lubrykantem na końcówce oraz wnętrzu zgłębnika. Nieposiadający ograniczenia czasu umiejscowienia zgłębnika w pacjencie (należy monitorować i ocenić stan). Rozmiary: 6 Fr x 56 cm, 6 Fr x 91 cm, 8 Fr x 91 cm, 8 Fr x 109 cm, 8 Fr x 140 cm, 10 Fr x 91 cm |  | szt. | 20
10 | Zgłębnik gastrostomijny, zakładany metodą PULL, wykonany z silikonu medycznego, wyposażonony w dwa transparentne porty typu Enfit z silikonową zatyczką. Zgłębnik posiadający centymetrową podziałkę, biały zacisk, zewnętrzny talerzyk mocujący typu Secur- Lok posiadający 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry, wewnętrzny, elastyczny talerzyk mocujacy wykonany z silikonu o białej barwie. Na zgłębniku umieszczona informacja o możliwości usunięcia za pomocą trakcji: "Traction removable" (w rozm 20Fr oraz 24Fr). Dostępny w rozmiarach 14Fr, 20Fr oraz 24Fr. Zestaw zawierający: 1 - zgłebnik gastrostomijny usuwany za pomoca trakcji 1 - petla do przeciagania 5 Fr (1.8mm x 260cm) 1 - uniwersalny adapter do podawania pozywienia ze złaczem ENFit 1 - zewnetrzny talerzyk mocujacy 1 - igła z filtrem 22 ga x 1.5”, 3.81 cm 1 - igła z filtrem 19 ga x 3.81 cm 1 - igła 25 ga x 1.5875 cm 1 - serweta z wycieciem z podkładkami samoprzylepnymi 1 - strzykawka 12 ml 1 - jednorazowy skalpel z ostrzem #11 1 - igła wprowadzajaca 14 ga x 6.985 cm 1 - prowadnik z petla 1 - zacisk zgłębnika 4 - gaziki 10.16 cm x 10.16 cm 2 - gaziki z nacięciem 5.08 cm x 5.08 cm 1 - nić chirurgiczna 1 - instrukcja obsługi |  | szt. | 20
11 | Zgłębnik gastrostomijny, zakładany metodą PULL, wykonany z silikonu medycznego, wyposażonony w dwa transparentne porty typu Enfit z silikonową zatyczką. Zgłębnik posiadający centymetrową podziałkę, biały zacisk, zewnętrzny talerzyk mocujący typu Secur- Lok posiadający 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry, wewnętrzny, elastyczny talerzyk mocujacy wykonany z silikonu o białej barwie. Na zgłębniku umieszczona informacja o możliwości usunięcia za pomocą trakcji (w rozm 20Fr oraz 24Fr). Dostępny w rozmiarach 14Fr, 20Fr oraz 24Fr. Zestaw zawiera: 1 - zgłebnik gastrostomijny usuwany za pomoca trakcji 1 -uniwersalny adapter do podawania pozywienia ze złaczem ENFit 1 -zewnetrzny talerzyk mocujacy 1 -jednorazowy skalpel z ostrzem #11 1 -igła wprowadzajaca 14 ga x 6.985 cm 1 - prowadnik z pętlą 1 - zacisk zgłębnika 1 - instrukcja obsługi |  | szt. | 20
12 | Zgłębnik gastrostomijny, zakładany metodą PUSH OTW, wykonany z silikonu medycznego, wyposażonony w dwa transparentne porty typu Enfit z silikonową zatyczką. Zgłębnik posiadający centymetrową podziałkę, biały zacisk, zewnętrzny talerzyk mocujący typu Secur- Lok posiadający 6 otworów oraz 6 zgrubień dystansujących talerzyk od skóry, wewnętrzny, elastyczny talerzyk mocujacy wykonany z silikonu o białej barwie. Na zgłębniku umieszczona informacja o możliwości usunięcia za pomocą trakcji (w rozm 20Fr oraz 24Fr). Dostępny w rozmiarach 14Fr, 20Fr oraz 24Fr. Zestaw zawierający: 1 - zgłebnik gastrostomijny usuwany za pomoca trakcji 1 - pętla do przeciagania 5 Fr (1.8 mm x 260 cm) 1 - uniwersalny adapter do podawania pozywienia ze złaczem ENFit 1 - zewnetrzny talerzyk mocujacy 1 - igła z filtrem 22 ga x 1.5”, 3.81 cm 1 - igła 25 ga x 1.5875 cm 1 - igła 25 ga x 1.5875 cm 1 - serweta z wycieciem z podkładkami samoprzylepnymi 1 - strzykawka 12 ml 1 - jednorazowy skalpel z ostrzem #11 1 - igła wprowadzająca 14 ga x 6.985 cm 1 - prowadnik (0.038” x 260 cm) 1 - zacisk zgłębnika 4 - gaziki 10.16 cm x 10.16 cm 2 - gaziki z nacięciem 5.08 cm x 5.08 cm 1 - nić chirurgiczna 1 - instrukcja obsługi |  | szt. | 20
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………………………………… |  |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 3
Załącznik Nr 2/3
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 3
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Ilość sztuk w opak. | Cena jedn. netto za j.m. | Cena jedn. brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Niewymagające dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna . |  | szt. | 60
2 | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 137,1 g/ m2. Grubość siatki 0,69mm . Rozmiar porów 0,55 mm2. Niewymagające dodatkowego mocowania. Prawo i lewostronna . |  | szt. | 20
3 | Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwalająca na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar: 15 x 15 cm |  | szt. | 40
4 | Siatka polipropylenowa monofilamentowa nasączona wchłanialnym klejem. Klej: PVP – polyvinylpyrrolidone+polyethylene glycol, wchłanialny. Klej nie będący materiałem biologicznym. Siatka atraumatyczna monofilamentna, polipropylenowa o wadze po wchłonięciu 32 g \m2 (+/- 4g) Rozmiar porów 6,29 mm 2. Grubość siatki przed absorbcją 0,35mm. Siatka z możliwością docinania. Dedykowana do procedur otwartych lub laparoskopowych. Rozmiar: 10 x 15 cm |  | szt. | 10
5 | Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Siatka polipropylenowa, monofilamentna , antyadhezyjna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i wchłanialnymi włóknami PGA . Siatka z wchłanialnym pierścieniem typu SorbaFlex (PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną , wchłanialną powłoką hydrożelową (wchłanialna w 30 dni). Rozmiar porów siatki 3.97 mm2 - warstwa przednia oraz 0.33mm2 warstwa tylna. Grubość siatki 0.99mm. Rozmiar: 10 x 8 -20 szt. Rozmiar: 10 x 6,4 -20 szt. |  | szt. | 40
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………………………….. |  |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 4
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Ilość sztuk w opak. | Cena jedn. netto za j.m. | Cena jedn. brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Ostrze uniwersalne kompatybilne z golarką MEDLINE model DYND 70800 EU będącą na stanie Zamawiającego, szerokość strzyżenia max. 32 mm, wysokość pozostawianych włosów max 0,25 mm, pakowane pojedyńczo w blister. Ostrza mikrobiologicznie czyste, jednokrotnego użytku, wolne od lateksu i ftalanów. |  | szt. | 19000
2 | Ostrze jednorazowe do miejsc wrażliwych kompatybilne z golarką MEDLINE model DYND 70800EU będącą na stanie Zamawiającego, szerokość strzyżenia maks. 25 mm, maksymalna wysokość pozostawianych włosów 0,25 mm, pakowane pojedyńczo w blister. Ostrza mikrobiologicznie czyste, jednokrotnego użytku, wolne od lateksu i ftalanów. |  | szt. | 600
3 | Ostrze jednorazowe neurochirurgiczne do włosów grubych i gęstych kompatybilne z golarką MEDLINE model DYND 70800EU będącą na stanie Zamawiającego, wysokość strzyżenia max. 0,45 mm, pakowane pojedyńczo w blister. Ostrza mikrobiologicznie czyste, jednokrotnego użytku, wolne od lateksu i ftalanów. |  | szt. | 800
4 | Ostrze jednorazowe do golenia krótkiego zarostu kompatybilne z golarką MEDLINE model DYND 70800 EU będącą na stanie Zamawiającego, pakowane pojedyńczo w blister. Ostrza mikrobiologicznie czyste, jednokrotnego użytku, wolne od lateksu i ftalanów. |  | szt. | 4000
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………………………………. |  |  |  | …..........................................................................................................
| data |  |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Zadanie Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-27/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa – Zadanie Nr 5
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | Przedmiot zamówienia | Nazwa producenta/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamawiana ilość w skali 24 m-cy | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Koreczek (zatyczka) do kaniul dożylnych z końcówką Luer Lock, sterylny, pakowany pojedyńczo folia- papier, jednorazowego użytku, niezawierający lateksu, ftalanów, kolor biały. Op. – 100 szt. |  | op. | 4000
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………….. |  |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)