Załącznik nr 2

Kz-2380/128/2017/ZW-Zp

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 sztuk wskaźników spożycia alkoholu typu AlcoBlow  Urządzenie musi spełniać minimalne parametry techniczne ww. modelu.

- Parametry techniczne i wymagania sprzętowe :

  - Sprzęt musi umożliwiać bezkontaktowy pomiar obecności lub nieobecności alkoholu 
w wydychanym powietrzu tj. bez użycia ustnika. Pomiar musi nastąpić poprzez pobranie próbki wydychanego powietrza w pojeździe w pomieszczeniu lub na powietrzu.

  - Urządzenie musi dokonywać pomiaru za pomocą czujnika elektrochemicznego.

  - Sprzęt powinien gwarantować dokonanie minimum 3 000 pomiarów bez wymiany jednostki zasilającej tj. kompletu baterii.

  - Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe.

  - Czas pomiaru wynosi około 5 sekund.

  - Czas przygotowania urządzenia do pomiaru (pracy) około 5 sekund.

  - Pomiar stężenia próbki powietrza musi być dokonywany zarówno w sposób automatyczny, jak i ręczny.

  - Urządzenie musi posiadać dwa tryby pobierania powietrza aktywny oraz pasywny. Tryb aktywny ma umożliwiać badanie za pomocą silnego wydechu, natomiast pasywny za pomocą odpowiedniego przycisku, w sytuacji kiedy osoba badana nie może dostarczyć odpowiedniej próbki powietrza np. osoba nieprzytomna.

  - Urządzenie musi być wyposażone w wskaźnik typu LED, który będzie za pomocą kolorów będzie wskazywał w jakim stanie znajduje się osoba badana.

  - Urządzenie musi być proste w obsłudze i zapewniać niezawodność  działania.

  - Możliwość pracy przyrządu w temperaturach -5°C do +40°C.

  - Przyrząd musi znajdować się w obudowie, która będzie pełnić funkcję ochronną; obudowa

winna być wyposażona w uchwyt – opaskę na rękę, który ułatwi przenoszenie urządzenia oraz uchroni przed upuszczeniem.

  - Maksymalna waga urządzenia 350 g wraz z bateriami.

  - Urządzenie musi posiadać oznaczenie CE.

  - Do dostarczonego sprzętu muszą być dołączone:

    - karty gwarancyjne zawierające numer seryjny, termin i warunki ważności gwarancji, adresy i numery telefonów punktów serwisowych świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne,

    - instrukcja użytkowania w języku polskim.

  - Urządzenie musi być wyposażone w baterie typu AA – 4 sztuki.

- Wymagania gwarancyjne i obsługa serwisowa:

- Na oferowane urządzenia  wymagana jest co najmniej 24 - miesięczna gwarancja.

- Na każde z urządzeń  musi być wystawiona karta gwarancyjna.

- Czas reakcji serwisu na zgłoszone uszkodzenie, usterkę nie powinien być dłuższy niż

3 dni  robocze.

- Naprawa sprzętu powinna być zakończona w terminie do 14 dni od chwili zgłoszenia

uszkodzenia.

- W sytuacji dwóch napraw serwisowych w okresie gwarancyjnym, sprzęt będzie kwalifikowany do wymiany na nowy o parametrach nie gorszych niż wynikających z oferty na podstawie, której był dokonany wybór wykonawcy.

6.    Wszelkie koszty, w tym dojazdów i transportu związane ze świadczeniem gwarancji

pokrywa Wykonawca.

- Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone zostały w postanowieniach umowy.

- Warunki dostawy:

- Realizacja zamówienia musi nastąpić w okresie maksymalnie do 10 dni od daty zawarcia umowy.

- Miejsce dostawy: magazyn Techniki Policyjnej Wydziału Gospodarki – Materiałowo Technicznej KWP w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ulicy Stokowskiej 21/25.

- Szczegółowe zasady dostawy i odbioru urządzenia określone zostały w postanowieniach umowy.

IV.	   Odbiór jakościowy i ilościowy sprzętu:

1. 	Zakupiony sprzęt będzie podlegał odbiorowi jakościowemu w całości, polegającemu na sprawdzeniu poprawności działania sprzętu, odbiór jakościowy zakończony zostanie podpisaniem protokołu odbioru przez obie strony.

Z chwilą podpisania protokołu jakościowego zostanie wystawiona faktura z terminem płatności 7 dni .

2.	Jeżeli zostanie stwierdzone, że towar jest uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem

powinien zostać niezwłocznie wymieniony przez Wykonawcę na jego koszt                                    i odpowiedzialność.

Opis przedmiotu został opracowany na podstawie danych uzyskanych z Zespołu Techniki Policyjnej

Wydziału GMT KWP   w Łodzi ……………………………………………

podpis upoważnionego pracownika

Sporządziła Renata Krakiewicz – Wydz. GMT KWP  (tel. 32-32) ……………………………………….