Załącznik numer 2 do SWZ

ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH ORAZ OCENIANYCH

Aparat RTG (1 SZT.)

Model/typ aparatu:	………………………………………………………………………………

Producent:	………………………………………………………………………………

Typ sufitowego statywu lampy RTG: ……………………………………………………………….

Nazwa wytwórcy:	                    ………………………………………………………………..

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY OPISAĆ | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, zawieszenie sufitowe wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2021 rok. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  | Bez punktacji |
| II | Sufitowy statyw lampy RTG |  |  |  |
| 1 | Statyw z lampą mocowany na suficie | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż. | >= 400 [cm] |  | >= 440 [cm] – 5 pkt. Mniejsze wartości - 1 pkt. |
| 3 | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie | >= 250 [cm] |  | >= 260 [cm] – 5 pkt. Mniejsze wartości - 1 pkt. |
| 4 | Centralny aretaż 3 ruchów liniowych kolumny i wysięgnika kołpaka zwalniany za pomocą jednej ręki przyciskiem na uchwycie przy lampie RTG | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Zakres pionowego ruchu lampy | >= 160 [cm] |  | Bez punktacji |
| 6 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | +/-180 [] |  | Bez punktacji |
| 7 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | >= -120 [] do + 160 [] |  | Bez punktacji |
| 8 | Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Wielkość dotykowego panela na kołpaku lampy | >= 5 [ˮ] |  | Bez punktacji |
| 10 | Modyfikacja parametrów ekspozycji: kV, mAs lub mA i ms bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Wyświetlanie odległości SID | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 13 | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych oraz ruchem pionowym blatu stołu | TAK |  | Bez punktacji |
| 14 | Zmotoryzowany ruch lampy w pionie | TAK |  | Bez punktacji |
| 15 | Panel zdalnego autopozycjonowania lampy rtg | TAK |  | Bez punktacji |
| 16 | Ilość możliwych do zaprogramowania pozycji | >= 50 |  | Bez punktacji |
| 17 | System serwo -- mechaniczny wspomagający ręczne pozycjonowanie lampy rentgenowskiej we wszystkich kierunkach, zmniejszający wysiłek pracy techników i zwiększający wydajność pracy | TAK, podać nazwę i parametry |  | Bez punktacji |
| III | Lampa RTG |  |  |  |
| 1 | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | =< 0,6 [mm] |  | Bez punktacji |
| 2 | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | =< 1,2 [mm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Nominalna moc małego ogniska | >= 35 [kW] |  | >= 38 kW– 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 4 | Nominalna moc dużego ogniska | >= 80 [kW] |  | >= 90 kW– 5 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
| 5 | Pojemność cieplna anody | >= 350 [kHU] |  | >= 400 kHU – 5 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
| 6 | Szybkość chłodzenia anody | >= 130 [kHU/min] |  | >= 135 kHU/min – 5 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
| 7 | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | >= 1,6 [MHU] |  | Bez punktacji |
| 8 | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody | >= 9000 [obr./min] |  | Bez punktacji |
| 9 | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG lub/i kalkulator dawki | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 10 | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Automatycznie zmieniane filtry w kolimatorze w zależności od programów anatomicznych min. 3 filtry | TAK, podać parametry filtrów |  | Bez punktacji |
| 12 | Zakres obrotu kolimatora | >= +/- 45 [°] |  | Bez punktacji |
| IV | Generator RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Generator wysokiej częstotliwości | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) | >= 70 [kW] |  | >= 80 kW – 10 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
| 3 | Max prąd w radiografii | >= 800 [mA] |  | >= 1000mA – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 4 | Max wartość mAs | >= 800 [mAs] |  | Bez punktacji |
| 5 | Zakres napięć w radiografii | >= (40–150)[kV] |  | Bez punktacji |
| 6 | Najkrótszy czas ekspozycji | =< 1 [ms] |  | Bez punktacji |
| V | Statyw do zdjęć odległościowych | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | =< 40 [cm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | >= 185 [cm] |  | Bez punktacji |
| 4 | Układ AEC w statywie, min. 3 komory | TAK, podać ilość |  | >= 4 komory – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 5 | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 [cm] | TAK, podać parametry |  | Bez punktacji |
| 6 | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al | ≤ 0,7 mm Al |  | Bez punktacji |
| 8 | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora | =< 4,0 [cm] |  | Bez punktacji |
| 9 | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | Statyw uchylny min od -20º do +90º | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 11 | Dodatkowy statyw do obrazowania kości długich w pozycji pionowej z uchwytami pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
| VI | Detektor W STATYWIE |  |  |  |
| 1 | Detektor mocowany na stałe w statywie | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wymiary pola aktywnego detektora | >=(42x41) [cm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Ilość pikseli | >= 9 mln |  | >= 11 mln – 20 pkt. mniejsze wartości – 3 pkt. |
| 4 | Rozmiary piksela | =< 140 [µm] |  | =< 125 [µm] – 10 pkt. większe – 2 pkt. |
| 5 | Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] |  | Bez punktacji |
| 6 | DQE dla 0,0 pl/mm | ≥ 70 % |  | ≥ 74 % – 10 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt |
| 7 | Rozdzielczość detektora [pl/mm] | >= 3,6 [pl/mm] |  | >= 4,0 pl/mm – 20 pkt. Mniejsze wartości – 2 pkt. |
| 8 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  | Bez punktacji |
| VII | STÓŁ RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Stół z pływającym płaskim blatem | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Długość blatu stołu | >= 220 [cm] |  | >= 230 [cm] – 5 pkt mniejsze – 0 pkt. |
| 3 | Szerokość blatu stołu | >= 75 [cm] |  | >= 80 [cm] – 5 pkt mniejsze – 0 pkt. |
| 4 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | >= 110 [cm] |  | >= 115 cm – 5 pkt. mniejsze – 0 pkt. |
| 5 | Zakres ruchu poprzecznego blatu | >= 20 [cm] |  | >= 25 [cm] – 5 pkt mniejsze – 0 pkt. |
| 6 | Max. obciążenie stołu | ≥ 250 [kg] |  | >= 290 [kg] – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 7 | Odległość płyta stołu – detektor | =< 8 [cm] |  | Bez punktacji |
| 8 | Minimalna wysokość blatu od podłogi | =< 55 [cm] |  | Bez punktacji |
| 9 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | >= 85 [cm] |  | Bez punktacji |
| 10 | Pochłanialność blatu – ekwiwalent Al. dla 100 kV | =< 1,5 [mm Al.] |  | =< 0,8 [mmAl] – 5 pkt. większe wartości – 0 pkt. |
| 11 | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi. Ogniskowa kratki 100 cm | TAK, podać parametry |  | Bez punktacji |
| 12 | Układ AEC w stole, min. 3 komory | TAK, podać |  | >= 4 komory – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 13 | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu zintegrowane ze stołem | TAK |  | Bez punktacji |
| 14 | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole za ruchem lampy wzdłuż stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora | TAK |  | Bez punktacji |
| VIII | DETEKTOR W STOLE RTG |  |  |  |
| 1 | Detektor mocowany na stałe w stole | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wymiary pola aktywnego detektora | >=(42x41) [cm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Ilość pikseli | >= 9 mln |  | >= 11 mln – 20 pkt. mniejsze wartości – 2 pkt. |
| 4 | Rozmiary piksela | =< 140 [µm] |  | =< 125 [µm] – 10 pkt. większe – 0 pkt. |
| 5 | Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] |  | Bez punktacji |
| 6 | DQE dla 0,0 pl/mm | ≥ 70 % |  | ≥ 74 % – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
| 7 | Rozdzielczość detektora [pl/mm] | >= 3,6 [pl/mm] |  | >= 4,0 pl/mm – 20 pkt. Mniejsze wartości – 2 pkt. |
| 8 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  | Bez punktacji |
| IX | DETEKTOR DO ZDJĘĆ BOCZNYCH I POZA STOŁEM I STATYWEM |  |  |  |
| 1 | Detektor bezprzewodowy z możliwością pracy poza stołem | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wymiary pola aktywnego detektora | >= (34 x 42)[cm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Ilość pixeli | >= 7,5 mln |  | >= 9 mln – 20 pkt. wymagana – 2 pkt. |
| 4 | Rozmiar pojedynczego pixela | =< 140 [µm] |  | =< 125 [µm] – 20 pkt. większe wartości – 2 pkt. |
| 5 | Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] |  | >= 16 bit – 10 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
| 6 | DQE dla 0,0 pl/mm | ≥ 70 % |  | ≥ 74 % – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
| 7 | Rozdzielczość detektora [pl/mm] | >= 3,6 [pl/mm] |  | >= 4,0 pl/mm – 20 pkt. Mniejsze wartości – 2 pkt. |
| 8 | Pamięć wewnętrzna detektora | >= 50 obr. |  | >= 90 obr. – 20 pkt. < 90 obr. – 2 pkt. |
| 9 | Maksymalna waga detektora | =< 3,0 [kg] |  | =< 2,5 [kg] – 10 pkt. większe wartości – 0 pkt. |
| 10 | Maksymalne obciążenie detektora dla zdjęć poza stołem (przy wolnej ekspozycji) | >= 250 [kg] |  | >= 300 kg – 10 pkt. Mniejsze wartości – 1 pkt. |
| 11 | Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii CsI (jodek cezu) | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | Klasa wodoodporności detektora | min. IPX6 liub IP56 |  | IPX7 / IP57 – 10 pkt. IPX6 / IP56 – 0 pkt. |
| X | DODATKOWE FUNKCJE |  |  |  |
| 1 | Obrazowanie kości długich na statywie z automatycznym łączeniem zdjęć na długości ≥ 160 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Obrazowanie kości długich na stole z automatycznym łączeniem zdjęć na długości ≥ 80 cm | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| XI | STACJA AKWIZYCYZYJNA TECHNIKA |  |  |  |
| 1 | Monitor LCD dotykowy o przekątnej | >= 21”, podać |  | >= 23” – 5 pkt. mniejsze wartości – 1 pkt. |
| 2 | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) | ≥ 3000 |  | Bez punktacji |
| 3 | Czas akwizycji pojedynczego obrazu z detektorów cyfrowych i wyświetlenia na monitorze w pełnej rozdzielczości | =< 5 [s] |  | Bez punktacji |
| 4 | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych w jezyku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Ilość programów anatomicznych | >= 800 |  | Bez punktacji |
| 6 | Nagrywarka CD / DVD | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Możliwość rejestracji pacjentów poprzez pobrae danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Obsługa protokołów DICOM min: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów - opisać • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 10 | Oprogramowanie do automatycznego łączenia obrazów uzyskanych na statywie i stole przy obrazowaniu kości długich | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 11 | Oprogramowanie do eliminacji promieniowania rozproszonego (wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 12 | Oprogramowanie do podwyższania konturów i wizualizacji rur intubacyjnych | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 13 | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| 14 | UPS do podtrzymania zasilania stacji technika | TAK |  | Bez punktacji |
| XII | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 1 | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z polskim ustawodawstwem | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Integracja aparatu z systemem RIS oraz PACS | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | System do pomiaru dawki dla ZDO uwzględniający podłączenie 5 urządzeń | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Fartuchy jednostronne krótkie (do kolan) wykonane z materiału lekkiego, np. Infab, Medical o równoważniku ołowiu 0,35mmPB – 2 szt. Rozmiar M – 1 szt. Rozmiar L – szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6 | Osłony na gonady typu motylek (np. beta antix. AG) o równoważniku 1mmPb – po 2 komplety w rozmiarze S, M i L | Tak |  | Bez punktacji |
| 7 | Półfartuch miednicowy na sztywnym pałąku 0,5 mmPb - rozmiar XL – 1 szt. - rozmiar L – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.