## urządzenia PEM 2023
| Lp. | Typ urządzenia | miejsce instalacji / stosowania | nazwa producenta/ miejsce produkcji | rok produkcji/ rok instalacji | nr seryjny | nr inwentarzowy | znamionowa częstotliwość pracy generatora | znamionowa moc generatora (w przypadku urządzeń do magnetoterapii- maksymalna indukcja) | data ostatnich pomiarów/ laboratorium wykonujące pomiary - wynik/ data następnego badania
SASKA 61 | 1. | Diatermia chirurgiczna Lancetron GT 55 | ZLO ul. Saska 61 por. gin.- położnicza gab. Nr 5 | FAMED ŁÓDŹ | 1994/1994 | 920058 | WP00157 | 1,76 MHz |  | 04.03.2022/ LBG Strefa pośrednia i zagrożenia/ max. 15 min/zmianę roboczą następne do 03.03.2023
| 2. | Diatermia krótkofalowa SW-500TS Aparat do magnetoterapii | ZLO ul. Saska 61 por. rehabilitacji gab. nr 128 fizjoterapia | Emildue /Cosmogamma/ Włochy | 2016/2016 | SW 2304 | ST01764 | częstotliwośc 27,12 MHz, częstotliwość powtórzeń 20 HZ-200 Hz |  | 03.06.2022/ LBG Strefa zagrożenia następne do 02.06.2023
ABRAHAMA 16 | 3. | Diatermia krótkofalowa BTL-6000 Shortwave 400 | ZLO ul. Abrahama 16 por. rehabilitacji gab. 215 fizjoterapia | BTL Industriel Limited/ Wielka Brytania | 2014/2014 | 013-B-00842 | ST01678 | częstotliwość 27,12 MHz, częstotliwość powtórzeń 50-1500Hz, imp max 400W |  | 19.11.2022/ LBG Strefa zagrożenia nastepne do 18.11.2023
| 4. | Diatermia krótkofalowa BTL-6000 Shortwave 400 | ZLO ul. Abrahama 16 por. rehabilitacji gab. 215 fizjoterapia | BTL Industriel Limited/ Wielka Brytania | 2015/2015 | 013-B-01478 | ST01728 | częstotliwość 27,12 MHz, częstotliwość powtórzeń 50-1500 Hz, impulsy 400W |  | 19.11.2022/ LBG Strefa zagrożenia następne do 18.11.2023
| 5. | Aparat do magnetoterapii Magnetus 2 | ZLO ul. Abrahama 16 por. rehabilitacji | Accuro/Polska | 2014/2014 | sterownik 4149, generatory ……….…/…………. | ST01687 | częstotliwość pola magnetycznego 1-60 Hz |  | 29.12.2014/ WSSE 21.12.2016/ Sundoor 2x Strefa Bezpieczna Odstąpiono od dalszych badań
GROCHOWSKA 339 | 6. | Diatermia krótkofalowa BTL-20 Terapuls | ZLO ul. Grochowska 339 por. rehabilitacji gab. 34 fizjoterapia | BTL Industriel Limited/ Wielka Brytania | 2006/2006 | C480-0209 | ST00724 | 27,12 MHz |  | 04.03.2022/ LBG Strefa zagrożenia - max 30 min/zmianę roboczą następne do 03.03.2023
| 7. | Diatermia krótkofalowa BTL-20 Terapuls | ZLO ul. Grochowska 339 por. rehabilitacji gab. 24 fizjoterapia | BTL Industriel Limited/ Wielka Brytania | 2010/2010 | C480-0548 | ST01043 | 27,12 MHz |  | 04.03.2022/ LBG Strefa zagrożenia - max 30 min/zmianę roboczą następne do 03.03.2023
| 8. | Aparat do magnetoterapii Magnetus 2 | ZLO ul. Grochowska 339 por. rehabilitacji | Accuro/Polska | 2014/2014 | sterownik 4184, generatory …………../………… | ST01688 | częstotliwość pola magnetycznego 1-60 Hz |  | 19.12.2014/ WSSE 21.12.2016/ Sundoor 2x Strefa Bezpieczna Odstąpiono od dalszych badań

## urządzenia PEM 2024
| Lp. | Typ urządzenia | miejsce instalacji / stosowania | nazwa producenta/ miejsce produkcji | rok produkcji/ rok instalacji | nr seryjny | nr inwentarzowy | znamionowa częstotliwość pracy generatora | znamionowa moc generatora (w przypadku urządzeń do magnetoterapii- maksymalna indukcja) | data ostatnich pomiarów/ laboratorium wykonujące pomiary - wynik/ data następnego badania
SASKA 61 | 1. | Diatermia chirurgiczna Lancetron GT 55 | ZLO ul. Saska 61 por. gin.- położnicza gab. Nr 5 | FAMED ŁÓDŹ | 1994/1994 | 920058 | WP00157 | 1,76 MHz |  | 04.03.2022/ LBG Strefa pośrednia i zagrożenia/ max. 15 min/zmianę roboczą następne do 03.03.2023
| 2. | Diatermia chirurgiczna ES 300 /zestaw/ | ZLO ul. Saska 61 por. dermatologiczna gab. Nr 16 | EMED | 2009/2009 | 30809 | ST00963 | 450 kHz |  | 04.03.2022/ LBG Strefa pośrednia następne do 03.03.2024
| 3. | Diatermia krótkofalowa SW-500TS Aparat do magnetoterapii | ZLO ul. Saska 61 por. rehabilitacji gab. nr 128 fizjoterapia | Emildue /Cosmogamma/ Włochy | 2016/2016 | SW 2304 | ST01764 | częstotliwośc 27,12 MHz, częstotliwość powtórzeń 20 HZ-200 Hz |  | 03.06.2022/ LBG Strefa zagrożenia następne do 02.06.2023
| 4. | Aparat do magnetoterapii Magnetus 2 nr 4708 | ZLO ul. Saska 61 por. rehabilitacji gab. nr 128 fizjoterapia | Accuro/Polska | 2016/2016 | Sterownik 4708, aplikatory 4722/4725 | ST01774 | częstotliwość pola magnetycznego 1-60 Hz | cewka C3 Ø 60 cm - 0-5 mT cewka C4 Ø 30 cm - 0-12 mT | 18.01.2022/ LBG Strefa pośrednia następne do 17.01.2024
| 5. | Urządzenie (generatory) do magnetoterapii Aparatem Magnetus 2 | ZLO ul. Saska 61 Rehabilitacja | Accuro/Polska | 2018/2018 | Urządzenie 433HH, generatory 5041/ 5043 | ST01917 | częstotliwość pola magnetycznego 1-60 Hz | cewka C1, Ø 60 cm - 0-5 mT cewka C2, Ø 30 cm - 0-12 mT | 18.01.2022/ LBG Strefa pośrednia następne do 17.01.2024
ABRAHAMA 16 | 6. | Aparat do magnetoterapii Magnetus 2 nr 4909 2 dodatkowe generatory sterownika 4149 | ZLO ul. Abrahama 16 por. rehabilitacji | Accuro/Polska | 2017/2017 | sterownik 4909, aplikatory 4111/4215 4906/4809 | ST01832 | częstotliwość pola magnetycznego 1-60 HZ | cewka C1 Ø 60 cm - 0-5 mT cewka C2 Ø 30 cm - 0-12 mT cewka C3 Ø 60 cm - 0-7 mT cewka C4 Ø 30 cm - 0-12 mT | 18.03.2022/ LBG Strefa pośrednia następne do 17.03.2024
| 7. | Diatermia krótkofalowa BTL-6000 Shortwave 400 | ZLO ul. Abrahama 16 por. rehabilitacji gab. 215 fizjoterapia | BTL Industriel Limited/ Wielka Brytania | 2014/2014 | 013-B-00842 | ST01678 | częstotliwość 27,12 MHz, częstotliwość powtórzeń 50-1500Hz, imp max 400W |  | 19.11.2022/ LBG Strefa zagrożenia następne do 18.11.2023
| 8. | Aparat do magnetoterapii Magnetus 2 | ZLO ul. Abrahama 16 por. rehabilitacji | Accuro/Polska | 2014/2014 | sterownik 4149, generatory ……….…/…………. | ST01687 | częstotliwość pola magnetycznego 1-60 Hz |  | 29.12.2014/ WSSE 21.12.2016/ Sundoor 2x Strefa Bezpieczna Odstąpiono od dalszych badań
| 9. | Diatermia krótkofalowa BTL-6000 Shortwave 400 | ZLO ul. Abrahama 16 por. rehabilitacji gab. 215 fozjoterapia | BTL Industriel Limited/ Wielka Brytania | 2015/2015 | 013-B-01478 | ST01728 | częstotliwość 27,12 MHz, częstotliwość powtórzeń 50-1500 Hz, impulsy 400W |  | 19.11.2022/ LBG Strefa zagrożenia następne do 18.11.2023
GROCHOWSKA 339 | 10. | Aparat do magnetoterapii Magnetus 2 nr 4903 2 dodatkowe generatory sterownika 4184 | ZLO ul. Grochowska 339 pro. rehabilitacji gab. fizjoterapia | Accuro/Polska | 2017/2017 | sterownik 4903, aplikatory 4175/4216 aplikatory 4807/4808 | ST01833 | częstotliwość pola magnetycznego 1-60 Hz | cewka C1 Ø60 cm - 0-5 mT, cewka C2 Ø30 cm - 0-12 mT, cewka C3 Ø60 cm - 0-5 mT, cewka C4 Ø30 cm - 0-12 mT | 18.03.2022/ LBG Strefa pośrednia następne do 17.03.2024
| 11. | Aparat do magnetoterapii Magnetus 2 | ZLO ul. Grochowska 339 por. rehabilitacji | Accuro/Polska | 2014/2014 | sterownik 4184, generatory …………../………… | ST01688 | częstotliwość pola magnetycznego 1-60 Hz |  | 19.12.2014/ WSSE 21.12.2016/ Sundoor 2x Strefa Bezpieczna Odstąpiono od dalszych badań
| 12. | Diatermia krótkofalowa BTL- 09 | ZLO ul. Grochowska 339 por. rehabilitacji gab. 43 fizjoterapia | BTL Industriel Limited/ Wielka Brytania | 2006/2006 | 91520 | ST00726 | częstotliwość pola magnetycznego 1-60 Hz | cewka C1 Ø55 cm - 0,9 mT | 18.03.2022/ LBG Strefa pośrednia następne do 17.03.2024
| 13. | Diatermia krótkofalowa BTL-20 Terapuls | ZLO ul. Grochowska 339 por. rehabilitacji gab. 34 fizjoterapia | BTL Industriel Limited/ Wielka Brytania | 2006/2006 | C480-0209 | ST00724 | 27,12 MHz |  | 04.03.2022/ LBG Strefa zagrożenia - max 30 min/zmianę roboczą następne do 03.03.2023
| 14. | Diatermia krótkofalowa BTL-20 Terapuls | ZLO ul. Grochowska 339 por. rehabilitacji gab. 24 fizjoterapia | BTL Industriel Limited/ Wielka Brytania | 2010/2010 | C480-0548 | ST01043 | 27,12 MHz |  | 04.03.2022/ LBG Strefa zagrożenia - max 30 min/zmianę roboczą następne do 03.03.2023