# S A M O D Z I E L N Y  P U B L I C Z N Y  Z A K Ł A D  O P I E K I  Z D R O W O T N  E J

# W    M Y Ś L E N I C A C H

32-400 Myślenice ul. Szpitalna 2 Informacja (012) 27-30-355, 27-30-205

sekretariat  37-20-670, 37-20-671 fax. 272-18-55

### NIP: 681-169-06-68,  REGON: 000300570,  EKD: 8511

Myślenice, dnia   26.02. 2019r.

Do wszystkich

Wykonawców

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, PYTANIA, ODPOWIEDZI I MODYFIKACJE

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm..), którego przedmiotem są dostawy sprzętu medycznego:

1. Kardiomonitor modułowy – 6 szt. z jedną centralną monitorującą

2. Defibrylator z wyposażeniem – 1 szt.

3. Respirator transportowy – 1 szt.

4. Respirator stacjonarny – 5 szt.

5. Aparat do ogrzewania pacjenta – 6 szt.

6. Ssak elektryczny jezdny – 4 szt.

7. Pulsoksymetr transportowo-stacjonarny – 2 szt.

8. Aparat ultrasonograficzny z wyposażeniem – 1 szt.

9. Bronchofiberoskop – 1 szt.

10. Aparat do leczenia nerkozastępczego – 1 szt.

11. Systemy infuzyjne: pompy – 25 szt., stacje dokujące – 4 szt.

12. Elektrokardiograf – 1 szt.

13. Łóżko sterowane elektronicznie do intensywnej terapii – 6 szt. z szafką przyłóżkową – 6 szt.

14. Wózek diagnostyczno-transportowy dla pacjentów leżących – 1 szt.

15. Stolik do instrumentów chirurgicznych – 1 szt.

16. Stolik zabiegowy / opatrunkowy / – 1 szt.

17. Wózek reanimacyjny / ratunkowy / – 1 szt.

18. Wózek anestezjologiczny – 1 szt.

19. Macerator – 1 szt.

20. Sterylizator parowy – 2 szt.

21. Myjnia do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych – 2 szt.

22. Myjnia ultradźwiękowa – 1 szt.

23. Stacja uzdatniania wody – 1 szt.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ - opisem szczegółowym. Nr sprawy 5/PN/19

Zamówienie realizowane jest w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 12.1 Infrastruktura i ochrona zdrowia. Poddziałanie 12.1.3. infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

(1) Pytania Wykonawcy pierwszego

Zadanie 5

Pkt. 7.

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w filtr wysokiej efektywności dla cząstek 0,2 mikrona zgodnie z klasyfikacją MERV 14 przeznaczoną dla sal operacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie urządzenia zapewniający 4 zakresy temperatur 43, 38, 32 st. C i temperatura otoczenia oraz 2 szybkości przepływu powietrza co zapewnia 8 poziomów dostarczanego ciepła pacjentowi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie urządzenia zapewniającego przepływ powietrza 21 l/s

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie ergonomicznego urządzenia o wadze 7,3 kg

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Pkt 16

Prosimy o dopuszczenie koców wykonanych z polipropylenu (włóknina i folia)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(2) Pytania Wykonawcy drugiego

AD. Część 5

Pytanie 1, dotyczy pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie uchwyt na przewód grzewczy chroniący go przed zgniataniem typu kosz?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 2, dotyczy pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego zadana temperatura powietrza osiągana jest w czasie do 30 sekund oraz posiadające 4 zakresy temperatury:  - 43°C,  - 38°C,   - 32°C, - temperatura otoczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3, dotyczy pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowanym licznikiem przepracowanych godzin, informujące o konieczności wymiany filtra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, dotyczy pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z panelem, na którym wskazywana jest temperatura powietrza wpływającego do przewodu grzewczego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(3) Pytania Wykonawcy trzeciego

APARAT DO OGRZEWANIA PACJENTA – SZT. 6

PYTANIE NR 1 POZ.11

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił  nowoczesny zestaw do ogrzewania pacjenta o wadze max 10kg. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców , a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie  z  SIWZ.

PYTANIE NR 2 POZ.12

Prosimy o dopuszczenie zestawu do ogrzewania pacjenta z możliwością automatycznego wyświetlenia informacji o konieczności wykonania przeglądu urządzenia i wymiany filtra za pomocą symbolu na wyświetlaczu. Takie rozwiązanie uwzględnia zróżnicowane warunki otoczenia w których pracuje urządzanie jak np. kurz, pył itp. Może to powodować konieczność szybszej wymiany filtra niż przy automatycznie zaprogramowanej liczbie godzin, znacznie poprawiając jakość pracy urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ..

PYTANIE NR 3 POZ.9

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił  nowoczesny zestaw do ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza posiadający  6 zakresów temperatur  możliwych do ustawienia:

- Wentylacja temperaturą pokojową

- 32℃

- 35°C

- 38°C

- 41°C

- 46°C

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(4) Pytania Wykonawcy czwartego

Pytanie nr 1 – dotyczy części nr 19 - Macerator

Czy Zamawiający dopuści macerator odsługiwany ręcznie, otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrzasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy części nr 19 - Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy silnika 1,3kW oraz mocy pompy 125W? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje  mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji pieluch.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dotyczy części nr 19 - Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające czas trwania cyklu do 125 sekund? Oferowana wartość jest zbliżone do wymaganej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 – dotyczy części nr 19 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 430mm szer. x 620mm gł. x 940mm wys., posiadające obudowę ze stali nierdzewnej (ściany) oraz wytrzymałego tworzywa sztucznego (panel główny/pokrywa) z systemem antybakteryjnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 – dotyczy części nr 19 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające stałe zużycie wody wynoszące 30l? W przypadku możliwości regulacji zużycia wody istnieje ryzyko nie dostosowania odpowiedniej ilości wody do ilości macerowanych pieluch, co może doprowadzić do zapchania kanalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6 – dotyczy części nr 19 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiornik na wodę o pojemności 16l?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 – dotyczy części nr 19 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby zbiornik wodny z tworzywa sztucznego był zabudowany  w urządzeniu i był odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 – dotyczy części nr 19 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści w celu potwierdzenia spełnienia parametrów wymaganych dostarczenie folderów informacyjnych autoryzowanego dystrybutora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 – dotyczy części nr 19 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 10 – dotyczy części nr 19 – Macerator

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wydłużenie termin naprawy (usunięcia wad lub usterek) do 14 dni? Po przekroczeniu tego terminu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

(5) Pytania Wykonawcy piątego :

Dotyczy Cz. 13. Łóżko sterowane elektrycznie do intensywnej terapii

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 223cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną regulacją wydłużenia leża o 17cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem opartym na dwóch kolumnach cylindrycznych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-30 stopni oraz podudzia 0-22 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem opartym na dwóch kolumnach cylindrycznych, bez funkcji przechyłów bocznych i tym samym czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w punkcie 18 i 19?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i rezygnuje z zapisów w pkt. 18 i 19

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwoma osobnymi sterownikami nożnymi, służącymi do regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej, umieszczone po jednym sterowniku nożnym z obu boków łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z wyświetlaczem systemu ważenia wbudowanym w konstrukcje łóżka pod szczytem od strony nóg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością ustawienia pozycji opisanej w pkt 41 zgodnie z opisem, za pomocą mechanicznie regulowanej funkcji wydłużenia leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy składający się z 18tu pojedynczych komór z możliwością wypięcia poszczególnej komory celem realizowania terapii bezdotykowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy z jedną warstwą komór oraz z zintegrowanym materacem piankowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy o bezpiecznym obciążeniu roboczym 200kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12.	Czy (dotyczy pkt 5)Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy z pompą zasilającą, zawieszaną na ramie lub szczycie łóżka, zaopatrzoną w:

•	wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp

•	sterowanie za pomocą przycisków membranowych

•	niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia

•	min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy

•	możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy

•	funkcję tłumienia drgań

•	alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu

•	Alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego

•	uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka

•	funkcja blokowania sterowania

•	automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min 4 minutach

•	sygnalizację awaryjnego działania pompy

•	zasilana 220-230V

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy z funkcją trybu statycznego, który po uruchomieniu pracuje w trybie ciągłym bez automatycznego przełączania na tryb zmiennociśnieniowy, celem realizowania terapii stałego niskiego ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy z trybem transportowym utrzymującym napełnione komory do 12stu godzin?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowy o łącznej wysokości 17,5 cm (wysokość samych komór 12,5 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy siwz:

- Czy   z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych  danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego  - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu  materiałów firmowych dystrybutora ?  Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materiały dystrybutora.

(6) Pytania Wykonawcy szóstego

Dotyczy: część nr 13 – Łóżko sterowane elektrycznie do intensywnej terapii – 6 szt. z szafką przyłóżkową – 6 szt.

- Prosimy o możliwość zaoferowania łóżka fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019 r.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zasilanie 230V, 50Hz bez sygnalizacji diodowej na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość 220 mm z możliwością manualnego wydłużania, bez możliwości elektrycznego skracania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość manualnego wydłużania leża o 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże 4-sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach o przekroju prostokątnym, gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże 4-sekcyjne, którego narożniki segmentów oparcia pleców oraz podudzia zakończone są metalowymi ogranicznikami zabezpieczającymi materac przed przemieszczaniem wzdłuż oraz na boki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty od strony głowy i nóg wyposażone w blokadę na czas transportu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko posiadające barierki boczne o wysokości 43 cm umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość współpracy z mobilnymi, przyłóżkowymi aparatami RTG oraz możliwość wykonywania zdjęć zarówno  pozycji leżącej, jak i siedzącej pacjenta? W środowisku sal pobytowych zazwyczaj nie stosuje się aparatów z ramieniem typu C. Badania diagnostyczne w postaci RTG najczęściej wykonywane są za pomocą jezdnych przyłóżkowych aparatów RTG (do czego przystosowane będą oferowane łóżka), natomiast diagnostyka ramieniem C przeważnie odbywa się w pracowniach do tego przeznaczonych np. sale zabiegowe, MRI, czy CT.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną łóżka za pomocą siłowników elektrycznych:

- wysokości leża w zakresie 42 – 82 cm

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

- segmentu pleców do 70 stopni

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- segmentu uda do 40 stopni

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- funkcji Trendelenburga do 18 stopni

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- funkcji anty-Trendelenburga do 18 stopni

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- funkcji przechyłów bocznych do 30 stopni

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

oraz manualną regulację:

- segmentu podudzia (za pomocą mechanizmu zapadkowego) 12 stopni

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- wydłużania leża w zakresie 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

- Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko posiadające barierki boczne wyposażone w wbudowane wskaźniki kątowe oparcia pleców, pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga, wskaźniki znajdujące się na barierkach bocznych, widoczne niezależnie od pozycji barierek w celu monitoringu odpowiedniego pozycjonowania pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające możliwości wyłączenia alarmu opuszczonych barierek bocznych?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

- Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści łóżko posiadające sterowanie elektryczne przy pomocy:

- zintegrowane sterowniki po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- zintegrowane sterowniki po zewnętrznej stronie barierek bocznych dla personelu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- 2 sterowników nożnych zabezpieczonych przed przypadkowym uruchomieniem (blokada mechaniczna). Sterowniki po obu stronach leża do regulacji wysokości leża

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Panelu centralnego sterowania wszystkimi funkcjami łóżka (w tym przechyłów bocznych) znajdującym się na szczycie nóg łóżka posiadającego czytelne piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia (odnotowujący wagę ciała pacjenta), przedstawiony na elektronicznych wyświetlaczach wbudowanych w dolne barierki boczne, z obu stron łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści łóżko posiadające panel sterowania wagą wyposażony w przyciski sterujące umożliwiające zerowanie wagi i zamrażanie wskazań wagi oraz posiadające alarm opuszczenia łóżka przez pacjenta (bez regulacji poziomu głośności alarmu)?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 28 i 29) Zamawiający dopuści łóżko posiadające barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami służącymi jako podpórki rąk do wspierania się przy opuszczaniu leża, ułatwiającymi pacjentowi opuszczanie łóżka, barierki wyposażone w zintegrowane sterowanie służące m.in. do sterowania regulacji wysokości leża?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną funkcji autokontur sterowaną jednym przyciskiem na pilocie przewodowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy (w pkt. 32) Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję podwójnej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda), w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 34) Zamawiający dopuści łóżko posiadające sterowanie nożne regulacji wysokości umożliwiające obsługę łóżka w sytuacjach, gdy personel nie chce używać rąk (np. ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić) oraz regulację pozycji egzaminacyjnej, czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości za pomocą centralnego panelu sterowania umieszczonego od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 35) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną przechyłów bocznych tylko z panelu sterowniczego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy (w pkt. 36) Zamawiający dopuści łóżko posiadające przyciski sterowania nożnego zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem regulacji poprzez konieczność podniesienia osłony zabezpieczającej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 40) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną pozycję egzaminacyjną sterowaną za pomocą jednego przycisku z centralnego panelu sterowania umieszczonego od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające parametru opisanego w pkt. 41?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające parametru opisanego w pkt. 43?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy (w pkt. 46 i 47) Zamawiający dopuści łóżko posiadające odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji w sterowaniu w barierkach bocznych po ok. 60 sekundach nieużywania oraz z centralnego panelu sterowania po ok. 20 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji), możliwość selektywnej blokady poszczególnych funkcji na panelu centralnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające przycisku bezpieczeństwa opisanego w pkt. 49? W oferowanym łóżku sterowanie w barierkach posiada przyciski bezpieczeństwa aktywujące w sposób świadomy funkcje sterowania (sterowanie deaktywuje się po ok. 60 sekundach) oraz istnieje możliwość selektywnej blokady poszczególnych funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR) w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 52) Zamawiający dopuści łóżko posiadające bezpieczne obciążenie robocze 250 kg w każdej pozycji (w tym także w pozycji horyzontalnej) pozwalające na regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego?

(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści szafkę posiadającą 4 cichobieżne koła, w tym dwa z blokadą indywidualną, uruchamianą stopą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą wysokość 84 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą głębokość 40,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w koła o średnicy 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści szafkę posiadającą blat górny i boczny wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę, blaty w kolorze białym, blat górny nie zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz nie wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: część nr 14 – Wózek diagnostyczno – transportowy dla pacjentów leżących z możliwością współpracy z ramieniem C – 1 szt.

- Prosimy o możliwość zaoferowania wózka fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019 r.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary zewnętrzne 2100 x 810 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary leża 1960 x 655 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek posiadający system blokady centralnej i kierunkowej (wózek wyposażony w cztery koła, w tym jedno kierunkowe, bez konieczności stosowania 5-tego koła), dźwignie hamulca umieszczone na czterech narożnikach wózka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek posiadający możliwość współpracy z ramieniem C na całej długości wózka (za wyjątkiem miejsc mocowania kolumn) oraz w pozycji siedzącej pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek posiadający składane barierki boczne z tworzywowymi nakładkami, jednostopniowe zabezpieczenie opuszczania barierek bocznych jako zabezpieczenie przed ich przypadkowym opuszczeniem (dodatkowo barierki wspomagane sprężynami gazowymi w celu zabezpieczenia przed ich gwałtownym opadaniem), opuszczanie barierek bocznych do poziomu materaca, barierki boczne nie powodują zwiększenia szerokości wózka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek posiadający wieszak kroplówki z regulacją wysokości, z możliwością zamocowania w narożnikach wózka od strony głowy pacjenta, wyposażony w dwa haczyki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wózek wyposażony od strony głowy w składane pod leże uchwyty z mechanizmem samoblokującym do transportu z tworzywowymi nakładkami oraz od strony nóg duży, chromowany uchwyt w kształcie pałąka służący do transportu wózka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w krążki odbojowe w narożnikach wózka oraz listwy odbojowe umieszczone na barierkach bocznych?

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: część nr 17 – Wózek reanimacyjny / ratunkowy – 1 szt.

- Prosimy o możliwość zaoferowania wózka fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019 r.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści szkielet wózka, blat górny i szuflady wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością – wysokoodporne tworzywo polietylen? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych: wysokość 100 cm, głębokość 61 cm, szerokość (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm? Oferowane wymiary nieznacznie różnią się od zakresów tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek posiadający czoła szuflad z przeźroczystymi okienkami / tabliczkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady, pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek posiadający układ jezdny wysoce mobilny, wyposażony w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą oraz 1 antystatyczne, o średnicy 125 mm, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w prostokącie, w odległościach zapewniających zwrotność wózka? Proponowane rozwiązanie nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe wózka.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści wózek posiadający w narożnikach (nad kołami) odboje chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w otwieracz ampułek w jednym rozmiarze?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na żel (zamiast półki na żel)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje”? W oferowanym wózku pierwsza szuflada będzie w kolorze czerwonym i jest przeznaczona na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym wyposażenie dodatkowe nieznacznie powoduje zwiększenie gabarytów wózka, ale jest zamocowane do wózka w taki sposób, aby nie narażało wózka na uszkodzenie, jest zintegrowane z korpusem wózka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w zasilanie elektryczne z rozdzielaczem?

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: część nr 18 – Wózek anestezjologiczny – 1 szt.

- Prosimy o możliwość zaoferowania wózka fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2019 r.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści szkielet wózka, blat górny i szuflady wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością – wysokoodporne tworzywo polietylen? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie  z SIWZ.

- Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych: wysokość 100 cm, głębokość 61 cm, szerokość (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm? Oferowane wymiary nieznacznie różnią się od zakresów tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pięć szuflad: 2 o wysokości 150 mm, 3 o wysokości 100 mm z organizerem; szuflady wykonane w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości; tylko szuflady główne zamykane centralnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 6 i 7) Zamawiający dopuści wózek posiadający czoła szuflad z przeźroczystymi okienkami / tabliczkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady, pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek posiadający układ jezdny wysoce mobilny, wyposażony w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą oraz 1 antystatyczne, o średnicy 125 mm, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w prostokącie, w odległościach zapewniających zwrotność wózka? Proponowane rozwiązanie nie ma negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe wózka.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na żel (zamiast półki na żel)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje”? W oferowanym wózku pierwsza szuflada będzie w kolorze czerwonym i jest przeznaczona na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w nadstawkę z 10 uchylnymi, tworzywowymi pojemnikami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w półkę dzieloną na dwie wyjmowane, tworzywowe kuwety?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym wyposażenie dodatkowe nieznacznie powoduje zwiększenie gabarytów wózka?

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

(7) Pytania Wykonawcy siódmego

Pytanie 1. 
Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności defibrylator z wyposażeniem, cenionego niemieckiego producenta o następujących parametrach:
- Łyżki do defibrylacji dorosłych i dzieci oraz nakładki pediatryczne do 20 kg ze wskaźnikiem impedancji klatki piersiowej na ekranie monitora;
- 43 Poziomy energii wyładowania w zakresie 2-200J z ograniczeniem energii wylądowania do 50J przy defibrylacji wewnętrznej. Poziomy energii ustawiane przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora lub za pomocą przycisków dedykowanych
- Czas ładowania do energii maksymalnej do 7 sekund.
- Możliwość zmiany limitów granic alarmowych oraz ustalenie wartości domyślnych defibrylacji ręcznej i AED
- Waga defibrylatora poniżej 10 kg. Zintegrowany uchwyt do przenoszenia.
- Możliwość wykonania kardiowersji synchronizowanej zapisem z łyżek bądź z elektrod defibrylacyjnych, bez możliwości synchronizacji sygnału EKG z zewnętrznego kardiomonitora;
- Pomiar częstości akcji serca w zakresie 18-300 ud./min.
- Wzmocnienie sygnału EKG od 0,25 do 2 cm/mV oraz auto
- Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu z sygnalizacją w postaci alarmu;
- Częstotliwość stymulacji w zakresie 30-150 impulsów na minutę;
- Natężenie prądu stymulacji w zakresie 0-150 mA;
- Zakres pomiarowy tętna 25-240 ud/min.
- Długość przewodu czujnika SpO2 121 cm
- Zakres pomiaru ciśnienia krwi 20-260 mmHg
- Tryb pomiaru ręczny i automatyczny w zakresie 1-60 min.
- W zestawie przewód połączeniowy NIBP 2,5 m.
- Pomiar CO2 w strumieniu głównym. 
- Zakres pomiaru 0-100 mmHg
- Zakres pomiaru oddechów 3-150 rpm.
- W zestawie 5 sztuk złączek oddechowych;
- Archiwizacja danych na karcie danych zamiast USB Pojemność pamięci do 1000 misji. Możliwość odczytu danych na dedykowanym oprogramowaniu na platformie PC.
- Wskaźnik w postaci alarmu w przylądku występowania nieprawidłowości w działaniu urządzenia po jego włączeniu;
- Zasilanie 230 V AC oraz akumulatorowe
- Akumulatory litowo-jonowe wystarczające na 10 godzin ciągłej pracy lub 428 defibrylacji z maksymalną energią. 
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatorów tylko na ekranie monitora
- Autotest wykonywany każdorazowo przy włączeniu urządzenia 
- Bez testera wyładowań
Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania, ma być zgodnie z SIWZ.

(8) Pytania Wykonawcy ósmego

Cześć techniczna  dot. pakietu nr 9- bronchofiberoskop-

1.       Prosimy o dopuszczenie aparatu z kanałem 3.0mm o średnicy 6,2mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2.       Prosimy o dopuszczenie aparatu z testerem szczelności bez konieczności zanurzenia 
    endoskopu w wodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3.       Prosimy o dopuszczenie aparatu z nowoczesną kamerą HD oraz źródłem światła LED.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Część merytoryczna projekt umowy załącznik nr 6

Pytanie 1 dotyczy umowy  (wzór) -par. 4 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu o poniższą klauzulę:

„ (…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia   zapisów umowy.

Pytanie 2 dotyczy umowy (wzór) -par. 8 ust. 6

Prosimy o doprecyzowanie zapisu o poniższą klauzulę:

„(…) W przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek serwis gwarancyjny będzie świadczony 
w siedzibie Wykonawcy”

UZASADNIENIE: Sprzęt endoskopowy jest sprzętem wysokiej technologii. Może dojść do usterki, której usunięcie będzie możliwe wyłączenie przy użyciu narzędzi (stacjonarne mikroskopy), które znajdują się w autoryzowanym serwisie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. Powyższy zapis widnieje w projekcie umowy.

Pytanie 3 dotyczy umowy (wzór)- par. 8 ust. 10

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu o poniższą klauzulę:

„(…) o ile ta trwała powyżej 5 dni roboczych”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 8 dotyczy umowy (wzór)- par. 8 ust. 11

Zwracamy się z prośbą o zmianę istniejącego zapisu i nadanie mu proponowanego brzmienia:

„Trzykrotna usterka tego samego rodzaju lub tej samej części urządzenia powoduje wymianę tej części/ podzespołu na nową, wolną od wad”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 9 dotyczy umowy (wzór)-par. 8 ust. 12

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na poniższy:

„Bieg gwarancji na wymienione części urządzenia liczony od dnia rozpoczęcia ponownej eksploatacji przez okres 6 miesięcy”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

Pytanie 10 dotyczy umowy (wzór)-par. 6 ust. 1 oraz 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych:

- z 1% do 0,5% (ustęp 1)

-z 0,5% do 0,2% (ustęp 2)

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

(9) Pytania Wykonawcy dziewiątego

Poniżej przesyłam pytania do postępowania ZP-1/2019, pakiet nr VII:
1. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG, który posiada kolorowy wyświetlacz 7”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada wbudowaną drukarkę na rolkę o szerokości 110-112 mm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

(10) Pytania Wykonawcy dziesiątego

Czy Zamawiający zaakceptuje ssak o następujących parametrach:

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność: 38 l/min | TAK | 40 l/min |
| 2 | Max podciśnienie: 90 kPa | TAK | 95 kPa |
| 3 | Poziom hałasu 39,4 dB | TAK | 45 dB |
| 4 | Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość) 480 x 900 x 460 mm | TAK | 440 x 830 x 270 mm |
| 5 | Waga do 21 kg | TAK | 17 kg |
|  | Wyposażenie: |  |  |
| 6 | Zbiornik bezpieczeństwa | TAK | TAK |
| 7 | Rurka łącząca zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym | TAK | TAK |
| 8 | 2-litrowy zbiornik podstawowy, 2 szt do wkładów jednorazowych | TAK | TAK |
| 9 | Uchwyt zbiornika | TAK | TAK |
| 10 | Uchwyt na przewód ssący | TAK | TAK |
| 11 | Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie, 1,5m | TAK | TAK |
| 12 | Stojak jezdny | TAK | Podstawa jezdna |
| 13 | Kabel zasilający | TAK | TAK |
| 14 | Gwarancja : min. 24 miesiące | TAK | 36 miesięcy |

| bezolejowa, niewymagająca konserwacji pompa tłokowa | praktyczny uchwyt przewodu zasilającego |
| --- | --- |
| płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia | dwie szyny instrumentalne |
| czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia | możliwość podłączenia od 1 do 4 pojemników OGARIT |
| układ sprawdzania maksymalnej wartości podciśnienia | sterowanie łącznikiem nożnym |
| możliwość sterowania łącznikiem nożnym | pojemniki wielorazowe 1l lub 2l |
| podstawa jezdna z możliwością blokady 2 lub 4 kółek możliwość zainstalowania pojemnika zabezpieczającego | możliwość stosowania wkładów jednorazowych OGARIT 1l lub 2l |
| wygodny uchwyt do przenoszenia | cicha (max 45 dB)i ciągła praca |
| możliwość instalacji koszyka na akcesoria na szynie narzędziowej |  |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(11) Pytania Wykonawcy jedenastego

Dotyczy Część 20 – sterylizator parowy:

- Dot. pkt. 1: Prosimy o zmianę zapisu na Ra ≤ 0,6 µm.  Podana przez Zamawiającego konkretna wartość współczynnika jednoznacznie wskazuje na konkretnego wytwórcę urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dot. pkt. 1: Czy Zamawiający dopuści komorę o przekroju prostokątnym? Proponowane przez nas rozwiązanie jest równoważne z wymaganym i nie ma wpływu na działanie urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Dot. pkt. 3: Prosimy o dopuszczenie sterylizatora bez przewężenia światła komory na wejściu i wyjściu, ewentualne skropliny w przypadku awaryjnego otwarcia drzwi sterylizatora odprowadzane są za pomocą wyprofilowanego w kierunku odpływu dna komory co zapobiega wydostawaniu się skroplin oraz w pełni zabezpiecza osobę dokonującą otwarcia drzwi. Uzasadnienie: wymagana przez Zamawiającego konstrukcja komory jest rozwiązaniem gorszym technologicznie od obecnie stosowanych, tylko jeden producent używa konstrukcji tego typu w sterylizatorze jest ona projektem co najmniej z przed 30 lat. Prawidłowo działający sterylizator nie pozostawia skroplin w trakcie prawidłowego proces sterylizacji. Ponadto przewężenie wymagane przez Zmawiającego 20 mm jest znacznym przewężeniem świtała komory.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Dot. pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści sterylizator o poborze całkowitym 50,5kW ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Dot. pkt. 5: Prosimy o zmianę zapisu na Ra ≤ 0,6 µm.  Podana przez Zamawiającego konkretna wartość współczynnika jednoznacznie wskazuje na konkretnego wytwórcę urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Dot. pkt. 13: Prosimy o dopuszczenie wydruku termicznego lub przedstawienie źródła stwierdzającego iż, wydruk termiczny nie gwarantuje trwałości. Zamawiający wymagając wydruku innego tj. za pomocą drukarki igłowej naraża się na niepotrzebne koszty w postaci okresowej 2-3 razy w miesiącu wymiany taśmy barwiącej do drukarki, oraz na stosowanie wyłącznie jednego typu drukarki, który ze względu na przestarzała konstrukcje jest produkowany tylko przez nieliczne firmy. Norma PN EN 285 odnosząca się do sterylizatorów parowych na którą powołuje się Zamawiający dopuszcza stosowanie wydruku termicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy w związku z tym, iż Zamawiający przewiduje zasilanie wytwornicy pary z stacji odwróconej osmozy wymaga również aby instalacja wodno- parowa  była wykonana ze stali nierdzewnej bez użycia materiałów typu mosiądz, miedź, które wchodzą w reakcję z parą pozostawiając brunatny osad na  ścianach komory, sterylizowanym materiale oraz niszcząc instalację sterylizatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy Część 21 – MYJNIA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI  NARZĘDZI  CHIRURGICZNYCH:

- Pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 650mm x 1685mm x710mm SxWxG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 3: Czy Zamawiający dopuści komorę o głębokości  580mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści kolorowy wyświetlacz o przekątnej 3,5’’

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pkt. 9: Prosimy o dopuszczenie rozwiązania lepszego jakościowo tj. filtra HEPA EU 14

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pkt. 24: Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci półek wyjmowanych bez użycia narzędzi  zamiast wysuwanych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pkt. 26: Czy Zamawiający dopuści pompę cyrkulacyjną o wydajności 600 l/min?

- Proponowana przez nas wydajność pompy zapewnia prawidłowe przeprowadzenie procesu mycia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(12) Pytania Wykonawcy dwunastego

Dotyczy części nr 5:

1. Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania pacjenta o parametrach różniących się względem SIWZ:

- system filtracji 0,2 mikrona

- 4 zakresy temperatury: temperatura otoczenia, 36 ͦ ± 1 ͦ C, 40 ͦ ±  1 ͦ C, 44 ͦ ± 1 ͦ C

- minimalna prędkość przepływu powietrza 1300 l/min

- brak licznika przepracowanych godzin, przeglądy wykonywane w stałych odstępach czasu

- w ramach pkt.13 panel sterowania zawierający elementy sterujące oraz wyświetlacze; ustawienia temperatury są kontrolowane przez termistory znajdujące się na końcu węża, od strony kontaktu z kocykiem

- waga urządzenia max.7,2kg

- w ofercie 16 rodzajów kołderek grzewczych przystosowanych do urządzenia dostosowane do różnego rodzaju potrzeb, w których ciepłe powietrze rozprowadzane jest równomiernie poprzez podłużnie ułożone kanały tubowe, na których spodniej stronie znajdują są otworki wylotowe. Konstrukcja kocyka pozwala na równomierne oddawanie ciepła pacjentowi dzięki unikatowemu rozmieszczeniu otworów

- przewód zasilający o długości 3,5m

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(13) Pytania Wykonawcy trzynastego

Dotyczy zadania część 2- Defibrylator z wyposażeniem – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z normami bezpieczeństwa EN 60601-2-4:2011, EN 60601-1/A1:2013, EN 60601-1-2:2007 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zadania część 12. Elektrokardiograf – 1 szt.

2 . Czy Zamawiający wymaga aby 12-kanałowy elektrokardiograf posiadał rozwiązanie umożliwiające wysyłanie dokumentacji medycznej oraz zapisów badań EKG na dowolną skrzynkę odbiorczą e-mail lub inny aparat EKG? Współpraca z sieciami Ethernet i Internet pozwala na podłączenie aparatu do informatycznego systemu placówek służby zdrowia i dostęp do całkowicie darmowych funkcji telemedycznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga

2 . Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga

(14) Pytania Wykonawcy czternastego

Jako firma od lat zaangażowana w promowanie programu PAD (Publicznego Dostępu do Defibrylacji) i specjalizująca się w sprzedaży najwyższej jakości defibrylatorów AED, zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

Pytanie nr 1
Dotyczy: Niska waga defibrylatora – poniżej 6 kg. Zintegrowany uchwyt do przenoszenia.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wyższej wadze, około 8 kg wraz z akumulatorem, łyżkami?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ma być zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2
Dotyczy: Zintegrowane zasilanie sieciowe 100-240V/50Hz oraz akumulatorowe.

Akumulator litowo-jonowy wystarczający na min. 2,5 godziny ciągłej pracy lub 100 defibrylacji z maksymalną energią. Akumulator bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie oraz bezpośrednio na akumulatorze. Instalacja bez użycia narzędzi. Zapewnienie min. 10 minut pracy po sygnale alarmu „słaba bateria”.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z akumulatorem bez wskaźnika stanu bezpośrednio na akumulatorze?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ma być zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3
Dotyczy: Automatyczne testy przeprowadzane w regularnych odstępach czasu (cogodzinne, codzienne, cotygodniowe) z możliwością ich przeglądania, drukowania oraz eksportowania.

W zestawie tester do wyładowań.

Co Zamawiający ma na myśli pisząc "W zestawie tester do wyładowań."? Testowanie wyładowań defibrylatora odbywa się przy przeglądach serwisowych i jest wykonywane przez przeszkolonego serwisanta.

Odpowiedź: Testowanie wyładowań defibrylatora odbywa się automatycznie przy testach automatycznych orz manualnych.

Pytanie nr 4
Dotyczy: Automatyczne testy przeprowadzane w regularnych odstępach czasu (cogodzinne, codzienne, cotygodniowe) z możliwością ich przeglądania, drukowania oraz eksportowania. W zestawie tester do wyładowań.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z automatycznymi testami wykonywanymi codziennie oraz cotygodniowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(15) Pytania Wykonawcy piętnastego

Część nr 10 – Aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych, plazmaferezy oraz CO2

1. Czy Zamawiający dopuści aparat z metodą podgrzewania krwi płynem substytucyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2.      Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat do zabiegów nerkozastępczych posiadał funkcję dializy wątrobowej bezalbuminowej i leczenia sepsy, dzięki czemu będzie dużo prostszy i mniej problematyczny, niż system MARS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3.      Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat nerko zastępczy mógł zastąpić dwa aparaty, aparat do terapii nerkozastępczych i aparat do sztucznego wspomagania wątroby MARS?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4.      Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 10,4”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dedykowanymi zestawami do danej terapii CRRT?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści aparat z trzema wagami: ultrafiltratu, antykoagulantu cytrynianowego, substytutu/dializatu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści aparat w którym jest możliwość stosowania antykoagulacji heparynowej (kleksanowej) w zabiegach: SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVHDF – z jednoczesną pre i postdylucją?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(16) Pytania Wykonawcy szesnastego

Dotyczy: Myjnia dezynfektor:

- Lp. 2  Wymiary gabarytowe.

Prosimy o dopuszczenie myjni o wymiarach nieznacznie się różniących od wymaganych tj. (szer x gł x wys.) 650 x 690 x 1930 mm?

Uzasadnienie: Brak ograniczeń architektonicznych do zainstalowania urządzenia o proponowanych gabarytach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Lp. 3 Wymiary wewnętrzne komory .

Czy Zamawiający dopuści komorę myjni o wymiarach nieznacznie się różniących od wymaganych umożliwiających umieszczenie 10 tac DIN na 5 poziomach, z natryskiem każdej tacy od dołu oraz od góry?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Lp.8 Minimum 5 programów  do mycia.

Czy Zamawiający dopuszcza myjnię wyposażoną w klawiaturę membranową, co jest rozwiązaniem równoważnym do wymaganego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Lp. 24 Półki z ramionami natryskowymi

Czy Zamawiający dopuszcza wózek wsadowy z minimum 5 poziomami mycia, z wyjmowanymi półkami wraz z ramionami, w którym co najmniej 4 ramiona spryskujące wyposażone są w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Lp. 25 Automatyczne podłączenie i odłączenie półki do wody

Czy Zamawiający zamiast rozwiązania z automatycznym podłączeniem i odłączeniem półki do wody dopuszcza wózek wsadowy z minimum 5 poziomami mycia, z wyjmowanymi półkami wraz z ramionami, w którym co najmniej 4 ramiona spryskujące wyposażone są w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.)?

Odpowiedź: Zgodnie  z SIWZ.

- Lp. 26 Pompa cyrkulacyjna

Czy Zamawiający dopuszcza myjnię o wydajności pompy cyrkulacyjnej dostosowanej do oszczędnego układu mycia i wynoszącej min.450 l/min.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Lp. 26 Zasilanie elektryczne maks. 9,6 kW

Czy Zamawiający dopuści myjnię o maksymalnej zgodnej z projektem i wynoszącej max. 10,1 kW.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(17) Pytania Wykonawcy siedemnastego

- Dotyczy zał. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 21 -  Myjnia do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych – 2 szt.

Dot. pkt. 2 tabeli

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o głębokości 700 mm  i pozostałych wymiarach zgodnych              z SIWZ.

Proponowane wymiary nieznacznie odbiegają od wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy zał. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 21 -  Myjnia do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych – 2 szt.

Dot. pkt. 3 tabeli

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z komorą mycia o wymiarach wewnętrznych 560x780x580 mm.

Proponowane rozwiązanie różni się niewiele od zapisów SIWZ, a gwarantuje wymagany załadunek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zał. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 21 -  Myjnia do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych – 2 szt.

Dot. pkt. 8 tabeli

Wnosimy o dopuszczenie myjni-dezynfektora wyposażonego w panel sterowania z przyciskami dotykowymi i kolorowym ekranem graficzno-tekstowym 3,5 cali, z  20 programami mycia                            i dezynfekcji w tym trzech wybieranych za pomocą różnych przycisków dotykowych, pozostałe wybierane za pomocą intuicyjnego przewijanego menu.

Uzasadnienie:

Z naszej wiedzy wynika, iż dla efektywnej pracy myjni użytkowane są trzy programy, które gwarantują intuicyjny wybór trzech podstawowych cykli mycia i dezynfekcji. Jest to rozwiązanie najbardziej praktyczne i wystarczające oraz niwelujące możliwość powstawania błędów.

Ponadto w oferowanym przez nas urządzeniu poza 3 wybieranymi bezpośrednio jest prosty dostęp do pozostałych 17 programów, które w razie potrzeby mogą zostać uruchomione poprzez przyciśnięcie przycisku menu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zał. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 21 -  Myjnia do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych – 2 szt.

Dot. pkt. 26 tabeli

Wnosimy o możliwość zaoferowania urządzenia wyposażonego w wydajną pompę cyrkulacyjną                 o wydajności 626 l/m.

Jest to parametr równoważny pod względem funkcjonalnym i eksploatacyjnym do opisanego                    w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zał. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 21 -  Myjnia do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych – 2 szt.

Dot. pkt. 31 tabeli

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowana myjni o zasilaniu elektrycznym  11,4 KW

Jest to parametr równoważny pod względem funkcjonalnym i eksploatacyjnym   do opisanego                  w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zał. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 21 -  Myjnia do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych – 2 szt.

Dot. pkt. 34 tabeli

Wnosimy o odstąpienie od wymogu posiadania serwisu na terenie województwa Zamawiającego.

Jedynymi  elementami oceny serwisu winny być konkretne działania, oraz czas reakcji zgodne                   z SIWZ i umową. Istotą prawidłowego serwisu nie jest bowiem miejsce siedziby jego wykonawcy ale sposób jego realizacji.

Zamawiający w myśl art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zobowiązany jest zachować zasadę uczciwej konkurencji - naczelną zasadę obowiązującą przy udzielaniu zamówień publicznych. Ustawa nakłada na Zamawiającego obowiązek przygotowania   i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców. Zapis pkt. 34 tabeli Opisu przedmiotu zamówienia prowadzi do oczywistego naruszenia w/w przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu pkt. 34.posiadania serwisu na terenie województwa Zamawiającego.

(18) Pytania Wykonawcy osiemnastego

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie § 6 ust. 1, 2:

1. Za zawinione przekroczenie terminu realizacji określonego w § 3 pkt 1 umowy Wykonawca zapłaci 0,5 % wartości brutto urządzenia nie dostarczonego w terminie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis umowy w brzmieniu: Za zawinione przekroczenie terminu realizacji określonego w § 3 pkt 1 umowy Wykonawca zapłaci 1 % wartości brutto urządzenia nie dostarczonego w terminie.

2. Za zawinione przekroczenie terminu usunięcia awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci 0,5% wartości brutto urządzenia, które ma zostać naprawione, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego § 8 ust. 5 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto urządzenia, które ma zostać naprawione.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis umowy w brzmieniu: Za zawinione przekroczenie terminu usunięcia awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci 0,5% wartości brutto urządzenia, które ma zostać naprawione, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego § 8 ust. 5 umowy.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 4 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis w § 6 ust. 4, w brzmieniu: Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych za zwłokę w płatności za przedmiot umowy.

(19) Pytania Wykonawcy dziewiętnastego

Pyt. 1

Czy w rozumieniu opisu wózka reanimacyjnego/ratunkowego dla zwiększenia konkurencji Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach:

Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium.Wózek o wymiarach:780x600x1050 mm. Części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego aby obniżyć ciężar własny wózka. Blat wykonany z tworzywa ABS o wysokiej trwałości z podniesionymi z trzech stron o 50 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem. Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka. Blat roboczy na wysokości 1030 mm. Układ jezdny wyposażony w cztery obrotowe koła o średnicy min. 150mm, w tym 2 z hamulcami. Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej – wózek o ładowności  300 kg. Dół wózka zabezpieczony odbojem em w całym obwodzie wykonanym  z tworzywa ABS. Wózek wyposażony w 5 szuflad:2 szuflady o wysokości 80mm, 2 szuflady o wysokości 160mm, 1 szuflada o wysokości 240mm. Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych, o profilu kwadratowym z centralnym zamkiem. Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi. Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości. Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad. Obciążenie pojedynczej szuflady do 45 kg. Deska do RKO umieszczona pod blatem wózka. Dwie uchylne o 30 stopni, transparentne półki boczne.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2

Czy w rozumieniu opisu wózka anestezjologicznego, Zamawiający dla zwiększenia konkurencji dopuści wózek o poniższych parametrach:

Konstrukcja wózka z anodowanego wytłaczanego aluminium, części boczne i tył wózka wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości dla zmniejszenia wagi własnej.

Blat wykonany z tworzywa ABS o wysokiej trwałości z podniesionymi z trzech stron o 50 mm brzegami i niskim frontowym brzegiem. Uniesione trzy brzegi blatu stanowiące zintegrowane, ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka. Blat roboczy na wysokości 1000 mm  od podłogi oraz powierzchni roboczej 650x450 mm. Układ jezdny wyposażony

w cztery obrotowe koła, w tym 2 z hamulcami o średnicy 125mm. Podstawa wózka na wzmocnionej ramie metalowej, ładowność wózka 400kg. Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonany z tworzywa ABS. Wózek wyposażony w 4 szuflady:

3 szuflady o wysokości 160mm

1 szuflada o wysokości 240mm

Szuflady wysuwane na teleskopowych prowadnicach kulkowych, o profilu kwadratowym. Szuflady z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyjmowane bez użycia narzędzi. Szuflady z ergonomicznymi uchwytami na całej długości szuflady, z miejscem na umieszczenie opisu zawartości. Możliwość oznaczenia kolorem uchwytów szuflad. Obciążenie pojedynczej szuflady wynosi 45 kg. Centralny system zamykania wszystkich szuflad na kluczyk. Wysięgnik nadstawki z wyposażeniem: zestaw uchylnych pojemników. Półka pomocnicza z ABS wysuwana z pod blatu roboczego. Wózek posiada nadstawkę z 9 uchylnymi tworzywowymi pojemnikami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(20) Pytania Wykonawcy dwudziestego

Pytanie 1

Dotyczy części nr  7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru amerykańskiej Firmy MASIMO RAD-97, pracującego  w technologii  Masimo  SET stanowiącej  tzw. „złoty standard” pomiarów pulsoksymetrycznych – pomiar pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, z eliminacją artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej , o zasilaniu 110/220 V 47-63 HZ, z intuicyjnym menu w języku angielskim, z zakresem pomiaru pulsu 25-240 bpm, z wskaźnikiem perfuzji od 0,02 -20%,z zakresem pomiaru saturacji od 0-100 %, z dokładnością pomiaru częstości pulsu w zakresie 25-240 bpm, z kolorowym wyświetlaczem LCD z regulacją jasności, z 96 godzinną pamięcią rejestrowaną co 2 s., bez portu mini USB;  bez amplitudy tętna, bez alarmów dźwiękowych o wysokim, średnim i niskim priorytecie, z możliwością  zawieszenia dźwięków alarmowych indywidualnie dla każdego parametru w różnych kombinacjach na 30, 60, 120s,  z regulacją głośności dla alarmu, pulsu ale  bez przycisku, którego głośność można regulować. Oferujemy technologię Masimo SET z jej większą precyzją pomiaru i regulację czasu opóźnienia alarmu indywidualnie dla poszczególnych parametrów w różnych kombinacjach co: 0, 5, 10, 15, sekund oraz regulacja progu szybkiej desaturacji z możliwością opcji: off, 5%, 10%,  z czujnikiem do pomiaru saturacji typu klips na palec >30 kg. Pozostałe  parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy części nr 7

Ponieważ pomiar saturacji, polega na pomiarze wysycenia krwi tętniczej, a w trakcie ruchu pacjenta sztucznie wzbudza się również puls żylny, co powoduje, że dochodzi do wymieszania wysokiej wartości wysycenia tętniczego  z niską wartością wysycenia żylnego, a w konsekwencji tego dochodzi do błędów pomiarowych i fałszywych alarmów. Czy Zamawiający ma na myśli technologię saturacji, która eliminuje puls żylny, dzięki czemu wykazuje minimum 97% prawdziwych alarmów i eliminuje minimum 95% fałszywych alarmów, (potwierdzone niezależnymi badaniami Klinicznymi)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu dotyczącego hasła dostępu do pliku JEDZ oraz informacji dotyczących procedury szyfrowania.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis z formularza ofertowego. Obowiązujący formularz w  załączeniu

Dotyczy § 6 ust. 1 projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartości urządzenia                                      za przekroczenie terminu realizacji niedostarczonego w terminie urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmniejsza wartości kary umowy.

(21) Pytania Wykonawcy dwudziestego  pierwszego

Pytania do: Część 17 – wózek reanimacyjny / ratunkowy/ - 1 szt. – Opis przedmiotu zamówienia

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka reanimacyjnego o następujących parametrach:

- Szkielet wózka wykonany z anodowanego aluminium; blat górny - tworzywo ABS; szuflady (w tym czoła szuflad) - tworzywo będące połączeniem PC i ABS; boki i tył wózka - tworzywo sztuczne; wszystkie w/w materiały charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad  (blokada), dodatkowo zabezpieczenie na plomby

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Wymiary zewnętrzne wózka:

- wysokość: 105 cm

- głębokość: 59,4 cm

- szerokość: 78 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Wózek wyposażony w:

- dwie szuflady o wysokości 76 mm

- dwie szuflady o wysokości 156 mm

- jedna szuflada o wysokości 236 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czoła szuflad z przeźroczystymi okienkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Szuflady (pojemniki szuflad)  jednoczęściowe - odlane (tworzywo PC i ABS) w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą i 2 antystatyczne, z niebudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w odległościach zapewniających prawidłową mobilność i zwrotność wózka.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Dół wózka zabezpieczony odbojem na całym obwodzie wykonanym z ABS chroniący wózek i ściany przed uszkodzeniam

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Wyposażenie podstawowe wózka:

- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów,

- uchwyt do przetaczania (z trzech stron podniesione brzegi blatu jako zintegrowane ergonomiczne uchwyty do przetaczania)

- uchwyt uniwersalny na pojemnik do zużytych igieł

- wózek bez otwieracza ampułek

- przestrzeń na cewniki (zintegrowana w tylnej ścianie wózka)

- kosz siatkowy z przeznaczeniem butelki

- kosz na odpadki (zintegrowany w bocznej ścianie wózka)

- dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie” z boku wózka – w tym jedna z przeznaczeniem na żel

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania

- przestrzeń na butlę z tlenem (zintegrowana w tylnej ścianie wózka)

- szuflady jak opisane w pkt. 4 (wózek 5-cioszufladowy), w tym jedna z 5-ciu szuflad o wys. 76 mm wyposażona w organizery z przeznaczeniem na poszczególne ampułki (leki natychmiastowego użycia – ratujące życie)

- wymienione wyposażenie podstawowe zintegrowane w budowie wózka nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie; z wyjątkiem uchwytu uniwersalnego na pojemnik na zużyte igły zawieszonego na wieszaku kroplówki oraz kosza na butelki (zamocowane w sposób nie narażający ich na uszkodzenie).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Wyposażenie dodatkowe:

- półka pod defibrylator, obrotowa o 360⁰, blokowana, z regulacją wielkości, w górnej części blatu

- wieszak kroplówki z regulacją wysokości

- płyta do masażu serca (chowana pod blatem)

- listwa z 4 gniazdami elektrycznymi

- półka na ssak, z regulacją głębokości

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Deklaracja zgodności

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Kolorystyka do wyboru - możliwy wybór kolorystyki oznaczeń uchwytów szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)

Pytania do: Część 18 – wózek anestezjologiczny - 1 szt. – Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka reanimacyjnego o następujących parametrach:

- Szkielet wózka wykonany z anodowanego aluminium; blat górny - tworzywo ABS; szuflady (w tym czoła szuflad) - tworzywo będące połączeniem PC i ABS; boki i tył wózka - tworzywo sztuczne; wszystkie w/w materiały charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad  - zamykany na klucz

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza.

- Wymiary zewnętrzne wózka:

- wysokość: 105 cm (z wyposażeniem - nadstawką 170 cm)

- głębokość: 59,4 cm

- szerokość: 66,2 cm (z wyposażeniem ok. 78 cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Wózek wyposażony w pięć szuflad:

- dwie szuflady o wysokości 76 mm

- dwie szuflady o wysokości 156 mm

- jedna szuflada o wysokości 236 mm

Szuflady (pojemniki szuflad) wykonane w formie odlewu (tworzywo PC i ABS) w formie bez miejsc łączenia i składania łączenia, gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości.

W/w szuflady  zamykane centralnie – zamek z kluczykiem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czoła szuflad z przeźroczystymi okienkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą, z niebudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w odległościach zapewniających prawidłową mobilność i zwrotność wózka

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Wyposażenie podstawowe wózka:

- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów,

- uchwyt do przetaczania (z trzech stron podniesione brzegi blatu jako zintegrowane ergonomiczne uchwyty do przetaczania)

- przestrzeń na pojemnik do zużytych igieł, wbudowana w tylną ścianę wózka, z pasem zabezpieczającym

- wózek bez otwieracza ampułek

- przestrzeń na cewniki (zintegrowana w tylnej ścianie wózka)

- kosz siatkowy z przeznaczeniem butelki

- dwie przezroczyste odchylane kieszenie

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania

- półka np. na żel (pod 2 uchylnymi odchylanymi kieszeniami)

- uchwyt na butlę z tlenem

- uchwyt na rękawice – 1 szt. (mocowany do wysięgnika nadstawki), z tyłu wózka (wbudowana w tylną ścianę) przestrzeń na pudełko z rękawiczkami – łącznie możliwość umieszczenia 2 pudelek na rękawice

- dozownik na płyn do dezynfekcji rąk

- szuflady jak opisane w pkt. 4 (wózek 5-cioszufladowy), w tym jedna z 5-ciu szuflad o wys. 76 mm wyposażona w organizery z przeznaczeniem na poszczególne ampułki (leki natychmiastowego użycia – ratujące życie)

- nadstawka z 11 uchylnymi pojemnikami tworzywowymi

- półka dzielona na 4

- uchwyt kroplówki z 2 haczykami, na wysięgniku nadstawki (bez regulacji wysokości)

Wyposażenie zintegrowane w budowie wózka nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie; z wyjątkiem niezintegrowanych w budowie: kosza siatkowego na butelki i uchwytu na butlę z tlenem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Kolorystyka do wyboru - możliwy wybór kolorystyki oznaczeń uchwytów szuflad (9 kolorów oznaczeń do wyboru)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)

Pytania do: Część 15 – wózek anestezjologiczny - 1 szt. – Opis przedmiotu zamówienia

- Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach blatu 700x500 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stolik o pojedynczymi kółkami o średnicy 75 mm, w tym 2 kółka z hamulcami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stolik o regulacji wysokości w zakresie 830-117 cm?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści stolik o obciążeniu do 30 kg?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza

Dotyczy : Część 15 – wózek anestezjologiczny - 1 szt., Części 16 – stolik zabiegowy/opatrunkowy, Część 17 – wózek reanimacyjny / ratunkowy/ - 1 szt.   oraz  Część 18 – wózek anestezjologiczny - 1 szt.

- Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu szkolenia personelu oraz montażu (dotyczy  Części 17 i Części 18). Do Zamawiającego oferowany wyrób (wózek) dostarczany jest gotowy do użytku – żadne czynności montażowe czy związane z uruchomieniem nie są zatem niezbędne. Oferowany wózek jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze  zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego.  Ponad to ze sprzętu jakim jest oferowany wózek nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu szkolenia pracowników w zakresie części15, 16, 17 i 18 oraz montażu w zakresie części 17 i 18.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności za wykonanie przedmiotu umowy z 60 dni do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT? Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Bezzasadne jest jego wydłużenie, albowiem prowadzi do zaburzenia zasady równości stron stosunków zobowiązaniowych. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz w umowie, w szczególności w zakresie § 5 ust. 2 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych przewidzianych w § 6 ust. 1 i 2 umowy z 1% oraz 0,5%  do 0,1% lub 0,2% za każdy dzień opóźnienia? Przewidziane przez Zamawiającego kary umowne są rażąco wygórowane. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych na poziomie 0,1% do 0,2% za każdy dzień zwłoki. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownych zmian w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu niezwłocznego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego w przypadku zgłoszenia usterki, przewidzianego w § 8 ust. 2? Nie każda usterka wymaga osobistego stawiennictwa Wykonawcy. Utrzymanie tego wymogu w projekcie umowy może doprowadzić do bezzasadnego zawyżenia oferowanej ceny.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis umowy §8. ust. 2:  Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po zgłoszeniu usterki., z wyłączeniem  sytuacji kiedy naprawa sprzętu odbywać się będzie w serwisie Wykonawcy. Sprzęt zostanie wysłany do serwisu na koszt Wykonawcy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia usterek i wad z 5 dni roboczych do 10 dni roboczych, a w przypadku ściągnięcia części zamiennych z zagranicy – z 10 dni do 20 dni roboczych? Terminy przewidziane przez Zamawiającego są nierealne. Konieczność ściągnięcia części z zagranicy bardzo wydłuża termin realizacji napraw gwarancyjnych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w umowie, w szczególności w zakresie § 8 ust. 5 umowy.

- Zamawiający zmienia zapis  §8 ust.5 umowy w brzmieniu: Ustala się, że Wykonawca usunie awarię przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza granic Polski do 12 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Moment zgłoszenia to data i godzina nadania faksu Zamawiającego pod numer Wykonawcy ................................................................... . Czas reakcji w odpowiedzi na zgłoszenie awarii – w okresie gwarancyjnym – max. 24 godz. (w dni robocze). Wykonawca dostarczy  do siedziby Zamawiającego sprzęt zastępczy (równoważny sprzętowi naprawianemu) po trzech dniach roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez zamawiającego w trybie o którym mowa w zdaniu 2.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu przewidzianego w § 8 ust. 5 umowy w zakresie obowiązku dostarczenia sprzętu zastępczego w zakresie części nr 15,16,17,18.? Awaria tego typu sprzętu nie stanowi sytuacji zagrożenia życia i nie utrudnia w sposób znaczący pracy placówki medycznej. Sprzęt sprowadzany jest z zagranicy i Wykonawcy nie dysponują tego typu sprzętem zastępczym. Utrzymanie tego wymogu może doprowadzić do niezasadnego wzrostu ceny oferowanego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rezygnacje z wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego w zakresie części 15,16,17 i 18.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu dokonywania przeglądów gwarancyjnych w zakresie części nr 15,16,17,18? Producent nie wymaga dokonywania przeglądów gwarancyjnych tego typu sprzętu jak stoliki i wózki. Są to urządzenia bardzo proste konstrukcyjnie. Utrzymanie tego wymogu (nawet w zakresie 1 przeglądu gwarancyjnego rocznie) może doprowadzić do niezasadnego wzrostu ceny oferowanego produktu. Prosimy Zamawiającego o dokonanie stosownych zmian w umowie, w szczególności wykreślenie § 8 ust. 7 umowy w zakresie ww. części przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymogu dokonywania przeglądów w zakresie części 15,16,17 i 18.

(22) Pytania Wykonawcy dwudziestego drugiego

Część 5 – aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta

Pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie zasilania 220-240 V~, 50/60 Hz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaczepu na przewód

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej w przypadku zaoferowania urządzenia przeznaczonego do montażu na stojaku do kroplówek

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie 4 zakresów regulacji temperatury  32°C / 38°C / 43°C / temperatura pokojowa i 2-stopniowej regulacji prędkości przepływu powietrza

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie dwóch zakresów regulacji przepływu powietrza wysoki około 1275 l/min i niski około 793 l/min

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z systemem zabezpieczenia przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym oraz funkcją automatycznego odłączenia grzałki i wentylatora przy temp. ≥ 55°C

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie licznika przepracowanych godzin wskazującego konieczność wymiany filtra w postaci wskaźnika diodowego, który zapala się po przepracowaniu 500 godzin lub po 12 miesiącach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

(23) Pytania Wykonawcy dwudziestego trzeciego

Dot. części 21

- Lp. 2  Wymiary gabarytowe.

Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach nieznacznie się różniących od wymaganych tj. (szer. x gł. x wys.) 650 x 690 x 1860 mm?

Uzasadnienie: Oferowane urządzenie posiada wymiary nieznacznie różniące się od wymaganych. Różnica ta nie ma praktycznie wpływu na warunki montażu myjni.

Ponadto co należy podkreślić myjnia o identycznych wymiarach została zaproponowana w projekcie, który jest podstawą wykonywania prac budowalnych.

Projekt ten ponadto został zatwierdzony przez rzeczoznawców w tym rzeczoznawcę ds. sanitarno-epidemiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Lp. 3 Wymiary wewnętrzne komory .

Czy Zamawiający dopuści komorę myjni o wymiarach nieznacznie się różniących od wymaganych tj. (szer. x gł. x wys.) 550 x 620 x 690 mm?

Uzasadnienie: Oferowane urządzenie posiada wymiary nieznacznie różniące się od wymaganych. Różnica ta nie ma praktycznie wpływu na warunki pracy myjni.

Ponadto co należy podkreślić myjnia o identycznych wymiarach została zaproponowana w projekcie, który jest podstawą wykonywania prac budowalnych.

Projekt ten ponadto został zatwierdzony przez rzeczoznawców w tym rzeczoznawcę ds. sanitarno-epidemiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Lp. 6 Drzwi przeszklone .

Czy Zamawiający wymaga myjni z drzwiami z przeszkleniem, o powierzchni pozwalającej na pełną kontrolę wizualną pracy ramion myjących, nie mniejszej niż 75% powierzchni drzwi? Czy w celu umożliwienia pełnej optycznej kontroli wnętrza komory powinna ona również być oświetlona elektrycznie?

Uzasadnienie: Przeszklenie drzwi bez względu na jego powierzchnię powinno umożliwiać wizualną kontrolę pracy ramion. Proponowane przez nas rozwiązanie pozwala na uzyskanie efektu nie gorszego od wymaganego przez Zamawiającego. Oświetlenie  elektrycznie wnętrza komory umożliwia  łatwiejszą i pełniejszą obserwację prawidłowości procesu mycia. Ponadto co należy podkreślić myjnia o identycznym rozwiązaniu konstrukcyjnym została zaproponowana w projekcie, który jest podstawą wykonywania prac budowalnych. Projekt ten ponadto został zatwierdzony przez rzeczoznawców w tym rzeczoznawcę ds. sanitarno-epidemiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Lp.8 Minimum 5 programów  do mycia.

Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w klawiaturę membranową zamiast ekranu dotykowego ? Projekt z takim rozwiązaniem myjni  został zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-epidemiologicznych.

Uzasadnienie: Wybieranie programów za pomocą klawiatury membranowej jest rozwiązaniem lepszym i mniej awaryjnym, łatwiejszym w dezynfekcji, bardziej odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Lp. 24 Półki z ramionami natryskowymi

Czy Zamawiający dopuści zamiast półek z ramionami natryskowymi wysuwany wózek wsadowy z minimum 4 poziomami mycia, z wyjmowanymi półkami, w którym 3 ramiona spryskujące wyposażone są w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.) poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion ? Czwarte ramię spryskujące zainstalowane jest bezpośrednio w myjni. Takie właśnie rozwiązanie zostało zatwierdzone przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-epidemiologicznych w zaopiniowanym projekcie, w oparciu o który wykonywana jest modernizacja działu centralnej sterylizacji.

Uzasadnienie: Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane przez wszystkich wiodących producentów myjni dezynfektorów i jest lepsze niż rozwiązanie  z wysuwanymi półkami. Takie właśnie rozwiązanie zostało zatwierdzone przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-epidemiologicznych w zaopiniowanym projekcie, w oparciu o który wykonywana jest modernizacja działu centralnej sterylizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Lp. 25 Automatyczne podłączenie i odłączenie półki do wody

Czy Zamawiający zamiast rozwiązania z automatycznym podłączeniem i odłączeniem półki do wody dopuści rozwiązanie z wysuwanym wózkiem wsadowym z minimum 4 poziomami mycia, z wyjmowanymi półkami, w którym ramiona spryskujące wyposażone są w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.) poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion ? Takie właśnie rozwiązanie zostało zatwierdzone przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-epidemiologicznych w zaopiniowanym projekcie, w oparciu o który wykonywana jest modernizacja działu centralnej sterylizacji.

Uzasadnienie: Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane przez wszystkich wiodących producentów myjni dezynfektorów i jest lepsze niż rozwiązanie  z wysuwanymi półkami. Takie właśnie rozwiązanie zostało zatwierdzone przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-epidemiologicznych w zaopiniowanym projekcie, w oparciu o który wykonywana jest modernizacja działu centralnej sterylizacji.

Odpowiedź: Zgodnie  z SIWZ.

- Lp. 26 Pompa cyrkulacyjna

Czy Zamawiający dopuści myjnię o wydajności pompy cyrkulacyjnej min.450 l/min.?

Uzasadnienie: Myjnie o takiej wydajności pompy cyrkulacyjnej, są szeroko stosowane, posiadają wszystkie niezbędne dopuszczenia. Dobrana moc pompy jest wystarczająca dla potrzeb oferowanej myjni i zapewnia wysoką skuteczną mycia co zostało potwierdzone wieloma badaniami. Nie jest uzasadnione ekonomicznie stosowanie myjni, w której zainstalowana jest pompa o większej mocy. Takie właśnie rozwiązanie zostało zatwierdzone przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-epidemiologicznych w zaopiniowanym projekcie, w oparciu o który wykonywana jest modernizacja działu centralnej sterylizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Lp. 26 Zasilanie elektryczne maks. 9,6 kW

Czy Zamawiający dopuści myjnię o maksymalnej mocy 10,1 kW.

Uzasadnienie: Oferowana myjnia posiada moc nieznacznie większą od wymaganej przez Zamawiającego. Nie znajduje uzasadnienia wymóg zaoferowania myjni o mocy maksimum 9.6 kW skoro w projekcie wykonawczym do którego został załączony projekt elektryczny zaproponowana została myjnia o mocy 10,1 kW.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

części 22

- Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN 554./PN EN ISO 17665

Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając przeprowadzenia procedury walidacyjnej zgodnie z normą PN EN 554,

Uzasadnienie: Norma została wycofana ponad 12 lat temu tj. w roku 2007  i została zastąpiona nową normą

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską, ma być Konstrukcja sterylizatora musi umożliwiać przeprowadzenie procedury walidacyjnej zgodnie z PN EN ISO 17665

- W zestawie rękawice silikonowe dla personelu dł.min35cm, odporne na temperaturę  -60-+300`C

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obwiązującymi przepisami dla artykułów ochrony osobistej Zamawiający wymaga aby wraz z rękawicami dostarczone zostały stosowne dokumenty dopuszczające je jako środki ochrony osobistej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- W zestawie rękawice silikonowe dla personelu dł.min35cm, odporne na temperaturę  -60-+300`C

Czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały Certyfikat potwierdzający zgodność z normami PN EN 388:2006 i PN EN 407:2007 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

(24) Pytania Wykonawcy dwudziestego czwartego

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy systemu ogrzewania pacjenta o minimalnie różniących się parametrach, niżej wymienionych:

poz.7 - filtr 0,2 mikrona, parametr korzystniejszy do opisanego w SIWZ

poz.8 - 4 zakresy temperatur: 32,2 st.C; 37,8 st.C; 43,3 st.C ; temp. otoczenia

poz.9 - ok. 1000l/min.

poz.11 - waga urządzenia max. 6,1kg bez podstawy jezdnej

poz.12 - wbudowany licznik godzin, sygnalizujący wymianę filtra

poz.13 - panel kontrolny, sygnalizujący każdą zmianę temperatury sygnałem dźwiękowym oraz

podświetlający daną temperaturę

poz.16 - kołderki grzewcze z wysokiej jakości materiału odpornej na zamoczenie, przebicie, rozdarcie; kołderka nie zawierająca lateksu, przezierna dla promieni RTG, bez perforacji, kołderka nie powodująca zbędnych ruchów powietrza

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający miał na myśli i wymaga urządzenia do ogrzewania pacjenta z podwójnie filtrowanym powietrzem: jeden filtr w urządzeniu sterującym, drugi filtr w każdej kołderce.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający miał na myśli i wymaga urządzenia do ogrzewania pacjenta, której spodnia część wykonana jest z aluminium, co dodatkowo zabezpiecza urządzeniem przed ewentualnym uszkodzeniem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający miał na myśli i wymaga urządzenia do ogrzewania pacjenta, do którego używane są kołderki dwukolorowe, które w łatwy sposób pozwalają na szybką orientację, która strona bezpośrednio przylega do ciała pacjenta poddawanego terapii.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

(25) Pytania Wykonawcy dwudziestego piątego

Pytania nr 1 Dotyczy załącznika nr 6 „ Umowa - wzór” do SIWZ:
Czy Zamawiający w celu ujednolicenia zapisów wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 6 ust. 2:

„Za zawinione przekroczenie terminu usunięcia awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci 0,5% wartości urządzenia, które ma zostać naprawione, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego § 8 ust. 5 umowy.”

na zapis następującej treści:
„Za zawinione przekroczenie terminu usunięcia awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci 0,5% wartości urządzenia, które ma zostać naprawione, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego § 8 ust. 5 umowy z wyłączeniem sytuacji, kiedy zapewniono sprawność sprzętu poprzez zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego zgodnie.”?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 6 ust. 2 w brzmieniu: Za zawinione przekroczenie terminu usunięcia awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci 0,5% wartości urządzenia, które ma zostać naprawione, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego § 8 ust. 5 umowy z wyłączeniem sytuacji, kiedy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu wolny od wad równoważny naprawianemu sprzęt zastępczy o odpowiednio identycznych parametrach.

Pytania nr 2 Dotyczy załącznika nr 6 „ Umowa - wzór” do SIWZ:
Prosimy o wykreślenie z treści umowy zapisu §8. ust. 2: 
„Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po zgłoszeniu usterki.” 
W wielu przypadkach, by skutecznie usuną usterkę sprzęt musi trafić do serwisu Wykonawcy.
Dostawa sprzętu do serwisu odbywa się za pośrednictwem kuriera na koszt Wykonawcy, co nie wymaga wizyty przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis umowy §8. ust. 2:  Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po zgłoszeniu usterki., z wyłączeniem  sytuacji kiedy naprawa sprzętu odbywać się będzie w serwisie Wykonawcy. Sprzęt zostanie wysłany do serwisu na koszt Wykonawcy.

Pytania nr 3 Dotyczy załącznika nr 6 „ Umowa - wzór” do SIWZ:
Czy Zamawiający w celu ujednolicenia zapisów wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 8 ust. 8:

„W okresie pogwarancyjnym Wykonawca zapewni możliwość odpłatnej (zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy) naprawy urządzenia i zapewni materiały eksploatacyjne.”

na zapis następującej treści:
„W okresie pogwarancyjnym przez okres do 8 lat, Wykonawca zapewni możliwość odpłatnej (zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy) naprawy urządzenia i zapewni materiały eksploatacyjne.”
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w § 8 ust. 8

Pytania nr 4 Dotyczy załącznika nr 6 „ Umowa - wzór” do SIWZ:
Czy Zamawiający w celu ujednolicenia zapisów wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 8 ust. 11:
„Trzykrotna usterka tego samego rodzaju lub tej samej części urządzenia powoduje wymianę 
aparatu na nowy, wolny od wad lub odstąpienie od umowy i zwrot kosztów za zakup urządzenia.” 

Na zapis następującej treści:
„Trzykrotna usterka gwarancyjna tej samej części/podzespołu urządzenia powoduje wymianę części/podzespołu na nowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy 


Pytanie nr 5 dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 2: 
Czy w przypadku gdy Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy (zgodnie z zapisami umowy paragraf 8 ustęp 5), który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z naliczania kar umownych o których mowa w paragrafie 6 ustęp 2?
W przypadku zgody prosimy o umieszczenie stosownego zapisu w umowie, która będzie podpisana z Wykonawcą

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis § 6 ust. 2 w brzmieniu: Za zawinione przekroczenie terminu usunięcia awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci 0,5% wartości urządzenia, które ma zostać naprawione, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego § 8 ust. 5 umowy z wyłączeniem sytuacji, kiedy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu wolny od wad równoważny naprawianemu sprzęt zastępczy o odpowiednio identycznych parametrach.

Pytanie nr 6 dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1, 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do umowy zapisu „ale nie więcej niż 10% wartości umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy. 

Pytanie nr 7 dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę wysokości podanej kary na 0,5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy


Pytanie nr 8 dotyczące zapisów umowy paragraf 8 ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu „10 dni roboczych” do 12 dni roboczych –zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w części 9?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis  §8 ust.5 umowy w brzmieniu: Ustala się, że Wykonawca usunie awarię przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza granic Polski do 12 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Moment zgłoszenia to data i godzina nadania faksu Zamawiającego pod numer Wykonawcy ................................................................... . Czas reakcji w odpowiedzi na zgłoszenie awarii – w okresie gwarancyjnym – max. 24 godz. (w dni robocze). Wykonawca dostarczy  do siedziby Zamawiającego sprzęt zastępczy (równoważny sprzętowi naprawianemu) po trzech dniach roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez zamawiającego w trybie o którym mowa w zdaniu 2.

Pytanie nr 9 dotyczące zapisów umowy paragraf 8 ustęp 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący zapis w paragrafie 8 ustęp 11
„Pięciokrotna usterka gwarancyjna tego samego rodzaju lub tej samej części urządzenia powoduje wymianę aparatu na nowy, wolny od wad lub odstąpienie od umowy i zwrot kosztów za zakup urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający  nie zmienia zapisów umowy

(26) Pytania Wykonawcy dwudziestego szóstego

Dotyczy  części nr 20. Sterylizator parowy – 2 szt.:

1. Czy zamawiający dopuści po stronie rozładowczej kontrolki LED informujące o statusie pracy, błędach i pozycji drzwi oraz przyciski zamiast dotykowego ekranu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający wymaga aby sterylizator posiadała pełny płaszcz grzewczy zapewniający równomierne nagrzewanie wsadu i brak zimnych punktów w komorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

3. Czy  Zamawiający wymaga wraz z ofertą załączenia wydruku z drukarki igłowej ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. Zmienia się pkt VII. 2  SIWZ:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, parametrów sprzętu oraz brak podstaw do wykluczenia (dokumenty winny być aktualne na dzień ich złożenia do Zamawiającego):

  - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - materiały firmowe – np. oryginalne foldery producenta bądź dystrybutora, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów.

  - Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane wyroby medyczne spełniają wymagania  zasadnicze dla wyrobów medycznych, lub deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EWG lub wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych .

  - wydruk z drukarki igłowej ( dot. Cz. 20)

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia o wysokości max.2250 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia o max szer. 1424 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zadania nr 21. Myjnia do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych – 2 szt.:

- Czy zamawiający dopuści myjnie o wysokości całkowitej 1950mm? Jest to ta sama wysokość co sterylizatorów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści całkowitą głębokość uwzględniającą uchwyt do otwierania drzwi oraz panel drukarki 720mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne komory zapewniające pojemność 10 tac DIN bez podawania wymiaru w mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne komory 550 x 685 x 620mm, które nieznacznie odbiegają od wymagań SIWZ jednak są lepsze bo zapewniają większą pojemność i możliwość zapełnienia komory przy tych samych gabarytach zewnętrznych i zużywanych mediach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy zamawiający dopuści pompę recyrkulacyjną o wydajności 600 litrów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści moc maksymalną myjni 13kW zapewniającą szybkie cykle mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający oprócz wózków dedykowanych z podłączeniami do laparoskopii wymaga dostarczenia wózka do standardowych tac narzędziowych

Odpowiedź: Zgodnie  z SIWZ.

- Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie wózka z wymiennymi wkładami umożliwiającego wsadzenie standardowych tac oraz specjalnych tac na sprzęt laparoskopowy? W dostawie tace na sprzęt laparoskopowy oraz standardowe tace.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy zamawiający wymaga aby myjnie posiadały w pełni przeszklone drzwi umożliwiające łatwą obserwację procesu mycia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

(27) Pytania Wykonawcy dwudziestego siódmego

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wnoszę następujące zapytania do przetargu Zadanie nr 8. Aparat ultrasonograficzny z wyposażeniem – 1 szt.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na mobilny aparat ultrasonograficzny, którego wymiary wynoszą 38 cm x 38 cm x 13 cm zamiast 35 cm x 32 cm x 10 cm +/-1 cm ? Większy wymiar urządzenia wynika z wbudowanego replikatora portów dla głowic ultrasonograficznych, co zdecydowanie ułatwia ich zmianę bezpośrednio z panelu dotykowego aparatu USG.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat mobilny, mający zastosowanie w warunkach bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii, którego waga bez wózka wynosi 7 kg ? Różnica 1 kg zwłaszcza, że aparat będzie głównie użytkowany na wózku jezdnym nie ma większego znaczenia. W zamian za to proponujemy nową konstrukcję wózka jezdnego z regulacją wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na mobilny aparat ultrasonograficzny, który posiada możliwość nagrywania plików video o długości minimum 480 sekund zamiast 60 minut ? W praktyce procedury wykonywane na bloku operacyjnym bądź w warunkach oddziału intensywnej terapii trwają od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund a wbudowany twardy dysk SSD w aparat USG o pojemności 120 GB pozwala na wielokrotne nagrywanie plików video o długości minimum 480 sekund.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat mobilny, mający zastosowanie w warunkach bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii, którego zakres częstotliwości pracy głowicy convexowej wynosi od 2 MHz do 5 MHz, z promieniem krzywizny 50 mm zamiast 60 mm? Różnica na poziomie 1 MHz oraz 10 mm w stosunku do wymaganych parametrów w praktyce nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego. W zamian za to proponujemy nowe rozwiązanie polegające na możliwości rozbudowy aparatu w przyszłości o głowicę sektorową do badań kardiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat mobilny, mający zastosowanie w warunkach bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii, którego zakres częstotliwości pracy głowicy liniowej wynosi od 3 MHz do 12 MHz ? Różnica na poziomie 1 MHz w praktyce nie stanowi żadnej różnicy a zamian proponujemy głowicę liniową z 192 kryształami piezoelektrycznymi, które mają zdecydowany wpływ na jakość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

(28) Pytania Wykonawcy dwudziestego ósmego

Dotyczy cz. 23:

1. Dot. L.p.2

Wydajność min. 100 dm3/min – stopień retencji 96- 99%

Czy zamawiający  nie popełnił błędu oczywistego dot. wydajności systemu określając parametr w dm3/min, a nie na godzinę?

Uzasadnienie:

Wydajność nie wydaje się być uzasadniona dla powyższej aplikacji zwłaszcza przy zastosowaniu zbiornika o pojemności 1000dm3

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską ma być: Wydajność min. 10 dm3/min – stopień retencji 96- 99%

(29) Pytania Wykonawcy dwudziestego dziewiątego

Pytania

Pakiet 14

  - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózek diagnostyczno - transportowy dla pacjentów leżących o wymiarach zewnętrznych 2130 mm x 830 mm, co jest parametrem zbliżonym do opisanego w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

  - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózek diagnostyczno - transportowy dla pacjentów leżących z regulacją wysokości 560 - 880 mm mm, co jest parametrem zbliżonym do opisanego w SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

  - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózek diagnostyczno - transportowy dla pacjentów leżących, z leżem wózka przeziernym na całej długości, wyposażonym w prowadnice na kasety RTG, z mechanizmem kasety RTG pod oparciem pleców, z możliwością wykonywania zdjęć tylko w pozycji leżącej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

  - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózek diagnostyczno - transportowy dla pacjentów leżących z jednostopniowym zabezpieczeniem barierek bocznych przed przypadkowym opuszczeniem, co jest parametrem wystarczającym dla utrzymania bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

  - Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózek diagnostyczno - transportowy dla pacjentów leżących z barierkami bocznymi nie wymagającymi nakładek?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej jakości wózek diagnostyczno - transportowy dla pacjentów leżących wyposażony w podwójne, składane uchwyty do prowadzenia wózka od strony głowy, i uchwyt do prowadzenia wózka od strony nóg (bez nakładek)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

W załączeniu obowiązujący formularz Ofertowy.

W załączeniu obowiązujący opis przedmiotu zamówienia (cz. 1) Kardiomonitor modułowy -                   6 szt wraz z centralą monitorującą oraz  z monitorem hemodynamicznym do nieinwazyjnegoi pomiaru rzutu serca – 1 szt z kartami identyfikacyjnymi pacjenta.

Zamawiający dopuszcza  również sprzęt fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019 roku.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną cześć SIWZ, podczas sporządzania ofert.

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Zmiana terminów:

Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalmyslenice nie później niż do dnia  15.03.2019 r. do godziny 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi w biurze Zamawiającego (budynek administracyjny – Dział Zamówień Publicznych i Umów), dnia  15.03.2019 r. o godzinie 13.10

Podpis........................................

Zamieszczono na stronie internetowej ……………………………………………......................... .