## Arkusz2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa probówek i innych akcesoriów do zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi
PAKIET NR 1- Probówki do zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi
PAKIET NR 2- Mikroprobówki do zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi
2. Dla aparatu wymaga się:
2.1. Zgłoszenia / wpis do rejestru wyrobów oznaczonych CE, dla których wystawiono deklarację zgodności lub kopie powiadomień
Prezesa UR o wprowadzeniu wyrobu do obrotu w myśl art.105 ustawy o wyrobach medycznych

## PAKIET 1 SPECYFIKACJA TECHNICZN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 1 - Probówki do zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi KOD 33141300-3
Lp. | Parametry wymagane( graniczne) | warunki wymagane TAK/NIE
1 | Technika pobierania - system próżniowy, próżnia kalibrowana na etepie produkcji.
2 | Wysoka jakość systemu zarządzania jakością, potwierdzona certyfikatem ISO 9001 lub równoważnym- dostarczyć na wezwanie Zamawiającego - drugi etap.
3 | Probówki wytworzone zgodnie z ISO 6710-kod barwny
4 | System posiada deklarację zgodności CE dla każdego elementu systemu- dostarczyć na wezwanie Zamawiającego - drugi etap.
5 | Wszystkie probówki wykonane z tworzywa sztucznego. Do koagulologii zamawiający wymaga probówek o konstrukcji podwójej ścianki lub probówka w probówce.
6 | Standardowy rozmiar probówek: 13 x 75 mm, 13 x 100 mm
7 | Możliwość powtórnego użycia probówek bez utraty próżni - korki w probówkach utrzymują próżnię i zapewniają możliwość " dobrania " krwi przy kolejnym przekłuciu
8 | Termin ważności dla igieł i probówek nie krótszy niż 7 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. Data ważności nie ulega skróceniu po otwarciu najmniejszego opakowania handlowego.
9 | Wszystkie elementy, które wymagają daty ważności muszą posiadać oznaczenie numeru serii i daty ważności na opakowaniu jednostkowym lub na indywidualnej etykiecie. Na etykietach probówek wskaźnik pobrania.
10 | Na każdym pojedyńczym uchwycie jednorazowym umieszczona nazwa oferowanego systemu lub logo producenta
11 | Wszystkie elementy systemu muszą być wzajemnie dopasowane, współpracować ze sobą w sposób bezawaryjny i zapewnić aby proces pobierania materiału biologicznego był w 100% bezpieczny. Należy podać czy oferowane elementy pochodzą od jednego producenta, czy od różnych producentów. W przypadku jeśli oferowane elementy systemu próżniowego pochodza od różnych producentów należy przedstawić oświadczenie producentów oferowanych elementów o wzajemnej kompatybilności - dostarczyć na wezwanie Zamawiającego w drugim etapie.
12 | Probówki pakowane w ten sposób, że opakowania umożliwiają przechowywanie ich w pozycji pionowej.
13 | Zabezpieczenia przeciwzakłuciowe wymagane dla wszystkich rodzajów igieł systemowych zgodne z dyrektywą unijną 2010/32/UE
14 | Wszystkie elementy systemu, przy których prawidłowym użyciu dochodzi do kontaktu z krwią pacjenta lub może wystąpić przepływ wsteczny, muszą posiadać oznaczenie sterylności na opakowaniu jednostkowym lub na indywidualnej etykiecie. Wszystkie probówki systemu zamkniętego finalnie sterylizowane, czyste sterylnie SAL≥10-6
15 | Czas wykrzepiania, w probówkach do uzyskania surowicy z przyspieszaczem wykrzepiania, do 30min- potwierdzone oświadczeniem producenta- dostarczyć na wezwanie Zamawiającego- drugi etap.
16 | Oferent przeprowadzi u Zamawiającego praktyczne, bezpłatne szkolenie całego personelu ( techników analityki medycznej i pielęgniarki na oddziałach ) zajmującego się pobraniem i przygotowaniem próbek do badań w zakresie zasad bezpiecznego użytkowania systemu, w ciągu 3 tygodni od dnia podpisania umowy wg harmonogramu zamawiającego
Uwaga: Parametry graniczne stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wymóg jest następujący- wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

## PAKIET 2 SPECYFIKACJA TECHNICZN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Pakiet nr 2- Mikroprobówki do zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi KOD 33141300-3
Lp. | Parametry wymagane ( graniczne) | warunki wymagane TAK/NIE
1 | Mikroprobówki wyposażone w przekłuwalne korki
2 | Termin ważności mikroprobówek nie krótszy niż 7 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. Data ważności nie ulega skróceniu po otwarciu najmniejszego opakowanmia handlowego.
3 | Mikroprobówki pakowane w ten sposób, że opakowania umożliwiają przechowywanie ich w pozycji pionowej.
4 | Mikroprobówki wykonane z tworzywa sztucznego.
5 | Etykiety mikroprobówek zawierają wskaźnik pobrania, oznaczenie numeru serii i data ważności.
6 | Czas wykrzepiania, w mikroprobówkach do uzyskania surowicy z przyspieszaczem wykrzepiania, do 30 min - potwierdzone oświadczeniem producenta- dostarczyć na wezwanie Zamawiającego - drugi etap.
7 | Probówki transportowe kompatybilne z mikroprobówkami.
Uwaga: Parametry graniczne stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wymóg jest następujący- wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

## PAKIET 1 FORMULARZ CENOWY
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1 - Probówki do zamkniętego systemu pobierania krwi
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - warunki wymagane | Całkowita ilość zamawiana | Wielkość opakowania handlowego | Ilość sztuk | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość op./3 lata | Cena jednego opak. netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość netto/3 lata | Wartość brutto/3 lata
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12
1 | Probówka do morfologii - probówka na 2,0 ml krwi, do analizatora hematologicznego Sysmex 1800I z podajnikiem, z fioletowym korkiem, zawierająca rozpylony roztwór K3EDTA, z miejscem do naklejania kodu kreskowego | 250000 |  | 80
2 | Probówka do morfologii - probówka na 1,0 ml krwi, do analizatora hematologicznego Sysmex 1800I z podajnikiem, z fioletowym korkiem, zawierająca rozpylony roztwór K3EDTA, z miejscem do naklejania kodu kreskowego | 50000
3 | Probówka do koaguologii - probówka na 1,8 - 2,0 ml krwi, z korkiem niebieskim, zawierająca 3,2 % roztwór cytrynianu sodowego z miejscem do naklejania kodu kreskowego . | 120000
4 | Probówka do manualnej analizy OB - probówka na 1,6 - 2,0 ml krwi, z korkiem czarnym, zawierająca 3,2% roztwór cytrynianu sodowego, z miejscem do naklejania kodu kreskowego. | 33500
5 | Rurka do OB. | 33500
6 | Probówka do oznaczeń poziomu glukozy na 2 ml - probówka o pojemności 2,0 ml ( 13 x 75 ) z korkiem popielatym, zawierająca NaF i K3EDTA, z miejscem do naklejania kodu kreskowego. | 4500
7 | Probówka do otrzymania surowicy, o pojemności 6,0 ml (13 x 100 ) z korkiem czerwonym, zawierająca przyspieszacz wykrzepiania krwi z miejscem do naklejania kodu kreskowego. | 365000
8 | Probówka do otrzymania surowicy o pojemności 2,0 ml (13 x 75 ) z korkiem czerwonym, zawierająca przyspieszacz do wykrzepiania krwi z miejscem do naklejania kodu kreskowego. | 41000
9 | Probówka do otrzymaina osocza, o pojemności 1,0 ml (13x75) z korkiem zielonym, zawierająca heparynę litową z miejscem do naklejania kodu kreskowego. | 800
10 | Sterylna igła systemowa: 0,7 Opakowanie nie większe niż 100 szt | 10000
11 | Sterylna igła systemowa: 0,8 Opakowanie nie większe niż 100 szt | 203000
12 | Sterylna igła systemowa: 0,9 Opakowanie nie większe niż 100 szt | 21000
13 | Sterylna igła systemowa przeziernikowa 0,8 stwierdzająca obecność w żyle jeszcze przed podłączeniem probówki. Opakowanie nie większe niż 100 szt. | 67000
14 | Igła systemowa przeziernikowa 0,8 stwierdzająca obecność w żyle jeszcze przed podłączeniem probówki, połączona fabrycznie z uchwytem ,pakowana pojedyńczo, całość posiadająca zabezpieczenie przeciwzakłuciowe, całość sterylna | 10000
15 | Igła systemowa przeziernikowa 0,7 stwierdzająca obecność w żyle jeszcze przed podłączeniem probówki, połączona fabrycznie z uchwytem ,pakowana pojedyńczo, całość posiadająca zabezpieczenie przeciwzakłuciowe, całość sterylna | 10000
16 | Sterylna igła motylkowa 0,8 z zabezpieczeniem przeciw zakłuciu z drenem do 19cm, pakowana pojedyńczo, komplet sterylny z luer adapterem i fabrycznie połączona uchwytem, gotowy do użycia po rozpakowaniu, bez żadnych czynności montażowych. | 50000
17 | Uchwyt jednorazowy z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym igły po pobraniu do igieł systemowych łączący się z igłą systemów połączeniem gwintowym. | 290000
18 | Adapter luer sterylny, pakowany pojedyńczo, łączacy system zamknięty z systemem otwartym obecnym w szpitalu | 40000
19 | Staza wielokrotnego użytku z przyciskiem zwalniającym i rozliźniającym | 670
20 | Lejek lub kapilara do pozycji 19
Razem

## PAKIET 2 FORMULARZ CENOWY
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2 - Mikroprobówki do zamkniętego systemu pobierania krwi
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - warunki wymagane | Całkowita ilość zamawiana | Jednostka miary | Ilość sztuk | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość op./3 lata | Cena jednego opak. netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT | Wartość netto/3 lata | Wartość brutto/3 lata
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12
1 | Mikroprobowka do morfologii 250-500ul, zawierająca rozpylony roztwór K3 EDTA. Opakowania max. 100 szt. | 15000
2 | Mikroprobówka do biochemii 500-100ul , zawierająca rozpylony przyspieszacz wykrzepiania . Opakowania max. 100 szt. | 1600
3 | Mikroprobówka do koagulogii 1ml, zawierająca cytrynian sodowy 3,2%. Opakowania max. 100 szt. | 1600
4 | Probówka transportowa do mikroprobówek | 1600
20 | Lejek lub kapilara do pozycji 19
Razem

## PAKIET 1 PARAMETRY OCENIANE
Załącznik nr 1C
Pakiet nr 1 -Parametry oceny dla próżniowego systemu pobierania krwi
Lp. | Parametry oceniane | OCENA TAK 10 pkt. NIE 0 pkt.
1 | Wszystkie probówki z zamknięciami gwintowanymi zakręcanymi, umożliwiającymi ich wielokrotne zamykanie i otwieranie elimnując efekt aerozolu.
2 | Probówki i uchwyty jednorazowe do igieł pakowane max po 50 sztuk
3 | Wszystkie elementy próżniowego systemu zamkniętego pochodzą od jednego producenta
4 | Igła motylkowa z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym , fabrycznie połączona z uchwytem, z drenem do 12 cm
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do przedłożenia próbek oferowanego asortymentu w ilości po 3 sztuki z każdej pozycji, na każdym etapie postępowania, celem oceny zgodności z SIWZ i przyznanych pkt. w kryteriach ocenianych

## PAKIET 2 PARAMETRY OCENIANE
Załącznik nr 1C
Pakiet nr 2- Parametry oceniane oceniane dla mikroprobówek
Lp. | Parametr oceniany | OCENA TAK 40 pkt. NIE 0 pkt.
1 | Mikroprobówki pakowane max po 50 sztuk
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do przedłożenia próbek oferowanego asortymentu w ilości po 3 sztuki z każdej pozycji, na każdy etapie postępowania, celem oceny zgodności z SIWZ i przyznanych pkt. w kryteriach ocenianych