[image: image2.png]Szpitale Pomorskie Podmiot Leczniczy Samorzadu
Sp.z 0.0. Wojewodztwa Pomorskiego




___________________________________________________________________________

znak: D25C/251/N/29-75rj/25

Wejherowo, dnia 04.11.2025 r.
D.25C/250/779/2025
wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY DLA POTRZEB SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O. W LOKALIZACJACH: GDYNIA I WEJHEROWO W RAMACH PROGRAMU „OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ”, znak: D25C/251/N/29-75rj/25, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.
1. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 9

System  kompresji klatki piersiowej

Ad 1. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczone urządzenie ma posiadać i spełniać poniżej wskazane parametry:

- deklarację zgodności normą EN 60601-1 (Medyczne urządzenia elektryczne) w zakresie min.:

- EN 60601-1-2:2015 Zakłócenia elektromagnetyczne

- EN 60601-1-8/A1:2013 Wymagania ogólne, badania i wytyczne dotyczące systemów alarmowych w medycznych urządzeniach elektrycznych i medycznych systemach elektrycznych

- EN 60601-1-12:2014 Wymagania dotyczące medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych przeznaczonych do stosowania w środowisku ratownictwa medycznego
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
2. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 22

System  kompresji klatki piersiowej

Ad 1. Prosimy o potwierdzenie, że dostarczone urządzenie ma posiadać i spełniać poniżej wskazane parametry:

- deklarację zgodności normą EN 60601-1 (Medyczne urządzenia elektryczne) w zakresie min.:

- EN 60601-1-2:2015 Zakłócenia elektromagnetyczne

- EN 60601-1-8/A1:2013 Wymagania ogólne, badania i wytyczne dotyczące systemów alarmowych w medycznych urządzeniach elektrycznych i medycznych systemach elektrycznych

- EN 60601-1-12:2014 Wymagania dotyczące medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych przeznaczonych do stosowania w środowisku ratownictwa medycznego
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

3. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 9

System  kompresji klatki piersiowej

Ad 5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości urządzenie do kompresji klatki piersiowej urządzenie fabrycznie nowe, o następujących parametrach techniczno-użytkowych:

opcje ustawień głębokość ucisku w zakresie 40mm do 53mm ±2 m,  z zachowaniem pozostałych parametrów.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza urządzenie do kompresji klatki piersiowej o opcjach ustawień głębokości ucisku w zakresie 40mm do 53mm ±2 m, przy spełnieniu pozostałych wymagań określonych w SWZ.
4. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 9

System  kompresji klatki piersiowej

Ad 8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości urządzenie do kompresji klatki piersiowej urządzenie fabrycznie nowe, o następujących parametrach techniczno-użytkowych:

możliwość wykonania zabiegu defibrylacji za pomocą manualnych łyżek defibrylacyjnych oraz odbarczenia odmy bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta
Odpowiedź Zamawiającego:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu 9 pkt 8, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonywanie zabiegu defibrylacji za pomocą manualnych łyżek defibrylacyjnych i odbarczania odmy bez konieczności zdejmowania urządzenia”.
5. Zapytanie Wykonawcy:
ZADANIE 9

System  kompresji klatki piersiowej

Ad 12. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości urządzenie do kompresji klatki piersiowej urządzenie fabrycznie nowe, o następujących parametrach techniczno-użytkowych:

waga urządzenia z akcesoriami i torbą lub plecakiem do 12 kg, z zachowaniem wymaganego wyposażenia uzupełniającego dla opisu przedmiotu zamówienia w pkt.16. 

Odpowiedź Zamawiającego:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu 9 pkt 12, który otrzymuje brzmienie:

„Waga urządzenia z akcesoriami i torbą lub plecakiem do 12 kg”.
6. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 9

System  kompresji klatki piersiowej

Ad 17. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w dwa paski do mocowania rąk pacjenta czy też dwa komplety pasków do mocowania rąk pacjenta.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ wymaga aby urządzenie było wyposażone w 2 komplety pasów do mocowania rąk pacjenta. 
7. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 9

System  kompresji klatki piersiowej

Ad 2.Czy Zamawiający będzie wymagał aby urządzenie do kompresji klatki piersiowej posiadało udokumentowane recenzowane opublikowane badania dotyczące zastosowania w rzeczywistych warunkach klinicznych ( u pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia) w ilości co najmniej 250 jako dowody kliniczne i dane użyteczności systemu urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Dowody z zastosowań klinicznych zapewniają bezpieczeństwo i skuteczność, niezawodność oraz krótki czas przygotowania do użycia.  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga.

8. Zapytanie Wykonawcy:
ZADANIE 9

System  kompresji klatki piersiowej

Ad 18. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazał, że aparat do zewnętrznego masażu serca powinien posiadać podkładkę pod plecy pacjenta. Czy Zamawiający wymaga,  aby urządzenie do zewnętrznego masażu serca posiadało podkładkę/deskę pod plecy pacjenta i była przepuszczalna dla promieni RTG? Taka funkcjonalność jest wykorzystywana w pracowni kardiologii inwazyjnej i umożliwia wykonanie angiografii/angioplastyki.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga aby podkładka pod plecy pacjenta była przepuszczalna dla promieni RTG ale dopuszcza takie rozwiązanie.
9. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 9

System  kompresji klatki piersiowej

Ad 18. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazał, że aparat do zewnętrznego masażu serca powinien posiadać podkładkę pod plecy pacjenta. Czy Zamawiający wymaga by urządzenie do zewnętrznego masażu serca posiadało podkładkę/deskę pod plecy pacjenta z elementami uchwytu oraz możliwością podnoszenia i transportu pacjenta bez konsekwencji wypięcia lub odłączenia od ramion aparatu co wpływa na bezpieczeństwo, niezawodność oraz krótki czas przygotowania do użycia.  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
10. Zapytanie Wykonawcy:

dot. pakietu nr 6:

Ile parawanów zamawiający wymaga?  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż w zadaniu 6 wymaga dostarczenia wraz z 14 pompami objętościowymi 3 parawanów o parametrach określonych w SWZ.
11. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych do poziomu w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
12. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 9 ust. 1:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych : 

1) w wysokości 0,3 % ceny brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie wyposażenia wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji wyposażenia po: usunięciu wad lub dostarczenia towaru niewadliwego, 

2) w przypadku przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa w § 8 ust. 9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto wadliwej części przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % niezrealizowanej ceny brutto określonej w § 2 ust. 1;

4) w wysokości 0,25 % ceny brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego ze wyposażenia medycznego (jak też niewykonywania przeglądów okresowych i testów akceptacyjnych lub braku aktualizacji oprogramowania) po wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu na wykonanie zobowiązań - z możliwością zlecenia naprawy lub wymiany (wykonania przeglądów okresowych i testów adaptacyjnych) na koszt Wykonawcy osobie trzeciej – kara umowna może być naliczona za każdy taki przypadek odrębnie,  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie, modyfikuje zapisy § 9 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych : 

1) w wysokości 0,3 % ceny brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w §2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki realizacji umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; Za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia uważa się także dostarczenie sprzętu wadliwego – do czasu rozpoczęcia eksploatacji sprzętu po: usunięciu wad lub dostarczenia towaru niewadliwego;

2) w przypadku przekroczenia czasu naprawy, o którym mowa w § 8 ust. 9 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (lub w sytuacji nie zapewnienia elementu przedmiotu umowy zastępczego zgodnie z §8 ust. 10 umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto naprawianego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w § 2 ust. 1;

4) w wysokości 0,5 % ceny brutto przedmiotu umowy, którego dotyczą niewykonane czynności, w przypadku rażącego niewykonywania obowiązków umownych przez Wykonawcę powodującego niemożliwość korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu medycznego (jak też niewykonywania przeglądów okresowych i testów akceptacyjnych lub braku aktualizacji oprogramowania) po wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu na wykonanie zobowiązań - z możliwością zlecenia naprawy lub wymiany (wykonania przeglądów okresowych i testów adaptacyjnych) na koszt Wykonawcy osobie trzeciej – kara umowna może być naliczona za każdy taki przypadek odrębnie,

Powyższe kary umowne są od siebie niezależne. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć  50 % łącznej wartością przedmiotu umowy.”
13. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę zapisów dot. § 8 ust.6:
6.W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, wliczonych w wynagrodzenie Wykonawcy, obowiązkowych przeglądów serwisowych – technicznych sprzętu z częstotliwością wymaganą przez producenta (jednak nie rzadziej niż 1/2 lata - w nawiązaniu do Ustawy o wyrobach medycznych). Części, materiały zużywalne, zalecane przez producenta do wymiany podczas przeglądów okresowych oraz konieczność transportu sprzętu do siedziby firmy wliczone są w wynagrodzenie Wykonawcy.  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę zapisów dot. § 8 ust.9:
9. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej elementu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do reakcji serwisu w dni robocze od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w terminie min. 48 godz. liczonych od kontaktu telefonicznego z użytkownikiem w celu określenia zakresu usterki i ustalenia dalszego toku postępowania oraz zakończyć naprawę nie później niż w ciągu 5 dni od dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy, a w przypadku awarii wymagających napraw poza Polską lub sprowadzenia części zamiennych spoza Polski  w ciągu 10 dni roboczych od dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
15. Zapytanie Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę zapisów dot. § 8 ust.10:
10. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego elementu przedmiotu umowy. Zastępczy element przedmiotu umowy musi charakteryzować się takimi samymi parametrami jak element naprawiany. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zastępczego elementu przedmiotu umowy o parametrach lepszych od pierwotnie oferowanych z zastrzeżeniem, że Wykonawca przeprowadzi odpowiednie szkolenie personelu w zakresie obsługi i użytkowania. Przy spełnieniu powyższego Zamawiający odstąpi od naliczenia kary określonej w § 9 ust. 1 pkt. 2) umowy.  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 15 - Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

dotyczy pkt 7 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych w którym miejsce na butlę znajduje się w podwoziu zamiast pionowego uchwytu na butlę z tlenem w narożnikach?  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
17. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 15 - Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

dotyczy pkt 10 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka wyposażony w ergonomiczne składane rączki zlokalizowane od strony głowy pacjenta – rączki składane poniżej poziomu materaca, bez zabezpieczeń, możliwość złożenia rączki jedną ręką. Oraz demontowany metalowy pałąk od strony nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej)?  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
18. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 15 - Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

dotyczy pkt 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, obsługiwany dźwigniami usytuowanymi w każdym narożniku wózka. Dźwignia nożna trójpozycyjna – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
19. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 15 - Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

dotyczy pkt 15. Czy Zamawiający uzna parametr za spełniony jeśli wykonawca zaoferuje barierkę boczną aluminiową, składaną na ramę leża. Barierka z gładką wyprofilowaną szczytową powierzchnią łatwą w jej pochwyceniu w celu pchania/ciągnięcia wózka?  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
20. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 15 - Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

dotyczy pkt 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego regulacja segmentu pleców jest wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0°-62°?  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
21. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 15 - Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

dotyczy pkt 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych, którego regulacja segmentu pleców jest wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0°-84°?  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
22. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 15 - Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

dotyczy pkt 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w szpitalny materac antystatyczny pianowy w pokrowcu typu skaj (wodoodpornym, zmywalnym, nieprzepuszczającym płynów), o grubości 10 cm, który jest mocowany pasami żeby uniemożliwić samoczynne przesuwanie na leżu?  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
23. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 15 - Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

dotyczy pkt 24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia chorych o całkowitej szerokości z opuszczonymi barierkami 84cm?  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
24. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 15 - Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

dotyczy pkt 25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka o całkowitej szerokości z podniesionymi barierkami 84cm?  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
25. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 15 - Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

dotyczy pkt 26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózka, którego wymiary leża wynoszą: długość 199 cm x szerokość 59,5 cm zamiast wymaganych dł. min. 193 cm x szer. min. 62 cm?  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
26. Zapytanie Wykonawcy:

ZADANIE 15 - Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

dotyczy pkt 27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w wieszak kroplówki teleskopowy, metalowy, dwu częściowy z regulacją wysokości. Wieszak z min. 2 hakami, i obciążeniem stojaka 15 kg. Wieszak który można zamontować w razie potrzeby w każdym z narożników wózka?  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
27. Zapytanie Wykonawcy:

do zadania nr 2, pkt. 12:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu i uzna za równoważny wysokiej klasy respirator transportowy który realizuje funkcją wymaganą w tym punkcie poprzez wentylację ciśnieniowokontrolowaną z gwarantowaną objętością, co kliniczne spełnia wymagania tego parametru?  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
28. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy – wzór umowy

§9 – Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 20% ?  

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
29. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy; System kompresji klatki piersiowej

Czy Zamawiający dopuści system kompresji klatki piersiowej z funkcją bezprzewodowej nieautomatycznej transmisji danych bez możliwości konfiguracji adresów e-mail: bezprzewodowa transmisja danych raportu z RKO do np. telefonu komórkowego/tabletu z poziomu dedykowanej aplikacji, która umożliwia również eksport zdarzeń jaki i wykresów, oraz podsumowań z RKO do wyboru przez użytkownika w formacie PDF?

Aplikacja ta jest całkowicie bezpłatna, nie wymaga opłacania licencji czy subskrypcji i może być obsługiwana przez dowolną liczbę urządzeń, daje także możliwość przeglądania zdarzeń aktualnych jak i przeszłych z informacjami o datach, stopniu naładowania akumulatorów, głębokości ucisku, trybie pracy, czasu przerwy w RKO, zdarzeniach oraz możliwość przeglądania wykresów z RKO.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
30. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy; System kompresji klatki piersiowej

Czy Zamawiający wymaga urządzenia posiadającego 2 porty na akumulator wewnętrzny, tak aby oba dostarczane wraz z urządzeniem akumulatory były jednocześnie wpięte w urządzenie i pozwalały na ciągłość pracy bez konieczności ich przepinania nawet gdy jeden z nich ulegnie rozładowaniu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
31. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy; Kardiomonitor transportowy.
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane kardiomonitory transportowe posiadały możliwość dwukierunkowej obsługi kardiomonitorów z poziomu dowolnego komputera PC z systemem MS Windows np. do przyszłej rozbudowy o komputer medyczny typu all-in-one z systemem montażowym VESA 75/100?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga.
32. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy; Kardiomonitor transportowy.
Czy Zamawiający wymaga zamontowania kardiomonitorów do posiadanych np. ramion montażowych lub wózków czy wymaga dostarczenia niezależnego systemu montażu w celu zamocowania stacji dokującej?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga.

33. Zapytanie Wykonawcy:

pakiet nr 10 skaner żył

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników w trybie on-line?

Urządzenie jest bardzo proste i intuicyjne, posiada menu w języku polskim. Szkolenie w siedzibie wpływa bezpośrednio na wzrost ceny urządzenia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników w trybie on-line.
34. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt. 
Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji wózka wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo opartej na 2 kolumnach cylindrycznych z gumowymi osłonami o gładkich powierzchniach, łatwych do dezynfekcji (jak na zdjęciu poniżej)? 

[image: image1.emf]
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

35. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt.

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego platformę leża podzieloną na 2 segmenty wykonane z płyt HPL – zaokrąglonych, łatwych do dezynfekcji, odpornych na działanie środków chemicznych i uszkodzeń? Płyty HPL są bardzo trwałe, charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, takie jak ścieranie, uderzenia i zarysowania, są również odporne na działanie wilgoci, wody, pary wodnej oraz różnych związków chemicznych, ponadto są łatwe w utrzymaniu czystości i odporne na działanie wysokich i niskich temperatur. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
36. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt.

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podwozia zabudowanego pokrywą z udźwigiem do 25 kg? Oferowany parametr różni się nieznacznie od wymaganego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

37. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt.

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w piąte koło kierunkowe o średnicy 125 mm tylko z funkcją jazdy kierunkowej realizowaną poprzez dociśnięcie koła do podłoża? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wymagane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
38. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt.

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego hydrauliczną regulację wysokości leża dostępną z obu stron wózka za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od 60 cm (± 1 cm) do 92 cm (± 1 cm)? Oferowany zakres jest zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
39. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt.

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół co do obrotu wokół osi i toczenia z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców (czerwony) i braku blokady (czarny); osobna dźwignia od strony nóg pacjenta do uruchomienia jazdy kierunkowej (5-tego koła) w celu szybkiego dostępu do funkcji podczas przemieszczania się z pacjentem? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wymagane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
40. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt.

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego centralny system blokowania kół obsługiwany z dwóch stron wózka dźwignią nożną dostępną przy każdym kole, dźwignia dwupozycyjna – jazda swobodna, hamulec; osobna dźwignia od strony nóg pacjenta do uruchomienia jazdy kierunkowej (5-tego koła) w celu szybkiego dostępu do funkcji podczas przemieszczania się z pacjentem? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wymagane przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
41. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt.

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w barierki boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo oraz stali nierdzewnej, składane wzdłuż ramy leża (nie chowane pod leże)? 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
42. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt.

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego na końcach / szczytach od strony głowy i nóg zewnętrzne elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem, które mogą służyć jako dodatkowe uchwyty do pchania/ciągnięcia wózka? 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
43. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt.

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga regulowanych hydraulicznie w zakresie 20o (+/- 2o) przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wymaganego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
44. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt.

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego haczyki na worki urologiczne z obu dłuższych stron leża? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z opisanym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

45. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt.

Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca piankowego w pokrowcu z poliestru i poliuretanu, o grubości 10 cm, mocowanego na rzepy? 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

46. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt.

Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej wózka 2143 mm (+/- 10 mm)? Oferowany parametr różni się nieznacznie od zakresu tolerancji podanego przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

47. Zapytanie Wykonawcy:
Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt.

Czy (w pkt. 24 i 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej wózka zarówno z opuszczonymi jak i podniesionymi barierkami 778 mm (+/- 10 mm). W oferowanym wózku szerokość całkowita jest stała – nie ma znaczenia czy barierki będą opuszczone czy podniesione. 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

48. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt.

Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża o długości 188 cm (+/- 1 cm) i szerokości 61 cm (+/- 1 cm)? 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
49. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy: zadanie 15 – Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej w ilości 7 szt.
Czy (w pkt. 27) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w teleskopowy, wykonany ze stali nierdzewnej wieszak infuzyjny, 3-częściowy, składany wszerz leża, z regulacją wysokości i 2 hakami, montaż stały, obciążenie 4 kg? 

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
50. Zapytanie Wykonawcy:

Ad. 5

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści kardiomonitor/moduł transportowy wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej 5,5 cala? Jest to niewielka różnica względem wymaganej wielkości 6 cali
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza ekran LCD o przekątnej 5,5 cala.
51. Zapytanie Wykonawcy:

Ad. 6

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści kardiomonitor/moduł transportowy ze wskaźnikiem i diodą naładowania akumulatora na ekranie monitora, co ułatwi użytkownikowi weryfikację faktycznego stanu akumulatora?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
52. Zapytanie Wykonawcy:

Ad. 8

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści kardiomonitor/moduł transportowy z możliwością wyświetlania jednocześnie wartości liczbowych i min. 4 krzywych dynamicznych ( bez możliwości rozbudowy do 5) na wbudowanym ekranie LCD TFT oraz dotykowy w technologii pojemnościowej (lub w wyższej technologii) bez technologii minimalizującej ryzyko przenoszenia infekcji?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
53. Zapytanie Wykonawcy:

Ad. 10

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści kardiomonitor z jednoczesnym wyświetleniem zapisu EKG 12 odprowadzeń z 6 oraz 10 elektrod oraz z wyświetlaniem graficznego odcinka ST w której wysokość paska wskazuje wartość ST odpowiadającego odprowadzenia ST. Kolor paska wskazuje stan alarmu ST?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
54. Zapytanie Wykonawcy:

Ad. 11

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem SpO2 w technologii producenta kardiomonitora z możliwością stosowania czujników Nellcor?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
55. Zapytanie Wykonawcy:

Ad. 12

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści kardiomonitor bez wyspecyfikowanego typowego czasu pomiaru NIBP? Czas pomiaru NIBP zależy od stanu fizjologicznego pacjenta
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
56. Zapytanie Wykonawcy:

Ad. 16

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści kardiomonitor/moduł transportowy z możliwością zapamiętywania zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami 3 krzywych dynamicznych
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
57. Zapytanie Wykonawcy:

Ad. 19

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści kardiomonitor/moduł transportowy z graficzną prezentacją trendów w postaci krzywych oraz danych dotyczących alarmów? Funkcja umożliwia czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z ustawionymi granicami alarmowymi np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
58. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8
dotyczy pozycji „ Urządzenie przenośne o wadze maks. 7 kg z akumulatorem i papierem,”

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, celem zwiększenia konkurencyjności zapytania, defibrylator o kompletnej wadze ok 7,5 kg, umożliwiający pracę jako urządzenie kompaktowe oraz jako urządzenie modułowe. W tym drugim wariancie istnieje możliwość rozłożenia ciężaru poszczególnych modułów ( każdy waży poniżej 3 kg) na członków zespołu. Każdy otrzymuje jeden wyposażony w samodzielny system zasilania moduł umożliwiający: obsługę urządzenia, monitorowanie parametrów pacjenta oraz defibrylację. Oferowane przez nas rozwiązanie może, w znaczący sposób ułatwić pracę załodze po przez bezprzewodową komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
59. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8
dotyczy pozycji „ Defibrylacja manualna: dwufazowy, stałoczasowy impuls defibrylacyjny,

regulacja energii w zakresie min. 1 - 200 J”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3 umożliwiającego defibrylację asynchroniczną oraz synchroniczną w zakresie energii od 2 do 200 J przy zaoferowaniu 43 poziomów energii, przy zastosowaniu kondensatorów generujących wyższe napięcie, oraz zakresie pomiaru impedancji 15 Ω do 600 Ω co pozwala na osiągnięcie tego samo efektu klinicznego przy użyciu niższych energii.

Pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi nie dostarczamy energii o wartości 1 J.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
60. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8
dotyczy pozycji „ Programowanie ustawień energii dla 1, 2 i 3 wyładowania w zakresie min. 1 – 200J dla dorosłych i dzieci”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenia Corpuls 3, który wykorzystuje stały protokół defibrylacji ( brak eskalacji energii kolejnych wyładowań) w przypadku defibrylacji osób dorosłych w zakresie energii od 2 do 200 J.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
61. Zapytanie Wykonawcy:
Dotyczy Zadania 8
dotyczy pozycji „ Min. 5 dostępnych poziomów wzmocnienia sygnału EKG w zakresie min. 0,125- 3,0 cm/mV” 

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie defibrylatora oferującego wzmocnienie sygnału EKG na poziomach 0,25x, 0,5x, 1x, 2x oraz tryb auto, który dostosowuje wielkość krzywej EKG tak by zapis EKG o największej amplitudzie zajmował 50% miejsca dostępnego na ekranie ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
62. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8
dotyczy pozycji „ Pomiar częstości oddechów przy pomocy elektrod EKG. Wyświetlanie wartości liczbowej częstości oddechów oraz krzywej impedancji”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3 dokonującego pomiaru ilości oddechów z poziomu modułu kapnografii oraz z poziomu modułu SpO2, przy wykorzystaniu czujnika do monitorowania SpO2 jako rozwiązania równoważnego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
63. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8
dotyczy pozycji „ Zakres pomiaru częstości oddechów min. 2-150 odd./min”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenie dokonującego pomiaru oddechów metodą kapnografii w zakresie od 3 do 150 odd. Min oraz metodą oksymetryczną w zakresie od 0 do 120 odd/ min.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
64. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8
dotyczy pozycji „ Częstość stymulacji regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3 dokonującego nieinwazyjnej stymulacji w tryba fix oraz demand w zakresie od 30 do 150 imp/ min oraz w trybie overdrive od 30 do 300 imp/ min. Pragniemy zwrócić uwagę, że stymulacja pacjenta z bradykardią do wartości 150 ud/ min jest już wartością bardzo dużą i według naszej wiedzy nie ma uzasadnionego medycznego powodu by przekraczać tą wartość.

W związku z powyższym wnosimy o wyrażenie zgodny na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3 jako produktu równoważnego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
65. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8
dotyczy pozycji „ Możliwość transferu danych/raportów do urządzenia zewnętrznego przez zewnętrzny nośnik danych (USB)”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie urządzenie dokonującego transferu danych za pomocą montowanej w urządzenie karty pamięci CF ( compact Flash) do wbudowanego czytnika kart.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
66. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 8
dotyczy pozycji "Zapis w pamięci wewnętrznej wyników autotestów, z podaniem daty i godziny testu”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie defibrylatora wykorzystującego pamięć w postaci karty CF ( Compact Flash) o pojemności 2 GB instalowaną wewnątrz urządzenie za pomocą wbudowanego w urządzenie czytnika kart CF ( Compact Flash)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
67. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 9
dotyczy pozycji „ Wspomaganie odprężenia klatki piersiowej np. poprzez ssawkę,”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Corpuls CPR, który jako elementy bezpośredniego kontaktu wykorzystuje wielorazowe nakładki (dostępne w dwóch rozmiarach w zależności od wysokości klatki piersiowej pacjenta) na tłok odpowiedzialny za prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej.

Opisane przez Zamawiającego rozwiązanie wskazuje na rozwiązanie firmy Stryker- urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej Lucas 3.1, którego wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski jest firma Stryker Polska.

Pragniemy zwrócić uwagę, że wytyczne ani żadne inne wiarygodne badania nie wskazują na większą skuteczność rozwiązań wyposażonych w ssawkę.

Dodatkowo dwa badania ukazują, że stosowanie aktywnej dekompresji nie powinno być rutynowo wybieraną formą terapii zgodnie z poniższymi badaniami:

- Goto Y, Maeda T, Goto YN. Termination-of-resuscitation rule for emergency department physicians treating out-of-hospital cardiac arrest patients: an ob- servational cohort study. Crit Care 2013;17:R235.

- McCullough PA, Thompson RJ, Tobin KJ, Kahn JK, O’Neill WW. Validation of a decision support tool for the evaluation of cardiac arrest victims. Clin Car- diol 1998;21:195–200.

Proponowane przez nas rozwiązanie może dodatkowo znacząco obniżyć koszty eksploatacji urządzenia poprzez zastosowanie elementów wielorazowego użycia- każda z oferowanych przez nas nakładek pozwala na wykonanie wielu resuscytacji bez potrzeby ich każdorazowego wymieniania po użyciu. Oferowane nakładki mogą być dezynfekowane za pomocą preparatów na bazie alkoholu co znacząco ułatwia obsługę urządzenia.

W związku z powyższym wnosimy o wyrażenie zgody i uznanie rozwiązania Corpuls cpr jako rozwiązania równoważnego.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

68. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 9
dotyczy pozycji „ Funkcja bezprzewodowej automatycznej transmisji danych z wbudowaną pamięcią, raportowanie parametrów z przeprowadzonej resuscytacji,”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie urządzenie oraz przyznanie mu dodatkowych punktów w powyższym parametrze w przypadku, gdy urządzenie dokonuje opisanych przez Zamawiającego czynności, lecz pamięci znajdującej się wewnątrz urządzenia a nie jak to opisał zamawiający z wbudowanej pamięci urządzenia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
69. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 9
dotyczy pozycji „ Raportowane dane z przeprowadzonej resuscytacji przesyłane bezpośrednio na skonfigurowane adresy e-mail,”

Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego parametru poprzez system pozwalający na modyfikację wspomnianych parametrów bez konieczności stosowania dotykowego narzędzia ( urządzenia obsługującego technologię WIFI- tablet, telefon, komputer itp.)? Oferowane przez nas rozwiązanie pozwala na modyfikację w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów kompresji klatki piersiowej- tryb pracy urządzenia, głębokość kompresji, częstotliwość kompresji bez konieczności stosowania dotykowych urządzeń. Oferowane przez nas rozwiązanie oferuje ten sam efekt przy braku konieczności stosowanie dodatkowych urządzeń, zmniejszając ryzyko uszkodzenia ich a tym samo zmniejszając pośrednie koszty eksploatacji urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

Pragniemy zwrócić uwagę, że dopuszczenie proponowanego przez nas rozwiązania znaczącą zwiększy konkurencyjność postępowania w myśl ustawy o zamówieniach publicznych.

Pragniemy zwrócić uwagę, że opublikowana specyfikacja uniemożliwia zaoferowanie innego urządzania niż Lucas 3, którego producentem jest firma Stryker. Powyższe stoi w sprzeczności myślą zasad uczciwej konkurencji a tym samym jest niezgodne z ustawą o Zamówieniach publicznych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

70. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 9
dotyczy pozycji „ Podkładka pod plecy – 1 szt.,”

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie urządzenia, które z racji swojej budowy nie wymaga stosowania podkładki stabilizującej pod głowę.

Proponowane przez nas rozwiązanie nie wymaga użycia podkładki stabilizującej pod głowę która podczas użycia u pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa odcinka szyjnego może stanowić dodatkowy element przyczyniający się do urazów wtórnych.

Pragniemy zwrócić uwagę, że opublikowana specyfikacja uniemożliwia zaoferowanie innego urządzania niż Lucas 3, którego producentem jest firma Stryker.

Powyższe stoi w sprzeczności myślą zasad uczciwej konkurencji a tym samym jest niezgodne z ustawą o Zamówieniach publicznych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

71. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Zadania 9
dotyczy pozycji „ Zestaw zapasowych ssawek do urządzenia - 12 szt.,”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgodny na zaoferowanie urządzenia, które wykorzystuje jako elementy bezpośredniego kontaktu, wielorazowe nakładki na tłok.

Takie rozwiazanie pozwoli znacząco na redukcję kosztów eksploatacji urządzenia i jednocześnie sprawi, że postępowanie stanie się bardziej konkurencyjne w myśl ustawy o Zamówieniach publicznych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
72. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 6 Pompa objętościowa
W ramach doprecyzowania, czy Zamawiający wymaga, aby mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn nie wymagało dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
73. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 6 Pompa objętościowa

W ramach doprecyzowania, czy Zamawiający wymaga, aby mocowanie pomp w stacji dokującej nie wymagało odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

74. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 6 Pompa objętościowa

W ramach doprecyzowania, czy Zamawiający wymaga, aby uchwyt do przenoszenia pompy był na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

75. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 6 Pompa objętościowa

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert parawan wyposażony w 3 koła o średnicy 50 mm w obudowie stalowej ocynkowanej, wszystkie z blokadą?

Pozostałe parametry SWZ bez zmian.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
76. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 6 Pompa objętościowa

W ramach doprecyzowania ile sztuk parawanów wymaga Zamawiający w ramach części nr 6?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż w zadaniu 6 wymaga dostarczenia wraz z 14 pompami objętościowymi 3 parawanów o parametrach określonych w SWZ.
77. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 17 Zestaw pomp strzykawkowych - 1. Pompa objętościowa - wymagania ogólne: 

W ramach doprecyzowania, Prosimy zamawiającego o weryfikacją prawdopodobieństwa powstania omyłki pisarskiej: 

jest: „1. Pompa objętościowa - wymagania ogólne” 

powinno być: „1. Pompa strzykawkowa - wymagania ogólne”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, iż w zadaniu 17 w tabeli w Załączniku nr 7 do SWZ doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający modyfikuje zapis, który otrzymuje brzmienie:
„1. Pompa strzykawkowa - wymagania ogólne”

78. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 17 Zestaw pomp strzykawkowych
W ramach doprecyzowania, czy Zamawiający wymaga, aby strzykawki były montowane od czoła pompy?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

79. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 17 Zestaw pomp strzykawkowych
W ramach doprecyzowania, czy Zamawiający wymaga, aby ramię pompy nie wychodziło poza gabaryt obudowy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

80. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 17 Zestaw pomp strzykawkowych
W ramach doprecyzowania, czy Zamawiający wymaga, aby wysokość pompy nie przekraczała 11,5 cm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
81. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 17 Zestaw pomp strzykawkowych
W ramach doprecyzowania, czy Zamawiający nie dopuszcza klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
82. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 17 Zestaw pomp strzykawkowych
W ramach doprecyzowania, Prosimy zamawiającego o weryfikacją prawdopodobieństwa powstania omyłki

pisarskiej:

jest:

„Kran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie:

• nazwa leku,

• koncentracja leku,

• szybkość infuzji,

• informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu

miękkiego dolnego lub górnego,

• podana dawka,

• poziom limitów dla szybkości infuzji,

• czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej,

• kategorii leku wyodrębnionej kolorem,

• stan naładowania akumulatora,

• aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej”

powinno być:

„Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie:

• nazwa leku,

• koncentracja leku,

• szybkość infuzji,

• informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu

miękkiego dolnego lub górnego,

• podana dawka,

• poziom limitów dla szybkości infuzji,

• czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej,

• kategorii leku wyodrębnionej kolorem,

• stan naładowania akumulatora,

• aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, iż w zadaniu 17 w tabeli w Załączniku nr 7 do SWZ doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający modyfikuje zapis punktu 13, który otrzymuje brzmienie:

„Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie:

• nazwa leku,

• koncentracja leku,

• szybkość infuzji,

• informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego,

• podana dawka,

• poziom limitów dla szybkości infuzji,

• czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej,

• kategorii leku wyodrębnionej kolorem,

• stan naładowania akumulatora,

• aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej”
83. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 17 Zestaw pomp strzykawkowych
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie

równoważności ofert:

Zamiast:

„Możliwość komunikacji między dowolnymi, wyposażonymi w tę funkcję pompami umieszczonymi w stacji”

Produktu równoważnego o poniższym parametrze:

„Przewodowa lub bezprzewodowa, dwukierunkowa komunikacja z serwerem programu medycznego

MedimaNet (DS300)”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
84. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 17 Zestaw pomp strzykawkowych
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu:

„Możliwość komunikacji między dowolnymi, wyposażonymi w tę funkcję pompami umieszczonymi w stacji”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
85. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 17 Zestaw pomp strzykawkowych
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ofert parawan wyposażony w 3 koła o średnicy 50 mm w obudowie stalowej ocynkowanej, wszystkie z blokadą?

Pozostałe parametry SWZ bez zmian.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
86. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 17 Zestaw pomp strzykawkowych
W ramach doprecyzowania ile sztuk parawanów wymaga Zamawiający w ramach części nr 17?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyjaśnia, iż w zadaniu 17 wymaga dostarczenia 1 parawanu o parametrach określonych w SWZ.

87. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 11 Ssak elektryczny
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie

równoważności ofert:

Zamiast:

„Podciśnienie max. 0-92 kPa”

Produktu równoważnego o poniższym parametrze:

„Maksymalne podciśnienie: minimum -95 kPa / 713 mmHg”

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
88. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 11 Ssak elektryczny
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie

równoważności ofert:

Zamiast:

„Wymiary urządzenia: szer. 440 mm x wys. 300 mm x głęb. 310 mm. +/- 10 mm”

Produktu równoważnego o poniższym parametrze:

„Wymiary urządzenia bez wózka: wys. x szer. x gł. (model napółkowy - głowa ssaka) 210 x 305 x 375 mm

Wymiary urządzenia z wózkiem jezdnym: wys. x szer. x gł. 985 x 510 x 470 mm ”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
89. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 11 Ssak elektryczny
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie

równoważności ofert:

Zamiast:

„Waga ssaka max. 12 kg”

Produktu równoważnego o poniższym parametrze:

„Waga bez wózka: 9,5 kg (model napółkowy - głowa ssaka)

Waga z wózkiem jezdnym: 16 kg”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
90. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 11 Ssak elektryczny
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie

równoważności ofert:

Zamiast:

„Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej membranowej pompie próżniowej”

Produktu równoważnego o poniższym parametrze:

„Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa (poniżej 105

obrotów / min. przy maksymalnej wydajności).”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
91. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 11 Ssak elektryczny
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie

równoważności ofert:

Zamiast:

„Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych kolorami, mmHg, cmH₂O, bar, kPa”

Produktu równoważnego o poniższym parametrze:

„Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
92. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 11 Ssak elektryczny
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie

równoważności ofert:

Zamiast:

„IP32”

Produktu równoważnego o poniższym parametrze:

„IP21”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
93. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 11 Ssak elektryczny
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie

równoważności ofert:

Zamiast:

„Zbiornik bezpieczeństwa szklany 0,2-0,3L”

Produktu równoważnego o poniższym parametrze:

„ Zbiornik zabezpieczający z PSU o poj. 0,25l z mechanicznym zaworem odcinającym”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
94. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 11 Ssak elektryczny
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie

równoważności ofert:

Zamiast:

„Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie dł.1,5 m”

Produktu równoważnego o poniższym parametrze:

„Ssak wyposażony w dren silikonowy (dren do pacjenta) o długości minimum 2 m ”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
95. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 11 Ssak elektryczny
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie

równoważności ofert:

Zamiast:

„Z możliwością mocowania zbiorników o pojemności od 1l do 4l”

Produktu równoważnego o poniższym parametrze:

„Z możliwością mocowania zbiorników z pokrywami o pojemności od 1l, 2l 3l, 5l oraz pojemnikami do

wkładów jednorazowych o pojemności 1,5l i 2,5l”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
96. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 11 Ssak elektryczny
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie

równoważności ofert:

Zamiast:

„Z możliwością zastosowania jednorazowych worków ma wydzielinę kompatybilnych ze zbiornikami 2l z

pokrywami wielorazowymi (pokrywy zakręcane na pojemnik oraz wciskane w pojemnik)”

Produktu równoważnego o poniższym parametrze:

„Z możliwością zastosowania jednorazowych worków ma wydzielinę kompatybilnych ze zbiornikami 2,5l z bez

potrzeby użycia pokrywy wielorazowej - pokrywa wbudowana w worek na wydzielinę”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
97. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 11 Ssak elektryczny
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie

równoważności ofert:

Zamiast:

„Z możliwością stosowania 4 szt. pojemników wielorazowych 4l montowanych na szynie podstawy jezdnej

ssaka”

Produktu równoważnego o poniższym parametrze:

„Z możliwością stosowania 4 szt. pojemników wielorazowych 5l montowanych na szynie podstawy jezdnej

ssaka”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
98. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 11 Ssak elektryczny
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie

równoważności ofert:

Zamiast:

„Z możliwością montażu kosza na akcesoria na tylnej części podstawy”

Produktu równoważnego o poniższym parametrze:

„Z możliwością montażu kosza na akcesoria na bocznej części podstawy”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
99. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 11 Ssak elektryczny
W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie

równoważności ofert:

Zamiast:

„Z możliwością rozbudowy ssaka o pedał nożny”

Produktu równoważnego o poniższym parametrze:

„Wbudowany w strukturę wózka ssaka pedał nożny”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
100. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu/zadania: 6 Pompa objętościowa
Ad.3 Czy Zamawiający dopuści pompę objętościową do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania następujących preparatów przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania:

• płynów pozajelitowych (takich jak roztwory, roztwory koloidalne, żywienie pozajelitowe, Bez możliwości podaży żywienia dojelitowego co nie jest standardową procedurą w SOR),

• leków (takich jak leki rozcieńczone, chemioterapia czy leki znieczulające),

• krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków

• preparatów światłoczułych, Dreny bez zawartości DEHP i lateksu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
101. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu/zadania: 6 Pompa objętościowa

Ad.4 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę objętościową posiadającą bardzo czytelną i intuicyjną klawiaturę symboliczną?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
102. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu/zadania: 6 Pompa objętościowa

Ad.9 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z niebieskim monochromatycznym czytelnym graficznym wyświetlaczem LCD?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
103. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu/zadania: 6 Pompa objętościowa

Ad.10 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę objętościową posiadającą klawiaturę symboliczną rozmieszczoną wokół ekranu, umożliwiającą szybki wybór funkcji pompy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

104. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu/zadania: 6 Pompa objętościowa

Ad.14 Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompę z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, microg/min, microg/h, microg/ kg/min, microg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m2/h, mg/m2/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

105. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu/zadania: 6 Pompa objętościowa

Ad.15 Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością pracy w następujących trybach?

• infuzja ciągła

• tryby w ml/h: Objętość + Szybkość Przepływu, Objętość + Czas,

• Szybkość Przepływu + Czas, Objętość + Czas + Szybkość Przepływu,

• Wzrastająco / Malejąco,

• Sekwencyjnie / Okresowo, Krople/min.

• Dawka

• Ustawienia rozcieńczenia: -- jednostki / ml albo -- jednostki / -- ml. Z dawka nasycajaca lub bez.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

106. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu/zadania: 6 Pompa objętościowa

Ad.16 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z dużym, czytelnym, monochromatycznym ekranem infuzji z możliwością jednoczesnego wyświetlania:

• Tryb podaży,

• Aktualny czas,

• Stan naładowania akumulatora

• Nazwa leku, koncentracja (jeśli został wybrany),

• Prędkość infuzji,

• Objętość do podania VTBI,

• Łączna objętość podana,

• Czas do końca infuzji,

• Wartość limitu ciśnienia,
• Aktualne ciśnienie w drenie podane w formie graficznej,

• Stan infuzji (w toku lub zatrzymana)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

107. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu/zadania: 6 Pompa objętościowa

Ad.17 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę bez możliwości podaży żywienia dojelitowego? Tym samym chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż żywienie dojelitowe nie jest standardową procedurą stosowaną w SOR, poza tym producent posiada specjalną pompę dopasowaną do żywienia dojelitowego aby zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i wykluczyć błędy podaży.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
108. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu/zadania: 6 Pompa objętościowa

Ad.20 Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z możliwością automatycznego wstrzymania podaży bolusa i możliwością kontynuacji podaży pozostałej objętości płynu po usunięciu alarmu okluzji (dla bezpieczeństwa pacjenta)? Pompa posiada automatyczną funkcję antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35ml.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

109. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu/zadania: 6 Pompa objętościowa

Ad.21 Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę infuzyjną z możliwością wgrania biblioteki leków z możliwością zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z:

• nazwy leku,

• 20 stężeń(koncentracja) lub zakres

• szybkości dozowania (dawkowanie),

• całkowitej objętości (dawki) infuzji, -parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej,

• limitów dla wymienionych parametrów infuzji:

• miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów,

• twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu,

• notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji,

• Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym na 19 profili.

Wybór oddziału dostępny w pompie. Pojemność biblioteki zawierająca 3800 leków po 20 terapii ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
110. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu/zadania: 6 Pompa objętościowa

Ad.30 Czy Zamawiający dopuści maksymalną wysokość pompy wraz z uchwytem do przenoszenia 13,5cm? Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż proponowana wysokość pompy nie ma wpływu na walory kliniczne i użytkowe pompy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
111. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu/zadania: 6 Pompa objętościowa

Ad.31 Czy Zamawiający dopuści pompy z możliwością instalacji pompy w stacji dokującej na wyposażeniu Zamawiającego w lokalizacji Gdynia?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

112. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu/zadania: 6 Pompa objętościowa

Ad.32 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę objętościową z historią infuzji 1500 zdarzeń zapisywanych w dzienniku danych w czasie rzeczywistym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

113. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu/zadania: 6 Pompa objętościowa

Ad.35 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę objętościową z czasem pracy z akumulatora min. 13 h przy infuzji 25 ml/h?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
114. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy pakietu/zadania: 6 Pompa objętościowa

Ad.36 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę objętościową z czasem ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 7 h?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
115. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 15: Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej
do punktu 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka gdzie konstrukcja ramy jest stalowa (stal lakierowana proszkowo) oparta na dwóch ramionach płaskich, przegubowych, w układzie trapezowym, w którym siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia, co znacznie przedłuża ich żywotność i zabezpiecza siłowniki przed uderzeniami

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
116. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 15: Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

do punktu 6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wózka o całkowitym bezpiecznym obciążeniu roboczym 250 kg, który posiada miejsce na rzeczy osobiste pacjenta oraz miejsce na butlę gazów medycznych rozmiar D, E lub F.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
117. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 15: Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

do punktu 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o maksymalnym bezpiecznym obciążeniu roboczym 250 kg, bez podawania na etykiecie oraz w instrukcji obsługi informacji o dopuszczalnej wadze pacjenta. Brak informacji na etykiecie wynika z charakterystyki produktu. Waga pacjenta powinna być rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem łącznej masy wszystkich elementów przewożonych na wózku.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
118. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 15: Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

do punktu 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z rączkami do prawedzia wózka tylko od strony głowy pacjenta. Od strony nóg pacjenta znajduje się dołączana, składana półka na monitor o udźwigu 12 kg oraz uchwyt na kartę informacyjną
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
119. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 15: Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

do punktu 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie regulacja wysokości leża w zakresie 56-93 cm, wspomagana hydraulicznie przy pomocy pompy nożnej (możliwość regulacji wysokości oraz ustawienia pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga)
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
120. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 15: Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

do punktu 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka bez oznakowania kolorystycznego na hamulcu, ale z oznakowaniem kolorystycznym na podstawie wózka..
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
121. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 15: Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

do punktu 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/- 12°
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
122. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 15: Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

do punktu 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wieszaków na worki od strony głowy lub nóg pacjenta. Prosimy o wskazanie wyboru.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
123. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 15: Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

do punktu 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materaca o grubości min. 6,5[cm], przezierny dla promieni RTG, mocowany do blatu wózka za pomocą rzepów oraz odporny na mycie i dezynfekcję, w nieprzemakalnej, oddychającej tkaninie.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
124. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 15: Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

do punktu 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie długości 211 cm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
125. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 15: Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

do punktu 24 i 25

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wózka o szerokości 77 cm z barierkami, których podnoszenie lub opuszczanie nie wpływa na zmianę szerokości wózka.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.
126. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 15: Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

do punktu 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiarów leża 195x67 cm.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
127. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy ZADANIE 15: Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej

do punktu 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wieszaka o udźwigu 5 kg.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
128. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ – Zadanie nr 7 - Aparat do znieczulania

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie:

1) Jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza będzie wymagał Zamawiający: AGA, DIN II (Dräger), inny niewymieniony?

2) Jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia:

• bierny odciąg lub brak instalacji odciągu,

• czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2, typ 1H z przepływem na poziomie od 50 do 80 l/min,

• czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2, typ 1L z przepływem na poziomie od 25 do 50 l/min?

3) Jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych będzie wymagał Zamawiający: AGSS AGA, AGSS DIN II (Draeger), inny niewymieniony?

4) Prosimy o doprecyzowanie, jakiego typu wlewu parownika do sevofluranu będzie wymagał Zamawiający: QF Abbvie czy STS Baxter?

5) Prosimy o podanie producenta/modelu stosowanych przez Zamawiającego na oddziale przetworników ciśnienia (np. Edwards, ICU Medical, BectonDickinson / Argon / Merit, UTAH, B.Braun). Odpowiedź na to pytanie pozwoli na wycenę, ujęcie w ofercie i dostawę odpowiednich, kompatybilnych przewodów interfejsowych do podłączenia tych przetworników.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga wtyków typu AGA, odciągu gazów – czynny (w kolumnie/listwie) - typ wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA; typu przetworników krwawego ciśnienia – ICU MEDICAL. Zamawiający wymaga typu wlewu parownika do sevofluranu: STS Baxter. Zamawiający posiada przetworniki ciśnienia producenta Edwards.
129. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy Załącznika nr 7 do SWZ – Zadanie nr 7 - Aparat do znieczulania

W  2023 roku ENISA opublikowała raport na temat zagrożeń cybernetycznych dla europejskiego sektora ochrony zdrowia. Z dokumentu wynika, że pod względem rodzaju ataków wyraźnie przeważały ataki ransomware, które stanowiły 37%, oraz te związane z wypłynięciem danych, stanowiące 32% (źródło: opracowanie własne na podstawie: ENISA, ENISA threat landscape: health sector THREAT LANDSCAPE: HEALTH SECTOR, czerwiec 2023). W związku z powyższym, czy Zamawiający w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa urządzeń medycznych będzie wymagał aby dostarczony sprzęt był zabezpieczony systemowo hasłem lub  fizycznie plombą przed nieautoryzowanym dostępem firm trzecich do gromadzonych danych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia sprzętu hasłem lub plombą.
130. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy SWZ Rozdz. VIII Pkt. 1.8 / Przedmiotowe środki dowodowe – Zadanie nr 7 - Aparat do znieczulania

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
131. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy SWZ Rozdz. VIII Pkt. 1.8 / Przedmiotowe środki dowodowe – Zadanie nr 7 - Aparat do znieczulania

Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia katalogów/materiałów informacyjnych zawierających numery katalogowe oferowanych produktów. Numery katalogowe podlegają częstym zmianom i w związku z tym nie są elementem ujętym w treści materiałów informacyjnych opracowanych przez producenta urządzeń medycznych.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający odstępuje od wymogu, aby na załączonych katalogach oraz materiałach informacyjnych zawarte były numery katalogowe.
132. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przeglądy odbywały się z częstotliwością zgodnie z zaleceniami producenta (a nie „nie rzadziej niż 1 /rok)? W przypadku określonych urządzeń medycznych producenci zalecają przeglądy serwisowe / techniczne raz na 2 lata.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta.

133. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu wynosił do 48 godzin w dni robocze od dnia zgłoszenia awarii?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
134. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy §8 ust. 10 
Z uwagi na specyfikę urządzenia medycznego czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zastępczy element przedmiotu umowy był zapewniony w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
135. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy § 8 
Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej. 
Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do paragrafu 8 zapisu/ ustępu o następującym brzmieniu: 
,,Gwarancją nie są objęte:
a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

· 
eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,

· 
samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

·   Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania, 
  uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do §8 ustępu 23, który otrzymuje brzmienie:
„23. Gwarancją nie są objęte:
a.
szkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

•
eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi,
•
samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

•
celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,
•
uszkodzeń powstałych wskutek zaistnienia siły wyższej – np. działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów.”
136. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 11 
Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: 

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
137. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do ustępu następującego zastrzeżenia: 

„Zamawiający wezwie do przekazania w/w protokołu wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie dokumentacji”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

138. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 17 
Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego do 7 lat
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający skraca wymagany okres dostępności części zamiennych oraz serwisu pogwarancyjnego do 8 lat.
139. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 18 
Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania  i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:
,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.
Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z  tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje §8 ust. 18, który otrzymuje brzmienie:
„18. Powyższa gwarancja nie uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy. W tym zakresie stosuje się przepisy art. 556 i kolejne Kodeksu Cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że okres rękojmi biegnie od chwili podpisania Pro​tokołu zdawczo-odbiorczego. Nadto Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za montaż, instalację, uruchomienie przedmiotu umowy i inne czynności składające się na przedmiot umowy.”
140. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 ppkt 1) oraz 4) 
Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar umownych opisanych w §9 ust. 1 ppkt 1) oraz 4) do wysokości 0,2%.
141. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 ppkt 4) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalna wysokość kar nie mogła przekroczyć 10% łącznej wartości przedmiotu umowy?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
142. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust.3  

Prosimy o usunięcie postanowienia uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy.

Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
143. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zał nr 7 do umowy – UPPDO 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do zbioru powierzonych danych biznesowych danych kontaktowych pracowników Administratora? §2 ust. 2 miałby brzmienie:

„2. Na mocy niniejszej Umowy Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu przetwarzania zbiorów danych osobowych o nazwie: 

- ZBIÓR „dane pacjentów”

- ZBIÓR „dane pracowników”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

144. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zał. nr 7 do umowy – UPPDO
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie §2 ust. 4 w następujący sposób (dodając do kategorii danych pacjentów <płeć>; oraz w/w biznesowe dane kontaktowe pracowników):

„4. Zakres, rodzaj i kategorie osób, które obejmuje przetwarzanie powierzonych danych osobowych:

- dla ZBIORU „dane pacjentów” przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych, od których zbierane są dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, PESEL, opis badania/diagnoza, jednostka chorobowa (dane zwykłe/dane wrażliwe)

- dla ZBIORU „dane pracowników” przetwarzane są  biznesowe dane kontaktowe pracowników w zakresie: imię, nazwisko, telefon, e-mail, numer identyfikacyjny pracownika”?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

145. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zał. nr 7 do umowy – UPPDO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie §3 ust. 10:

„10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego (w ciągu 24 godzin od uzyskania wiedzy)…”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.








Z poważaniem

2

[image: image2.png]