## Arkusz1
Pakiet nr 1
SZWY WCHŁANIALNE
Lp. | Charakterystyka materiału szewnego | Długość nici (+) (-) 10cm | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Numer i data ważności dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
Szew multifilamentowy z kwasu glikolowego i mlekowego powleczony mieszaniną poliglikolidu i L-laktydu Glacomer 37 oraz sterynianem wapnia o okresie wchłaniania od 56-70 dni okres podtrzymywania tkankowego 75-80 % po 14 dniach 50% po 21 dniach . Dopuszcza się powleczenie antybakteryjne.
1 | 3/0 bez igły | 6x45 cm | 72
2 | 2/0 bez igły | 6x45 cm | 1080
3 | 0 bez igły | 6x45 cm | 120
4 | 4/0 bez igły | 150 cm | 72
5 | 3/0 bez igły | 2x70-75 cm | 288
6 | 2/0 bez igły | 2x70-75 cm | 720
7 | 0 bez igły | 2x70-75 cm | 48
8 | 5/0 13 mm 1/2 koła okrągła | 70-75 cm | 72
9 | 5/0 17 mm 1/2 koła okrągła | 70-75 cm | 72
10 | 4/0 22 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 70-75 cm | 720
11 | 3/0 22 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 70-75 cm | 720
12 | 3/0 27 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 70-75 cm | 180
13 | 1 30 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 70-75 cm | 108
14 | 1 32 mm J-igła zakończenie trokarowe lub z krótkim tnącym końcem) | 70-75 cm | 360
15 | 3/0 30 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 70-75 cm | 216
16 | 2/0 58 mm prosta odwrotnie tnąca | 100 cm bezbarwna | 144
17 | 2/0 38 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 90 cm | 2520
18 | 0 38 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC wzmocniona | 75 -90 cm | 1980
19 | 2/0 22 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 70-75 cm | 720
20 | 2/0 27 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC | 70-75 cm | 2160
21 | 1 50 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 90 cm | 720
22 | 1 50 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC wzmocniona | 90 cm | 720
23 | 0 50 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 90 cm | 720
24 | 2 50 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC wzmocniona | 90 cm | 720
25 | 2 50 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 90 cm | 1800
26 | 2/0 50 mm 1/2 koła okrągła | 90 cm | 180
27 | 1 38 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC wzmocniona | 90 cm | 1800
28 | 2 38 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC wzmocniona | 90 cm | 1980
29 | 1 64- 65mm 3/8 koła tępa | 90-100 cm | 72
30 | 2 64- 65mm 3/8 koła tępa | 90-100 cm | 72
31 | 2/0 38 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC wzmocniona | 70-75 cm | 540
32 | 2/0 40 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC wzmocniona | 70-75 cm | 144
33 | 0 22mm 1/2 koła igła okrągła wzmocniona | 70-75 cm | 216
34 | 0 27 mm 1/2 koła igła okrągła wzmocniona | 70-75 cm | 216
35 | 2 65 mm 1/2 koła okrągła | 90 cm | 72
36 | 2 80 mm 1/2 koła okrągła | 90 cm | 72
Razem:
Szew monofilamentowy, wchłanialny, syntetyczny , jałowy, zbudowany z poli-p-dioksanonu stosowany do zespalania tkanek wymagających długiego okresu podtrzymywania. Okres podtrzymywania tkankowego:50% -42 dni. Czas całkowitego wchłonięcia szwu: 210 dni
37 | 1 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 150 cm, pętla | 720
38 | 1 50 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 90 cm | 72
39 | 1 50 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 200-240 cm pętla | 72
40 | 1 38 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 90 cm | 72
41 | 0 26 mm 1/2 koła okrągła | 70-75 cm | 72
42 | 2/0 27 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 70-75 cm | 72
43 | 4/0 22 mm 1/2 koła okrągła | 70-75 cm | 72
44 | 0 26 mm 1/2 koła okrągła (szew o minimalnej ilości 16 haczyków na cm nitki, ułożonych spiralnie w obu kierunkach. Kolor fioletowy) | 30 cm | 240
Razem:
Szew monofilamentowy, wchłanialny, syntetyczny, jałowy, zbudowany z kapolimeru glikolidu oraz kaprolaktonu .Okres podtrzymywania tkankowego:50% -6-8 dni , 0 % - po 21 dniach. Czas całkowitego wchłonięcia szwu: 90-120 dni.
45 | 2/0 27mm 1/2 koła okrągła | 70-75 cm | 144
46 | 0 27mm 1/2 koła okrągła | 70-75 cm | 144
47 | 2/0 58 mm prosta odwrotnie tnąca z dwoma koralikami i dwoma kołnierzami | 45-75 cm | 72
48 | 2/0 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca z dwoma koralikami i dwoma kołnierzami | 45-75 cm | 72
49 | 4/0 19 mm odwrotnie tnąca | 70-75 cm | 72
50 | 3/0 19 mm odwrotnie tnąca | 70-75 cm | 72
Razem:
Pakiet nr 2
SZWY NIEWCHŁANIALNE
Lp. | Charakterystyka materiału szewnego | Długość nici (+) (-) 10cm | Ilość saszetek | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Numer i data ważności dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego
Szew syntetyczny, pleciony poliestrowy powleczony silikonem
1 | 1 bez igły | 250 cm na rolce | 24
2 | 1 38 mm 1/2 koła okrągła | 75 cm | 216
3 | 0 38 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 75 cm | 72
4 | 2 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 90 cm | 72
5 | 2 43-45 mm 1/2 koła okrągło-tnąca | 45-75 cm | 48
6 | 4/0 22 mm 1/2 koła okrągła | 75 cm | 72
7 | 3/0 25 mm 1/2 koła okrągła | 75 cm | 240
8 | 0 32 mm 1/2 koła okrągła | 75 cm | 72
9 | 2/0 27mm 1/2 koła okrągła | 75cm | 144
10 | 2/0 2x25 mm 1/2 koła okrągła | 90 cm | 108
Razem:
Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, polipropylenowy.
11 | 6/0 15-17 mm 3/8 koła konwencjonalnie tnąca /odwrotnie tnąca, kosmetyczna | 45 cm | 96
12 | 5/0 15-17 mm 3/8 koła konwencjonalnie tnąca/odwtotnie tnąca | 45 cm | 96
13 | 5/0 2x17 mm 1/2 koła okrągła | 75 cm | 96
14 | 4/0 2x18 mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącm końcem typu CC | 90 cm | 72
15 | 3/0 2x20 mm 1/2 koła okrągła | 90 cm | 72
16 | 2/0 2x25 mm 1/2 koła z zakończeniem krótkim tnącym typu CC | 90 cm | 72
17 | 0 38 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 90-100cm | 144
18 | 1 30 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 75-90 cm | 36
19 | 1 38 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 75-90 cm | 36
20 | 1 40 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 100 cm | 36
21 | 1 45 mm 1/2 koła okrągła z zakończeniem krótkim tnącym typu CC wzmocniona | 90-100 cm | 36
22 | 2/0 30-31 mm 1/2 koła okrągła | 90 cm | 720
23 | 3/0 27 mm 1/2 koła okrągła | 75 cm | 108
24 | 2/0 2x75mm prosta okrągła | 75 cm | 72
25 | 2/0 2x65mm prosta okrągła | 75 cm | 72
26 | 3/0 24-26mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna | 45-75 cm | 960
27 | 5/0 17-19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 45 cm | 72
28 | 2/0 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca z dwoma koralikami i dwoma kołnierzami | 45 cm | 144
29 | 2/0 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca z dwoma koralikami i dwoma kołnierzami | 45-75 cm | 144
Razem:
Szew syntetyczny, monofilamentowy poliamidowy
30 | 3/0 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 75 cm | 1080
31 | 3/0 30 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 75 cm | 360
32 | 2/0 35 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 75 cm | 360
33 | 2/0 38 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 75 cm | 3060
34 | 0 38 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 75 cm | 360
Razem:
Dotyczy Pakietu nr 1 oraz nr 2
Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z zaproponowanych Materiałów Szewnych
Zamawiający wymaga dostarczenia do każdej saszetki nici wklejki do dokumentacji medycznej zawierającej: nr serii (lot), datę ważnośći (exp), nr katalogowy (ref), nazwę nici
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do dostarczenia próbek zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji złożonej oferty z wymogami specyfikacji
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do dostarczenia instrukcji użytkowania zaoferowanego asortymentu w języku polskim celem weryfikacji złożonej oferty z wymogami specyfikacji
Wszystkie szwy muszą być zgodne z wymogami Farmakopei Europejskiej (EP) oraz Farmakopei USA (USP) i mieć nadrukowany kod matrycowy zarówno na opakowaniu zbiorczym, jak i indywidualnym (pełna identyfikacja).
Zamawiający wymaga dostarczenia kodów UDI (UDI-DI+UDI-PI) dla każdego wyrobu medycznego, którego dotyczą przepisy Rozporządzenia MDR 2017/745 na dzień zawarcia umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia wyżej wymienionych kodów dla każdej pozycji na fakturze oraz dodatkowo jako plik XLSX, w którym oferent zawrze także informacje dotyczące nazwy kontrahenta, numeru i daty faktury.
Pakiet nr 3
L.p | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego długość ramienia 23 cm, średnica 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max, min z wbudowaną technologią ATT. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. |  | szt. | 23
2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego długość ramienia 36 cm, średnica 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min z wbudowaną technologią ATT. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. |  | 15 | 10
Razem:
Pakiet nr 4
L.p | Opis przedmiotu zamówienia |  | Rozmiar | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Numer i data ważności dopuszczenia
1 | Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorbcji 90 -120 dni. Gramatura po wchłonięciu 28g/m2. Wielkość porów 2 - 4mm. Grubość siatki 0,55mm. Opakowanie zbiorcze 3 sztuki. |  | 6 x 11 cm | 40
2 | Docięte, niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego, do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, z otworem.Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubosci 120 µm. Siatki pakowane po 5 sztuk w opakowaniu zbiorczym. |  | 6 X 12cm | 60
3 | Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorbcji 90 -120 dni. Gramatura po wchłonięciu 28g/m2. Wielkość porów 2 - 4mm. Grubość siatki 0,55mm. Opakowanie zbiorcze 3 sztuki. |  | 15 x 15 cm | 150
4 | Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorbcji 90 -120 dni. Gramatura po wchłonięciu 28g/m2. Wielkość porów 2 - 4mm. Grubość siatki 0,55mm. Opakowanie zbiorcze 3 sztuki. |  | 30 x 30 cm | 9
5 | Syntetyczny cyjanoakrylowy klej chirurgiczny ( NBCA+MS ) w postaci bladożółtawego przezroczystego płynu gotowego do użycia. W kontakcie z żywą tkanką, a także w wilgotnym środowisku szybko polimeryzuje w cienką elastyczną wodoodporną powłokę, która ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie i mocno przylega do tkanek. Raz zaaplikowany tworzy efektywną, antyseptyczną barierę przeciwko czynnikom zakażnym lub też przeciw patogenom popularnie występującym na sali operacyjnej, klej służy również do atraumatycznej fiksacji siatek metodą laparoskopową jak i laparotomiczną. Start polimeryzacji po 1-2 sekundach. Maksymalna odporność mechaniczna po 60-90 sekund. Temperatura polimeryzacji 45 stopni C. Klej pakowany po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym. 0,5 ml pojemność |  |  | 100
6 | Urządzenie do atraumatycznego laparoskopowego i laparotomicznego mocowania siatki przepuklinowej. Zapewnia ciągłe i precyzyjne dostarczanie kleju Glubran®2 przy każdym pociągnięciu spustu pistoletu, zastępuje zszywki chirurgiczne. W pełni zmontowane urządzenie składa się z kaniuli z uchwytem ze spustem na końcu proksymalnym i końcówką, którą można kierunkować na końcu dystalnym, którą można wygiąć do 90°. Jeden strzał podaje dokładną kroplę o wielkości 0,0125 ml |  |  | 100
Razem:
Dotyczy pakietu nr 4
Zamawiający wymaga dostarczenia kodów UDI (UDI-DI+UDI-PI) dla każdego wyrobu medycznego, którego dotyczą przepisy Rozporządzenia MDR 2017/745 na dzień zawarcia umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia wyżej wymienionych kodów dla każdej pozycji na fakturze oraz dodatkowo jako plik XLSX, w którym oferent zawrze także informacje dotyczące nazwy kontrahenta, numeru i daty faktury.
Pakiet nr 5
L.p | Opis przedmiotu zamówienia |  | Rozmiar | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Numer i data ważności dopuszczenia
1 | Siatka częsciowowchłanialna, makroporowa, samomocująca, wykonana z poliestru monofilamentowego i PLA. Mocowanie za pomocą mikrozaczepów, gęstość zaczepów 36/cm2. Siatka makroporowa, o oczkach o wielkości 1,8mm x 1,8 mm. Siatka pokryta filmem kolagenowym ułatwiającym rozkładanie. Gramatura siatki: 82 g/m2 przed wchłonięciem warstwy PLA, 38g/m2 po wchłonięciu mikrozaczepów. Czas całkowitego wchłaniania PLA – do około 1 roku od wszczepienia. Rozmiar: Siatka anatomiczna lewa lub prawa (do wyboru przez Zamawijącego), rozmiar 15x 10 cm. |  | 15 x 10cm | 45
2 | Siatka częsciowowchłanialna, makroporowa, samomocująca, wykonana z poliestru monofilamentowego i PLA. Mocowanie za pomocą mikrozaczepów, gęstość zaczepów 36/cm2. Siatka makroporowa, o oczkach o wielkości 1,8mm x 1,8 mm. Siatka pokryta filmem kolagenowym ułatwiającym rozkładanie. Gramatura siatki: 82 g/m2 przed wchłonięciem warstwy PLA, 38g/m2 po wchłonięciu mikrozaczepów. Czas całkowitego wchłaniania PLA – do około 1 roku od wszczepienia. Rozmiar: Siatka anatomiczna lewa lub prawa (do wyboru przez Zamawijącego), rozmiar 16 x 12 cm. |  | 16 x 12 cm | 40
Razem
Dotyczy pakietu nr 5
Zamawiający wymaga dostarczenia kodów UDI (UDI-DI+UDI-PI) dla każdego wyrobu medycznego, którego dotyczą przepisy Rozporządzenia MDR 2017/745 na dzień zawarcia umowy. Zamawiający wymaga dostarczenia wyżej wymienionych kodów dla każdej pozycji na fakturze oraz dodatkowo jako plik XLSX, w którym oferent zawrze także informacje dotyczące nazwy kontrahenta, numeru i daty faktury.