## Arkusz1
Załącznik nr 1A do SWZ
Parametry techniczne
Wymagania eksploatacyjno - techniczne
Wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe dotyczące urządzeń objętych przedmiotem zamówienia (najem)
Nazwa urządzenia: Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej
Miejsce przeznaczenia: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oceniany | Wartość oferowana (wpisać)
I | Informacje ogólne
1 | Producent | Podać
2 | Nazwa i typ aparatu | Podać
3 | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023 r.; nowy; nieużywany | Tak
II | Parametry ogólne
1 | Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF, TPE | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
2 | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
3 | Możliwość zabiegów ECCO2R w trakcie ciągłej terapii nerkozastępczej | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
4 | Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
5 | Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej na aparacie bez dodatkowych zewnętrznych pomp | Tak/Nie | Tak = 10 pkt Nie = 0 pkt
6 | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | Tak/Nie | Tak = 10 pkt Nie = 0 pkt
7 | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi w celu udrożnienia dostępu naczyniowego bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika | Tak/Nie | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt
8 | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi | Tak/Nie | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt
9 | Systemy do podgrzewania roztworów | Tak | Dwa indywidualne systemy = 5 pkt Pojedynczy system = 0 pkt
10 | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu min. 35 – 38 ºC | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
11 | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
12 | Wydajność pompy krwi min. 10 – 450 ml/min | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
13 | Minimum 5 pomp perystaltycznych (krwi, filtratu, substytutu, dializatu, cytrynianu) | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
14 | Pompa perystaltyczna do podaży roztworu wapnia z możliwością ciągłej podaży bez zmiany worka przez minimum 20 godzin | Tak/Nie | Tak = 5 pkt Nie = 0 pkt
15 | Dodatkowa pompa strzykawkowa do podaży heparyny | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
16 | Komunikacja oraz graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia poprzez kolorowy ekran minimum 12” | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
17 | System pomocy kontekstowej | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
18 | Detektor powietrza | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
19 | Detektor przecieku krwi | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
20 | Pomiar ciśnienia dostępu, zwrotu, przed filtrem oraz filtratu (effluentu) | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
21 | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min. | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
22 | System bilansujący grawimetryczny | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
23 | Aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
III | Pozostałe parametry
1 | Gwarancja na cały okres najmu | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
2 | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
3 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji aparatu w siedzibie Zamawiajacego | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
4 | Częstotliwość przeglądów – zgodnie z zaleceniami producenta | Podać i opisać | Wymóg konieczny - bez oceny
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 48 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 5 dni roboczych, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 10 dni roboczych | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
6 | Serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Wymóg konieczny - bez oceny
7 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Wymóg konieczny - bez oceny
Wykonawca zobowiązany jest, w ramach kolumny: "Wartość oferowana (wpisać)" wypełnić WSZYSTKIE pola.
W przypadku wartości stanowiących kryteria oceny ofert - pozostawienie pustego pola skutkować będzie przyznaniem 0 punktów.
Niniejszy załącznik nr 1A do SWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym