## Zadanie nr
Załacznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy
Lp. | Nazwa i opis asortymentu | Jednostka miary | Producent oraz nazwa handlowa oferowanego produktu | Ilość | Cena netto zł | Wartość netto (ilość x Cena netto) zł | Podatek VAT | Wartość brutto zł | Miejsce dostawy
[9 empty] | RWT Rzeszów | RWT Rzeszów - Filia Lublin
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Tester radiokomunikacyjny. | szt. |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
| Minimalne wymagania techniczne i wyposażenie przenośnego testera radiokomunikacyjnego: | X | X | X | X
a | Musi posiadadać możliwość pomiarów parametrów sprzętu radiokomunikacyjnego – radiostacji małej mocy, radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych i odbiorników pracujących w systemach: - analogowych FM (z modulacją F3E); - cyfrowych (z modulacją F1D);. - cyfrowych standardu DMR (z modulacją 4FSK) wg. ETSI TS 102 361.
b | Musi posiadadać możliwość rozszerzenia o realizację pomiarów parametrów sprzętu radiokomunikacyjnego pracującego w standardzie ETSI TETRA (DMO i TMO) poprzez nieodpłatną aktualizację oprogramowania.
c | Musi posiadadać możliwość zautomatyzowanych pomiarów i strojenia radiotelefonów pracujących w standardzie ETSI DMR – zarówno przenośnych jak i przewoźnych minimum następujących producentów MOTOTRBO, HYTERA.
d | Realizacja zgodnych z obowiązującymi normami europejskimi CE, MET USA, UL 61010-1, CSAC22,2NO61010-01 pomiarów parametrów nadawczo – odbiorczych radiostacji i radiotelefonów pracujących w zakresie częstotliwości od 250 kHz do minimum 1 GHz (dupleks i simpleks).
e | Musi posiadać zintegrowany analizator widma w zakresie częstotliwości pracy testera.
f | Musi posiadać zintegrowany generator RF o zakresie częstotliwości pracy testera i rozdzielczości 1 Hz. Zakres częstotliwości modulowanej dla AM od 10 Hz do 20 kHz, głębokość modulacji 0 – 90%. Zakres częstotliwości modulowanej dla FM od 10 Hz do 75 kHz.
g | Musi posiadać szerokopasmowy miernik mocy RF umożliwiający, bez użycia zewnętrznych tłumików, bezpośredni pomiar mocy w zakresie od 0,1 W do 125 W z zabezpieczeniem do 125 W, dla impedancji wyjściowej nadajników 50 Ω. Dokładność pomiaru +/- 10%.
h | Musi posiadać możliwość modulacji wewnętrznej FM i AM.
i | Musi posiadać możliwość demodulacji FM i AM.
j | Musi posiadać możliwość wykonania pomiaru stosunku sygnał/szum (SNR).
k | Musi posiadać możliwość wykonania pomiaru zajmowanego pasma.
l | Musi posiadać możliwość wykonania pomiaru dewiacji dla FM do +/- 75 kHz
ł | z dokładnością +/- 5%, dla AM od 0 do 100% z dokładnością +/- 5%
m | Musi posiadać możliwość wykonania pomiaru częstotliwości (z rozdzielczością minimum 1 Hz).
n | Musi posiadać zintegrowaną funkcję oscyloskopu o parametrach: - zakres częstotliwości od 0 - 50 kHz; - zakres napięć wejściowych +/- 70 VDC, +/- 33 Vrms AC - impedancja wejściowa ≥ 1 MΩ
o | Musi posiadać wewnętrzny generator audio oraz filtr do pomiarów audio.
p | Musi posiadać możliwość użycia markerów na przebiegach analizowanych sygnałów.
r | Musi posiadać czytelny kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 8" do odczytu wykonywanych pomiarów.
s | Musi posiadać wbudowany port USB do zapisu wyników pomiarów na zewnętrznym nośniku pamięci.
t | Obudowa testera powinna posiadać uchwyty umożliwiające jego bezpieczne przenoszenie.
u | Tester musi być wyposażony w walizkę ochronną zapewniającą wodoszczelność i pyłoszczelność jak również osłonę pulpitu czołowego i gniazd wejściowych/wyjściowych. Ponadto musi posiadać minimum następujące wyposażenie: - przewody pomiarowe (BNC) - (RP-SMA), - przewody pomiarowe (BNC) – (Mini-UHF), - przewody pomiarowe w.cz. zakończone złączami BNC oraz N, - przewody pomiarowe m.cz. zakończone wtykami BNC oraz typu „banan”, - kalibrator do kalibrowania kabli pomiarowych 50 Ω (open, short, load, true), wykonany w standardzie złącz typu N (F-żeńskie), - sondy pomiarowe wraz z oscyloskopową, które są niezbędne do realizacji wymaganych funkcjonalności testera.
w | Wymagana jest szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej oraz w elektronicznym formacie otwieranym przez ogólnodostępne edytory.
z | Wykonawca musi dostarczyć bezterminowe licencje, hasła, klucze na wszystkie wymagane funkcje testera w sytuacji, gdy przewidziane są przez producenta urządzenia lub przepisy prawa.
z | Gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące na tester i wszystkie komponenty składające się na jego wyposażenie, z bezpłatną kalibracją testera w każdym roku obowiązującej gwarancji.
y | Wraz z testerem Wykonawca musi dostarczyć: kartę gwarancyjną, certyfikat kalibracji, certyfikat CE i inna niezbędna dokumentacja.
………….……………………..………………………
(podpis osoby/osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)