# FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ

ZAMAWIANEJ/OFEROWANEJ DWUZAKRESOWEJ 
LABORATORYJNEJ WAGI ANALITYCZNEJ

# Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego produktu.

Należy podać oferowany model, producenta, cenę, stawkę podatku VAT oraz opis każdej pozycji w kolumnie „PARAMETRY 
I WYPOSAŻENIE OFEROWANE”.

# DWUZAKRESOWA LABORATORYJNA WAGA ANALITYCZNA

Zamawiamy jedną dwuzakresową laboratoryjną wagę analityczną.

# Wymagania ogólne:

- Dostarczona dwuzakresowa laboratoryjna waga analityczna z wyposażeniem musi być kompletna, spełniać musi wszystkie minimalne wymagania i parametry wymienione niniejszej specyfikacji technicznej, a zarazem zgodna 
z ofertą wykonawcy (bez konieczności doposażenia tego sprzętu w jakiekolwiek akcesoria 
i osprzęt, który nie jest wymieniony w specyfikacji technicznej, a jest wymagany do jego prawidłowej pracy 
w wymienionej w specyfikacji technicznej konfiguracji). Oferowana dwuzakresowa laboratoryjna waga analityczna 
z wyposażeniem musi spełniać wymagania CE, posiadać opisy na sprzęcie w języku polskim lub angielskim.

- Montaż i uruchomienie dwuzakresowej laboratoryjnej wagi analitycznej z wyposażeniem powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta dostarczonego sprzętu zawartymi w instrukcji montażu i obsługi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP.

- Dostarczona dwuzakresowa laboratoryjna waga analityczna z wyposażeniem stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być objęty gwarancją w wymiarze nie krótszym niż wymagany okres gwarancyjny podany 
pod pozycją „Gwarancja”.

- Wykonawca przeprowadzi bez dodatkowych opłat specjalistyczny instruktaż, w czasie co najmniej 1 dnia roboczego przez co najmniej 1 godzin, dla maksymalnie 3 osób wyznaczonych przez zamawiającego, który to instruktaż przeprowadzony zostanie na uruchomionym sprzęcie stanowiącym przedmiot zamówienia w siedzibie zamawiającego. Instruktaż obejmować będzie zagadnienia dotyczące podstawowych aspektów pracy z urządzeniem tj. np. m.in. konfiguracji dostarczonego sprzętu, bieżącej jego obsługi i konserwacji. Instruktaż musi zostać przeprowadzony przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Przedmiot zamówienia,  musi być zrealizowany w czasie nie dłuższym niż 63 dni, liczonych od daty zawarcia umowy.

Oferujemy jedną dwuzakresową laboratoryjną wagę analityczną

model: .............................. producent: ........................................

wyposażenie: ................................................................................

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Maksymalny zakres ważenia | co najmniej dla zakresu: zakres 1: 80g; zakres 2: 220 g |  |
| 3 | Działka odczytowa d | nie gorsza niż dla zakresu: zakres 1: 0,01mg; zakres 2: 0,1mg |  |
| 4 | Liniowość | nie gorsza niż ±0,2 mg |  |
|  | Dryf temperaturowy | nie większy niż ±0,0002 ppm/°C |  |
| 5 | Powtarzalność | nie gorsza niż dla zakresu: zakres 1: ±0,02 mg; zakres 2: ±0,08 mg |  |
|  | Minimalna naważka standardowa USP | nie większa niż 30mg |  |
|  | Minimalna naważka standardowa (k=2, U=1%) | nie większa niż 3 mg |  |
| 7 | Jednostki ważenia | co najmniej: miligramy, gramy, funty, uncje |  |
| 8 | Czas stabilizacji | nie dłuższy niż 2 s |  |
| 2 | Inne | Dwuzakresowa laboratoryjna waga analityczna musi posiadać m.in.: wbudowana jednostkę sterującą/ monitorującą pracę wagi wyposażoną w duży czytelny wyświetlacz z cyframi o wysokości co najmniej 17mm z dużym kontrastem wyświetlanych cyfr pozwalającym na odczyt wskazań z dużej odległości i kątem, wyświetlanie: wyników pomiarów, parametrów konfiguracyjnych, błędów, stanu ustabilizowania się wyniku pomiaru itp., z trybami/modami/ aplikacjami wagi, co najmniej: trybem ważenia (z możliwość wyświetlenia masy ostatnio zważonej próbki, możliwość przełączenia w czasie ważenia jednostek masy w jakich wyświetlenia jest masa ważonej próbki, przełączanie pomiędzy co najmniej dwoma wybranymi przez użytkownika jednostkami, możliwość przełączania w czasie ważenia pomiędzy zwiększoną a zmniejszona rozdzielczością pomiaru), ważenia procentowego (z możliwością wyświetlenia: naturalnej/rzeczywistej masy badanej próbki oraz w skali procentowej względem przyjętej masy referencyjnej/ odniesienia), trybu formuły/receptury (sporządzanie mieszanin z co najmniej 40 składników, z wprowadzonymi jak i nie wprowadzonymi do pamięci informacjami o składnikach i ich masach, drukowanie raportów ze zrealizowanych mieszanin, wyświetlanie mas poszczególnych składników oraz sumy mieszaniny/ naważonych składników); trybu ważenia z przeliczeniem mnożnikowym/ dzielnikowym (wyświetlanie naturalnej/ rzeczywistej masy ważonej próbki oraz masy skorygowanej o wartość wprowadzonego przez użytkownika mnożnika/ dzielnika), trybu wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy; trybu testowania pipet (testowanie pipet przy 10%, 50% i 100% objętości badanej pipety z możliwością wykonania do 10 testów dla danej objętości, z automatycznym wyliczeniem bezwzględnego i względnego błędu systematycznego i przypadkowego), trybu testu/ diagnostyki wagi (sprawdzanie przez użytkownika czułości wagi, powtarzalności pomiaru, z testowaniem wyświetlacza i klawiatury wagi, itp.); wbudowaną automatyczną wewnętrzną adiustacje/ kalibrację wagi z możliwością wykonania adiustacji dwupunktowej (dwoma wbudowanymi w wagę wzorcami masy poprawiającymi dokładność i liniowość pracy wagi) adiustacji w określonym czasie (wg zdefiniowanego harmonogramu) oraz przy określonych zmianach temperatury powietrza w otoczeniu, z monitorowaniem temperatury i automatyczną kompensacją wpływu zmian temperatury otoczenia na dokładność pomiaru/ ważenia; możliwość wykonania ręcznie adiustacji kalibracji wagi tak kalibracji wewnętrznej (na wbudowanych w wagę wzorcach) oraz zewnętrznej na wzorcach umieszczanych na szalce pomiarowej wagi; zakres tarowania w pełnym zakresie pomiarowego obciążenia maksymalnego oferowanej wagi; szalkę pomiarową o rozmiarze ok. od Φ70mm do Φ90mm; możliwość wykonania ważenia podwagowego; osłonę przeciwwietrzną chroniącą komorę ważenia, osłona o konstrukcji pozwalającej na szybki i beznarzędziowy demontaż dzięki np. zatrzaskowemu systemowi montażu elementów osłony (musi zapewniać łatwość czyszczenia/ mycia/ utrzymania w czystości osłony przeciwwietrznej, komory ważenia z szalką pomiarową), z zamontowanymi drzwiczkami pozwalającymi na dostęp do wnętrza komory ważenia: z góry, z prawej oraz lewej strony wagi, z rekonfigurowanym uchwytem otwierania drzwiczek osłony komory ważenia pozwalającym na dowolne powiązanie uchwytu z otwieranymi drzwiczkami (tak drzwiczkami z lewej jak i prawej strony osłony przeciwwiatrowej) pozwalając np. na jednoczesne otwieranie drzwiczek lewo i prawostronnych za pomocą jednej ręki lub też otwierania drzwiczek jedną ręką i dozowanie w tym samym czasie ważonych próbek drugą ręką np. otwieranie drzwiczek osłony z lewej stronie osłony prawą ręką i vice versa, itp., wbudowane funkcję pozwalającą na personalizację ustawień wagi, dopasowania ustawień do indywidualnych potrzeb użytkownika tj. np.: wybór wersją językowej (z pośród co najmniej języka: polskiego i angielskiego), zaprogramowanie przycisków szybkiego dostępu do zaimplementowanych / wstępnie zaprogramowanych w wagę aplikacji, filtrów tłumienia drgania, ustawienia trybu pracy wagi zgodnie z wymaganiami GLP/ GMP z funkcją daty i czasu, możliwość zdefiniowania przez użytkownika minimalnej wymaganej masy ważonej próbki, zapewniając wymaganą poprawność, stabilność, dokładność pomiaru masy próbki, wyboru typów/ form wydruku, itp.; wbudowane co najmniej złącza np.: USB, RS 232 do połączenia wagi z komputerem PC, pamięcią flash typu pendrive, drukarką lub inne równoważne zapewniające zachowanie wymaganej funkcjonalności; możliwość wydruku raportów z wykorzystaniem standardowych wbudowanych szablonów oraz tworzenia raportów użytkownika zawierających indywidualne dane, sekcje oraz zmienne, możliwość generowania raportów w formacie GLP; możliwość doposażenia w okresie późniejszym w: dejonizator (do eliminacji elektrostatyki próbki), zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i ciekłych, zestaw do sprawdzania pipet, czujnik do bezdotykowej obsługi wagi pozwalający na przypisanie/ zaprogramowanie określonych akcji w bezdotykowej obsłudze tj. np. tarowanie, zerowanie wagi, drukowanie danych pomiarowych w zdefiniowanych przez użytkownika formatach/ szablonach, itp., adaptery/ moduły do połączenia wagi z komputerem PC bezprzewodowo przez sieć Ethernet np. Wi-Fi, podłączenie dodatkowego zewnętrznego ekranu, w oprogramowanie (kompatybilne z systemem operacyjnym Windows np.: Windows 10) do zbierania transfer danych z wagi do komputera PC w formacie pozwalającym na ich transfer i dalszą obróbkę, analizę w popularnych programach tj. np. Excel, w tym na eksport danych do pliku w formacie: PDF, RTF, XLS, oprogramowanie musi posiadać możliwość automatycznego dodawania do pobieranych danych znaczników czasowych (daty z godzina ich pobrania), informacji/ opisów zdefiniowanych przez użytkownika, oprogramowanie musi integrować się z systemami informatycznymi laboratorium, takimi jak LIMS; oprogramowanie musi pozwalać na konfigurowanie/ planowanie częstości, interwału czasowego w jakim odbywać się będzie automatyczny odczyt danych z wagi, oprogramowanie musi posiadać możliwość odczytu i automatycznego wpisywania do programu identyfikatorów próbek ID, identyfikatora wagi, opisu badanej/ ważonej próbki, nazwy użytkownika wykonującego pomiary itp.; opisy wskaźników i klawiszy oraz wyświetlane informacje i komunikaty w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Wymiary miejsca przeznaczonego pod wagę (szer. x gł.) | nie większe niż 300 mm x 400 mm |  |
|  | Wyposażenie | pokrowiec na oferowaną wagę; raport z montażu wagi potwierdzający poprawne działanie wagi; dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  |
|  | Napięcie zasilania | ~230V 50Hz |  |
|  | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące W zakres gwarancji wchodzi m.in. (pierwszeństwo interwencji): pełna ochrona opieka serwisowa w okresie trwania gwarancji (pokrycie kosztów z napraw i zużycia sprzętu przez wykonawcę zamówienia); co najmniej 2 krotna wizyta serwisu wykonawcy w siedzibie zamawiającego celem przeprowadzenia konserwacji/ czyszczenia wagi, w tym przeprowadzenia kontroli/ prób jej sprawności; dostęp do technicznej infolinii i wsparcia (wsparcie zdalne u klienta i przez telefon). |  |

Cena netto za dwuzakresową laboratoryjną wagę analityczną z wyposażeniem: ................. w złotych

Podatek VAT – stawka:  .......................................%

Cena brutto za dwuzakresową laboratoryjną wagę analityczna z wyposażeniem: ................ w złotych