| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak/nie podać | Parametry oferowane, tak/nie podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 POZYCJA NR 5 |  |  |  |  |
|  | Zestaw laparoskopowy - szt. 1 (poz. 5) |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia. Typ, model | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekodyncjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025. | Tak, podać |  |  |
|  | Tor 4K/ICG - chirurgia - zestaw | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor medyczny 4K o przekątnej ekranu min. 32" | Tak, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 3840 pikseli x 2160 pikseli | Tak, podać |  |  |
|  | Wejścia 4K (min.): 1 x 12G-SDI Input, 1 x DisplayPort 1.2 Input, 1 x HDMI 2.0 Input | Tak, podać |  | . |
|  | Wyjścia 4K (min.): 1 x 12G-SDI Output (BNC), 1 x DisplayPort 1.2 Output | Tak, podać |  |  |
|  | Kontrast min. 1350:1 | Tak, podać |  |  |
|  | Jasność min. 700 cd/m2 | Tak, podać |  |  |
|  | Masa monitora nie większa niż 13,5 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Zawieszenie typ VESA | Tak, podać |  |  |
|  | W zestawie pokrowiec na monitor. | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery systemu obrazowania endoskopowego 4K/NIR ICG – 1 zestaw | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 p x 2160 p, 50/60 Hz) | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 p x 2160 p, 50/60 Hz) | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 p x 1080 p, 50/60 Hz) | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć Pendrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny | Tak, podać |  |  |
|  | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | Tak, podać |  | > 1 gniazdo USB – 5 pkt. = 1 gniazdo USB – 0 pkt |
|  | W zestawie zewnętrzna klawiatura USB | Tak, podać |  |  |
|  | W zestawie pamięć Pendrive o pojemności min. 32 GB | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | Tak, podać |  |  |
|  | Menu obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery, wideoendoskopu oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość przypisania po dwie funkcje do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery – wyświetlanie parametrów insuflacji (ciśnienie/przepływ) bezpośrednio na ekranie monitora operacyjnego | Tak, podać |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci Pendrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | Tak, podać |  |  |
|  | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery lub wideoendoskopu | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180° | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | Tak, podać |  |  |
|  | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | Tak/Nie, podać |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci Pendrive | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego egzoskopu 3D | Tak, podać |  |  |
|  | Głowica kamery 4K UHD/ICG – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Głowica kamery kompatybilna z funkcją obrazowana w trybie bliskiej podczerwieni z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG) | Tak, podać |  |  |
|  | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. 4K UHD, 3840 pikseli × 2160 pikseli, progressive scan 50/60 Hz | Tak, podać |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy | Tak, podać |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Waga głowicy max. 300 g. | Tak, podać |  | Poniżej 270 g. – 5 pkt Powyżej 270 g. – 0 pkt |
|  | Źródło światła LED - 1 zestaw | Tak, podać |  |  |
|  | Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | Tak, podać |  |  |
|  | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym | Tak, podać |  |  |
|  | Tryb mapy intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji | Tak/Nie, podać |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | Tak, podać |  |  |
|  | Insuflator wysokoprzepływowy z podgrzewaniem gazu – 1 zestaw | Tak, podać |  |  |
|  | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7" z oprogramowaniem w języku polskim | Tak, podać |  |  |
|  | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalny przepływ gazu do 50 l/min | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg | Tak, podać |  |  |
|  | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | Tak, podać |  |  |
|  | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie 1 - 50 l/min, regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg | Tak, podać |  |  |
|  | Tryb pracy pediatryczny: - regulacja przepływu w zakresie od 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min, regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienie, przepływ CO2, tryb pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania min. 20 procedur użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | Tak, podać |  |  |
|  | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości 1 litra | Tak, podać |  |  |
|  | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | Tak, podać |  |  |
|  | Przewód niskociśnieniowy do insuflacji CO2 z końcówką typu AGA – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, dł. 250 cm - 4 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Dren do insuflacji z podgrzewaniem, sterylizowalny, długość min. 250 cm - 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Silikonowy dren do insuflacji z podgrzewaniem, sterylny, jednorazowy, ze zintegrowanym filtrem - 10 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Filtr CO2, jednorazowy, sterylny - 25 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Dren insuflacyjny z filtrem długość 300 cm, jednorazowy, sterylny - 10 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Pompa ssąco-płucząca – 1 zestaw | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię perystaltyczną (pompa rolkowa) | Tak, podać |  |  |
|  | Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) we współpracy ze słojem do odsysania lub jednorazowymi wkładami workowymi | Tak, podać |  |  |
|  | Pompa wyposażona w tryb przeznaczony do operacji laparoskopowych | Tak, podać |  |  |
|  | Pompa wyposażona w tryb przeznaczony do operacji histeroskopowych z automatycznym ograniczeniem zakresów ciśnienia i prędkości płukania po zastosowaniu dedykowanego drenu płuczącego | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie informacji o aktualnym trybie pracy | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres regulacji prędkości płukania: min. 0 - 1300 ml/min podczas laparoskopii | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia odsysania: min. 0,1- (-) 0,8 bar podczas laparoskopii | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja ustawień poprzez dotykowy ekran na panelu przednim pompy | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie aktualnego i ustawionego ciśnienia płukania na ekranie pompy | Tak, podać |  |  |
|  | Dren płuczący do procedur z kontrolą prędkości płukania, sterylny, jednorazowy - 10 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Dren ssący, silikonowy, autoklawowalny kompatybilny z oferowaną pompą – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Zestaw drenu płuczącego wykorzystywany w procedurach z kontrolą przepływu, z igłami wielorazowy, autoklawowalny – 4 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Dren pompy kompatybilny z oferowanymi drenami wielorazowymi – 40 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Membrana kompatybilna z oferowanymi drenami wielorazowymi – 80 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 cm, śr. 4,8 mm - 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Kosz druciany na 2 optyki sztywne o dł. do 32 cm i średnicy do 10 mm - 4 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 31 cm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna - 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 4,8 mm - 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Wózek aparaturowy medyczny z transformatorem 240-240 V, max obciążenia 1900 VA, 10 gniazd do podłączenia urządzeń wyposażony w min. 4 półki na sprzęt oraz szuflada – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Ramię do monitora z uchwytem VESA 75/100, mocowane bocznie, zasięg 760 mm, maks. obciążenie 15 kg – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Wysięgnik na płyny infuzyjne z regulacją wysokości oraz dwoma haczykami – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Uchwyt kamery, do zastosowania z wózkami aparaturowymi – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor jezdny 43" | Tak, podać |  |  |
|  | Przekątna ekranu 43" | Tak, podać |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 3840 pikseli × 2160 pikseli | Tak, podać |  |  |
|  | Jasność min. 700 cd/m2 | Tak, podać |  |  |
|  | Kontrast min. 1300:1 | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor wyposażony w cyfrowe wejścia wideo: - Display Port 1.2 x1 - DVI-D x 1 - 12G-SDI x 2 - HDMI 2.0 x 2 | Tak, podać |  |  |
|  | Monitor wykorzystujący mocowanie VESA 400 x 400 oraz 300 x 300 | Tak, podać |  |  |
|  | Masa monitora nie większa niż 20 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Mobilny stojak do monitora wyposażony w 4 koła jezdne z blokadą, wysoki, posiadający wąską półkę oraz przeciwwagę. W zestawie uchwyt do zamocowania monitora, pokrowiec, przewód sygnałowy 12G-SDI, długość 10 m | Tak, podać |  |  |
|  | Narzędzia laparoskopowe - chirurgia | Tak, podać |  |  |
|  | Kaniula trokara, średnica 6 mm, długość 10,5 cm, bez zaworu – 12 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Zawór wielofunkcyjny, do trokara o średnicy 6 mm – 12 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Gwóźdź piramidalny, do trokara o średnicy 6 mm i długość 10,5 cm – 4 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 6 mm – 10 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Kaniula trokara, śr. 11 mm, dł. 10,5 cm, bez zaworu – 10 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Zawór wielofunkcyjny, do trokara o średnicy 11 mm – 10 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Gwóźdź piramidalny, do trokara o średnicy 11 mm i długości 10,5 cm – 4 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 11 mm – 10 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Redukcja 11/5 – 11 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Kaniula trokara, śr. 13,5 mm, dł. 11,5 cm, bez zaworu – 3 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Zawór wielofunkcyjny, do trokara o średnicy 13,5 mm – 3 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Gwóźdź piramidalny, do trokara o średnicy 13,5 mm i długości 11,5 cm – 3 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 13,5 mm – 3 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Redukcja 13/5, 13,5/5 mm, nasadka na trokar – 3 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Redukcja 13 / 10 mm, nasadka na trokar – 1 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Elektroda laparoskopowa, haczykowa, monopolarna, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm, autoklawowalna – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca z otworami bocznymi, powierzchnia antyodblaskowa, obrotowy zawór dwudrożny, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm, z adapterem, autoklawowalna – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe typu KELLY, długość bransz 22 mm, obie ruchome; Ø 5 mm, długość robocza 36 cm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Nożyczki laparoskopowe, ostrza zakrzywione, ząbkowane, długość bransz 15 - 20 mm, dwie bransze ruchome, średnica 5 mm, izolowane, uchwyt z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 36 cm, obrotowe, autoklawowalne – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, chwytne, bransze o długości 24 mm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, z zapinką, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Igła punkcyjna, z przyłączem typu LUER-Lock, średnica igły 1,6mm, średnica tulei 5 mm, długość robocza 36 cm – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Instrument do zamykania powięzi oraz wkłuć po trokarach, rozmiar 2,8 mm, dł. 17 cm – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Retraktor wątrobowy typu CUSCHIERI, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Kontener sterylizacyjny o wymiarach 580 mm x 280 mm x 205 mm ( 5 mm) - 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Kosz sterylizacyjny z blachy perforowanej 540 mm x 250 mm x 70 mm ( 5 mm) - 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Mata sylikonowa 520 mm x 230 mm x 2 mm ( 5%) - 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Rack na 14 instrumentów o średnicy od 2,5 mm - 10 mm, z tacą drucianą o wymiarach 480 mm x 250 mm x 125 mm ( 5 mm) - 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, wtyk 8 mm, długości 300 cm, do diatermii chirurgicznych – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Imadło laparoskopowe, bransze proste, rękojeść prosta, zapinka wyłączana, średnica 5 mm, długość robocza 33 cm, autoklawowalne - 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Nożyczki laparoskopowe, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, chwytające, preparacyjne bransze o długości 16 mm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe typu KELLY, długość bransz 22 mm, obie ruchome; średnica 5 mm, długość robocza 36 cm, obrotowe, z podłączeniem do koagulacji monopolarnej, bez zapinki, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), autoklawowalne – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca z otworami bocznymi, powierzchnia antyodblaskowa, obrotowy zawór dwudrożny, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm, autoklawowalna – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Elektroda laparoskopowa, haczykowa, monopolarna, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm, autoklawowalna – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, długość 15 cm - 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, średnica 5 mm, długość 36 cm, rączka z zapinką – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Kleszcze laparoskopowe, jelitowe, monopolarne, średnica 5 mm, długość robocza 43 cm – 2 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, wtyk 8 mm, dł. 300 cm, do diatermii chirurgicznych – 2 szt. | Tak, podać |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji- licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi (filtry) - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji nieodpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej, dostarczona w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny). | Tak, podać |  |
|  | Za naprawę rozumie się również naprawę zdalną (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy). | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 10 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 5 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku naprawy powyżej 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do starczyć urządzenie zastępcze ( na czas naprawy) | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). | Tak, podać |  |
|  | Serwis, części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min. 10 lat. | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski - podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą.) | Tak, podać |  |
| Dostawa i szkolenie: |  |  |  |
|  | Urządzenie dostarczone i zainstalowane na koszt wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie dwukrotne dla personelu w terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

Maksymalna ilość punktów: 20

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy