## Zał.nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY
|  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ nr katalogowy | Producent
Zadanie 1
1 | Introduktor naczyniowy typu „peel-away” | szt. | 200
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Zestaw złożony minimum z: igły, prowadnika, rozszerzacza i koszulki naczyniowej; |  |  | Wymagane
2 | Prowadnik o długości minimum 45 cm, z jedną końcówką w kształcie litery „J” oraz miękka końcówką prostą; |  |  | Wymagane
3 | Koszulka z atraumatyczną końcówką o długości minimum 12 cm, zachowująca niezmienne światło na całej długości, o wysokiej odporności na zagięcia i załamania, rozrywalna lub rozcinalna; |  |  | Wymagane
4 | Zestaw dostępny w rozmiarach 6F, 7F, 9F, 11F do wyboru; |  |  | Wymagane
5 | Zestaw opatrzony na zewnątrz etykietą, z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności oraz minimum 2 odrywalnymi naklejkami umożliwiającymi ich wklejenie w dokumentację medyczną. |  |  | Wymagane
6 | Data produkcji zestawu nie wcześniej niż 2022 r.; |  |  | Wymagane
7 | Ważność sterylności zestawu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy. |  |  | Wymagane
8 | Rozszerzacz blokowany w koszulce; |  |  | 0 - Nie, 20 – Tak
9 | Podwójne pakowanie zestawu; |  |  | 0 - Nie, 20 – Tak
Zadanie 2
1 | Zestaw sterylnych obłożeń do zabiegu implantacji stymulatora wraz z zestawem jałowego sprzętu jednorazowego: 1. Zestaw zapakowany w wzmocnioną serwetę zewnętrzną o wymiarach minimum 160x140 cm, służącą do okrycia stolika zabiegowego/narzędziowego; 2. Serweta do okrycia pacjenta trójwarstwowa o minimalnym rozmiarze 220 x 310 cm z 2 otworami okrągłymi (lub kwadratowymi) o średnicy minimalnej 10 cm (10x10 cm) otoczonymi taśmą przylepną o szerokości minimum 2 cm. Odległość między otworami 15 cm, odległość otworów od górnej krawędzi serwety co najmniej 65 cm. Po obu bokach serwety wzdłuż całej jej długości krawędzie przezroczyste o szerokości minimum 60 cm do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. 3. Fartuch operacyjny/chirurgiczny w rozmiarze XXL z dodatkową nieprzemakalną warstwą absorpcyjną w przedniej części i na rękawach. Rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem o dł. min. 7 cm. Troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności; 4. Serweta trójwarstwowa o wymiarze minimum 150 x 100 cm; 5. Kieszeń foliowa w kolorze mlecznym z paskiem klejącym dł. 40 cm, 1 – komorowa 35 x 40 cm; 6. Ręcznik wysokochłonny, biały 56 x 80 cm; 7. Miska okrągła, przezroczysta, z podziałką poj. 250 ml – 2 sztuki 8. Osłona foliowa ochronna z elastyczną krawędzią typu torba o wymiarze minimum 80x80 cm; 9. Szpatułka do dezynfekcji pola operacyjnego – 2 sztuki 10. Gaziki o wymiarze 7,5x7,5 cm – 20 sztuk; 11. Etykieta zestawu z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności zestawu oraz minimum 2 odrywalnymi naklejkami umożliwiającymi ich wklejenie w dokumentację medyczną. | zestaw | 150
RAZEM
Wymagania ogólne, obligatoryjne w Zadaniach 3-10.
1. Każdy z dostawców zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia jednego programatora, w tym minimum jednego z analizatorem jeśli jest dostępny w ofercie producenta; 2. Zapewnienie nieodpłatnego serwisu programatorów; 3. Dostarczenia 10 ryz papieru do każdego dostarczonego programatora z wbudowaną drukarką; 4. W przypadku dostawy programatora z analizatorem dostarczenie minimum 3 kabli do pomiarów śródoperacyjnych z możliwością ich restyrylizacji (konieczne podanie warunków sterylizacji). W przypadku kabli bez możliwości sterylizacji dostarczenie jednego kompletu kabli na każde dostarczone urządzenie na żądanie zamawiającego.
Zadanie 3
1 | Stymulator jednojamowy SSIR z elektrodami. | sztuka | 30
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Żywotność stymulatora - minimalny czas pracy przy nastawach nominalnych - co najmniej 9 lat |  |  | Wymagane
2 | Waga max. 25 [g] |  |  | Wymagane
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 |  |  | Wymagane
4 | Amplituda impulsu min. zakres 0,5-7,0 V |  |  | Wymagane
5 | Szerokość impulsu(A/V) minimalny zakres 0,2-1,5 ms |  |  | Wymagane
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10 [mV] |  |  | Wymagane
7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,00 [mV] |  |  | Wymagane
8 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  |  | Wymagane
9 | Okres refrakcji A/V min. zakres 200-400 ms |  |  | Wymagane
10 | Możliwość wykonania badania MRI całego ciała bez stref wykluczenia w polu 1,5 i 3T |  |  | Wymagane
11 | Program nocny |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
12 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
13 | Rejestrowanie trendów oporności elektrody przez cały okres życia urządzenia |  |  | Wymagane
14 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |  | Wymagane
15 | Elektrody A i V sterydowe, pasywne i aktywne |  |  | Wymagane
16 | Elektrody A i V o pasywnej i aktywnej fiksacji |  |  | Wymagane
17 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
18 | Funkcja reagująca na nagły spadek rytmu |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
19 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
20 | Ważność sterylności produktu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy |  |  | Wymagane
Zadanie 4
1 | Kardiowerter – defibrylator dwujamowy z kompletem elektrod | sztuka | 5
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2022 |  |  | Wymagane
2 | Waga mniejsza niż 85 g. |  |  | Wymagane
3 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J od pierwszej terapii |  |  | Wymagane
4 | Terapia antyarytmiczna minimum 3 typy |  |  | Wymagane
5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |  |  | Wymagane
6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |  |  | Wymagane
7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian I programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
8 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizację detekcji zakłóceń |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
9 | Elektrody defibrylujące „ true bipolar” (DF-1 i DF-4 do wyboru ) |  |  | Wymagane
10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitoway przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |  | Wymagane
11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF |  |  | Wymagane
12 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  |  | Wymagane
13 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |  | Wymagane
14 | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed oraz w trakcie ładowania kondensatorów |  |  | Wymagane
15 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |  | Wymagane
16 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem |  |  | Wymagane
17 | Urządzenie i elektroda umożliwiające wykonanie badania MRI o natężeniu pola 1,5 orz 3 T bez stref wykluczeń |  |  | Wymagane
18 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |  | Wymagane
19 | Możliwość dostarczenia urządzenia ze złączem DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |  | Wymagane
20 | Fizjologiczny kształ urzadzenia zmniejszający napięcie na skórę pajenta |  |  | Wymagane
21 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
22 | Elektrody przedsionkowe minimum o dwóch różnych długościach, sterydowe o pasywnej lub aktywnej fiksacji, ksztat prosty lub J do wyboru |  |  | Wymagane
23 | Ważność sterylności produktu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy |  |  | Wymagane
Zadanie nr 5
1 | Stymulator trójjamowy resynchronizujący DDDR (BIV) z kompletem elektrod RA, RV, CS i zestawem do angiografii CS , zestawem do wprowadzania elektrody lewokomorowej, elektrodą diagnostyczną oraz prowadnikiem. | sztuka | 5
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2022 r |  |  | Wymagane
2 | Żywotność stymulatora min 5 lat (nastawy nominalne) |  |  | Wymagane
3 | Waga max. 31 [g] |  |  | Wymagane
4 | Amplituda impulsu stymulacyjnego co najmniej w zakresie 0,5-7,5 [V] |  |  | Wymagane
5 | Szerokość impulsu stymulacyjnego (A/V), w co najmniej zakresie 0,03-1,5 [ms] |  |  | Wymagane
6 | Czułość kanału komorowego - co najmniej w zakresie 1,45 - 10 [mV] |  |  | Wymagane
7 | Czułość kanału przedsionkowego co najmniej w zakresie 0,15 - 4,0 [mV] |  |  | Wymagane
8 | Czas refrakcji przedsionkowej 150 – 500 ms |  |  | Wymagane
9 | Elektrody do LV czteropolowe minimum 3 różne typy |  |  | Wymagane
10 | Elektrody do LV bipolarne minimum 3 różne typy |  |  | Wymagane
11 | Możliwość programowania opóźnienia V-V |  |  | Wymagane
12 | Możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla lewej i prawej komory |  |  | Wymagane
13 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności własnych pobudzeń serca |  |  | Wymagane
14 | Funkcja określająca próg RA/RV/LV i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji do zmierzonego progu stymulacji |  |  | Wymagane
15 | Możliwość stymulacji LV bipolarnie pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV |  |  | Wymagane
16 | Algorytm zwiększający odsetek stymulacji resynchronizującej w obecności AT/AF |  |  | Wymagane
17 | Algorytm wspomagający terapie resynchronizującą w przypadku utraty synchronizacji A-V |  |  | Wymagane
18 | Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T |  |  | Wymagane
19 | Funkcja oceny kumulacji płynów w klatce piersiowej metodami impedancyjnymi |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
20 | Algorytm zwiększający odsetek stymulacji resynchronizującej w obecności AT/AF |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
21 | Algorytm wpomagający terapie resynchronizującą w przypadku utraty synchronizacji A-V |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
22 | Funkcja ułatwiająca i skracająca czas pomiaru wszystkich wektorów LV z poziomu urządzenia |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
23 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  |  | Wymagane
24 | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |  | Wymagane
25 | Elektrody przedsionkowe o minimum dwóch długościach do wyboru. Sterydowe. Fiksacja pasywna lub aktywna do wyboru. Kszatłt prosty lub J do wyboru |  |  | Wymagane
26 | Balon do wenografii okluzyjnej zatoki wieńcowej |  |  | Wymagane
27 | Zestaw do implantacji elektrody LV złożony minimum z : koszulki do CS ( min 4 krzywizny do wyboru ) z niezbędnymi akcesoriami , subselektora ( minimum dwa kąty zgięcia do wyboru ), prowadnika angioplastycznego , wielobiegunowego cewnika diagnostycznego elektrofizjologicznego, niesterowalnego |  |  | Wymagane
28 | Ważność sterylności produktu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy |  |  | Wymagane
Zadanie 6
1 | Stymulator dwujamowy DDDR z elektrodami. | sztuka | 40
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Żywotność stymulatora min 9 lat (2V, 0,4 ms, 60 ppm, 1000 Ω) |  |  | Wymagane
2 | Waga max. 30 [g] |  |  | Wymagane
3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 |  |  | Wymagane
4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V |  |  | Wymagane
5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms |  |  | Wymagane
6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] |  |  | Wymagane
7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] |  |  | Wymagane
8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) |  |  | Wymagane
9 | Automatyczny PVARP |  |  | Wymagane
10 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms |  |  | Wymagane
11 | Program nocny |  |  | Wymagane
12 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  |  | Wymagane
13 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) |  |  | Wymagane
14 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |  |  | Wymagane
15 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  |  | Wymagane
16 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  |  | Wymagane
17 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |  |  | Wymagane
18 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |  |  | Wymagane
19 | Możliwość wykonania badania MRI po wszczepieniu całego ciała Pacjenta bez stref wykluczeń 1,5 i 3T |  |  | Wymagane
20 | Algorytm promujący własny rytm zatokowy pacjenta |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
21 | Algorytmy przeciwdziałające wzbudzaniu się arytmii przedsionkowych |  |  | 0 - 1 algorytm 5 - 2 algorytmy i więcej
22 | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
23 | Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości serca |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
24 | Algorytmy aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca (min. 1) |  |  | Wymagane
25 | Algorytmy aktywacji funkcji Mode Switch (min 1 algorytm) |  |  | Wymagane
26 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń |  |  | Wymagane
27 | Ważność sterylności produktu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy |  |  | Wymagane
Zadanie 7
1 | Kardiowerter – defibrylator jednojamowy z elektrodą | sztuka | 15
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2022 |  |  | Wymagane
2 | Waga poniżej 85 gramów |  |  | Wymagane
3 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii |  |  | Wymagane
4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |  |  | Wymagane
5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |  |  | Wymagane
6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |  |  | Wymagane
7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
8 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
9 | Elektrody defibrylujące "true bipolar" (DF-1 i DF-4 do wyboru) |  |  | Wymagane
10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |  | Wymagane
11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF |  |  | Wymagane
12 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  |  | Wymagane
13 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |  | Wymagane
14 | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed oraz w trakci ładowania kondensatorów |  |  | Wymagane
15 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  |  | Wymagane
16 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem |  |  | Wymagane
17 | Urządzenie umożliwiające wykonanie badanie MRI o natężeniu pola 1,5 orz 3 T bez stref wykluczeń |  |  | Wymagane
18 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |  | Wymagane
19 | Możliwość dostarczenia urządzenia ze złączem DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |  | Wymagane
20 | Fizjologiczny kształ urządzenia zmniejszający napięcie na skórę pajenta |  |  | Wymagane
21 | Ważność sterylności produktu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy |  |  | Wymagane
22 | Możliwość programowlanego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
Zadanie 8
1 | Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący z fizjologicznym kształtem urządzenia, z kompletem elektrod (RA/RV/LV), elektrodą lewokomorową bipolarną oraz zestawem wprowadzającym, zestawem do kontrastowania, elektrodą diagnostyczną oraz prowadnikiem | sztuka | 15
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 |  |  | Wymagane
2 | Waga poniżej 85 gramów |  |  | Wymagane
3 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J od pierwszej terapii |  |  | Wymagane
4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |  |  | Wymagane
5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |  |  | Wymagane
6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |  |  | Wymagane
7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  |  | Wymagane
8 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń |  |  | Wymagane
9 | Elektrody defibrylujące „true bipolar” |  |  | Wymagane
10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |  | Wymagane
11 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |  | Wymagane
12 | Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T |  |  | Wymagane
13 | Fizjologiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie na skórę pacjenta |  |  | Wymagane
14 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |  | Wymagane
15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji we wszystkich jamach serca |  |  | Wymagane
16 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem |  |  | Wymagane
17 | Złącze LV IS1 |  |  | Wymagane
18 | Co najmniej 2 różne rodzaje elektrody lewokomorowej uwalniającej steryd, co najmniej dwie długości każdej elektrody do wyboru |  |  | Wymagane
19 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu |  |  | 0 - Nie, 5 - Tak
20 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |  | 0 - Nie, 5 - Tak
21 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
22 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
23 | Funkcja ułatwiająca pomiar wszystkich wektorów LV przez urządzenie w celu skrócenia czasu pomiaru oraz pomagająca wybrać najlepsze parametry stymulacji |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
24 | Elektrody przedsionkowe o minimum dwóch długościach do wyboru. Sterydowe. Fiksacja pasywna lub aktywna do wyboru. Kszatłt prosty lub J do wyboru |  |  | Wymagane
25 | Elektrody defibrylujące sterydowe, pasywne/aktywne, 1- lub 2-koilowe do wyboru. Złącze DF-4. |  |  | Wymagane
26 | Balon do wenografii okluzyjnej zatoki wieńcowej |  |  | Wymagane
27 | Zestaw do implantacji elektrody LV złożny minimum z: - koszulka do CS (min. 4 krzywizny do wyboru) z niezbędnymi akcesoriami; - subselektor (minimum dwa kąty zagięcia do wyboru); - prowadnik angioplastyczny - wielobiegunowy cewnik diagnostyczny elektrofizjologiczny niesterowalny; |  |  | Wymagane
28 | Ważność sterylności produktu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy |  |  | Wymagane
Zadanie nr 9
1 | Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący z fizjologicznym kształtem urządzenia, z kompletem elektrod (RA/RV/LV), elektrodą lewokomorową wielobiegunową oraz zestawem wprowadzającym, zestawem do kontrastowania, elektrodą diagnostyczną oraz prowadnikiem | sztuka | 15
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 |  |  | Wymagane
2 | Waga poniżej 85 gramów |  |  | Wymagane
3 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J od pierwszej terapii |  |  | Wymagane
4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |  |  | Wymagane
5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |  |  | Wymagane
6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |  |  | Wymagane
7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  |  | Wymagane
8 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń |  |  | Wymagane
9 | Elektrody defibrylujące „true bipolar” |  |  | Wymagane
10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |  | Wymagane
11 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  |  | Wymagane
12 | Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T |  |  | Wymagane
13 | Fizjologiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie na skórę pacjenta |  |  | Wymagane
14 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |  | Wymagane
15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji we wszystkich jamach serca |  |  | Wymagane
16 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem |  |  | Wymagane
17 | Złącze LV IS4 umożliwiające podłączenie elektrody czterobiegunowej |  |  | Wymagane
18 | Co najmniej 2 różne rodzaje elektrody czterobiegunowe (każdy z biegunów uwalniający steryd) , co najmniej dwie długości każdej elektrody do wyboru |  |  | Wymagane
19 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
20 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
21 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
22 | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
23 | Funkcja ułatwiająca pomiar wszystkich wektorów LV przez urządzenie w celu skrócenia czasu pomiaru oraz pomagająca wybrać najlepsze parametry stymulacji |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
24 | Elektrody przedsionkowe o minimum dwóch długościach do wyboru. Sterydowe. Fiksacja pasywna lub aktywna do wyboru. Kształt prosty lub J do wyboru |  |  | Wymagane
25 | Elektrody defibrylujące sterydowe, pasywne/aktywne, 1- lub 2-koilowe do wyboru. Złącze DF-4. |  |  | Wymagane
26 | Balon do wenografii okluzyjnej zatoki wieńcowej |  |  | Wymagane
27 | Zestaw do implantacji elektrody LV złożny minimum z: - koszulka do CS (min. 4 krzywizny do wyboru) z niezbędnymi akcesoriami; - subselektor (minimum dwa kąty zagięcia do wyboru); - prowadnik angioplastyczny - wielobiegunowy cewnik diagnostyczny elektrofizjologiczny niesterowalny; |  |  | Wymagane
28 | Ważność sterylności produktu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy |  |  | Wymagane
Zadanie 10
1 | Elektrody oraz zestawy do wprowadzania elektrod do stymulacji pęczka Hisa | sztuka | 10
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Elektroda bipolarna o średnicy nie grubszej niż 1.5 mm, dostępna w minimum 2 długościach |  |  | Wymagane
2 | Kanał wewnętrzny cewnika umożliwiający wprowadzenie elektrody do stymulacji stałej o średnicy 1.5 mm |  |  | Wymagane
3 | Cewniki sterowalne i niesterowalne oraz akcesoria do stymulacji w okolicy pęczka Hisa |  |  | Wymagane
4 | Nożyki do rozcinania koszulek – 3 szt. |  |  | Wymagane
5 | Ważność sterylności produktu w dniu dostawy minimum 12 miesięcy |  |  | Wymagane
Zadanie 11
1 | Nóż plazmowy | sztuka | 10
RAZEM
Lp. | Parametr wymagany/oceniany | Oferowane parametry |  | Ocena
1 | Jednorazowy, monopolarny nóż plazmowy do precyzyjnego cięcia tkanek miękkich: • 10 trybów cięcia monopolarnego, w tym tryb 5 umożliwiających cięcie skóry • 10 trybów koagulacji monopolarnej, dotykowej • plazma generowana jest na zewnętrznej krawędzi ostrza (0,05% powierzchni), grubość krawędzi tnącej 12,5 μm Kompatybilny z generatorem . Zamawiający każdorazowo do zamówionego noża plazmowego wymaga dostarczenia bezpłatnie generatora dedykowanego do zaoferowanego noża plazmowego. Dostarczone urządzenie musi spełniać wszystkie wymogi zawarte w przepisach regulujących dopuszczenie sprzętu medycznego do użytku w podmiotach leczniczych oraz posiadać ubezpieczenie. Dodatkowo do urządzenia będzie dostarczony paszport techniczny lub raport/ protokół z ostatniej przeprowadzonej kontroli technicznej. |  |  | Wymagane
2 | pracuje w temperaturze od 40°C do 170°C |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
3 | posiada izolację termiczną ostrza TPS |  |  | 0 - Nie, 5 – Tak
„Niniejszy dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym”