|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/85/23** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 2 sztuk inkubatorów hybrydowych, 1 sztuki inkubatora hybrydowego transportowego oraz 10 sztuk inkubatorów zamkniętych.*

**WYJAŚNIENIA NR 1**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie 1,**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie 10 szt. inkubatorów zamkniętych celem możliwości lepszego wyboru spośród istniejących na rynku inkubatorów zamkniętych o parametrach wskazanych przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. W związku ze specyfiką Kliniki Patologii Noworodka i ciężkimi przypadkami tam przebywającymi, Zamawiający nie może pozwolić na przebywanie dużej ilości osób z zewnątrz (np. dostawców lub serwisantów), gdyż grozi to powikłaniami małych pacjentów.

**Pytanie 2,**

Ad 1.4 Czy zamawiający dopuści wymiary materacyka: 39x 62cm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 3,**

Ad 1.9 Czy zamawiający dopuści inkubator bez możliwości wysuwania materacyka poza obrys inkubator, jednak z możliwości uchylenia całej kopuły inkubatora  na zawiasach co zapewnia większa swobodę pracy z pacjentem jednocześnie ograniczając możliwość upadku dziecka (jak na obrazku poglądowym).

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4,**

Ad 1.11 Czy zamawiający dopuści elektroniczną regulację nachylenia materacyka?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Manualna regulacja jest bezpieczniejsza w użytkowaniu.

**Pytanie 5,**

Ad 1.17 Czy zamawiający dopuści zakres regulacji temperatury powietrza w zakresie minimum od 25° do 39°

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 6,**

Ad 1.18 Czy zamawiający dopuści automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka w zakresie minimum od 35° do 37,5°

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 7,**

Ad 1.24 Czy zamawiający dopuści inkubator z funkcją utrzymywania warunków wewnątrz inkubatora bez dziecka, z wyłączonymi alarmami, bez licznika czasu dziecka poza inkubatorem?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 8,**

Ad 2.3 Czy zamawiający dopuści szafkę na akcesoria, zintegrowana w podstawie składająca się z jednej dużej szuflady z możliwością podzielenia wewnętrznej przestrzeni.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 9,**

III Inkubator zamknięty

Prosimy o dopuszczenie:

1.1. Nachylenie materaca poza przedziałem pacjenta, pokrętła regulacji nachylenia materaca po bokach inkubatora. Sterowanie nachyleniem elektroniczne za pomocą ekranu dotykowego.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ. Manualna regulacja jest bezpieczniejsza w użytkowaniu.

**Pytanie 10,**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie z jakich wtyków do gniazd korzysta szpital?

**Odpowiedź:** Typ AGA.

**Pytanie 11,** Projekt umowy

§ 11 ust. 2 pkt 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar z 5% do 0,2%?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 12,** Projekt umowy

§ 11 ust. 2 pkt 9 – Prosimy o wyjaśnienie zasadności wprowadzonego zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostaje przy dotychczasowym brzmieniu projektowanych postanowień umownych.Jeżeli podłączenie do mediów nie jest wymagane, przedmiotowe postanowienie nie ma zastosowania. A co za tym idzie kara nie będzie naliczona.

**Pytanie 13,** Projekt umowy

§ 11 ust. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych z 30% do 10%?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086