Pytanie nr 1
dot. parametry minimalne, pkt. 34. Obrót kolimatora min. ±90°
Czy Zamawiający dopuści obrót kolimatora o zakresie ±45°? Obrotem kolimatora można dokonać ostatecznych minimalnych poprawek ustawienia wiązki. To dzięki możliwości obrotu całej głowicy lampy możliwe jest precyzyjne ustawienie aparatu do badania.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2
dot. parametry minimalne, pkt. 44. Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG ≥ 300cm oraz 45. Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG ≥180cm
Czy Zamawiający dopuści zakres ruchu wzdłużnego o wartości 283,5 cm oraz poprzecznego o wartości 179 cm?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza proponowane zakresy ruchów.

Pytanie nr 3
dot. parametry minimalne, pkt. 52. Szerokość blatu ≥85cm
Czy Zamawiający dopuści szerokość blatu o wartości 81,2 cm?

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Szerszy blat zwiększy bezpieczeństwo I komfort pacjentów zwłaszcza otyłych, a obsłudze zapewnia swobodniejszą możliwość pozycjonowania pacjenta do badania.

Pytanie nr 4
dot. parametry minimalne, pkt. 61. Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu
Czy Zamawiający dopuści stół z łagodnym zaokrągleniem (przedstawionym na rysunku poniżej)? Zaokrąglenie nie posiada trudno dostępnych miejsc i jest wygodne w czyszczeniu.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5
dot. parametry minimalne, pkt. 63. Pochłanialność blatu stołu RTG ≤1,2 mm Al.
Prosimy o dopuszczenie blatu o wartości 1,4 mm Al.
Do oceny uzyskiwanych obrazów najczęściej używa się następujących parametrów:
• wielkość matrycy: wielkość obszaru obrazowania podczas ekspozycji,
• rozmiar piksela oraz powiązana z nim rozdzielczość przestrzenna,
• funkcja przenoszenia modulacji MTF
• kwantowa wydajność detekcji DQE.
Pochłanialność blatu stołu na poziomie 1,4 mm Al.
- spełnia międzynarodowe standardy
- jest REKOMPENSOWANA dzięki detektorom, które posiadają bardzo wysoki poziom DQE (76%) i MTF (86%) (jedne z najwyższych wartości na rynku)
- protokoły APR – zoptymalizowane przez producenta automatyczne protokoły badań. Dawka jest dobierana na podstawie budowy ciała pacjenta (w przypadku dzieci występuje podział wagowy, który precyzyjnie dobiera dawkę do masy ciała)
- Algorytmy przetwarzania obrazu – dzięki zastosowaniu mniejszych dawek i odpowiednim algorytmom można uzyskać bardzo dobrej jakości obrazy (normalnie, aby uzyskać wspomniany efekt potrzebne byłoby zastosowanie o wiele wyższej dawki)
 Najważniejsza jest dawka na rejestratorze potrzebna do uzyskania optymalnego obrazu rentgenowskiego. Wystarczająco mała dawka na detektorze rekompensuje większą wartość pochłanialności stołu, kratki przeciwrozproszeniowej i komór AEC.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Pochłanialność blatu stołu ma bezpośredni wpływ na parametry ekspozycji, a w kosekwencji dawkę promieniowania otrzymywaną przez pacjenta. Zadaniem Zamawiającego jest minimalizowanie promieniowania dla pacjenta.

Pytanie nr 6
dot. parametry minimalne, pkt. 64. Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi oraz ręcznymi.
Prosimy o doprecyzowanie o wymagania dotyczące tego punktu.
W aparatach rentgenowskich zwyczajowo przyciskiem nożnym zwalniamy blokadę blatu stołu i przesuwamy go ręcznie. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli takie rozwiązanie.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWA. Zamawiający wymaga możliwości zwalniania blokady blatu stołu przyciskami nożnymi i ręcznymi.

Pytanie nr 7
dot. parametry minimalne, pkt. 68. Wyłącznik antykolizyjny wyłączający pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody.
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania polegającego na użyciu czujników, które automatycznie zatrzymują stół po napotkaniu przeszkody.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 8
dot. parametry minimalne, pkt. 69 oraz 80. Przycisk włączenia nadążności lampy
Prosimy o dopuszczenie aparatu, w którym nadążność jest ustawiana na aparacie (np. na wyświetlaczu na zlokalizowanym przy lamie RTG lub na pilocie) a nie w postaci osobnych przycisków, które wg wymagań Zamawiającego mają się znajdować na stole i na statywie.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 9
dot. parametry minimalne, pkt. 94. oraz 106. Ochrona przed kurzem i zalaniem min. IP57
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie parametru IP54?
Oznaczenie IP składa się z 2 cyfr z przedziału 0-9. Kolejno oznaczenie składa się z :
- Pierwsza cyfra oznaczająca stopień ochrony przed ciałami stałymi, przedział od 0 do 6
- Druga cyfra oznacza stopień ochrony przed cieczami, przedział od 0 do 9
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie: 5 - ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia, 7-ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min. Dopuszczenie tylko wyżej wymienionych parametrów jest niezasadne ponieważ, mało prawdopodobne jest, aby detektor w pracowni RTG znajdował się metr pod wodą. Parametr IP54 gwarantuje odpowiednią ochronę nawet w przypadku wylania się na jego powierzchnię płynów ustrojowych.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Mając na uwadze cenę zakupu/ewentualnej naprawy Zamawiający wymaga jak najwyższych parametrów ochrony detektorów przed uszkodzeniem.

Pytanie nr 10
dot. parametry minimalne, pkt. 129. Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym.
Prosimy o dopuszczenie oprogramowania pediatrycznego z podziałem tylko na parametr wagi. Precyzyjne wybranie zakresu wagowego gwarantuje adekwatne dobranie parametrów obrazowania i jest bezpieczniejsze.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11
dot. parametry minimalne, pkt. 176. Kąt pochylenia lampy[0] min. -45 do +1600
Prosimy o dopuszczenie kąta pochylenia o wartości -30° do 90°. Wskazany parametr umożliwia wykonanie każdego rodzaju badania. Ponadto, zwracamy uwagę, że istnieją różne aparaty na rynku i m.in. pochylenie zależy od zastosowanej konstrukcji całej kolumny rtg.

Odpowiedź- Zamawiajacy wymaga zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga zakresu zapewniającego mu optymalne wykorzystanie aparatu I możliwość swobodnego pozycjonowania pacjentów do badania.

Pytanie nr 12
dot. parametry minimalne, pkt. 181. Maksymalna długość maks. [cm] 120
Prosimy o dopuszczenie długości aparatu o wartości 125,8 cm.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13
dot. parametry minimalne, pkt. 182. Maksymalna waga aparatu [kg] 190
Prosimy o dopuszczenie aparatu o wadze 349 kg. Wskazana waga nie ma znaczenia na użytkowanie ponieważ proponowany aparat jest urządzeniem zmotoryzowanym.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14
dot. SWZ, warunki udziału w postępowaniu.
  1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwa) zamówienia, którego przedmiotem była dostawa cyfrowego aparatu RTG sufitowego, aparatu przyłóżkowego, wraz z adaptacją pomieszczeń i systemem PACS o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł.

Wnosimy o rozdzielenie wymogu łącznej dostawy w jednym pakiecie: aparatu mobilnego, aparatu kostno-płucnego z adaptacją pomieszczeń i dostawy PACSA i podzielenie go na osobne dostarczenie ww. sprzętu.

Odpowiedź- Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.