Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                                Nr postępowania: 60 Z TP 23

Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

## Spirometr (CPV: 33195110-7)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji: 2022 lub nowszy

| L.p. | PARAMETRY OGÓLNE | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego -podać: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spirometr z modułem do przeprowadzania prowokacji oskrzelowych oraz pomiarem siły mięśni oddechowych | - | - |
|  | Zestaw diagnostyczny wyposażony w moduły minimum : spirometria spokojna SVC spirometria natężona FVC maksymalna wentylacja MVV pomiar siły mięśni wdechowych MIP pomiar siły mięśni wydechowych MEP próba rozkurczowa w każdym z powyższych modułów pomiarowych próba prowokacyjna z wykorzystaniem leków skurczających oskrzela. | - | - |
|  | Wszystkie powyższe moduły są obsługiwane z jednego komputera, posiadają jedną wspólną bazę danych i są wyprodukowane przez jednego producenta. | - | - |
|  | Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania) posiadaną przez Zamawiającego. System operacyjny musi posiadać wsparcie producenta oraz umożliwiać instalację posiadanego przez zamawiającego oprogramowania: klient Impax (musi być zachowana certyfikacja producenta – Agfa), Eskulap NT wraz z aplikacją pomocniczą. Wyposażenie stacji roboczej musi umożliwiać podłączenie wszystkich komponentów zestawu do badań i pracę systemu zgodnie z przeznaczeniem i parametrami specyfikacji technicznej Wyposażenie stacji roboczej musi umożliwiać podłączenie wszystkich komponentów zestawu do badań i pracę systemu zgodnie z przeznaczeniem i parametrami specyfikacji technicznej | - | - |
|  | Oprogramowanie bazy danych umożliwia dokonywanie automatycznych kopii zapasowych każdego dnia. | - | - |
|  | Podgrzewana głowica pneumotachograficzna bez konieczności wymiany po każdym pacjencie współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi. | - | - |
|  | Opór głowicy pomiarowej mierzony przy przepływie 10l/s jest ≤0,05 kPa/(l/s) | - | - |
|  | Zakres pomiaru przepływu minimum od 0 do ± 20 L/s | - | - |
|  | Rozdzielczość pomiaru przepływu minimum 1 μl/s | - | - |
|  | Zakres pomiaru objętości minimum ±20L | - | - |
|  | Rozdzielczość pomiaru objętości minimum 1 μl | - | - |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia w ustach minimum ± 20 kPa, | - | - |
|  | Rozdzielczość pomiaru ciśnienia w ustach minimum 0,001 Pa | - | - |
|  | Spirometr wymagający codziennej kalibracji objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS. | - | - |
|  | Oprogramowanie spirometryczne w pełni zgodne ze standaryzacją badań spirometrycznych ATS/ERS_z roku 2019 | - | - |
|  | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru minimum: Czas wydechu do 15 s. Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml) Wskaźniki muszą pracować online, w trakcie wykonywania badania, a nie dopiero po jego zakończeniu. | - | - |
|  | Program spirometryczny wyposażony w podpowiedzi tekstowe informujące operatora jaką instrukcję i w którym momencie przekazać pacjentowi. | - | - |
|  | Programy animacyjne wspomagające wykonanie badania u pacjenta, przynajmniej 6 różnych animacji | Powyżej 6 animacji – 10 pkt 6 animacji – 0 pkt |  |
|  | Oprogramowanie spirometryczne umożliwia uwzględnienie pozycji, w jakiej jest wykonane badanie minimum: stojąca siedząca leżąca | - | - |
|  | Szablony do automatycznego opisu badania umożliwiają, w sposób automatyczny za pomocą makr wstawianie zmierzonych parametrów do opisu. | - | - |
|  | Możliwość konfiguracji własnych raportów użytkownika | - | - |
|  | Możliwość umieszczenia w raportach z badania takich parametrów jak minimum: Percentyl Odchylenie standardowe Z-Score | - | - |
|  | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach minimum PDF, TIF, JPG, RTF | - | - |
|  | Możliwość wyboru modułu wartości należnych, niezależnie dla każdego badania | - | - |
|  | Oferowany zestaw jest wyposażony w moduł wartości należnych Quanjer-GLI-2012. | - | - |
|  | Oferowany aparat wyposażony jest w oprogramowanie umożliwiające użytkownikowi samodzielnie wprowadzać nowe formuły wartości należnych oraz zmieniać istniejące. | - | - |
|  | Aparat wyposażony we własny wbudowany kompresor do przeprowadzania nebulizacji. | - | - |
|  | Wydajność kompresora minimum 5l/min | Powyżej 5l/min – 10 pkt 5l/min – 0 pkt |  |
|  | Moc nebulizacji minimum 220 mg/min | - | - |
|  | Możliwość integracji spirometru z bazą badań spirometrycznych posiadaną przez Zamawiającego | - | - |
|  | Aparat wyposażony w komputer stacjonarny oraz drukarkę umożliwiającą drukowanie raportów z badań | - | - |
|  | Spirometr wyposażony w 3L pompę kalibracyjną | - | - |