## załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 2 do SWZ
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto
Zadanie I
Sterylizacja parowa
1 | Nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do kontroli procesu sterylizacji parą wodną, podzielny, wykonanie zgodnie z normą PN EN ISO 11140-1:214/typ 4 (op./500 szt.) certyfikat na zgodność z normą wystawiony przez jednostkę akredytowaną | op. | 2
2 | Test do kontroli sterylizacji parą wodną jednoznaczny odczyt skuteczności sterylizacji na podstawie przesunięcia atramentu wskaźnikowego: wskaźnik długi (op/250szt ) Typ 5 | op. | 20
3 | Test emulacyjny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną o wartościach ustalonych 134 st.C/3,5 min. nietoksyczny, odpowiadający typowi 6 wg EN-ISO 11140-1 potwierdzenie klasy przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Jednoznaczna zmiana zabarwienia na kolor referencyjny naniesiony na wskaźnik | op. | 1
4 | Test wsadu, emulacyjny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną o warunkach ustalonych 121 st.C/20min., 134 st. C/7min. odpowiadający typowi 6 wg. EN-ISO 11140-1. Nietoksyczny, samoprzylepny, op/100 szt, do każdego opakowania próbnik | op. | 75
5 | Etykiety podwójnie samoprzylepne wyposażone w test procesu sterylizacji parą wodną, nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy,do metkownicy trzyrzędowej (rol. = 500 etykiet) Wskaźnik na etykiecie nietoksyczny. | rol. | 320
6 | Etykiety podwójnie samoprzylepne do metkownicy trzyrzędowej bez indykatora (rol=500 etykiet) | rol. | 5
7 | Jednorazowy test do kontroli energii ultradżwiękowej, dający natychmiastowy wynik, jednoznaczna zmiana zabarwienia, op/30szt | op. | 5
8 | Arkusz testu zgrzewu z zaczernionym polem do poprawnej pracy zgrzewarek (do protokołu: data, numer, parametry zgrzewu, wynik, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych) op/250 szt. | op. | 2
9 | Naklejki do oznaczania narzędzi 5 kartek A4 - kolory do wyboru | szt. | 1
10 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną czas inkubacji 48 godzin op/100szt dla ZDM | op. | 1
11 | Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną 19 mm. wzmocniona | rol. | 50
12 | Taśma bez indykatora (neutralna) 25 mm | rol. | 430
| Wartość netto/brutto |  |  |  | 0 |  | 0
- produkty niemedyczne
Zadanie II
1 | Test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjniach dezynfektorach. Możliwość kontroli parametrów dezynfekcji 90 st. C w czasie 5 minut (op/100szt) | op. | 28
2 | Test skuteczności mycia z substancją testową zgodną z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu wraz z przyrządem testowym zapewniającym kontrolę procesu z 4 różnych kierunków (op/100 szt.) | op. | 33
3 | Gotowy zestaw testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych, wynik do 10 sekund. Brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń, w tym inkubatora, możliwość sprawdzenia trudnodostępnych powierzchni, instrumentarium o skomplikowanej budowie (op/25 szt.) | op. | 3
| Wartość nett/brutto |  |  |  | 0 |  | 0
- produkty niemedyczne
Zadanie III
Papier krepowany:
1 | rozmiar 75 x 75 cm a 250 szt. | op. | 20
2 | rozmiar 90 x 90 cm a 250 szt. | op. | 40
3 | rozmiar 100 x 100 cm a 250 szt. | op. | 70
4 | rozmiar 120 x 120 cm a 100 szt. | op. | 20
5 | wkładka absorpcyjna 300x500 mm (op. 500szt. ) produkt niemedyczny | op. | 12
| Wartość netto/brutto |  |  |  | 0 |  | 0
Papier wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych tj.:
· EN ISO 11607-1:2017 lub ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowych:
· EN ISO 11607-2:2017 lub ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014 Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
Część 2: Wymagania dotyczące walidacji procesów formowania, uszczelniania i montowania:
· EN 868-2:2017 Materiały opakowaniowe dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych
Część 3: Materiały opakowaniowe do sterylizacji - wymagania::
a) włókno celulozowe, kolor zielony lub biały
b) zawartość chlorków ≤ 0,015%
c) zawartość siarczków ≤0,018%
d) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho:
- w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m,w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6kN/m
- w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m
e) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro:
- w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m
- w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m
f) gramatura nominalna 60 g/m² (tolerancja wg. PN EN 868-2)
g) załączyć charakterystykę wytrzymałościową wydaną przez producenta (nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
h) dostarczony w oryginalnych, firmowych opakowaniach z długim terminem ważności min. 12 miesięcy. Producent musi posiadać wdrożony,certyfikowany system zarządzania jakością.
Dla poz. 5 (wkładka absorpcyjna) :
Gramatura nominalna 107 g/m2
Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho:
- w kierunku walcowania nie mniej niż 50 N/15 mm
- w kierunku poprzecznym nie mniej niż 15 N/15 mm
Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro:
- w kierunku walcowania nie mniej niż 50 N/15 mm
- w kierunku poprzecznym nie mniej niż 50 N/10 mm
Grubość 0,35 mm
Barwa biała
Wkładka z zakładką (wymiar wkładki bez zakładki 50x30 cm, z zakładką 60x40 cm), opakowanie 500 szt
Zadanie IV
Włóknina:
1 | rozmiar 75 x 75 cm | op. | 30
2 | rozmiar 120 x 120 cm | op. | 15
3 | rozmiar 100 x 100 cm | op. | 50
| Wartość netto/brutto |  |  |  | 0 |  | 0
Zadanie: IV - włóknina niebiesko-fioletowa gramatura nominalna 43g/m2
- materiał spełniający wymogi norm PN EN 868-2: 2009 oraz PN-EN ISO 11607-1:2006.
- materiał przystosowany do zastosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu.
- opakowania wszystkich rozmiarów od jednego producenta