Załącznik nr 4 do SIWZ

Zestawienie parametrów wymaganych

Zadanie nr 1 - Elektrokardiografy - 4 szt.

| Lp. | Opis parametru* | Spełnienie parametru TAK / NIE | Opis oferowanego parametru** Uwaga: W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dane oferowanego aparatu |  |  |
| 1 | Producent | Proszę podać |  |
| 2 | Model | Proszę podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Proszę podać |  |
| 4 | Nazwa katalogoway | Proszę podać |  |
| 5 | Rok produkcji (nie starszy niż z 2020 r.) | Proszę podać |  |
| 6 | Fabrycznie nowy |  |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |
|  | Elektrokardiograf |  |  |
| 1 | Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem max 5 kg. |  |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz. |  |  |
| 3 | Wbudowany akumulator, którego pojemność umożliwia min. 3,5 godz. ciągłego monitorowania. |  |  |
| 4 | Ochrona przed impulsem defibrylacji CF. |  |  |
| 5 | Wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej min. 8 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 x 480 pikseli). |  |  |
| 6 | Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów i menu. Menu w języku polskim. |  |  |
| 7 | Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem. |  |  |
| 8 | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR. |  |  |
| 9 | Detekcja stymulatora serca. |  |  |
| 10 | Impedancja wejściowa >50 [MΩ]. |  |  |
| 11 | CMRR >110 dB. |  |  |
| 12 | Częstotliwość próbkowania 1000 [Hz] / kanał. |  |  |
| 13 | Detekcja pików rozrusznika serca. Próbkowanie 16000 [Hz]/kanał. |  |  |
| 14 | Filtr zakłóceń sieciowych. |  |  |
| 15 | Filtr zakłóceń mięśniowych. |  |  |
| 16 | Filtr anty-dryftowy. |  |  |
| 17 | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym. |  |  |
| 18 | Formaty wydruku:3*4 ; 3*4+1R ; 3*4+3R ; 6*2 ; 6*2+1R /12*1. |  |  |
| 19 | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej. |  |  |
| 20 | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO. |  |  |
| 21 | Prędkość zapisu rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s. |  |  |
| 22 | Szerokość papieru min. (szer.) 210 mm x (wys.) 295 mm - składanka. |  |  |
| 23 | Przeglądanie i ocena badania przed wydrukiem na ekranie urządzenia. |  |  |
| 24 | Wydruk w trybie monitorowania rytmu. |  |  |
| 25 | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim . |  |  |
| 26 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg |  |  |
| 27 | Funkcja uśpienia (standby) umożliwiająca szybki start aparatu. |  |  |
| 28 | Archiwizacja badania do pamięci wewnętrznej (min. 800 badań) i eksport danych do pamięci typu Pendrive w formacie PDF, XML. |  |  |
| 29 | Współpraca urządzenia w sieci komputerowej. Współpraca z serwerem FTP. |  |  |
| 30 | Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia. |  |  |
| 31 | Wydruk badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu. |  |  |
| 32 | Możliwość rozszerzenia funkcji urządzenia o opcję Wi-Fi oraz czytnik kodów kreskowych. |  |  |
| 33 | Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny 3szt. |  |  |
| 34 | Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę, kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta. |  |  |

Uwaga:

*NIESPEŁNIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z

WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zestawienie parametrów wymaganych

Zadanie nr 2 - Kardiomonitory - 11 szt.

| Lp. | Opis parametru* | Spełnienie parametru TAK / NIE | Opis oferowanego parametru** Uwaga: W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dane oferowanego aparatu |  |  |
| 1 | Producent | Proszę podać |  |
| 2 | Model | Proszę podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Proszę podać |  |
| 4 | Nazwa katalogoway | Proszę podać |  |
| 5 | Rok produkcji (nie starszy niż z 2020 r.) | Proszę podać |  |
| 6 | Fabrycznie nowy |  |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |
|  | Kardiomonitor |  |  |
| 1 | Monitor o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć moduł jedno lub wieloparametrowy w postaci kostki wsuwany do ramy urządzenia. |  |  |
| 2 | Konwekcyjne chłodzenie monitora. |  |  |
| 3 | Monitor przeznaczony dla noworodków, dzieci i dorosłych. |  |  |
| 4 | Wysokiej jakość ekran LCD TFT o przekątnej min. 15,5" (obraz o rozdzielczości min. 1900x1000 pikseli), do prezentacji min. 8 krzywych jednocześnie . |  |  |
| 5 | Ekran i miejsce na moduły umieszczone w jednej obudowie. |  |  |
| 6 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. |  |  |
| 7 | Sterowanie poprzez pojemnościowy ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. Możliwość podłączenia klawiatury pod port USB. |  |  |
| 8 | Zaprogramowanie min. 15 różnych konfiguracji monitora (ustawienia ekranu i granic alarmowych). |  |  |
| 9 | Wizualny wskaźnik alarmów na ekranie kardiomonitora. |  |  |
| 10 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/ 50Hz. |  |  |
| 11 | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 90 minut przy podstawowej konfiguracji. Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora na ekranie. |  |  |
| 12 | Podgląd ekranu innego monitora pracującego w sieci. Opcja pracy w sieci centralnego monitorowania. |  |  |
| 13 | Każde stanowisko monitorowania wyposażone w monitor transportowy z podglądem monitorowanych parametrów (z monitorowaniem co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp – zgodnie z parametrami opisanymi poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego minimum 5,5”. Ciężar monitora nie więcej niż 1 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 6 godzin. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. Sterowanie poprzez pojemnościowy ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. Monitor odporny na zalanie wodą – stopień ochrony co najmniej IP43. |  |  |
| 14 | Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych odprowadzeń: 3, 7 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla EKG. Jednoczesna prezentacja min. 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod. Analiza arytmii jednocześnie z dwóch odprowadzeń. Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-300 ud/min. W komplecie przewód główny i przewód do 5 elektrod klipsowych do każdego monitora. Monitory wyposażone w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna |  |  |
| 15 | Analiza arytmii z wykrywaniem co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym migotania przedsionków. |  |  |
| 16 | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeni. |  |  |
| 17 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -2,0 -(+) 2,0 mV. |  |  |
| 18 | Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora. |  |  |
| 19 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-170 Odd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji. Ustawianie alarmu bezdechu w zakresie co najmniej od 10 do 40 s. |  |  |
| 20 | Pomiar saturacji w zakresie min. od 1-100%. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %SpO2, częstości pulsu i wskaźnika perf. Modulacja dźwięku przy zmianie wartości % SpO2. W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych. Możliwość użycia dodatkowego źródła sygnału SPO2 z wyświetlaniem obydwu wartości na ekranie kardiomonitora. |  |  |
| 21 | Możliwość ustawienia alarmu desaturacji. |  |  |
| 22 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Zakres pomiarowy: 15-280 mmHg. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1-240 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Rozpoczęcie pomiaru (cyklu pomiarowego) za pomocą jednego przycisku na ekranie. Funkcja stazy. W komplecie przewód interfejsowy z szybkozłączką, wielorazowe mankiety dla dorosłych w 3 rozmiarach oraz mankiet dla pacjentów otyłych. |  |  |
| 23 | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Prezentacja 3 wartości temperatur: T1, T2, ΔT. Wybór etykiet temperatur według miejsca pomiaru. W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy i temperatury głębokiej. |  |  |
| 24 | 3 monitory wyposażone w inwazyjny pomiar ciśnienia(IPC), dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W przypadku pomiaru wewnątrzczaszkowego monitor oblicza i wyświetla wartość CPP. Funkcja wyświetlania dwóch krzywych ciśnienia inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero. W komplecie z monitorem z inwazyjnym pomiarem ciśnienia: trzy przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia, płytka i zacisk do mocowania przetworników na statywie. |  |  |
| 25 | 3 monitory wyposażone w moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym. Zakres pomiaru CO2 min. od 0 do 99 mmHg. Zakres pomiaru częstości oddechów min. 4 do 120 oddechów/min. Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). |  |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG - moduł wymienny, 4 kanały EEG. |  |  |
| 27 | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości znieczulenia w technologii BIS za pomocą modułu wymiennego pomiędzy stanowiskami, sterowanie poprzez monitor pacjenta. |  |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora pacjenta. Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora. |  |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o moduł oksymetrii tkankowej |  |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą PiCCO. Pomiar za pomocą modułu wymiennego pomiędzy stanowiskami. Wyświetlanie danych na ekranie kardiomonitora, w tym podgląd danych numerycznych, trendów oraz wykres prezentujący graficznie jednocześnie wszystkie zdefiniowane wartości. W przypadku zastosowania modułu PiCCO możliwość rozbudowy kardiomonitorów o funkcję wspomagającą decyzje kliniczne dotyczące układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w płucach , obciążeniem następczym. |  |  |
| 31 | Monitor wyposażony w funkcję skali Glasgow (GCS). |  |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy monitora o funkcję obliczana parametrów objętościowych i metabolicznych co najmniej: VCO2, MVCO2, VO2. MVO2, EE i RQ. Wyświetlanie obliczonych parametrów na ekranie kardiomonitora. |  |  |
| 33 | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych. |  |  |
| 34 | Możliwość podłączenia i wyświetlania danych z innych urządzeń (respiratorów, monitorów rzutu serca etc.). |  |  |
| 35 | Możliwość drukowania krzywych, raportów, wyników obliczeń na podłączonej do monitora tradycyjnej drukarce laserowej . |  |  |
| 36 | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Szybkie ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. Blokowanie funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczone hasłem. |  |  |
| 37 | System alarmowy umożliwiający automatyczne przesłanie alarmu wraz z identyfikacją łóżka pacjenta oraz podglądem ekranu do innych kardiomonitorów w sieci monitorowania z możliwością ustawienia czasu po którym następuje przesłanie alarmu. |  |  |
| 38 | Kilkustopniowe wyciszania alarmów. |  |  |
| 39 | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 120 godzinne. |  |  |
| 40 | Min. 400 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów - zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku ekranowego. |  |  |
| 41 | Mocowania kardiomonitorów: 11 na statywie na kółkach z koszykiem na akcesoria. |  |  |

Uwaga:

*NIESPEŁNIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z

WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zestawienie parametrów wymaganych

Zadanie nr 3 - Kardiomonitor - 9 szt. z centralą monitorującą - 1 szt.

| Lp. | Opis parametru* | Spełnienie parametru TAK / NIE | Opis oferowanego parametru** Uwaga: W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dane oferowanego aparatu |  |  |
| A | Kardiomonitor |  |  |
| 1 | Producent | Proszę podać |  |
| 2 | Model | Proszę podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Proszę podać |  |
| 4 | Nazwa katalogoway | Proszę podać |  |
| 5 | Rok produkcji (nie starszy niż z 2020 r.) | Proszę podać |  |
| 6 | Fabrycznie nowy |  |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |
| 1 | Monitor o konstrukcji modułowej lub kompaktowo-modułowej. |  |  |
| 2 | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). |  |  |
| 3 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. |  |  |
| 4 | Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. |  |  |
| 5 | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. |  |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. |  |  |
| 6 | Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. |  |  |
| 7 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów. |  |  |
| 8 | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: |  |  |
| 8.1 | wyjście do podłączenia ekranu kopiującego |  |  |
| 8.2 | co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych |  |  |
| 8.3 | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania |  |  |
| 9 | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: |  |  |
| 9.1 | inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji |  |  |
| 9.2 | pomiaru stopnia uśpienia BIS |  |  |
| 10 | Mierzone parametry: |  |  |
| 10.1 | EKG - pomiar częstości akcji serca. - zakres minimum 30 - 300/min. - ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s - ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto - monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie - w komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5-iu końcówek |  |  |
| 10.2 | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF |  |  |
| 10.3 | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |  |
| 10.4 | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV |  |  |
| 10.5 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc |  |  |
| 10.6 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. |  |  |
| 10.7 | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Wybór odprowadzeń do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s. |  |  |
| 10.8 | Saturacja (SpO2). - zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. - zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. - jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji - alarm desaturacji - w komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. |  |  |
| 10.9 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczna. - pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min) - pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut - prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - funkcja stazy - funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu - pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. |  |  |
| 10.10 | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów) - w komplecie z każdym monitorem przewód i mankiety: duży, średni i mały |  |  |
| 10.11 | Pomiar temperatury. - dwa tory pomiarowe - wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi |  |  |
| 11 | W komplecie z monitorem powierzchniowy czujnik temperatury dla dorosłych. |  |  |
| 12 | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). |  |  |
| 13 | Minimum 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. |  |  |
| 14 | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin. |  |  |
| 15 | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). |  |  |
| 16 | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. |  |  |
| 17 | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS |  |  |
| 18 | Monitor przystosowany do pracy w sieci: |  |  |
| 18.1 | współpraca ze stacją centralnego nadzoru |  |  |
| 18.2 | podłączenie do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych |  |  |
| 19 | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. |  |  |
| 20 | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  |  |
| 21 | Monitor wyposażony w uchwyt do montażu z możliwością obracania i pochylania oraz koszykiem na akcesoria |  |  |
| I | Dane oferowanego aparatu |  |  |
| B | Centrala |  |  |
| 1 | Producent | Proszę podać |  |
| 2 | Model | Proszę podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Proszę podać |  |
| 4 | Nazwa katalogoway | Proszę podać |  |
| 5 | Rok produkcji (nie starszy niż z 2020 r.) | Proszę podać |  |
| 6 | Fabrycznie nowa |  |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |
| 1 | Stacja centralnego przystosowana do podłączenia co najmniej 5 opisanych powyżej stanowisk monitorowania. Oprogramowanie centrali przystosowane do obsługi co najmniej kolejnych 8 stanowisk bez konieczności jego wymiany lub upgrade’u. |  |  |
| 2 | Dwa kolorowe ekrany LCD TFT każdy o przekątnej min. 23” |  |  |
| 3 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. |  |  |
| 4 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach. |  |  |
| 5 | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 1000/pacjenta. |  |  |
| 6 | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 240 godzin. |  |  |
| 7 | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin. |  |  |
| 8 | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet. |  |  |
| 9 | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. |  |  |
| 10 | Możliwość rozbudowy centrali o funkcję wysyłania danych pacjentów na urządzenia mobilne. |  |  |

Uwaga:

*NIESPEŁNIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z

WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zestawienie parametrów wymaganych

Zadanie nr 4 - Pulsoksymetry - 2 szt.

| Lp. | Opis parametru* | Spełnienie parametru TAK / NIE | Opis oferowanego parametru** Uwaga: W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dane oferowanego aparatu |  |  |
| 1 | Producent | Proszę podać |  |
| 2 | Model | Proszę podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Proszę podać |  |
| 4 | Nazwa katalogoway | Proszę podać |  |
| 5 | Rok produkcji (nie starszy niż z 2020 r.) | Proszę podać |  |
| 6 | Fabrycznie nowy |  |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |
|  | Pulsoksymetr |  |  |
| 1 | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 2.4” i rozdzielczości 320x240. |  |  |
| 2 | Tryby pracy: monitorowanie oraz wyrywkowa kontrola. |  |  |
| 3 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości saturacji, częstości pulsu. |  |  |
| 4 | Wyświetlanie wskaźnika amplitudy tętna. |  |  |
| 5 | Alarmy: |  |  |
| 5.1 | sygnalizacja dźwiękowa i wizualna |  |  |
| 5.2 | ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej saturacji |  |  |
| 5.3 | ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej częstości pulsu |  |  |
| 6 | Zasilanie: |  |  |
| 6.1 | z sieci prądu zmiennego |  |  |
| 6.2 | z wewnętrznego akumulatora - czas pracy co najmniej 24 godziny, czas ładowania do 100% pojemności maksimum 4 godziny |  |  |
| 6.3 | z wewnętrznych baterii – czas pracy co najmniej 36 godzin |  |  |
| 7 | Na wyposażeniu czujnik SpO2 dla dorosłych i dzieci. |  |  |
| 8 | Waga urządzenia z wewnętrznym akumulatorem < 300 g. |  |  |

Uwaga:

*NIESPEŁNIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z

WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zestawienie parametrów wymaganych

Zadanie nr 5 - Analizatory parametrów krytycznych - 2 szt.

| Lp. | Opis parametru* | Spełnienie parametru TAK / NIE | Opis oferowanego parametru** Uwaga: W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dane oferowanego aparatu |  |  |
| 1 | Producent | Proszę podać |  |
| 2 | Model | Proszę podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Proszę podać |  |
| 4 | Nazwa katalogoway | Proszę podać |  |
| 5 | Rok produkcji (nie starszy niż z 2020 r.) | Proszę podać |  |
| 6 | Fabrycznie nowy |  |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |
| A | Analizator parametrów krytycznych |  |  |
| 1 | Aparat o stałej gotowości do pracy. |  |  |
| 2 | Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, wapń zjonizowany, sód, potas, chlorki, SO2, ctHb, MetHb, o2Hb, HHb, HbF, COHb, glukoza, mleczny, bilirubina. |  |  |
| 3 | Parametry wyliczan: HCO3, Hct, luka anionowa, osmolalność, ABE, SBE. |  |  |
| 4 | Panel pomiaru analizatora można poszerzyć o kreatyninę i mocznik. |  |  |
| 5 | Maksymalna objętość próbki badanej dla całego kompletu badań 45 µl ze strzykawki oraz kapilary w normalnym trybie. |  |  |
| 6 | Analizator z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych do identyfikacji operatora, badanej próbki oraz materiałów kontrolnych. |  |  |
| 7 | Monitorowanie poziomu odczynników i ich ważności na pokładzie analizatora. |  |  |
| 8 | Podanie próbki bezpośrednio z kapilary lub strzykawki. |  |  |
| 9 | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów. |  |  |
| 10 | Wprowadzanie temperatury pacjenta, stężenia tlenu w powietrzu wdychanym, rodzaju próbki (krew tętnicza, włośniczkowa itp.). |  |  |
| 11 | Przeliczenie parametrów wyliczanych z uwzględnieniem stężenia tlenu w powietrzu wdychanym. |  |  |
| 12 | Przeliczenie parametrów wyliczanych na aktualną temperaturę pacjenta. |  |  |
| 13 | Wykonywanie oznaczeń z następującego materiału: krew tętnicza, krew włośniczkowa, materiał kontrolny. |  |  |
| 14 | Wyniki wydruków z zakresem wartości referencyjnych. |  |  |
| 15 | Generowanie wykresu równowagi kwasowozasadowej. |  |  |
| 16 | Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa oraz możliwość kalibracji „na żądanie”. |  |  |
| 17 | Automatyczne płukanie analizatora. |  |  |
| 18 | W pełni automatyczna kontrola jakości z płynów znajdujących się w pakiecie odczynnikowym. |  |  |
| 19 | Analizator pracujący w oparciu o odczynniki konfekcjonowane w postaci zintegrowanego pakietu odczynnikowego zawierającego wszelkie kalibratory, materiały kontrolne oraz pojemnik na ścieki |  |  |
| 20 | Ważność wszystkich materiałów zużywalnych zainstalowanych na pokładzie analizatora min. 30 dni. |  |  |
| 21 | Oddzielna kaseta zawierająca elektrody pomiarowe z możliwością przetykania skrzepów. |  |  |
| 22 | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami przez operatora . |  |  |
| 23 | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich kaset w tym samym analizatorze lub zastępczym, bez utraty pozostałych w kasetach testów. |  |  |
| 24 | Możliwość wyłączenia urządzenia bez utraty pozostałych w kasetach oraz pakiecie testów. |  |  |
| 25 | Menu analizatora w języku polskim. |  |  |
| 26 | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta. |  |  |
| 27 | Automatyczna kontroli jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla 3 poziomów kontroli jakości – materiał kontrolny inny niż materiał kalibracyjny. Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy - Jeniningsa. |  |  |
| 28 | Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z możliwością zaprogramowania godziny wykonania kontroli jakości . |  |  |
| 29 | Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 minut (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/wymianie nowej kasety). |  |  |
| 30 | Wbudowany moduł automatycznego mieszania próbki podawanej w strzykawce. |  |  |
| 31 | Analizator z wbudowaną drukarką. |  |  |
| 32 | Zdalny nadzór serwisu nad analizatorem. |  |  |
| 33 | Krótki czas uzyskania wyniku – wyświetlenie wyniku do 35 sek. |  |  |
| 34 | Możliwość rozszerzenia panelu pomiarów o kreatyninę i mocznik. |  |  |
| 35 | Interaktywny system pomocy dla operatora w postaci filmików instruktarzowych. |  |  |
| 36 | Pakiet odczynnikowy startowy gwarantujący pracę analizatora przez min. 30 dni. |  |  |
| B | Analizator parametrów krytycznych z modułem parametrów kardiologicznych (aparat immunochemiczny) |  |  |
| 1 | Aparat o stałej gotowości do pracy. |  |  |
| 2 | Parametry mierzone minimum: Troponina, CKMB Mass, CRP, PCT, D-dimer, NTproBNP |  |  |
| 3 | Jednoczesny pomiar do pięciu różnych parametrów z jednej próbki krwi pełnej. |  |  |
| 4 | Oznaczanie pojedynczego parametru do wyboru z dostępnych na pokładzie analizatora tj. bez konieczności oznaczenia pozostałych, które nie są potrzebne w danej chwili. |  |  |
| 5 | Pomiar dokonywany z krwi pełnej, automatycznie pobieranej przez analizator bezpośrednio z probówki, bez potrzeby pipetowania lub wirowania próbki. |  |  |
| 6 | Automatyczne mieszanie próbki. |  |  |
| 7 | Monitorowanie poziomu odczynników i ich ważności na pokładzie analizatora (np. licznik pozostałych do wykonania testów). |  |  |
| 8 | Brak bezpośredniego kontaktu z krwią pacjenta podczas wykonywania oznaczenia i wymiany pojemnika na ścieki. |  |  |
| 9 | Wydajność analizatora – minimum 20 wyników na godzinę. |  |  |
| 10 | Menu analizatora w języku polskim. |  |  |
| 11 | Wbudowany czytnik kodów paskowych do odczytu ID próbki, operatora oraz szybkiego odnalezienia wyniku pacjenta w bazie danych analizatora. |  |  |
| 12 | Pamięć wyników pacjentów w analizatorze – minimum 1500. |  |  |
| 13 | Wbudowana drukarka. |  |  |

Uwaga:

*NIESPEŁNIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z

WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |