Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” tj. wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami. Zaoferowany sprzęt musi pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2020/2021 r.

- Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.*

Część nr 1 – Spektrofotometr

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samodzielny spektrofotometr UV-vis do mikroobjętościowych pomiarów oczyszczonych kwasów nukleinowych oraz białek - Parametry techniczne wymagane: 1. Sposób pomiaru: Urządzenie wykorzystuje napięcie powierzchniowe do utrzymywania małych objętościowo próbek między dwoma końcówkami pomiarowymi. System utrzymywania próbek umożliwia pomiar próbek o wysokim stężeniu bez konieczności ich rozcieńczania. 2. Objętość próbki: 1 – 2 µl 3. Dolne limity detekcji dla aplikacji standardowych: dsDNA: 27 500 ng/µL; ssDNA: 18 150 ng/µL; RNA: 22 000 ng/µL; Oczyszczona BSA (przez białko A280): 820 mg/mL IgG przez białko A280: 400 mg/mL; Białko Bradford 8 000 µg/mL (stosunek objętości odczynnika do próbki 50:1); 100 µg/µL (stosunek objętości odczynnika do próbki 1:1). - Dolne limity detekcji dla barwników zdefiniowanych: Cyc3, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 660: 0.2 pmol/µL; Cy5, Cy5.5, Alexa Fluor 647: 0.12 pmol/µL; Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594: 0.4 pmol/µL; Alexa Fluor 546: 0.3 pmol/µL. - Górne limity detekcji dla barwników zdefiniowanych: Cyc3, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 660: 100 pmol/µL; Cy5, Cy5.5, Alexa Fluor 647: 60 pmol/µL; Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594: 215 pmol/µL; Alexa Fluor 546: 145 pmol/µL. - Czas pomiaru i analizy próbki: 8 sekund - Powtarzalność pomiaru: 0.002 A (dla długości drogi optycznej 1.0 mm) - Zakres długości fali: 190 – 850 nm (± 1 nm) - Zakres absorbancji fotometrycznej: 0 – 550 A (ekwiwalent 10 mm) - Rozdzielczość (szerokość pasma widmowego): ≤1.8 nm (FWHM Hg 254 nm) - Rozpoznawanie zanieczyszczenia w próbce: Urządzenie posiada funkcję rozpoznawania zanieczyszczenia w próbce z identyfikacją rodzaju zanieczyszczenia. - Wykrywanie nieprawidłowości w trakcie pomiaru: Urządzenie posiada optyczny sensor wykrywający pęcherzyki powietrza w próbce oraz przerwanie kolumny próbki w trakcie pomiaru - Alarmy dotyczące nieprawidłowego wyniku pomiaru: Urządzenie posiada alarmy dotyczące nieprawidłowego wyniku pomiaru. - Pomoc techniczna: Pomoc techniczna na żądanie dla potrzeb pomiarów atypowych lub dla bardzo niskich stężeń (materiały pomocy i filmy instruktażowe). - Funkcje automatyczne: Funkcja Auto-Blank (automatyczny pomiar próby ślepej) i Auto-Measure (automatyczny pomiar próby). - Ekran: Wbudowany ekran dotykowy o wielkości 7 cali, z możliwością pracy w rękawiczkach, regulacji kąta nachylenia oraz wychylenia w prawo lub lewo. - System operacyjny: Android - Pamięć wewnętrzna: min. 32 GB - Źródło światła: ksenonowa lampa błyskow - Detektor: matryca CMOS, 2048-elementowa - Komunikacja: Komunikacja za pomocą 3 x USB, Wi-Fi oraz Etherne - Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 20 x 25.4 x 32.3 cm (+/- 0,5 cm) 23. Waga: 3.6 kg (+/- 0,5 kg) |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2 – Cyfrowy miernik

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inteligentny wieloparametrowy cyfrowy miernik przepływu gazu, do pomiaru niskich wartości przepływu DWUTLENKU WĘGLA I WODORU Parametry techniczne wymagane: 1.Obudowa SS :Obudowa SS , uszczelnienia standardowe Viton 2.Wyświetlacz:OLED, z klawiszami dostępowymi do zmiany parametrów urządzenia, funkcja sumowania przepływu 3.Przyłącza: na wąż sztywny o średnicy zewnętrznej 1/8" OD (wykonanie SS) zaciskowe 4. Zasilanie:12 Vdc lub 24Vdc - dedykowany zasilacz w zestawie 5.Sygnał: analogowy na wyjściu: 4-20 mA. Kabel komunikacyjny do wyprowadzenia sygnału analogowego w zestawie 6.Interfejs: cyfrowy adapter RS485/USB – 1 sztuka kabel komunikacji cyfrowej oraz adapter do portu USB w zestawie 7.Kalibracja Dwutlenek węgla - zakres przepływu do 20 std ml/min 8.Dokładność : +/- (0,5% odczytu + 0,2% pełnego zakresu) 9. Obniżona wartość spadku ciśnienia na mierniku - 0.06 psid (4,2 mbar) 10.Zakres pomiarowy: z deklarowaną dokładnością "turn down ratio" 200:1 (FYI : zakres kalibracyjny, czyli przepływ maksymalny / 200 ; czyli 20/200= 0,1ml/min efektywny pomiar z zadeklarowaną dokładnością od 0,1ml/min)) 11.Maksymalny zakres pomiaru przepływu: do 133 % pełnego zakresu. w przypadku przy kalibracji na 2ml/min mamy zakres użyteczny DPM od 0,1ml/min do 26,6ml/min 12.Miernik wieloparametrowy: możliwość jednoczesnego pomiaru: przepływu, ciśnienia oraz temperatury mierzonego gazu. Możliwość zmiany jednostki przepływu: masowe, objętościowe, dodatkowe odniesienie do warunków normalnych i standardowych. Możliwość zmiany rodzaju gazu mierzonego- zmiana tabeli gazowej nie wpływa na zakres pomiarowy urządzenia 13. Maksymalne ciśnienie statyczne 50 psig (3,44bar) 14.Dopuszczalna chwilowa różnica ciśnień pomiędzy wlotem i wylotem z miernika: 9,75 psid (672,00 mbar) wyższe uszkodzi sensor |  | 4 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 3– Miernik, tlenomierz

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miernik pH/ORP, EC, tlen, mętność. przewodnictwo, tlen rozpuszczony, temperatura, mętność, sonda z kablem 4 m. Pełen zestaw w walizce z czujnikami, akcesoriami i zasilaczem 230 V. wieloparametryczne, profesjonalne urządzenie do pomiaru jakości wody, z inteligentną sondą, systemem GPS i funkcją wyszukiwania FastTrack. W komplecie : - 3 elektrody jonoselektywne: Elektroda ISE amoniakowa Elektroda ISE chlorkowa Elektroda ISE azotanowa - wzorce kalibracyjne Wzorce 10 ppm amoniaku do elektrody ISE amoniak(10x20 mL) Zestaw – 10 saszetek po 10 ppm i 100 ppm wzorca do chlorki ISE Zestaw – 10 saszetek po 10 ppm wzorca do azotany ISE |  | 1 |  |  |
| 2. | - Wodoszczelny tlenomierz Wyposażony w interfejs, mierzy tlen rozpuszczony w wodzie w poszerzonym zakresie ( do 50 mg/L lub 600% nasycenia ), 4 metody pomiaru tlenu rozpuszczonego : tlen rozpuszczony, BZT (biochemiczne zapotrzebowanie tlenu), oddychanie lub zużycie tlenu. dostarczany w walizce z sondą tlenową ze złączem DIN i kablem 4 m, 2 membranami wymiennymi, roztworem elektrolitycznym (30 mL), roztworem zerowym, programem transferu danych kompatybilnym z Windows®, kablem micro USB i baterie. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 4 – Urządzenie  umożliwiające  przeprowadzanie  ilościowej  reakcji  PCR

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych 2. Jednoczesna amplifikacja i detekcja do 96 prób na płytkach 96-dołkowych lub paskach / stripach (po 8 probówek). 3. Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10 - 50µl. 4. Szybkość nagrzewania bloku do 4,4°C / sek. 5. Szybkość chłodzenia bloku do 2,2°C / sek. 6. Zakres temperatur bloku: 37 - 98°C 7. Zużycie prądu max 600W (1 run HRM 0.9 kWh) 8. Urządzenie emitujące do 43 dB w trakcie pracy 9. Średnie STD powtórzeń dla punktów w zakresie stężeń 1-10E9 równy mniej niż 0.2 Cq 10. Homogenność termiczna bloku: ±0,3°C 11. Dokładność termiczna: ±0,2°C 12. Materiał z jakiego wykonana jest powierzchnia bloku: srebro 13. Blok z opcją gradientu - zakres nastawialnej temperatury dla reakcji z wykorzystaniem opcji gradientu: maksymalnie 20°C (w całkowitym zakresie temperatur 37 - 98°C) - Możliwość uzyskania w trakcie reakcji 12 różnych temperatur w obrębie płytki 96 dołkowej 14. Temperatura pokrywy grzejnej bloku: 105°C ±3°C 15.Wzbudzenie: pojedyncza dioda LED zainstalowana na stałe w aparacie (brak elementów ruchomych związanych z elementem wzbudzenia aparatu) - Jednoczesne wzbudzenie fluorescencji wszystkich prób - średni okres żywotności diody: ok. 10 000 godzin 16.System detekcyjny: kamera CCD - czas pomiaru fluorescencji wszystkich prób przez kamerę CCD w trybie dynamicznym w zakresie: 10 ms - 1 sek. - czas pomiaru fluorescencji prób przez kamerę CCD w trybie manualnym: do 4 sek. 17. Analiza krzywej topnienia - ciągły, nieprzerwany i jednoczesny pomiar fluorescencji wszystkich prób w ustalonym zakresie temperatur. 18. Aparat wyposażony w cztery kanały detekcji o następującym układzie filtrów wzbudzających / detekcyjnych: - 1. 470 / 514nm - 2. 533 / 572nm - 3. 577 / 620nm - 4. 645 / 697,5nm 19. Przekazywanie sygnału fluorescencyjnego z prób do systemu detekcyjnego za pośrednictwem światłowodów. 20 Urządzenie nie wymagające przeprowadzania żadnych okresowych kalibracji systemu optycznego związanych z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych lub stosowanych rodzajów analiz w celu zapewnienia optymalnego działania. 21. Urządzenie nie wymagające normalizacji z barwnikiem referencyjnym typu Rox. 22. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do odczytu kodów drukowanych na płytkach 96-dołkowych (opcjonalnie). 23. Możliwość sterowania aparatem bez podłączania do komputera, w zakresie: - możliwość utworzenia i zapisania do 50 eksperymentów w pamięci wewnętrznej urządzenia - sortowanie plików (po nazwie, dacie, statusie) - możliwość edycji protokołu reakcji oraz kontroli stanu reakcji (start, koniec) - możliwość dodawania cykli w czasie trwania reakcji - możliwość otrzymania informacji o zakończeniu reakcji drogą elektroniczną (na podany adres e-mail) - możliwość wprowadzania protokołów reakcji poprzez wbudowany w urządzenie port USB 24. System umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych: - Barwnik interkalujący SYBR Green I - Barwnik interkalujący typu LC Green, ResoLight Dye (lub podobny) - Sonda hydrolizująca typu TaqMan® 25. Oprogramowanie urządzenia wyposażone w dedykowane moduły do analizy: - ilościowej – analiza bezwzględna umożliwiająca pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie w oparciu o: krzywą standardową (oprogramowanie podaje wartości wydajności reakcji, nachylenia krzywej, błędu standardowego oraz współczynnik R - ilościowej – analiza względna umożliwiająca pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego w oparciu o: 1. krzywą standardową (oprogramowanie podaje wartości wydajności reakcji, nachylenia krzywej, błędu standardowego oraz współczynnik R 2. ręcznie wprowadzoną wartością wydajności, gdzie E=2 oznacza wydajność reakcji 100%. 3. Możliwość zdefiniowania próbki jako run calibrator i study calibrator celem wyznaczenia stosunku znormalizowanego i wyskalowanego. - genotypowania typu end-point przy pomocy sond hydrolizujących do wykrywania mutacji (analiza dyskryminacji alleli) - krzywej topnienia - High Resolution Melting (HRM) / Gene Scanning (analiza mutacji / SNP) z możliwością automatycznego grupowania prób o podobnym profilu - do analizy jakościowej (wykrywanie obecności badanego DNA bez określania parametrów ilościowych; możliwość dodania kontroli wewnętrznej reakcji – kontrola amplifikacji). Opcje przeprowadzenia analizy z jednym barwnikiem (ustawienie mono-color) lub dwoma / większą liczbą barwników (ustawienie dual- / multi-color) Oprogramowanie z automatyczną możliwością oznacza próbki jako positive, negative, invalid lub inconsistent 26. Możliwość ustalenia przy analizie prób wartości fluorescencji punktu końcowego (EPF) czyli progu odcięcia dla prób pozytywnych (bez zmiany wartości Cq dla prób). 27.Możliwość podglądu wyników wykonanego eksperymentu pod postacią Mapy ciepła: - szybka ocena rozkładu wyników w obrębie analizowanych prób (m.in. rozkład prób pozytywnych / negatywnych, rozkład wartości Cq, stężenia, fluorescencji punktu końcowego oraz genotypów – w zależności od wykonanej analizy). 28. Możliwość podglądu uzyskanych wartości Cq w formie wykresu słupkowego 29.Możliwość importu / eksportu informacji o próbach do / z oprogramowania z wykorzystaniem plików o formatach *.txt oraz *.csv oraz możliwość eksportu wykresów w formatach *.png, *.gif i *.txt 30. Możliwość eksportu wyników w postaci plików w formacie *.txt. 31. Interfejs oprogramowania do analizy z możliwości modyfikacji w celu dopasowania do potrzeb chwili (niezależnie dla każdego eksperymentu) 32.Możliwość automatycznego definiowania próbek krzywej standardowej. 33.Eksport plików / eksperymentów w formacie: - *.rdml (możliwość otworzenia pliku zawierającego informacje o eksperymencie w zewnętrznym oprogramowaniu do analizy danych) 34. Oprogramowanie z możliwością wyboru typu przeprowadzanej reakcji PCR: - standardowa, - z wykorzystaniem gradientu temperatur w podanym zakresie, - z wykorzystaniem reakcji Touchdown PCR. 35. Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) zarówno w postaci krzywych fluorescencji jak i fluorescencyjnej Mapy ciepła 36. Opcja powiadomienia o zakończeniu reakcji PCR na podany adres e-mail - możliwość wpisania do 50 adresów e-mail. - możliwość otrzymywania na podany adres e-mail pliku zawierającego wyniki przeprowadzonego eksperymentu. 37. Możliwość zestawienia wyników z różnych eksperymentów w jednym pliku w formacie *.txt 38.Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, opis próbek, wyniki, wykresy) w formacie *.html 39. Urządzenie spełniające wytyczne MIQE (Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments). 40. Laptop sterujący urządzeniem wraz z oprogramowaniem |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 5 – Zestaw do oznaczeń BZT oraz biogazu

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | główka pomiarowa do oznaczeń BZT oraz biogazu, monitorująca zmiany ciśnienia 1. technologia Bluetooth® LE do obsługi przez mierniki Multi 3620 IDS lub Multi 3630 IDS 2. pamięć: 360 zestawów danych 3. graficzny wyświetlacz LCD 3. sygnalizacyjna dioda LED 4. rozszerzony zakres pomiaru ciśnienia do 1500 hPa 5. odporność na czynniki chemiczne: niewrażliwa na korozyjne działanie H2S gwarancja 12 miesięcy |  | 12 |  |  |
| 2. | profesjonalny miernik wieloparametrowy do pomiarów terenowych kompatybilny z główkami pomiarowymi 1. 2 uniwersalne wejścia pomiarowe 2. przystosowanie do pracy bezprzewodowej 3. kolorowy graficzny wyświetlacz 4. rejestrator danych: interfejsy USB 5. akumulatory 6. kabel USB 7. zasilacz 8. obudowa ochronna miernika SM Pro 9. bezprzewodowy moduł IDS WLM-M.2FD56W 10. Instrukcja w języku polskim 11. płyta CD z oprogramowaniem gwarancja 36 miesięcy |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| 1.Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. 2. Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 6 – Zestaw wiskozymetr rotacyjny z ultratermostatem i akcesoriami

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw wiskozymetr rotacyjny z akcesoriami : a) wiskozymetr rotacyjny z akcesoriami (statyw, szyna osłonowa, wrzeciona w ilości 4 szt. i czujnik temperatury) - 1 sztuka 1.Zakres pomiarowy:1 – 6 000 000 mPas 2.Moment obrotowy :0,0673 mNm 3.Zakres obrotów: 0,01 – 200 RPM, ustawiane płynnie, bezstopniowe 4.Panel kontrolny:Dotykowy panel 4,5” TFT 5.Sterowanie:Pokrętło obrotowe 6.Poziomowanie:Manualne, trzypunktowe, elektroniczna poziomiczka Ciągłe monitorowanie wypoziomowania 7. Tryby pomiaru: Szybki, zbalansowany, dokładny 8. Tryby programowania:10 krokowe programy oraz funkcja RAMP 9.Złącze komunikacyjne: microUSB, DIN, RS232 10.Połączenie z komputerem: Możliwość połączenia z komputerem, odpowiednie okablowanie 11. Oprogramowanie: Możliwość wyposażenia w oprogramowanie do obsługi lepkościomierza i zarządzania danymi, współpracujące również z termostatami 12.Wrzeciona:Standardowe wrzeciona umożliwiające pokrycie całego zakresu pomiarowego wiskozymetru 13.Czujnik temperatury: Możliwość kalibracji czujnika temperatury 14.Definicja punktu końca pomiaru: czasowy, mom. Obrotowy, lepkość, manualny b) ultratermostat z akcesoriami (platforma z regulacją zanurzenia; zewnętrzny obieg; podnośnik laboratoryjny aluminiowy; wąż gumowy; pojemnik transportowy) 1 sztuka 1.Termostatyzowanie próbki:Obróbka termiczna prób w kąpieli roztworu glikolu Sterowanie temperaturą badanej próbki w zakresie od -10 do 99,9 oC dla każdego z dostarczonych wrzecion 2. Regulacja zanurzenia:Możliwość regulacji zanurzenia naczynia z badaną próbka w cieczy chłodzącej/ogrzewającej 3. Pojemność zbiornika:14 litrów 4.Funkcja minutnika: Od 1 do 999 minut 5. Utrzymanie temperatury w łaźni: Dokładność do 0,2 stopnia 6.Czujnik temperatury: sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury |  | 1 Zestaw |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 7 – Prądomierz elektromagnetyczny do pomiarów prędkości przepływu wody

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Elektromagnetyczna metoda pomiarowa: czujnik elektromagnetyczny 2.Możliwość rejestracji wyników:Jednostka centralna/rejestrator 3.Możliwość pomiaru na głębokości minimum 1,5m pod poziomem wody: Kabel łączący czujnik z rejestratorem o długości min. 2m 4.Możliwość pomiaru w zdefiniowanym punkcie pionu hydrometrycznego:Tyczki pomiarowe do pozycjonowania czujnika o łącznej długości minimum 1,5m, wyposażone w podziałkę o dokładności minimum 0,1m 5.Możliwość pomiaru w płytkich ciekach (od 5 cm głębokości):Płaski czujnik elektromagnetyczny |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 8 – Oscyloskop cyfrowy

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. liczba kanałów: 2 2. szerokość pasma: min. 200 MHz 3.pojemność pamięci na kanał: min. 10 Mpts 4.częstotliwość próbkowania na kanał:min. 2.5 GSa/s 5.zakres podstawy czasu:1 ns - 1000 s/dz 6.odchylenie pionowe:1 mV - 10 V/dz 7.opór pozorny wejścia:1 MΩ; 50Ω 8.zasilanie:230V/AC |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 9 – Miernik parametrów sieci 3-fazowej

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miernik 1.Pomiar parametrów sieci w 4-przewodowej sieci symetrycznej i niesymetrycznej: 2.napięcie, prąd, moc czynna bierna i pozorna 3.współczynnika THD prądów i napięć, 4.współpraca z komputerem po interfejs RS-485 z protokołem Modbus, - zasilany z obwodu pomiarowego. - wymiary: 96 x 96 x 77mm. (+/- 5 mm) Zakres pomiarowy 1. Prąd In do 5A - błąd podstawowy ±0,2 % zak 2. zakres pomiarowy napięcia: - 50...64 V~ 195...253 V~ 246...300 V~ - Napięcie L-N błąd podstawowy ±0,2 % w.m. - zakres pomiarowy napięcia: 85...110 V~ 340 ... 440 V~ 425 ... 520 V~ Napięcie L-L błąd podstawowy ±0,5 % w.m |  | 1 |  |  |
| 2 | Miernik 1.Pomiar parametrów sieci w 4-przewodowej sieci symetrycznej i niesymetrycznej: 2.napięcie, prąd, moc czynna bierna i pozorna 3.współczynnika THD prądów i napięć, 4.współpraca z komputerem po interfejs RS-485 z protokołem Modbus, 5.zasilany napięciem 230V AC Zakres pomiarowy 1. Prąd In do 5A - błąd podstawowy ±0,2 % zak 2. zakres pomiarowy napięcia: - 50...64 V~ 195...253 V~ 246...300 V~ - Napięcie L-N błąd podstawowy ±0,2 % zak. - zakres pomiarowy napięcia: 85...110 V~ 340 ... 440 V~ 425 ... 520 V~ Napięcie L-L błąd podstawowy ±0,5 % zak. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| 1.Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. 2.Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 10 – Miernik parametrów sieci jednofazowej

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar parametrów sieci jednofazowej: napięcie, prąd, moc czynna bierna i pozorna, cos ϕ, tgϕ, częstotliwości, energii czynnej, biernej i pozornej, pomiar harmonicznych prądu i napięcia do 51-ej (przez RS-485). Pamięć wartości minimalnych i maksymalnych dla wielkości mierzonej. Wejście programowalne: - prądowe 0…1 lub 0…5A - napięciowe 0…100V / 0…230V Programowanie miernika z klawiatury lub przez interfejs RS485 Wejście napięciowe 100 V, 230 V Zakres pomiarowy 0,05...1,2 Un Wejście prądowe 1 A, 5 A Zakres pomiarowy 0,05...1,2 In Częstotliwość 35...65...100 Hz Rodzaj interfejsu – RS-485 Protokół transmisji - MODBUS RT |  | 3 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |
| Producent: ………………………………………… Model ………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ