## Arkusz1
pieczęć adresowaWykonawcy | [9 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zadanie nr 1 - Endoprotezy i ekspandery do rekonstrukcji piersi
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/nazwa handlowa | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 + wartość VAT | 8 = 4 x 5 | 9 | 10 = 8 + 9 | 11 | 12
1 | Endoprotezy o kształcie profilowanym: wypełnienie: spoisty, zagęszczony żel silikonowy, III stopień spoistości żelu; - co najmniej 9 różnych kształtów, 3 wysokości i 3 projekcje; - szerokość implantu różna od wysokości implantu, - zakres objętości: 180 ÷ 775 ml; - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu; - powłoka teksturowana, tekstura pozyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych; - produkt sterylny; - ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata; - gwarancja bezterminowa | szt. | 220
2 | Endoproteza okrągła, teksturowana, wypełniona spoistym, zagęszczonym żelem silikonowym, I stopień spoistości żelu, - co najmniej w 2 profilach (średni, wysoki;) - zakres objętości: 150 ÷ 765 ml; - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu; - powłoka teksturowana, tekstura pozyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych; - regularna dystrybucja porów tekstury; - produkt sterylny; - ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata; - gwarancja bezterminowa | szt. | 40
3 | Ekspandery anatomiczne, teksturowane: komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli: - magnetyczna zastawka na przedniej ścianie ekspandera; - samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki; - magnetyczny detektor; - powłoka teksturowana, tekstura pozyskana bez użycia kryształków soli lub cukru lub ich pochodnych; - zakres objętości: 250 ÷ 850 ml; - pętelki do szwów zapewniające dodatkową stabilizację ekspandera w poziomie; - 3 rodzaje kształtów (niski, średni, wysoki); - produkt sterylny; - gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia | szt. | 20
4 | Siatka polipropylenowa pokryta tytanem: - grubość warstwy tytanowej 30 ÷ 50 nm; - utkana z włókien monofilamentowych; - krawędzie przycięte laserem (zaokrąglone końcówki włókien) zapobiegające mikro-podrażnieniom tkanek; - dostępne w 2 gęstościach i 3 rozmiarach (S, M, L) | szt. | 50
5 | Sizery silikonowe o profilu anatomicznym: - do 10-krotnej strylizacji; - dostępne w rozmiarach: 180 ÷ 775 ml; - kompatybilne z implantami anatomicznymi | szt. | 30
Razem Zadanie nr 1:
Słownie wartość brutto Zadania nr 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Wymagania dodatkowe:
1) kompatybilność endoprotez, ekspanderów i sizerów
2) produkty posiadające certyfikat CE
3) dożywotnia gwarancja wymiany uszkodzonej endoprotezy powstałej nie z winy uzytkownika
4) gwarancja wymiany uszkodzonego ekspandera powstałego bez winy użytkownika
Zadanie nr 2 – Endoprotezy i ekspandery do rekonstrukcji piersi II
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/nazwa handlowa | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 + wartość VAT | 8 = 4 x 5 | 9 | 10 = 8 + 9 | 11 | 12
1 | Endoprotezy o kształcie anatomicznym: - powłoka gładka, wypełnione w 100% żelem silikonowym; - zintegrowany system mocowania implantów do tkanki; - radiologiczne wskaźniki położenia implantu; - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni; - minimum 3 warstwy elastomeru, w tym powłoka BluSeal (niebieska); - pełny zakres rozmiarów: średnica 11 ÷ 13,5 cm, 2 projekcje, 3 wysokości; -zakres pojemności: 250 cm3 ÷ 600 cm3; - produkt sterylny; - ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata | szt. | 60
2 | Endoprotezy o kształcie okrągłym: powłoka gładka, wypełnione w 100% żelem silikonowym: - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni; - min. 3 warstwy elastomeru, w tym powłoka BluSeal (niebieska); - protezy przyjmujące kształt "łzy" pod wpływem grawitacji; - paszport elektronicznyc (RFID) ułatwiający identyfikację implantu; - pełny zakres rozmiarów: średnica 10 ÷ 13,5 cm; - 4 projekcje (zakres pojemności: 160 cm3 ÷ 700 cm3); - produkt sterylny; - ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata | szt. | 35
3 | Endoprotezy o kształcie okrągłym: powłoka gładka, wypełnione w 100% żelem silikonowym; - bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni; - min. 3 warstwy elastomeru, w tym powłoka BluSeal (niebieska); - pełny zakres rozmiarów: średnica 10 ÷ 13,50 cm, 4 projekcje; - zakres pojemności: 160 cm3 ÷ 700 cm3; - produkt sterylny; - ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata | szt. | 20
4 | Ekspander o kształcie anatomicznym, jednokomorowy: - komora rozprężona roztworem soli fizjologicznej; - powłoka gładka; - zakres pojemności: 260 ÷ 995 ml; - 3 wysokości; - zintegrowany system mocowania ekspandera do tkanki; - radiologiczne wskaźniki położenia implantu; - wizualny wskaźnik obecności warstwy barierowej; - mikrotransporder (RFID) ułatwiający identyfikację ekspandera; - brak elementów magnetycznych; - wbudowany port do napełniania; - lokalizacja portu za pomocą zewnętrznego czytnika RFID; - wzmocniona podstawa; - gwarancja 6 miesięcy; - produkt sterylny; - ważność sterylizacji produktu minimum 2 lata od daty produkcji | szt. | 10
Razem Zadanie nr 2:
Słownie wartość brutto Zadania nr 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Wymagania dodatkowe:
1) kompatybilność endoprotez i ekspanderów (produkty jednego producenta)
2) produkty posiadające certyfikat CE
3) bezpłatna wymiana wadliwej endoprotezy (uszkodzenie wynikające z wady endoprotezy)
4) 10-letnia gwarancja na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV według skali Bakera
5) wymiana uszkodzonego ekspandera powstałego bez winy użytkownika
Zadanie nr 3 -Siatki do rekonstrukcji piersi całkowicie wchłanialne
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/nazwa handlowa | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 + wartość VAT | 8 = 4 x 5 | 9 | 10 = 8 + 9 | 11 | 12
1 | Siatka wolno i całkowicie wchłanialna po 36 miesiącach; - splatana z 2 różnych resorbowalnych włókien sysntetycznych o różnych parametrach degradacji; - zbudowana z glikolidu, węglanu i laktydu; - szybko resorbowalne włókno stanowiące 40% wagowych matrycy siatkibędące kopolimerem glikolidu, laktydu i węglanu trimetylenu; - wolno resorbowalne włókno stanowiące ok. 60% wagowych matrycy siatki będące kopolimerem laktydu i węglanu trimetylenu; - sterylna siatka chirurgicznazalecana do wzmacniania tkanek miękkichw przypadku ich osłabienia; - rozmiary 15 x 20 cm | szt. | 60
Razem Zadanie nr 3:
Słownie wartość brutto Zadania nr 3: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 4 - Sondy jednorazowego użytku wraz z dzierżawą urządzenia do biopsji mammotomicznej
Tabela nr 1 dla Zadania nr 4 - Dostawa
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość w okresie 24 m-cy | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/nazwa handlowa | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 + wartość VAT | 8 = 4 x 5 | 9 | 10 = 8 + 9 | 11 | 12
1 | Sondy jednorazowego uzytku z igłą o długości 10 cm, - 10G/12G/14G - przestrzeń martwa: 10G - 0,7 cm, 12G - 0,5 cm, 14G - 0,4 cm | szt. | 250
Razem Zadanie nr 4 (dostawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 4 (dostawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Tabela nr 2 dla Zadania nr 4 - Dzierżawa
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (miesiące) |  | Kwota czynszu za 1 m-c netto | % VAT | Kwota VAT | Kwota czynszu za 1 m-c brutto | Wartość czynszu netto w okresie 24 m-cy |  | Wartość VAT w okresie 24 m-cy | Wartość czynszu brutto w okresie 24 m-cy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 + 6 | 8 = 3 x 4 |  | 9 | 10 = 8 + 9
1 | Dzierżawa urządzenia do biopsji mammotomicznej podać: nazwa ……………………………………....................... producent …………………………............................ rok produkcji ……………....... typ ………………………… numer fabryczny ………………………... | 24 |  | 1
Razem Zadanie nr 4 (dzierżawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 4 (dzierżawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 4
|  | Wartość netto |  |  |  | Wartość VAT |  | Wartość brutto
Dostawa*
Dzierżawa**
Razem Zadanie nr 4 (dostawa + dzierżawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 4 (dostawa + dzierżawa): …………………………………………………………………………………..……………………………………………………. zł
| * Wpisać dane z Tabeli nr 1 dla Zadania nr 4 |  | ** Wpisać dane z Tabeli nr 2 dla Zadania nr 4
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy