ZP/6/2025                                                                                                                                      Załącznik nr 2 do SWZ

MODYFIKACJA Z DNIA 17.02.2025 R.

MODYFIKACJA Z DNIA 01.04.2025 R.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

| PAKIET 1 MODYFIKACJA Z DNIA 17.02.2025 R. MODYFIKACJA Z DNIA 01.04.2025 R. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozycja | Asortyment | Liczba |
|  | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 7 szt. |
|  | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych | 1 szt. |

| L.p. | Opis parametru, funkcji | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kraj pochodzenia. | Tak, podać |  |
|  | Rok produkcji minimum 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane. | Tak, podać |  |
|  | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1 lub równoważną, ochrona przed porażeniem prądem. | Tak |  |
| Parametry techniczne urządzenia - podgrzewacz płynów infuzyjnych |  |  |  |
|  | Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi, płynów dożylnych i płynów irygacyjnych. Możliwość zastosowania w transfuzji, infuzji, dializie, hemofiltracji, aferezie, żywieniu dojelitowym oraz pozajelitowym. | Tak |  |
|  | System złożony z jednostki sterującej oraz elementu ogrzewającego w postaci profilu cieplnego podgrzewanego poprzez wewnętrzny element grzejny, obejmującego przewód infuzyjny z płynem. | Tak |  |
|  | Urządzenie pracujące ze standardowymi jednorazowymi drenami infuzyjnymi będącymi w posiadaniu i użytkowaniu przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków infuzyjnych lub szyn medycznych. Ogrzewacz płynów infuzyjnych wyposażony w stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie min.: 1400-2100 mm, przystosowany do mocowania pompy infuzyjnej oraz dodatkowego osprzętu, z podstawą stalową z obniżonym środkiem częstości, lakierowany proszkowo, kolumna zewnętrzna i wewnętrzna wykonana ze stali kwasoodpornej, na min. 5 – kołach i wyposażony w listwę zasilającą na min. 5 gniazd 230 V z włącznikiem. Ogrzewacz płynów infuzyjnych z możliwością mocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków infuzyjnych lub szyn medycznych wyposażonego w stojak na kroplówkę na podstawie jezdnej na min. 5 kołach. | Tak |  |
|  | Klips do bezpiecznego zamocowania profilu cieplnego / zestawu infuzyjnego przy jednostce sterującej. | Tak |  |
|  | System zapewniający tzw. „suche grzanie” przez elektryczny element grzejny - bez udziału wody czy innych płynów. | Tak |  |
|  | Profil cieplny, wyposażony w min. 2 zintegrowane czujniki temperatury oraz złącze do podłączenia przewodu jednostki sterującej. | Tak, podać |  |
|  | Profil cieplny o długości 180 cm nie mniej niż 140 cm pasujący do aparatów infuzyjnych o średnicy zewnętrznej 4-5 mm. | Tak |  |
|  | Długość przewodu łączącego jednostkę sterującą z profilem cieplnym min. 40 cm. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie zapamiętuje ostatnio zadaną temperaturę także po jego wyłączeniu. | Tak |  |
|  | Zapewnia skuteczne ogrzewanie płynów przy przepływie do 30 ml/min, potwierdzone instrukcją obsługi. | Tak |  |
|  | Panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem wyposażony w: - cyfrowy wyświetlacz z możliwością wyświetlania temp. rzeczywistej, temp. zadanej, stanów alarmowych, testów urządzenia; - diody Led: alarmu, startu, stanu gotowości; - przyciski: włączenia i wyłączenia urządzenia, startu ogrzewania, ustawienia właściwej temperatury, testu urządzenia. | Tak |  |
|  | Złącze do wyrównania potencjału. | Tak |  |
|  | Masa jednostki sterującej max. 3.3 kg. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne: max.: 125 mm x 285 mm x 180 mm Wymiary zewnętrzne jednostki: nie mniej niż 125 mm x 285 mm x nie mniej niż 115 mm Wymiary zewnętrzne maksymalne: 205 mm x 285 mm x 180 mm (szerokość x wysokość x głębokość wraz z uchwytem mocującym). | Tak, podać |  |
|  | Według klasyfikacji IEC 60601-1 lub równoważnej - Klasy ochrony I, zabezpieczone przed defibrylacją, typ CF. Według klasyfikacji IEC60601 lub równoważnej, sprzęt klasy I, części aplikacyjne typu nie gorszego niż B, IP32. | Tak |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej. | Tak |  |
|  | Pobór mocy max. 90 W do 200 W. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura profilu ogrzewającego spadnie poniżej 3° C od temperatury wybranej przez użytkownika na dłużej niż 10 min. 5 min. po upływie nie więcej niż 10 min. | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączenie elementu grzejnego urządzenia, gdy temperatura profilu ogrzewającego wyniesie: powyżej 43.6° C ± 0.5 °C 43°C znajdzie się w zakresie 43°C- 44°C wraz z alarmem dźwiękowym i optycznym. | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączenie ogrzewania, gdy dojdzie do detekcji przerwania połączenia profilu ogrzewającego lub uszkodzenia czujnika temperatury wraz z włączeniem alarmu akustycznego i optycznego. | Tak |  |
|  | Alarm wizualno-dźwiękowy po wykryciu usterki elektronicznej urządzenia. Brak możliwości rozpoczęcia ogrzewania. | Tak |  |
|  | Alarm audio-wizualny po niepodłączeniu lub rozłączeniu profilu podgrzewającego. | Tak |  |
|  | Ustawienia temperatury profilu grzewczego w zakresie od 33 do 430C. Skok co 1 0C 32 do 42°C. Skok co 0,1°C. od 33 do 43°C. Skok co 1°C lub w zakresie od 32 do 42°C. Skok co 0,1°C. | Tak |  |
|  | Lista środków dezynfekcyjnych, niezbędnych do właściwego czyszczenia urządzenia, zawarta w instrukcji obsługi. | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed wnikaniem cieczy min. IPX1 (lub wyższy) zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 lub równoważną. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia jasności wyświetlacza w obrębie trzech stopni. | Tak |  |
|  | Czas nagrzewania od temperatury pokojowej (20°C) do temperatury docelowej (43°C) wynosi około 2 minut. (42°C) poniżej 3 minut. nie niższej niż 42°C w czasie 2-3 minuty. | Tak, podać |  |
| Parametry techniczne urządzenia - Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych |  |  |  |
|  | Pompa normotermiczna o wysokich przepływach do toczenia krwi i preparatów krwiozastępczych. | Tak |  |
|  | Mechanizm toczenia – rolkowa pompa perystaltyczna. | Tak |  |
|  | System grzania: suchy, indukcyjny poprzez wymienniki ciepła. | Tak |  |
|  | Zakres przepływów: 2,5ml/min – 750 ml/min. | Tak |  |
|  | Sterowanie: wbudowany mikroprocesor. | Tak |  |
|  | Wyświetlacz: wodoodporny, dotykowy, typ LCD o wymiarach zewnętrznych min: 14 cm x 10 cm. | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie wszystkimi funkcjami pompy: elektroniczne. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia i programowania bolus w nastawach 100 ml, 200 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml. | Tak |  |
|  | Możliwość podania dawki 500 ml z zaprogramowanego dedykowanego pola funkcyjnego na wyświetlaczu. | Tak |  |
|  | Automatyczny monitoring ciśnienia perfuzji z obniżeniem przepływu przy ciśnieniu powyżej 100-300 mmHg (predefiniowane) co 50 mmHg. | Tak |  |
|  | Możliwość mieszania podawanych płynów poprzez szybką recyrkulację z prędkością 200ml / min. | Tak |  |
|  | Automatyczny system odpowietrzania podawanego płynu z funkcją zamknięcia linii infuzyjnej pacjenta. | Tak |  |
|  | Automatyczne odpowietrzanie układu co 500 ml podanego płynu. | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator zapewniający działanie pompy przez min 30 minut i utrzymujący przepływ do 50 ml/min bez funkcji grzania. | Tak, podać |  |
|  | Min. sześć klawiszy funkcyjnych na ekranie dotykowym: - zwiększenie przepływu, - zmniejszenie przepływu, - bolus, - przepływ 500 ml, - recyrkulacja, - zatrzymanie. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlane na ekranie parametry: - temperatura płynu na wyjściu - szybkość przepływu zadana - szybkość przepływu aktualna - podana całkowita objętość płynu - ciśnienie w układzie - aktualny tryb pracy pompy. | Tak |  |
|  | Wbudowane czujniki: min. 2 czujnik obecności powietrza w układzie, czujnik ciśnienia, czujniki podczerwieni temperatury na wejściu i wyjściu, czujnik przepływu, czujnik otwartej pokrywy, czujnik aktywacji zastawki kierunkowej linii toczenia płynu. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia zestawów jednorazowych: - 3 drenowy zestaw ze zbiornikiem retencyjnym 120 ml, wbudowanym wymiennikiem ciepła. - min. 2,5 l zbiornik z możliwością podłączenia 5 dodatkowych jednostek płynu. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie wszystkich błędów działania urządzenia wraz z instrukcją ich usunięcia. W wypadku wystąpienia błędu, automatyczne wstrzymanie pracy pompy z jednoczesnym alarmem akustycznym. | Tak |  |
|  | Zasilanie: 220/240V AC. | Tak |  |
|  | Wymiary max: 35 cm / 35 cm / 20 cm. | Tak, podać |  |
|  | Waga max: 15kg. | Tak, podać |  |
|  | Konfiguracja zestawu: 1. Pompa termiczna 2. Kabel zasilający 230V 3. Uchwyt do zbiorników retencyjnych układu jednorazowego – regulowany 4. Uchwyt do zbiorników min. 2,5l – regulowany 5. Stojak jezdny na pompę z regulowaną wysokością uchwytów na worki z płynami 6. Skrócona instrukcja obsługi w wersji papierowej laminowanej 7. Pełna instrukcja obsługi w wersji min. elektronicznej. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce). | Tak, podać |  |

| PAKIET 2 MODYFIKACJA Z DNIA 17.02.2025 R. MODYFIKACJA Z DNIA 01.04.2025 R. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozycja | Asortyment | Liczba |
| 1. | Podgrzewacz płynów infuzyjnych | 10 szt. |

| L.p. | Opis parametru, funkcji | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kraj pochodzenia. | Tak, podać |  |
|  | Rok produkcji minimum 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane. | Tak, podać |  |
|  | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1 lub równoważną, ochrona przed porażeniem prądem. | Tak |  |
| Parametry techniczne urządzenia |  |  |  |
|  | Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi, płynów dożylnych i płynów irygacyjnych. Możliwość zastosowania w transfuzji, infuzji, dializie, hemofiltracji, aferezie, żywieniu dojelitowym oraz pozajelitowym. | Tak |  |
|  | System złożony z jednostki sterującej oraz elementu ogrzewającego w postaci profilu cieplnego podgrzewanego poprzez wewnętrzny element grzejny, obejmującego przewód infuzyjny z płynem. | Tak |  |
|  | Urządzenie pracujące ze standardowymi jednorazowymi drenami infuzyjnymi dostępnymi w siedzibie Zamawiającego i powszechnie dostępnymi w sprzedaży. | Tak |  |
|  | Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków infuzyjnych lub szyn medycznych. Ogrzewacz płynów infuzyjnych wyposażony w stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie min.: 1400-2100 mm, przystosowany do mocowania pompy infuzyjnej oraz dodatkowego osprzętu, z podstawą stalową z obniżonym środkiem częstości, lakierowany proszkowo, kolumna zewnętrzna i wewnętrzna wykonana ze stali kwasoodpornej, na min. 5 – kołach i wyposażony w listwę zasilającą na min. 5 gniazd 230 V z włącznikiem. Ogrzewacz płynów infuzyjnych z możliwością mocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków infuzyjnych lub szyn medycznych wyposażonego w stojak na kroplówkę na podstawie jezdnej na min. 5 kołach. | Tak |  |
|  | Klips do bezpiecznego zamocowania profilu cieplnego / zestawu infuzyjnego przy jednostce sterującej. | Tak |  |
|  | System zapewniający tzw. „suche grzanie” przez elektryczny element grzejny - bez udziału wody czy innych płynów. | Tak |  |
|  | Profil cieplny, wyposażony w min. 2 zintegrowane czujniki temperatury oraz złącze do podłączenia przewodu jednostki sterującej. | Tak, podać |  |
|  | Profil cieplny o długości 180 cm nie mniej niż 140 cm pasujący do aparatów infuzyjnych o średnicy zewnętrznej 4-5 mm. | Tak |  |
|  | Długość przewodu łączącego jednostkę sterującą z profilem cieplnym min. 40 cm. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie zapamiętuje ostatnio zadaną temperaturę także po jego wyłączeniu. | Tak |  |
|  | Zapewnia skuteczne ogrzewanie płynów przy przepływie do 30 ml/min, potwierdzone instrukcją obsługi. | Tak |  |
|  | Panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem wyposażony w: - cyfrowy wyświetlacz z możliwością wyświetlania temp. rzeczywistej, temp. zadanej, stanów alarmowych, testów urządzenia; - diody Led: alarmu, startu, stanu gotowości; - przyciski: włączenia i wyłączenia urządzenia, startu ogrzewania, ustawienia właściwej temperatury, testu urządzenia. | Tak |  |
|  | Złącze do wyrównania potencjału. | Tak |  |
|  | Masa jednostki sterującej max. 3.3 kg. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne max.: 125 mm x 285 mm x 180 mm Wymiary zewnętrzne jednostki: nie mniej niż 125 mm x 285 mm x nie mniej niż 115 mm Wymiary zewnętrzne maksymalne: 205 mm x 285 mm x 180 mm (szerokość x wysokość x głębokość wraz z uchwytem mocującym). | Tak, podać |  |
|  | Według klasyfikacji IEC 60601-1 lub równoważnej - Klasy ochrony I, zabezpieczone przed defibrylacją, typ CF. Według klasyfikacji IEC60601 lub równoważnej, sprzęt klasy I, części aplikacyjne typu nie gorszego niż B, IP32. | Tak |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej. | Tak |  |
|  | Pobór mocy max. 90 W do 200 W. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura profilu ogrzewającego spadnie poniżej 3° C od temperatury wybranej przez użytkownika na dłużej niż 10 min. 5 min. po upływie nie więcej niż 10 min. | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączenie elementu grzejnego urządzenia, gdy temperatura profilu ogrzewającego wyniesie: powyżej 43.6° C ± 0.5 °C 43°C znajdzie się w zakresie 43°C- 44°C wraz z alarmem dźwiękowym i optycznym. | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączenie ogrzewania, gdy dojdzie do detekcji przerwania połączenia profilu ogrzewającego lub uszkodzenia czujnika temperatury wraz z włączeniem alarmu akustycznego i optycznego. | Tak |  |
|  | Alarm wizualno-dźwiękowy po wykryciu usterki elektronicznej urządzenia. Brak możliwości rozpoczęcia ogrzewania. | Tak |  |
|  | Alarm audio-wizualny po niepodłączeniu lub rozłączeniu profilu podgrzewającego. | Tak |  |
|  | Ustawienia temperatury profilu grzewczego w zakresie od 33 do 430C. Skok co 1 0C 32 do 42°C. Skok co 0,1°C. od 33 do 43°C. Skok co 1°C lub w zakresie od 32 do 42°C. Skok co 0,1°C. | Tak |  |
|  | Lista środków dezynfekcyjnych, niezbędnych do właściwego czyszczenia urządzenia, zawarta w instrukcji obsługi. | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed wnikaniem cieczy min. IPX1 (lub wyższy) zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 lub równoważną. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia jasności wyświetlacza w obrębie trzech stopni. | Tak |  |
|  | Czas nagrzewania od temperatury pokojowej (20°C) do temperatury docelowej (43°C) wynosi około 2 minut. (42°C) poniżej 3 minut. nie niższej niż 42°C w czasie 2-3 minuty. | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce). | Tak, podać |  |

| PAKIET 3 MODYFIKACJA Z DNIA 17.02.2025 R. MODYFIKACJA Z DNIA 01.04.2025 R. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozycja | Asortyment | Liczba |
| 1. | Podgrzewacz płynów do płukania pęcherza | 2 szt. |

| L.p. | Opis parametru, funkcji | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kraj pochodzenia. | Tak, podać |  |
|  | Rok produkcji minimum 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane. | Tak, podać |  |
|  | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1 lub równoważną, ochrona przed porażeniem prądem. | Tak |  |
| Parametry techniczne urządzenia |  |  |  |
|  | Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych przy wyższych natężeniach przepływu. | Tak |  |
|  | Urządzenie zbudowane z dwóch płyt grzewczych położonych obustronnie. Obie połowy obudowy zamykane za pomocą 2 zatrzasków. Urządzenie z modułem wykorzystującym technologię podczerwieni do podgrzewania płynów, posiadające wnękę na kasetkę jednorazowego zestawu oraz przycisk do jej wysuwania / urządzenie zbudowane z dwóch płyt grzewczych położonych obustronnie. Obie połowy obudowy zamykane za pomocą 2 zatrzasków. | Tak |  |
|  | Skuteczność ogrzewania płynów przy prędkości przepływu do 300 ml/min. Skuteczne ogrzewanie płynów w zakresie przepływu od 50 do 680 ml/min do minimum 300 ml/min., przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnej temperatury i efektywności ogrzewania w całym zakresie pracy urządzenia. | Tak |  |
|  | Sterylny worek ogrzewany wyposażony w dwie komory kroplowe z filtrem przeciwzakrzepowym, pułapkę pęcherzyków powietrza, port do wstrzyknięć. System przepływowego ogrzewania płynów który nie wymaga sterylnych worków z filtrem przeciwzakrzepowym, przy jednoczesnym zapewnieniu stałego i precyzyjnego podgrzewania płynów w trakcie przepływu. | Tak |  |
|  | Worek grzewczy ogrzewany przez 3 niezależnie pracujące obszary grzewcze. System przepływowego ogrzewania płynów, który wykorzystuje technologię podczerwieni, zapewniającą równomierne i dynamicznie kontrolowane ogrzewanie płynów w trakcie przepływu. | Tak |  |
|  | Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów. Urządzenie wyposażone w podnośnik, który zapewnia stabilną platformę operacyjną i regulację przepływu, posiada mobilny wózek na czterech kółkach z blokadą, regulację wysokości wysięgnika (1500-2650 mm) za pomocą elektrycznego systemu sterowanego pedałami, a także akumulator i ładowarkę. | Tak |  |
|  | Czas potrzebny do osiągnięcia zadanej temperatury maks. 1 minuta. | Tak, podać |  |
|  | Panel sterujący zawierający: przyciski włączenia / wyłączenia urządzenia, regulacji temperatury pokazujący rzeczywistą temperaturę jako podświetlany pasek na skali lub w formie wartości liczbowej. | Tak |  |
|  | Masa urządzenia max. 5.5 kg. 9.5 kg. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne max: (szer. x wys. x głęb.) 300 mm x 400 mm x 120 mm. 435 mm x 250 mm x 315 mm. 435 mm x 400 mm x 315 mm. | Tak, podać |  |
|  | Według klasyfikacji IEC 60601-1 lub równoważną - Klasa ochrony I, Typ B CF. nie gorszy niż B. | Tak |  |
|  | Sprzęt odporny na wnikanie wody – klasa min. IPX4 IPX1 zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 lub równoważną, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej pracy urządzenia w warunkach klinicznych. | Tak, podać |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej. | Tak |  |
|  | Zgodność elektromagnetyczna: urządzenie spełnia wymagania normy PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08 lub równoważnej, CISPR 11 lub równoważnej. | Tak |  |
|  | Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura w strefach grzewczych spadnie poniżej < 36,5° C. Automatyczne alarmy akustyczne i optyczne dla nieprawidłowości temperaturowych, z możliwością czasowego wyciszenia. Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura w strefach grzewczych spadnie poniżej < 36,5°C / Automatyczne alarmy akustyczne i optyczne dla nieprawidłowości temperaturowych, z możliwością czasowego wyciszenia. | Tak |  |
|  | Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura w strefach grzewczych wyniesie: powyżej 43oC 46oC powyżej 43-46 oC wraz z alarmem dźwiękowym i optycznym. przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej kontroli temperatury płynów. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia, regulacji temperatury w zakresie od 370C do 410C. Skok co 0,50C. nie mniejszym niż 30°C – 39°C. Skok co 1°C. od 30°C do 41°C. Skok w zakresie minimum 0,5-2°C. | Tak |  |
|  | Tolerancja w dokładności ustawienia temperatury po jej ustabilizowaniu max. 0,5°C. Urządzenie z dokładnością ustawienia temperatury ±2,0°C, przy jednoczesnym zastosowaniu dynamicznej kontroli temperatury zapewniającej jej stabilność podczas podgrzewania płynów. Urządzenie z dokładnością ustawienia temperatury w zakresie 0,5°C - 2°C. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury tylko w trybie czuwania. zarówno w trybie czuwania, jak i podczas pracy urządzenia. w trybie czuwania lub w trybie czuwania i podczas pracy urządzenia. | Tak |  |
|  | Wstępnie ustawiona temperatura po uruchomieniu urządzenia: 38.50C. nie niższa niż 370C. | Tak |  |
|  | Sterylny worek ogrzewany, duży wyposażony w dwie komory kroplowe z filtrem przeciwzakrzepowym, pułapkę pęcherzyków powietrza, portem do wstrzyknięć - 3 szt./1 urządzenie Zestaw jednorazowy kompatybilny z urządzeniem, który wykorzystuje kasetę i przewód, w których odbywa się mieszanie i ogrzewanie płynów, oraz zawiera komorę odpowietrzającą zintegrowaną z jednostronnym zaworem, osobną linię pacjenta oraz zatyczkę do strzykawek typu luer-lock, o łącznej długości 150 cm, z ciśnieniem swobodnego wlewu 1400 ml/min przy 300 mmHg i całkowitą długością linii pacjenta 225 cm. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce). | Tak, podać |  |

| PAKIET 4 MODYFIKACJA Z DNIA 17.02.2025 R. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pozycja | Asortyment | Liczba |
| 1. | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych | 1 szt. |

| L.p. | Opis parametru, funkcji | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kraj pochodzenia. | Tak, podać |  |
|  | Rok produkcji minimum 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane. | Tak , podać |  |
|  | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1 lub równoważną, ochrona przed porażeniem prądem. | Tak |  |
| Parametry techniczne urządzenia |  |  |  |
|  | Automatyczny infuzor ciśnieniowy do podawania płynów infuzyjnych lub irygacyjnych pod stałym ciśnieniem. | Tak |  |
|  | Urządzenie złożone ze sterownika ciśnienia z wyświetlaczem oraz podłączanych mankietów ciśnieniowych dostępnych w 3 pojemnościach: 500 ml, 1000 ml, 3000 ml. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia i pracy jednocześnie na dwóch mankietach ciśnieniowych. | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego ustawienia ciśnienia w obu aktywnych mankietach lub jednym wybranym. | Tak |  |
|  | Podczas transportu pacjenta wbudowany akumulator zapewnia zasilanie urządzenia i utrzymanie ciśnienia w mankiecie ciśnieniowym. | Tak |  |
|  | Mocowanie infuzora ciśnieniowego do stojaków, statywów lub szyn za pomocą zintegrowanego uchwytu / klamry. | Tak |  |
|  | Dostępne jednorazowe i wielorazowe mankiety ciśnieniowe. | Tak |  |
|  | Elektroniczny wyświetlacz pokazujący: - ciśnienie zadane, - ciśnienie rzeczywiste - stosunek ciśnienia zadanego od rzeczywistego w formie słupka graficznego | Tak |  |
|  | Regulacja zakresu ciśnienia 10-300 mmHg z krokiem co 10 mmHg. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230-240 V. | Tak |  |
|  | Masa samego urządzenia max. 2.5 kg. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne max: 100 mm x 230 mm x 180 mm. | Tak, podać |  |
|  | Według klasyfikacji IEC 60601-1 lub równoważną - Klasa ochrony I, ochrona przed defibrylacją, typ CF. | Tak |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Ochrona przed wnikaniem wody min. IPX4 zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 lub równoważną. | Tak, podać |  |
|  | Moc urządzenia max. 40VA. | Tak, podać |  |
|  | Akumulator litowy pozwalający na ciągłą pracę do 3 godzin. | Tak, podać |  |
|  | Akcesoria: 2 sztuki wielorazowych mankietów ciśnieniowych o pojemności 500 ml lub 1000 ml do wyboru przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce). | Tak, podać |  |

UWAGA: Przedmiot zamówienia (niniejszy załącznik) obejmuje swoją treścią zakres wszystkich Pakietów tj. 1-4. Wykonawca składa wraz z ofertą Przedmiot zamówienia – zał. nr 2 do SWZ wypełniony jedynie w zakresie Pakietów, na jakie składa ofertę.

Przedmiot zamówienia – zał. nr 2 do SWZ musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.