Zał. 1 do SWZ

D10.251.66.C.2023

Zadanie 1

Aspirator ultradźwiękowy

|  | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane) | 2023 |  |
| 4 | Miejsce instalacji | Szpital im. M. Kopernika ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
|  | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Aspirator ultradźwiękowy z funkcją rozbijania tkanek, płukania i odsysania | Tak |  |
| 2 | Aparat umieszczony na dedykowanym wózku na 4 kołach, z hamulcem, szufladą i uchwytem do zbiornika aspiracyjnego, wieszakiem do irygacji, zasilany z sieci 230V/50 Hz | Tak |  |
| 3 | Ultradźwiękowe rozbijanie tkanek miękkich, włóknistych i kostnych | Tak |  |
| 4 | Wymagana praca aparatu na częstotliwościach 25-26 kHz | Tak |  |
| 5 | Konsola wyposażona w dotykowy ekran sterujący min. 10”. Wszystkie wyświetlane informacje, komunikaty i alarmy w języku polskim . | Tak |  |
| 6 | Regulacja amplitudy drgań końcówki w zakresie co najmniej 0-100% | Tak |  |
| 7 | Płukanie i odsysanie tkanek | Tak |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w moduł ssący zintegrowany z urządzeniem | Tak |  |
| 9 | Ssanie regulowane od 0% do 100%, wartość ssania w mmHg | Tak |  |
| 10 | System kontroli ssania , który nie dopuszcza do zassania wrażliwych struktur | Tak |  |
| 11 | Wydajność płukania w ml/min, w zakresie min 5-40 ml/min | Tak, podać |  |
| 12 | Konsola współpracująca z uniwersalnym uchwytem | Tak |  |
| 13 | Uchwyt roboczy uniwersalny, wielorazowy, bez limitu użyć - 2 szt. | Tak, podać |  |
| 14 | Przetwornik ultradźwiękowy piezoelektryczny | Tak |  |
| 15 | Możliwość sterylnej zmiany samej końcówki roboczej (a nie całego uchwytu roboczego) podczas zabiegu operacyjnego | Tak |  |
| 16 | Możliwość zmiany końcówki w ręku tylko za pomocą klucza dynamometrycznego | Tak |  |
| 17 | Klucz dynamometryczny do zmiany końcówek w sterylnym polu, wielorazowy, bez limitu użyć – 2 szt. | Tak, podać |  |
| 18 | Uchwyt roboczy umożliwiający używanie różnych końcówek roboczych – co najmniej pięciu różnych do tkanki kostnej oraz pięciu do tkanki miękkiej. Wszystkie końcówki kompatybilne z tym samym uchwytem roboczym. | Tak |  |
| 19 | Aktywacja noża ultradźwiękowego z konsoli, włącznika nożnego oraz sterownika ręcznego. | Tak |  |
| 20 | Włącznik nożny, dwuprzyciskowy, bezprzewodowy, pracujący w dwóch trybach : Stałym - rękojeść działa na poziomie amplitudy ustawionej na ekranie dotykowym , niezależnie od nacisku na pedał. Zmiennym – rękojeść działa proporcjonalnie do nacisku na pedał, to znaczy im większy nacisk tym większa amplituda, z maksymalnym poziomem ustawionym na ekranie dotykowym | Tak |  |
| 21 | Sterownik ręczny przewodowy, umożliwiający sterowanie parametrami urządzenia sterylnie, bezpośrednio z pola operacyjnego | Tak |  |
| 22 | Informacja o prawidłowym podłączeniu akcesoriów | Tak |  |
| 23 | Akcesoria wielorazowe, bez limitu użyć, przystosowane do sterylizacji w autoklawie 134° | Tak |  |
| 24 | Uproszczony system podłączania drenów aspiracyjnych i irygacyjnych. W zestawie jałowych drenów specjalna kaseta służąca do szybkiego podłączania drenów do konsoli. | Tak |  |
| 25 | Zamknięty aluminiowy kontener sterylizacyjny z pokrywą umożliwiającą stosowanie filtrów jedno i wielorazowych – 2 szt. | Tak |  |
| 26 | Taca do sterylizacji z uchwytami do ułożenia wszystkich elementów przeznaczonych do sterylizacji – 2 szt. | Tak |  |
| 27 | Kaseta ssąco-irygacyjna z zestawem drenów, jednorazowa – 4 szt. | Tak, podać |  |
| 28 | Zbiornik aspiracyjny z pokrywą z filtrem, jednorazowy – 12 szt. | Tak, podać |  |
| 29 | Sterylna folia do sterownika ręcznego – 4 szt. | Tak, podać |  |
| 30 | Końcówka robocza do uchwytu do tkanek twardych typu mikro pazur, jednorazowa, dł. 12 cm, szerokość powierzchni tnącej 2 mm, długość powierzchni tnącej 2,2 mm – 4 szt. | Tak, podać |  |
| Inne |
| 32 | Certyfikat zgodności CE (lub równoważny) – dostarczony wraz z aparatem | Tak |  |
| 33 | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia | Tak |  |
| 34 | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych | Tak |  |
| 35 | Gwarancja min 24 miesiące, max 36 miesięcy. | Tak, podać |  |
| 36 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem | Tak |  |

Zadanie 2

Sukcesywne dostawy akcesoriów do aspiratora z zadania nr 1

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Jednostka miary | Ilości | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana | Producent i nazwa handlowa | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | A x B |  |  |
| 1 | Kaseta ssąco-irygacyjna z zestawem drenów, jednorazowa | Szt. | 240 |  |  |  |  |
| 2 | Zbiornik aspiracyjny z pokrywą z filtrem, jednorazowy | Szt. | 240 |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna folia do sterownika ręcznego | Szt. | 240 |  |  |  |  |
| 4 | Końcówka robocza do uchwytu do tkanek twardych typu nóż, jednorazowa, dł. 11 cm, szerokość powierzchni tnącej 0,83 mm, długość powierzchni tnącej 12 mm | Szt. | 52 |  |  |  |  |
| 5 | Końcówka robocza do uchwytu do tkanek twardych typu nóż, jednorazowa, dł. 10 cm, szerokość powierzchni tnącej 1,4 mm, długość powierzchni tnącej 8,2 mm | Szt. | 52 |  |  |  |  |
| 6 | Końcówka robocza do uchwytu do tkanek twardych typu mikro pazur, jednorazowa, dł. 12 cm, szerokość powierzchni tnącej 2 mm, długość powierzchni tnącej 2,2 mm | Szt. | 160 |  |  |  |  |
| 7 | Końcówka robocza do uchwytu do tkanek twardych typu pazur, jednorazowa, dł. 12 cm, szerokość powierzchni tnącej 2,8 mm, długość powierzchni tnącej 1,7 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |
| 8 | Końcówka robocza do uchwytu do tkanek twardych 360°, jednorazowa, dł. 12 cm, szerokość powierzchni tnącej 3,15 mm, długość powierzchni tnącej 2,58 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |
| 9 | Końcówka robocza do uchwytu do tkanek twardych 360°, jednorazowa, dł. 12 cm, szerokość powierzchni tnącej 3,15 mm, długość powierzchni tnącej 2,5 mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Końcówka robocza do uchwytu do tkanek twardych typu mikro pazur, jednorazowa, dł. 18 cm, szerokość powierzchni tnącej 2 mm, długość powierzchni tnącej 1,86 mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

*dokument należy podpisać w sposób określony w SWZ *