Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2

Maszyna do badań wytrzymałościowych 5 kN z wyposażeniem:

1.	Rama obciążeniowa z cyfrową elektroniką sterująco-pomiarową:

•	zakres obciążeń na rozciąganie i ściskanie min. 5 kN;

•	konstrukcja stołowa obejmująca 2 kolumny prowadzące o przekroju okrągłym prowadzące belkę oraz 2 śruby napędowe z wstępnym obciążeniem; mieszkowa osłona kolumn i śrub;

•	minimalne wymiary przestrzeni roboczej bez oprzyrządowania: wys. x szer.: 1000 x 430 mm;

•	zakres bezstopniowej regulacji prędkości badawczych w pełnym zakresie obciążenia do 5,5 kN przynajmniej od 0,0005 do 1500 mm/min;

•	dokładność ustawiania prędkości co najmniej 0,1 % wartości ustawionej;

•	powtarzalność pozycjonowania belki pomiarowej co najmniej: 0,004 mm;

•	rozdzielczość drogi belki pomiarowej co najmniej 0,05 µm;

•	częstotliwość pętli sterowania napędu co najmniej 1000 Hz;

•	bezszczotkowy silnik prądu zmiennego z hamulcem;

•	częstotliwość synchronicznego próbkowania wszystkich kanałów pomiarowych min. 400 kHz;

•	kanał siły wyskalowany do przynajmniej 160% nominału podłączonej głowicy celem rejestracji przeciążeń oraz tarowania wagi oprzyrządowania;

•	regulacja siły podczas zamykania uchwytów: zabezpieczenie próbki przed nadmiernym obciążeniem próbki powstającym podczas zamykania uchwytów; możliwość wyboru sposobu aktywowania w sposób ręczny oraz automatycznie przez oprogramowanie badawcze;

•	rozdzielczość systemu 24 bit;

•	dwukanałowa pętla bezpieczeństwa systemu;

•	zasilanie 230 V, maksymalny pobór mocy 0,8 kVA; automatyczne wyłączanie napędu po regulowanym czasie nieużywania maszyny

•	waga bez akcesoriów nie większa niż 120 kg.

2.	Głowica pomiarowa siły FN = 5 kN o konstrukcji cylindrycznej odpornej na przeciążenia:

•	w połączeniu z elektroniką kontrolno-pomiarową spełniająca wymogi EN ISO 7500-1 (dokładność, błąd rozrzutu, błąd histerezy, błąd wskazania zera, rozdzielczość) w zakresie od co najmniej 10 N w klasie dokładności 1;

•	możliwość tarowania do minimum 50% FN przy zachowaniu nominalnego obciążenia;

•	granica przeciążenia osiowego nie mniejsza niż 150% FN;

•	granica przeciążenia bocznego nie mniejsza niż 100% FN;

•	granica zniszczenia nie mniejsza niż 300% FN;

•	samoidentyfikująca się wtyczka z układem elektronicznym zapewniającym automatyczne wczytanie danych kalibracyjnych wraz z odpowiadającymi limitami obciążeń oraz rejestrację przeciążeń (co najmniej 10 ostatnich z podaną wartością i datą) z możliwością ich podglądu w oprogramowaniu badawczym).

3.	Wyposażenie do zginania 3 punktowego:

•	maksymalne obciążenie co najmniej 5 kN;

•	podpory i stempel o średnicy 10 mm;

•	regulowany rozstaw podpór w zakresie do 160 mm.

4.	Wyposażenie do ściskania:

•	maksymalne obciążenie co najmniej 5 kN;

•	płyty o powierzchni co najmniej 120 x 120 mm;

•	dolna płyta z otworami 6 mm co 20 mm.

5.	Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych w języku polskim obejmujące:

•	pakiet gotowych procedur do wykonywania badań zgodnie z ISO 527-1/4/5/, ISO 178, ISO 604, ASTM D638, ASTM D882, ASTM D790, ISO 37, ISO 34-1, DIN 53504, ISO 2439, EN ISO 3386-1/2, DIN 53579, ASTM D 3574, EN ISO 1798, EN ISO 8067, EN ISO 14125, EN ISO 14126, EN ISO 14129, EN ISO 14130, EN 310, EN 789, EN 408, EN 319, EN 320, EN 826, EN 12089, EN 1607, EN 12090, EN ISO 844;

•	tworzenie dowolnych wyników na podstawie zarejestrowanych danych pomiarowych, tj. wartości referencyjne, minima, maksima, wartości średnie, gradienty, piki oraz wprowadzanie wzorów i obliczeń użytkownika;

•	tworzenie wykresów (przedstawiających co najmniej kanały siły, drogi, czasu, pracy), histogramów (z rozkładem Gaussa, granicami sigma i wartościami średnimi dla wyników wyznaczanych podczas właściwego badania np. moduł sprężystości, siła maksymalna), tabel (zawierających wyniki, statystykę), raportów (zawierających wykresy, tabele, histogramy);

•	sterowanie przebiegiem temperatury oraz rejestrację temperatury w komorze temperaturowej w trakcie badania;

•	bezpośrednie eksportowanie danych pomiarowych oraz wyników do plików tekstowych (ASCII), PDF, arkuszy kalkulacyjnych (np. MS Excel), edytorów tekstu (np. MS Word) oraz baz danych (np. MS Access);

•	rejestrację wideo przebiegu badania zsynchronizowaną z danymi pomiarowymi;

•	dostępność co najmniej dwóch alternatywnych języków (angielski i niemiecki) z możliwością ich przełączania w czasie rzeczywistym, np. w celu wygenerowania raportu w języku obcym;

•	licencjonowanie oprogramowania na nieograniczoną liczbę stanowisk komputerowych;

•	kompatybilność z systemem operacyjnym Windows 10 / 11.

6.	Sprzęt komputerowy z monitorem co najmniej 23 cale do sterowania maszyną oraz analizy danych.

7.	Uruchomienie i szkolenie:

•	instalacja maszyny;

•	szkolenie personelu w zakresie obsługi manualnej urządzenia i oprogramowania – szkolenie 8 godzinne, dla 4 osób, przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia dostawy urządzenia;

•	wzorcowanie kanału pomiarowego siły wg EN ISO 7500-1 w kierunku na rozciąganie i ściskanie (w całym zakresie pomiarowym począwszy od 0,2% FN) przez autoryzowany serwis producenta wraz z wystawieniem świadectwa wzorcowania akredytowanego laboratorium wzorcującego;

•	wzorcowanie kanału pomiarowego przemieszczenia wg EN ISO 9513 w kierunku na rozciąganie i ściskanie na całej wysokości przestrzeni roboczej od 200 µm przez autoryzowany serwis producenta wraz z wystawieniem świadectwa akredytowanego laboratorium wzorcującego

•	wzorcowanie kanału pomiarowego prędkość belki wg ASTM E2658 dla 3 nastaw przez autoryzowany serwis producenta wraz z wystawieniem świadectwa akredytowanego laboratorium wzorcującego