## Arkusz1
Pakiet nr 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy
ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO
1 | Bipolarna endoproteza stawu biodrowego. Trzpień prosty(nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego kompatybilny z trzpiniem bezcementowym i przynasadowym, konus 12/14, dodatkowo dostepnośc trzpienia lateralizowanego (offset).Głowa bipolarna w rozmiarach od 44 do 60 mm. Głowa o średnicy 28 mm,metalowa w najmniej 5 długościach szyjki. Cement kostny 1 x 40 g o średniej gęstości do mieszania prózniowego zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych. | szt. | 50
2 | Cementowa endoproteza stawu biodrowego. Trzpień prosty(nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego, kompatybilny z trzpieniem bezcementowym i przynasadowym, konus 12/14, dodatkowo dostepnośc trzpienia lateralizowanego (offset). Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 58 mm, średnica wewnętrzna 28 lub 32 mm, zaopatrzona w znacznik RTG, możliwość zastosowania panewki zatrzaskowej i dysplastycznej. Głowa o średnicy 28 mm, 32 mm wykonana ze stopu CoCrMo w co najmniej 5 długościach szyjki. Cement kostny 2 x 40 g o średniej gęstości do mieszania prózniowego zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych. Zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający 1 strzykawkę oraz blokadę kanałową dla większej presuryzacji. | szt. | 10
3 | Przynasadowa endoproteza stawu biodrowego ceramika/ ceramika. Trzpień prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 propksymalenej porowatą okładziną tytanową dostępny w 9 rozmiarach, konus 12/14. Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcania w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do 68 mm, opcja panewki wykonanej w technice 3 D Wkład ceramiczny Biolox Delta. Możliwość użycia do 3 śrub. Głowa o średnicy rosnącej Biolox Delta w 3 długościach szyjki. | szt. | 10
4 | Przynasadowa endoproteza stawu biodrowego polietylen/ceramika: Trzpień przynasadowy prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową , dostępny w 9 rozmiarach , konus 12/14. Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcania w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do 68 mm, opcja panewki wykonanaej w technice 3D. Wkład polietylenowy. Możliwość użycia do 3 śrub. Głowa o średnicy rosnącej tytanowa pokryta okładziną ceramiczną w 5 długościach szyjki. | szt. | 200
5 | Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego polietylen/ ceramika. Trzpień prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w rozmiarach 6,25 mm, 7,5mm, 10mm, 11,25mm, 12,5mm, 13,75mm, 15mm, 17,5mm, 20mm, konus 12/14, dodatkowo dostępność trzpienia lateralizowanego (offset), opcja trzpienia kanciastego. Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcenia w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do 68 mm, opcja panewki wykonanej w technice 3D. Wkład polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem. Możliwość użycia do 3 śrub. Głowa o średnicy 28, 32, 36 mm wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w 5 długościach szyjki. | szt. | 20
6 | Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego hybryda polietylen/ metal. Trzpień prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w rozmiarach 6,25 mm, 7,5mm, 10mm, 11,25mm, 12,5mm, 13,75mm, 15mm, 17,5mm, 20mm, konus 12/14, dodatkowo dostępność trzpienia lateralizowanego (offset), opcja trzpienia kanciastego. Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44 do 58 mm, średnica wewnętrzna 28 lub 32 mm, zaopatrzona w znacznik RTG, możliwość zasosowania panewki zatrzaskowej i dysplastycznej. Głowa o średnicy 28 mm 32 mm, wykonana ze stopu CoCrMo w co najmniej 5 długościach szyjki. Cement kostny 1 x 40 g o średniej gęstości do mieszania prózniowego zawierający barwnik dla odróżnienia od struktór tkankowych. | szt. | 20
7 | Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego polietylen/ metal. Trzpień prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w rozmiarach 6,25 mm, 7,5mm, 10mm, 11,25mm, 12,5mm, 13,75mm, 15mm, 17,5mm, 20mm, konus 12/14, dodatkowo dostępność trzpienia lateralizowanego (offset), opcja trzpienia kanciastego. Panewka bezcementowa typu press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcenia w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do 68 mm, opcja panewki wykonanej w technice 3D. Wkład polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem i antyluksacyjny. Możliwość użycia do 3 śrub. Głowa o średnicy 28, 32, 36 mm wykonana ze stopu CoCrMo w 5 długościach szyjki. | szt. | 20
8 | Endoproteza cementowana stawu kolanowego: Modularna cementowana endoproteza stawu kolanowego składająca się z: Części udowej, cementowej anatomicznej (prawa, lewa) wykonanej ze stopu CoCrMo w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego tylnego w 5 rozmiarach, Części piszczelowej cementowej uniwersalnej wykonanej ze stopu CoCrMo w 6 rozmiarach Wkładki polietylenowej typu rotating platform w przynajmniej 5 grubościach dla opcji z zachowaniem i wycięciem PCL i opcja fixt- Bering. Cement 2x 40g. Mieszalni 1x80g | szt. | 100
8a | Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego: Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną porowatą od wewnętrznej strony elementu. Element piszczelowy uniwersalny w 6 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6, 7), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną porowatą. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiająca ruchy rotacyjne. Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 6 rozmiarach (2, 3, 3,5, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną porowatą. Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm, wysoce dopasowana do elementu udowego. Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej, w wysokościach:10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm. | szt. | 10
9 | Endoproteza hipoalergiczna cementowa i bezcenentowa stawu kolanowego: Modularna cementowa i bezcementowana endoproteza stawu kolanowego składająca się z: Części udowej, bezcementowej anatomicznej (prawa, lewa) wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładziną ceramiczną w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego tylnego w 5 rozmiarach, Części piszczelowej bezcementowej uniwersalnej wykonanej ze stopu CoCrMo w 6 rozmiarach pokrytej okładziną ceramiczną Wkładki polietylenowej typu rotating platform w przynajmniej 5 grubościach dla opcji z zachowaniem i wycięciem PCL i opcja fixt- Bering. | szt. | 100
9a | Wersja bezcementowa endoprotezy stawu kolanowego hipoalergiczna Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną ceramiczną TiN oraz porowatą od wewnętrznej strony elementu. Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) tylno-stabilizowany, w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną ceramiczną TiN oraz porowatą od wewnętrznej strony elementu. Element piszczelowy uniwersalny w 6 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6, 7), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną ceramiczną TiN oraz porowatą. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiająca ruchy rotacyjne. Element piszczelowy asymetryczny (prawy, lewy) w 6 rozmiarach (2, 3, 3,5, 4, 5, 6), wykonany ze stopu CoCrMo, pokryty okładziną ceramiczną TiN oraz porowatą. Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm, wysoce dopasowana do elementu udowego. Wkładka polietylenowa zatrzaskująca się w tacy piszczelowej, w wysokościach:10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm. | szt. | 10
10 | Endoproteza hipoalergiczna cementowa stawu kolanowego rewizyjna: Modularna cementowana endoproteza stawu kolanowego składająca się z: Części udowej, anatomicznej (prawa, lewa) wykonanej ze stopu CoCrMo pokrytej okładziną ceramiczną w opcji z wycięciem więzadła krzyżowego tylnego w 4 rozmiarach, Części piszczelowej uniwersalnej wykonanej ze stopu CoCrMo w 4 rozmiarach pokrytej okładziną ceramiczną, Wkładki polietylenowej typu rotating platform w przynajmniej 5 grubościach dla opcji z wycięciem PCL. Uniwersalny trzpieni dla uda i piszczeli, adaptery trzpienia 2 sztuki. Podkładki wyrównujące piszczeli 2 sztuki,podkładki wyrównujące uda 4 sztuki. Sleeve i Cony piszczelowe, Sleeve i Cony udowe. | szt. | 10
11 | Trzpień rewizyjny stawu biodrowego cementowany: Trzpień wykonany ze stopu CoCrMo, cementowany (prawy, lewy) w 3 długościach do 300 mm. | szt. | 5
12 | Trzpień rewizyjny stawu biodrowego bezcementowy: Trzpień rewizyjny kanciastego przedłużony wykonany ze stopu tytanowego w 7 długościach. | szt. | 5
13 | Trzpień rewizyjny modularny: Trzpień wykonany ze stopu tytanowego pokryty hydroksyapatytem, składający się z: trzpienia typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w różnych długościach i średnicach, a w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, części proksymalnej w dwóch długościach, część szyjkowa w dwuch opcjach kąta szyjki, konus 12/14mm, posiadająca mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni, części pośrednich umożliwiających odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy, całość łączona za pomocą śruby. Taśma. | szt. | 10
14 | Panewka rewizyjna wykonana w technice 3D z tytanu w rozmiarach od 46mm do 68 mm z mozliwości zastosowania większej ilości śrub. | szt. | 5
15 | Panewka rewizyjna anatomiczna. . Kosz rewizyjny panewki stawu biodrowego, anatomiczny, wykonany z gąbki tytanowej, 3D, zapewniającej wgajanie do kości. Przeznaczony do implantowania typu Press-fit, w kilku rozmiarach, z możliwością użycia śrub. Wkład panewkowy, śruby 8 sztuk. | szt. | 5
16 | Panewka dwumobilna, cementowa i bezcementowa metalowa, opcjonalnie cementowana pokryta hipoalergiczną okładziną ceramiczną, opcjonalnie wkład metalowy do panewek rewizyjnych | szt. | 50
17 | Głowa polietylenowa do wkładu i panewki dwumobilnej z witaminą E | szt. | 50
18 | Spacery do endoprotezoplastyk rewizyjnych. Spacery do stawów biodrowych. Dostępne w 6 rozmiarach biodrowych. Wysycone, gentamecyną, której dawka wzrasta wraz z rozmiarem. Spacery biodrowe posiadające wewnątrz metalowy trzpień wzmacniający. Całość fabrycznie gotowa do implantacji (tzn. brak konieczności stosowania form celem wyprofilowania kształtu). | szt. | 10
19 | Spacery do endoprotezoplastyk rewizyjnych. Spacery do stawów kolanowych. Dostępne w 3 rozmiarach kolanowych. Wysycone gentamecyną, której dawka wzrasta wraz z rozmiarem. Spacery kolanowe posiadające wewnątrz metalowy trzpień wzmacniający. Całość fabrycznie gotowa do implantacji (tzn. brak konieczności stosowania form celem wyprofilowania kształtu). | szt. | 10
20 | Implant częściowy powierzchini stawowej kosci udowej | szt. | 10
21 | Lavage System do pulsacyjnego płukania kości | szt. | 220
[5 empty] | Razem | 0
UWAGA: dotyczy pakietu nr 1
Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych elementów wchodzących w skład endoprotez
Wykonawca na czas trwania umowy zagwarantuje Zamawiającemu pełne instrumentarium oraz komplet implantów niezbędnych do wykonywania zabiegów oaz zestaw do pulsacyjnego płukania ciśnieniowego Puls Lavage z drenami jednorazowymi z minimalną ilością 50 końcówek do jednorazowego użytku.
Wykonawca na czas trwania umowy zobowiązany jest do utworzenia na Bloku Operacyjnym Zamawiającego tzw. "banku endoprotez" w asortymencie i ilościach zapewniających niezbędne potrzeby i rozmiary. "Bank endoprotez" utworzony będzie na podstawie odpowiedniej umowy przechowania. Wykonawca przekaże 3 napędy, piłę i odpowiednią ilość brzeszczotów niezbędnych do wykonania zabiegów. Dodatkowo Wykonawca przekaże dwie szafy na implanty oraz pozycjoner do operacji stawu kolanowego i biodrowego.
Pakiet nr 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy
ENDOPROTEZY INNYCH STAWÓW
1 | Endoproteza stawu barkowego modularna anatomiczna Trzpień bezcementowy tytanowy w długościach 60, 120, 180, 240 mm, o średnicach od 10 mm do 16mm co 1 mm lub trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w dwóch długościach 90 i 120 mm i średnicach. Część przynasadowa tytanowa w długościach 30, 40 mm, oraz urazowa. Element przedłużający tytanowy w długościach 5, 7,5, 10 mm umożliwiający właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. Śruba łącząca o średnicy 6mm z okładziną ceramiczną TiN. Element głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną TiN o średnicy 44, 47, 50,53 mm w grubościach 14, 17,20mm, ekscentryczne umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach. Glenoid cementowany PE (panewka cementowana). | szt. | 5
2 | Endoproteza stawu barkowego modularna odwrócona. Trzpień bezcementowy tytanowy w długościach 60, 120, 180, 240 mm, o średnicach od 10 mm do 16mm co 1 mm lub trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w dwóch długościach 90 i 120 mm i średnicach 6, 8, 10, 12 mm. Element przedłużający w długościach 5, 7,5, 10 mm umożliwiający właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. Część przynasadowa tytanowa w długościach 30, 40 mm, oraz urazowa. Śruba łącząca o średnicy 6mm z okładziną ceramiczną TiN. Odwrócona kapa wykonana ze stopu tytanowego i pokryta okładziną ceramiczną TiN mocowana do trzpienia w 3 wielkościach 36, 40, 44mm i 3 długościach szyjki. Śruba gąbczasta do stabilizacji kątowej. Glenoid bezcementowy wykonany z elementu pierścienia ze stopu tytanowego do przykręcenia do panewki stawu barkowego. | szt. | 5
3 | Endoproteza stawu łokciowego Endoproteza stawu łokciowego wykonana ze stopu CoCrMo w wersji cementowanej. 8 elementów ramiennych: lewy i prawy, każdy w rozmiarach mały, duży, duży + 5 mm i duży + 10 mm. Otwory umieszczone w dystalnej części implantu kości ramiennej umożliwiają dodatkowe mocowanie fragmentów kości. 6 elementów łokciowych: lewy i prawy, każdy w rozmiarze mini, standardowy i duży. Cementowane implanty ramienne można dowolnie łączyć z implantami łokcia. Całość łączona polietylenowym walcem umocowanym za pomocą bolca wykonanego ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną TiN. Istnieje możliwość zastosowania obręczy zapewniającej związanie protezy. | szt. | 1
4 | Endoproteza stawu skokowego typu Mobile bearing, hipoalergiczna Element piszczelowy bezcementowy wykonany ze stopu CoCrMo pokryty okładziną ceramiczną TiN zawierający 2 skrzydełka pokryte hydroksyapatytem umożliwiającym lepsze mocowanie w kości. System obejmuje 5 implantów piszczelowych w zakresie od 0 do 4. Element skokowy bezcementowy wykonany ze stopu CoCrMo pokryty okładziną ceramiczną TiN zawierający 2 skrzydełka pokryte hydroksyapatytem umożliwiającym lepsze mocowanie w kości. System obejmuje 4 implanty w zakresie od 0 do 3. Wkład polietylenowy crosslinkowany w grubościach od 5-8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm dla każdego rozmiaru. | szt. | 1
5 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego hipoalergiczna. Element udowy cementowany i bezcementowy pokryty okładzina ceramiczną w 4 rozmiarach. Element piszczelowy cementowany i bezcementowy pokryty okładziną ceramiczną w 7 rozmiarach. Wkładka polietylenowa uniwersalna mobilna głeboka. | szt. | 1
6 | Endoproteza głowy kości promieniowej Głowa kości promieniowej w 2 rozmiarach 19 i 22 mm wykonana ze stopu tytanu pokryta okładziną ceramiczną TiN, zawierająca polietylenowy mechanizm zatrzaskowy. Dzięki modularnemu elementowi głowy umożliwia śródoperacyjną regulację napięcia stawu w sposób ciągły do 5 mm. Samocentrująca głowa może się wychylać z położenia neutralnego od -24 ° i do + 24 °. 3 typy trzpienia o wymiarze kołnierza 2 mm, 3,5 mm, 7,5 mm pozwalają dostosować system do różnych rozmiarów ubytku lub utraty kości. Trzpień dostępny w wersji bezcementowej wykonanej ze stopu tytanu i cementowanej CoCrMo, każda o długości 35 mm i 50 mm oraz w średnicach 6 i 8 mm. | szt. | 1
[5 empty] | Razem | 0
UWAGA dotyczy pakietu nr 2
Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych elementów wchodzacych w skład endoprotez
Pakiet nr 3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy
ENDOPROTEZY RESEKCYJNE
1. | Proteza resekcyjna panewki kości biodrowej Endoproteza resekcyjna panewki kości biodrowej składająca się z trzpienia biodrowego bezcementowego, panewki biodrowej mocowanej do trzpienia, śruby łączącej , wkładu ceramicznego. Możliwość ustawienia dowolnego kąta antewersji panewki. | szt. | 1
2. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana z ograniczoną resekcją uda i piszczeli Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego związana zapewniająca ruchy rotacyjne piszczeli z resekcją uda. Element udowy anatomiczny prawy lewy w jednym rozmiarze, umożliwiający resekcje uda do 50 mm. Zamek wykonany z PEEK lub MOM umożliwiający ruch rotacyjny. Element piszczelowy cementowy lub bezcementowy z możliwością zastosowania trzpieni i podkładek wyrównujących ubytki kostne w piszczeli, elementy pokryte srebrem o silnym działaniu antybakteryjnym. Wkładka polietylenowa siatka wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm, umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. Cement kostny z antybiotykiem pakowany 1x40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego. Zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający strzykawkę oraz blokadę kanałową dla większej presuryzacji. | szt. | 1
3. | Proteza resekcyjna części dystalnej kości ramiennej Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej; składająca się z: Części dystalnej kości ramiennej, Części łokciowej, trzpienia ramiennego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym, części łączącej o długości 80mm i części przedłużającej o długości 20, 40, 60mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni z możliwością przedłużenia o cześć dystalną, aż po opcję totalną. Całość łączona za pomocą śrub o odpowiedniej długości. Możliwość zastosowania wersji odwróconej stawu barkowego; siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm, umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. Cement kostny z antybiotykiem pakowany 1x40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego. Zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający strzykawkę oraz blokadę kanałową dla większej presuryzacji. | szt. | 1
4. | Proteza resekcyjna części proksymalnej kości ramiennej Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej; składająca się z: głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną TiNbN, trzpienia ramiennego w różnych grubościach o przekroju heksagonalnym, części łączącej o długości 80mm i części przedłużającej o długości 20, 40, 60mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, z możliwością przedłużenia o cześć dystalną, aż po opcję totalną. Całość łączona za pomocą śrub o odpowiedniej długości. Możliwość zastosowania wersji odwróconej stawu barkowego; siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm, umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. Cement kostny z antybiotykiem pakowany 1x40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego. Zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający strzykawkę oraz blokadę kanałową dla większej presuryzacji. | szt. | 1
5. | Proteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej; składająca się z: części udowej stawowej w dwóch rozmiarach 90 i 110 mm długości połączonej z trzpieniem w różnych grubościach o heksagonalnym przekroju bezpośrednio lub za pomocą części łączącej o długości 100mm i części przedłużających w rozmiarach 40, 60, 80 mm. Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości. części piszczelowej z trzpieniem w różnych grubościach osadzana cementowo lub bezcementowo, z wkładką polietylenową. Część udowa łączona z częścią piszczelową za pomocą odpowiedniego mechanizmu wykonanego z PEEK. siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm, umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. Cement kostny z antybiotykiem pakowany 1x40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego. Zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający strzykawkę oraz blokadę kanałową dla większej presuryzacji. | szt. | 1
6. | Proteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej, Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej; składająca się z: trzpienia o różnych grubościach, heksagonalnego w przekroju poprzecznym umożliwiającego pewną stabilizację antyrotacyjną; części proksymalnej w dwóch długościach 50 i 70mm zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienia kąta antetorsji co 5 stopni, oraz konus 12/14 oraz części pośredniej umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji w długościach 40, 60, 80 mm, 100mm. Całość łączona za pomocą śrub odpowiedniej długości; głowy o średnicy 28 lub 32 mm w 4 długościach szyjki, pokrytej ceramiką TiNbN; panewki bezcementowej typu press-fit z wkładem polietylenowym w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 46 do68 co 2mm lub panewki cementowanej w rozmiarach od 44 do 58 mm co 2mm.lub głowy bipolarnej z wymienną głową wewnętrzną w rozmiarach zew. od 44 do 60mm; siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) o długości 300mm i średnicy 35 lub 55mm, umożliwiającej doszycie tkanek miękkich. Cement kostny z antybiotykiem pakowany 1x40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego. Zestaw do mieszania i podawania próżniowego zawierający strzykawkę oraz blokadę kanałową dla większej presuryzacji. | szt. | 1
|  |  |  | Razem: |  | 0
UWAGA do pakietu nr 3 Zamawiajacy wymaga dołączenia do oferty szczegółowego cennika implantów
Pakiet nr 4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy
Zadanie nr 1 - Endoproteza pierwotna bezcementowa stawu biodrowego
1 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej oraz w opcji CCD 125° i 135°. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. | szt | 35
2 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie, kołnierzowy. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem. Dodatkowo posiadający nacięcia w płaszczyźnie AP i ML zwężającej się części dystalnej. Uniwersalny dla biodra prawego i lewego. Dostępny w 9 rozmiarach o długościach 180 - 230mm. Stożek 12/14. | szt | 2
3 | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty w części bliższej i kołnierzowej porowatym tytanem oraz w całości hydroksyapatytem, kołnierzowy o geometrii potrójnego stożka. CCD 130°, w 12 rozmiarach, w wersji Standard i High Offset, o długości trzpienia 97 - 119mm. Równomierny wzrost rozmiaru ML o 1 mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarach 1-4 oraz o 8mm w rozmiarach 5-12. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. Dostosowany do technik małoinwazyjnych, instrumentarium posiada frez do przygotowania kości pod kołnierz. | szt | 20
4 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w średnicach 48 - 66mm co 2mm. | szt | 50
5 | Panewka o zwiększonym współczynniku tarcia: bezcementowa, tytanowa, z porowatą okładziną, pokryta nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiąjacymi pierwotną stabilizację oraz osteointergację, sferyczna typu Press-fit; średnica zewnętrzna co najmniej od 44 mm do 66 mm, ze skokiem co 2 mm. | szt | 5
6 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu typu moderate-crosslink w opcjach: z reorientacją środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizacją środka obrotu głowy o 4 mm, dostępne wkładki neutralne z okapem oraz lateralizacją 4 mm; w zależności od wielkości panewki dostępne różne rodzaje wkładek | szt | 60
7 | Wkładka w całości ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy wewnętrznej: 28mm w rozmiarach 44 - 66mm; 32mm w rozmiarach 48 - 66mm; 36mm w rozmiarach 52 - 66mm. | szt | 5
8 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22,225mm w dwóch długościach oraz 28mm i 32mm w minimum czterech długościach szyjki. Stożek 12/14. | szt | 20
9 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm w minimum pięciu długościach szyjki. Stożek 12/14 | szt | 20
10 | Głowa ceramiczna (Biolox Delta) o średnicy: 28mm, 32mm i 36mm w minimum 3 długościach szyjki. Stożek 12/14. | szt | 20
11 | Zaślepka do panewki bezcementowej. | szt | 60
12 | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm. | szt | 10
Razem
Zadanie 2 - Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego bezcementowa
1 | Panewka rewizyjna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem. Opcja wielootworowa z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki w rozmiarach minimum 54 - 80 mm oraz opcja o pogłębionym dnie w rozmiarach minimum 54 - 72mm, offset 4-6mm w zalezności od rozmiaru. | szt | 3
2 | Panewka o zwiększonym współczynniku tarcia: bezcementowa, tytanowa, z porowatą okładziną, pokryta nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiąjacymi pierwotną stabilizację oraz osteointergację, sferyczna typu Press-fit; średnica zewnętrzna od 38 mm do 72 mm, ze skokiem co 2 mm. | szt | 2
3 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu typu moderate-crosslink w opcjach: z reorientacją środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizacją środka obrotu głowy o 4 mm, dostępne wkładki neutralne z okapem oraz lateralizacją 4 mm; w zależności od wielkości panewki dostępne różne rodzaje wkładek; w rozmiarach od 44 do 72 | szt | 4
4 | Wkładka polietylenowa związana crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm w roz. 48 - 50; 32mm w roz. 52 - 76mm; 36mm w roz. 56 - 60mm; 40mm w roz. 62 - 68mm; opcje neutralna oraz lateralizowana z 10-stopniową reorientacją. | szt | 1
5 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja półkolista posiadająca otwory kierunkowe. Augmenty w grubościach 10, 15, 20 i 30mm dla panewek w rozmiarach 50 - 72mm. | szt | 3
6 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Augment podpierający (neutralny, lewy i prawy) występujący w rozmiarze 56, 62, 68mm. | szt | 1
7 | Augmenty rewizyjne uzupełniające rozległe ubytki kostne panewki, wykonane z porowatego tytanu o gąbczastej strukturze. Opcja skośnych podkładek (5°, 10°, 15°) pod augment podpierający | szt | 1
8 | Głowa ceramiczna rewizyjna z tytanowym adapterem (Biolox Delta) 28, 32, 36, 40 mm w 3 długościach szyjki. | szt | 1
9 | Śruba peryferyjna do kości gąbczastej o średnicy 5mm, w długościach 20 - 80mm co 5mm. | szt | 10
10 | Śruby blokowane 5,5mm do augmentów półkolistych w długościach 25 - 70mm oraz do augmentów podpierających 14 - 30mm. | szt | 10
11 | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm. | szt | 10
12 | Zaślepka do panewki bezcementowej. | szt | 5
Razem | [5 empty] | 0
Zadanie 3 - Endoproteza pierwotna stawu kolanowego FB, cementowana modularna, All-poly
1 | Element udowy cementowany CR/CS i PS, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr. Kompatybilny z wkładkami zatrzaskowymi. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 4N; 5; 6 dla każdej ze stron. | szt | 60
2 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu tytanu, kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR, PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne, możliwość zastosowania trzpieni przedłużających bezcementowych lub cementowanych. Rozmiary 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5. | szt | 50
3 | Element piszczelowy stawu kolanowego typu monoblok w opcji CR lub PS, wykonany w całości z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; w wysokościach 8, 10, 12,5 i 15mm. | szt | 10
4 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, w opcji CR lub PS, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 w wysokościach 8; 10; 12.5; 15; 17,5. | szt | 55
5 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej, dodatkowo wzmocniona prętem, w opcji PS o zwiększonej stabilności, mocowana zatrzaskowo na obwodzie elementu piszczelowego, Rozmiary 2; 2,5; 3; 4; 5. W wysokościach 10, 12.5, 15, 17,5, 20mm. | szt | 5
6 | Cement kostny z gentamycyną lub bez, 20g lub 40g. | szt | 70
7 | Implant rzepki cementowany, owalny. Rozmiary 32, 35, 38, 41mm. | szt | 10
Razem | [5 empty] | 0
Zadanie 4 - Endoproteza pierwotna stawu kolanowego cementowa i bezcementowa
1 | Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS, klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Wykonany ze stopu CoCr, w 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie. | szt | 30
2 | Element udowy stawu kolanowego, bezcementowy, anatomiczny (lewy i prawy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu, napylony porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr. W opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. W 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 rozmiarów standard i 4 rozmiary wąskie. | szt | 10
3 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach. Kompatybilny z wkładką zatrzaskową CR i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. | szt | 10
4 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacyjną oraz chropowatą powierzchnią dolną posiadający 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach. Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR i PS. W dolnej części posiada skrzydełka antyrotacyjne. Dostępny w 10 rozmiarach. | szt | 10
5 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, bezcementowy, napylony porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią artykulacji. W części dolnej posiada 4 pegi napylone porowatym tytanem. Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR i PS. Dostępny w dziesięciu rozmiarach (1 - 10). | szt | 10
6 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. | szt | 10
7 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. | szt | 20
Razem | [5 empty] | 0
Zadanie 5 - Rewizyjna, całkowita endoproteza stawu kolanowego
1 | Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. Zmienna szerokość boksu względem rozmiaru. Posiada konus o stałym kącie 5° koślawości do zamontowania kołenierza przynasadowego, adaptera z offsetem, trzpienia przedłużającego. Wykonany ze stopu CoCr, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt | 1
2 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną z lożami na cement. Element piszczelowy dostępny w 10 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. | szt | 1
3 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną z lożami na cement. Element piszczelowy dostępny w 9 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. | szt | 1
4 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Spodnia część wkładki posiada 3 zakładki blokujące ją na poziomie tacy piszczelowej. Dodatkowo wzmocniona pinem tytanowym. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. | szt | 1
5 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Dodatkowo wzmocniona tytanowym pinem na całej długości konusa. Wkładka dostępna w wysokościach 6 - 26 mm ze skokiem co 2 mm dla rozmiarów 1-10. | szt | 1
6 | Augmenty udowe dystalne, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm, 16mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. | szt | 1
7 | Augmenty udowe tylne, cementowane, o grubości 4mm, 8mm, 12mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. | szt | 1
8 | Augmenty piszczelowe, cementowane, dostępne w opcji uniwersalnej dla grubości 5 mm oraz opcji LM\RL i RM\LL dla grubości 10mm, 15mm w rozmiarach 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 odpowiednich dla rozmiarów tacy piszczelowej. | szt | 1
9 | Trzpień cementowany, tytanowy, uniwersalny o średnicy 14mm i długości 30mm, 50mm, 80mm, 130mm oraz o średnicy 16mm i długości 80mm i 130mm. | szt | 1
10 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu piszczelowego i udowego. Dostępny o średnicy 10mm -24mm ze skokiem co 2mm i długościach 60mm, 110mm, 160mm. | szt | 1
11 | Adapter rewizyjny, offsetowy 2mm, 4mm, 6mm pozwalający na ustawienie pozycji offsetu w zakresie 360°. | szt | 1
12 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 30mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. | szt | 1
13 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. | szt | 1
14 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. | szt | 1
15 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 29mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. | szt | 1
16 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. | szt | 1
17 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. | szt | 1
18 | Element rzepkowy wykonany z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. W opcji owalny i anatomiczny w rozmiarach 29, 32, 35, 38 i 41mm. | szt | 1
Razem | [5 empty] | 0
UWAGA: dotyczy pakietu nr 4
Wykonawca udostępnia na czas trwania umowy komplet instrumentarium do oferowanych produktów oraz kompletnego napędu (wiertarka plus piła) wraz z ostrzem do każdego zabiegu
Pakiet nr 5
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | Endoproteza jednoprzedziałowa cementowana stawu kolanowego . Komponent udowy i piszczelowy wykonane ze stopu CoCr. Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach. Wkładka anatomiczna (prawa, lewa) wykonana z polietylenu nowej generacji typu cross linking, niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach. System zapewnia zaopatrzenie obu przedziałów, przyśrodkowego i pobocznego. Komponent piszczelowy anatomiczny typu „mobile bearing” w 6 rozmiarach. Cement 1x20g z gentamycyną. Komplet ostrzy (ostrze posuwisto zwrotne, oscylacyjne, keel). | szt. | 20
2 | Bezcementowa panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od minimum 42mm do minimum 68mm , pokryta tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z dodatkowymi płetwami antyrotacyjnymi. Wymagane zastosowanie wkładki na głowę w rozmiarze 36 mm od panewki o średnicy 50mm. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka przystosowana do użycia wkładki ceramicznej lub polietylenowej. Wkładka ceramiczna wykonana z ceramiki biolox delta. Wkładki polietylenowe standardowe, 10 stopniowe oraz typu high wali. System musi posiadać wkładkę związaną oraz panewkę typu dual mobility. Możliwość wyboru artykulacji śródoperacyjnie.
| Panewka press fit | szt. | 10
| Panewka rewizyjna wielootworowa | szt. | 10
| Wkład polietylenowy std/hi wall/ | szt. | 10
| Wkład dual mobility | szt. | 10
| Głowa dual mobility | szt. | 10
| Głowa metalowa ZB | szt. | 10
3 | Bezcementowa panewka presfitowa antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-64 mm na całej powierzchni pokryta hydroksyapatytem, posiadająca w przdniej części wargę bez pokrycia hydroksyapatytem w celeu zabezpieczenia tkanek miękkich, oraz wzdłużne rowki wokół swojego obwodu zapewniające lepszą stabilizację. | szt. | 50
| Cementowana panewka antyluksacyjna dwumobilna, w rozmiarach 44-60 mm, polerowana i posiagająca ożebrowanie dla lepszego trzymania cementu | szt. | 50
| Wkładka panewkowa nie zatzraskująca się w w czaszy panewki w rozmiarach 44-64 mm, pozwalająca na zatrzaśnięcie głowy 22-28 mm | szt. | 50
4 | Trzpień rewizyjny, prosty, tytanowy, bezkołnierzowy, niemodularny. Do zastosowania w rewizjach i dla bioder dysplastycznych, kotwiczący się dystalnie. Posiada płetwy pozwalajace na stabilizację rotacyjną, pokryty napyleniem umożliwiającą osteointegrację. Trzpień w co najmniej czterech długościach w zakresie 200-300 mm. Konus 12/14 | szt. | 20
|  |  |  | Razem: |  | 0
UWAGA: dotyczy pakietu nr 5
Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych poszczególnych elementów wchodzących w skład endoprotez
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia endoprotez wraz z niezbędnym instrumentarium do każdego zabiegu, na każde zamówienie oraz przekaże 1 napęd, piłę i odpowiednią ilość brzeszczotów niezbędnych do wykonania zabiegów.
Pakiet nr 6
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie technologii HYAFF opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany 2 x 2 cm, grubość 2 mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120 g/m2. | szt. | 10
|  |  |  | Razem: |  | 0
Pakiet nr 7
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | Zestaw do szycia łąkotki all-inside Zestaw do szycia łąkotki, prowadnica pistoletowa z dwiema igłami zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanianego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. Prowadnica wygięta o 15 st. W górę z systemem do określania miary głębokości wkłucia igieł, sterylny. Zestaw do szycia łąkotki, prowadnica pistoletowa z dwiema igłami zakończonymi bloczkami z materiału niewchłanianego PEEK, bloczki połączone specjalistyczną nicią do zabiegów ortopedycznych. Prowadnica wygięta o 15 st. W górę z systemem do określania miary głębokości wkłucia igieł. Sterylny. | szt. | 20
2 | Jednorazowy zestaw do szycia łąkotki inside out składający się z długiej igły bosej, dokręcanej rączki do igły, giętkiej kaniuli do przeszycia łąkotki. Możliwość wyginania kaniuli dedykowaną giętarką oraz zastosowanie dedykowanego narzędzia do przechwytywania igły w celu zabezpiecznia dołu podkolanowego | szt. | 20
3 | System szycia łąkotek inside –outside System zaopatrzony w dwie igły stalowe połączone ze sobą nicią nierozpuszczalna wzmocniona 2-0 możliwość użycia bez lub z joystickiem z wymiennymi końcówkami o różnych kątach | szt. | 20
4 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliamidowymi. Grubość USP 2-0. Nici sterylne | szt. | 20
5 | Wielorazowe narzędzie do wyginania kaniul do metody inside out | szt. | 1
6 | Wielorazowe narzędzie do przechwytywania igieł z okolic dołu podkolanowego w postaci dedykowanej łyżki pozwalającej na bezpieczne szycie techniką inside out | szt. | 1
7 | Wielorazowy celownik do igieł meniscalnych w technice inside out składający się z rękojeści oraz dołączanej tulei celowniczej zagiętej pod kątem 15 stopni umożliwiający precyzyjne użycie igieł do szycia łąkotki | komp. | 1
|  |  |  | Razem: |  | 0
Pakiet nr 8
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizacje oraz osteointegracje. Dostepny w 13 rozmiarach, w wesji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednia lateralizację bez wpływu na długość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119 mm, Równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25mm oraz długości o 2 mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8 mm w rozmiarze 4-12. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki | szt. | 50
2 | Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-fit z możliwością użycia do trzech śrub, posiadająca okładzinę z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewki: 48 mm do 66 mm ze skokiem co 2 mm. | szt. | 50
3 | Wkład z polietylenu wysokiej gęstości typu "cross link polietylen" offset 10 lub 0 stopni.Średnica wewnętrzna 28mm do 36mm | szt. | 50
4 | Głowy metalowe o śr. 28mm do 36mm | szt. | 50
5 | Zaślepka do panewki | szt. | 50
|  |  |  | Razem: |  | 0
Pakiet nr 9
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | Proteza stawu śródręczno-nadgarstkowego kciuka. Implant o trzech stopniach swobody, mocowany bezcementowo składający się z porowatego trzpienia pokrytego hydroksyapatytem, mikropanewki pokrytej hydroksyapatytem i modularnej główki z szyjką. - 4 wielkości trzpienia - 2 rozmiary główek w wersji prostej - 2 rozmiary główek w wersji offsetowej - 2 wielkości mikropanewek w wersji niezwiązanej - 2 wielkości mikropanewek w wersji zatrzaskowej | szt. | 10
|  |  |  | Razem: |  | 0
UWAGA: dotyczy pakietu nr 9
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na każde zamówienie pełnego instrumentarium niezbędnego do wykonania zabiegu.
Pakiet nr 10
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy
I | ENDOPROTEZA CEMENTOWANA STAWU KOLANOWEGO
1 | Komponent udowy cementowany, anatomiczny (prawy/lewy), w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego (CR i PS) w 8 rozmiarach dla każdego rodzaju i strony. Dostępne rozmiary węższe w wymiarze ML. Wykonany ze stopu CoCrMo. Geometria jednopromieniowa od 0o do 135o zgięcia a następnie trójpromieniowa zapewniająca zgięcie stawu do 155°. Podwójna powierzchnia kontaktu kłykci udowych z wkładką dla zminimalizowania ciśnienia wywieranego na wkładkę i zużycie polietylenu. Dostępna wersja rewizyjna z możliwością zastosowania trzpieni standardowych i offsetowych. | szt. | 120
2 | Komponent piszczelowy w 8 rozmiarach w wersji fixed bearing, wykonany ze stopu CoCrMo opcjonalnie z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających, podkładek i klinów. Dostępne rozmiary węższe w wymiarze AP. | szt. | 120
3 | Wkładka polietylenowa, zatrzaskowa, w 5 grubościach od 10mm do 18mm zarówno dla wersji CR jak i PS. | szt. | 120
4 | Komponent rzepki w 4 średnicach i 3 grubościach każda | szt. | 5
5 | Komponent udowy cementowany, anatomiczny (prawy/lewy), w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego (CR i PS) w 8 rozmiarach dla każdego rodzaju i strony. Dostępne rozmiary węższe w wymiarze ML. Wykonany ze stopu CoCrMo w wersji antyalergicznej z pokryciem TiN. Geometria jednopromieniowa od 0o do 135o zgięcia a następnie trójpromieniowa zapewniająca zgięcie stawu do 155°. Podwójna powierzchnia kontaktu kłykci udowych z wkładką dla zminimalizowania ciśnienia wywieranego na wkładkę i zużycie polietylenu. Dostępna wersja rewizyjna z możliwością zastosowania trzpieni standardowych i offsetowych. | szt. | 5
6 | Komponent piszczelowy w 8 rozmiarach w wersji fixed bearing, wykonany ze stopu CoCrMo z antyalergicznym pokryciem TiN opcjonalnie z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających. Dostępne rozmiary węższe w wymiarze AP. | szt. | 5
III | ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE PRZYNASADOWE STAWU BIODROWEGO
1 | Trzpień krótki, mocowany w przynasadzie kości udowej, o kącie szyjkowo trzonowym 127° i 133° w minimum 13 rozmiarach i 2 wersjach: standardowej, lateralizowanej. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna oraz dystalny koniec polerowany. Długość od 110-170mm. Stożek trzpienia 12/14. | szt. | 120
2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 17 rozmiarach zewnętrznych, od 44 do 62mm. Czasza z trzema otworami na śruby. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej i hydroksyapatytu. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek: ceramicznej i PE. Panewka z możliwością zastosowania wkładek PE i ceramicznej | szt. | 120
3 | Wkładka polietylenowa, wykonana z wysoko sieciowanego polietylenu (highly cross linked) dostosowana do głów 22-36mm | szt. | 90
4 | Wkładka ceramiczna Biolox Delta dostosowana do głów 28-36mm | szt. | 30
5 | Głowa metalowa CoCrMo o średniczach 22mm i 28mm w czterech długościach szyjki, 32mm i 36mm w sześćiu długościach szyjki | szt. | 60
6 | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicach 28mm i 3 długościach szyjki, 32mm i 36mm o czterech długościach szyjki | szt. | 60
7 | Śruby panewkowe o średnicy 6mm i długościach 15-80mm ze skokiem co 1mm. | szt. | 30
III | REDUKTORY STOŻKA
1 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 14o i kąta CCD do 14o. Reduktory na stożki V40. | szt. | 10
2 | Reduktory stożka umożliwiające śródoperacyjną korekcję długości szyjki do 21mm, antewersji do 14o i kąta CCD do 14o. Reduktory na stożki 12/14 oraz 14/16. Reduktory na stożki pozostałych typów dostępne na zamówienie. | szt. | 10
3 | Głowy metalowe CoCr o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | szt. | 10
4 | Głowy ceramiczne BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm i 36mm dostosowane do reduktorów stożka | szt. | 10
5 | ostrze kompatybilne z piłą ortopedyczną | szt. | 10
[5 empty] | Razem | 0
UWAGA - dotyczy pakietu 10
Zamawiający wymaga zapewnienia jednego zestawu napedów ortopedycznych w celu realizacji umowy, dostarczenia szafy na implanty oraz narzędzi umożliwiajacych założenie implantów stawu biodrowego w technice DAA.
Pakiet nr 11
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nazwa producenta | Numer katalogowy
1 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26-27 mm. Opak. 12 saszetek | szt. | 16
2 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 4
3 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE w kształcie taśmy o grubości 2,5mm o dł 20cm zakończonej z kazdej strony nicia pleciona o gr USP 2 o długościach 40cm, bez igły Opak. 6 saszetek | szt. | 5
4 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 1 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt. | 4
5 | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,5mm dł 30cm, niesterylny. Niesterylne. | szt. | 10
6 | Drut nitinolowy prowadzący do śruby o śr 1,1mm dł 40cm, niesterylny. Niesterylne. | szt. | 4
7 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,4mm, z okiem , dł. 42cm. Niesterylne. | szt. | 20
8 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z niewchłanialną plecioną pętlą z materiału UHMWPE. Guzik tytanowy z otworami mocującymi pętlę i z dwoma niciami prowadzącymi o gr 2 i 5. Pętla o długości od 12mm do 30mm. Implant przechodzący przez kanał kostny od 4,5mm. Implant sterylny. | szt. | 20
9 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego UHMWPE. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny. | szt. | 100
10 | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 20mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy od 5 do 10mm sterylny. | szt. | 100
11 | Implant rewizyjny niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez dociąganie tylko i wyłącznie jednej nici zaciskowej. Guzik tytanowy o rozm dł 16,5mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm. Stabilne mocowanie implantu na kanale o średnicy do 10mm sterylny. | szt. | 4
12 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z polimeru wzmacnianego włóknami węglowymi tzw. PEEK CF. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | szt. | 20
13 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | szt. | 100
14 | Płytka tytanowa tzw rewizyjna o wym długości 20mm szerokości 5mm i grubości 2mm z 2 otworami na nici i otworem na pętlę | szt. | 10
15 | Płytka tytanowa o wym długości 12mm szerokości 4mm i grubości 2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach | szt. | 5
16 | Płytka tytanowa okrągła o średnicy 12-14mm grubości 1mm zagłębiona z 2 otworami o polerowanych krawędziach | szt. | 10
17 | Płytka tytanowa wklęsła o śr 6mm i 8mm okrągła z 4 wypustkami z 2 otworami oraz dwoma szczelinami o polerowanych krawędziach | szt. | 10
18 | Implant niewchłaniany tytanowy wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0mm, 6,5mm Mocowanie implantu bez użycia narzędzi tworzących otwór kostny oraz instrumentarium do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe uzbrojone w igły o krzywiźnie 1/2 koła okrągłe dł 26mm. Implant sterylny. | szt. | 20
19 | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt. | 20
20 | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,5 mm i długości 10-12mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy z jedną nicią niewchłanianą gr #2 z igłami lub bez. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny. | szt. | 20
21 | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,0 - 2,5 mm i długości 7 - 12mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Wkręt tytanowy z jedną lub dwoma niciami niewchłanialnymi gr #3/0 z igłami . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny. | szt. | 20
22 | Implant niewchłanialny tzw miękka kotwica o śr 1,8mm z jedną nicią ruchomą w oczku kotwicy mocowana na presfit, sterylna | szt. | 20
23 | Implant niewchłanialny tzw miękka kotwica o śr 3,2mm z dwiema niciami ruchomymi w oczku kotwicy mocowana na presfit, sterylna | szt. | 20
24 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr 3,5mm, 4,5mm , 5,5mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem. Implant mocowany na presfit w kanale kostnym. Implant bez podajnika w zestawie z przeciągaczem do nici, mocowany na podajniku wielorazowym. | szt. | 20
25 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK CF z włóknami węglowymi. Implant o śr 2,8mm z pierścieniami antywyrwaniowymi zakończony otworem. Implant mocowany na presfit w kanale kostnym. Implant w zestawie z podajnikiem w zestawie oraz z przeciągaczem do nici. | szt. | 20
26 | Implant bezwęzłowy kaniulowany z materiału niewchłanilanego PEEK dostepny w śr 4,75mm, 5,5mm, 6,25mm, umieszczony na prowadnicy z możliwością przeprowadzenia do 6 nici o gr #2 przez kaniulacje implantu. Mocowanie w kanale kostnym. Implant sterylny. | szt. | 10
27 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanialnego polimeru PEEK. Implant o śr 3,5mm, 4,75mm, 5,5mm mm gwintowany zakończony otworem. Implant mocowany poprzez wkręcenie w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny. | szt. | 6
28 | Kaniula artroskopowa, sterylna różne długości i rozmiary. | szt. | 10
29 | Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside z prowadnicą zagiętą 15 st z implantami z PEEK połączonymi nicią 2/0 niewchłanialną za pomocą węzła zaciskowego, sterylny | szt. | 10
30 | Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside z prowadnicą zagiętą 15 st z implantami z PEEK połączonymi nicią 2/0 niewchłanialną za pomocą węzła zaciskowego, implanty mocowane poprzez ręczne wypychanie ich z prowadnicy za pomocą półautomatycznego spustu. sterylny | szt. | 100
31 | Zestaw prowadnic i pętli do szycia łąkotki w systemie outside-in, niesterylne, wielorazowe. | szt. | 5
32 | Igły do szycia łąkotki nitinolowe o dł 20cm połączone atraumatycznie z nicią niewchłanilaną Z UHMWPE o gr 2/0 USP i o dł min 50 cm, sterylne | szt. | 10
33 | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 30st, 45st, sterylna | szt. | 50
34 | Elektroda do ablacji bipolarnej tkanek w środowisku płynów stosowanych do artroskopii stawów. Elektroda z drenem odsysającym zagięta 50st, 90 st, sterylna | szt. | 10
35 | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe w różnych średnicach | szt. | 20
36 | Ostrze shavera do tkanek miękkich standardowe i agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym płaszczu. Ostrza jednorazowe w różnych średnicach. | szt. | 100
37 | Ostrze shawera do tkanki kostnej o owalnym ostrzu lub kulistym. Stożek z rowkowany typ standard. Ostrza jednorazowe o średnicy 5,5mm. | szt. | 20
38 | Dren do pompy FMS, tzw pacjenta typ inflow z łącznikiem przeciwdziałąjącym cofaniu płynu, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. | szt. | 100
39 | Dren do pompy artroskopowej FMS typ inflow tzw. dobowy z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą z drenmi łączącymi do kontrolera ciśnienia i dreny pacjenta z łącznikiem do adaptera. Jałowy. | szt. | 60
40 | Zestaw do pompy artroskopowej FMS z dremani odpływowymi do shavera i kaniuli i drenem pacjenta w zestawie. Jałowy. | szt. | 20
41 | Drut Kirschnera o dł 150mm i średnicy od 0,9mm do 2,0mm, niesterylny | szt. | 30
42 | Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych, zbudowana z dwuwarstwowego nieusieciowanego kolagenu. Produkt jest biologiczną membraną wykonaną z osierdzia końskiego, która przeszła enzymatyczną obróbkę deantygenacji. Wymiary membrany: 5 x 5 cm, grubość 0,2 mm | szt. | 20
43 | Narzędzie do szycia łąkotki i ACL przy zabiegu „Internal Bracing” | szt. | 1
44 | Igła do szycia tkanek z półotwartym oczkiem do automatycznego przeszywania tkanek do manualnego przeszywacza z możliwością wyjmowania nici, jednorazowa, sterylna, opakowanie 5 szt. | szt. | 4
45 | Kaniula miękka do barku lub kolana rozmiary: 8x30 i 8x40. 1op. zawiera 2 szt, ale oddzielnie pakowane, każda w sterylnym opakowaniu. | szt. | 2
46 | Zestaw dwururek TWIN ACCORD do szycia łąkotki w technice INSIDE-OUT | szt. | 1
47 | Igły do szycia łąkotki z oczkiem, niesterylne , 2 szt w opakowaniu – do techniki INSIDE-OUT | szt. | 10
48 | Nić wzmacniania ortopedyczna z UHMWPE o gr USP 2/0 z dwiema igłami o gr USP , do igieł do szycia łąkotki, 6 sasz. W opakowaniu | szt. | 5
49 | Rękojeść do systemu do szycia tkanek za pomocą nasadek kaniulowanych w różnym kształcie, zestaw wielorazowy | szt. | 1
50 | Nasadka robocza lekko zagięta | szt. | 1
51 | Nasadka robocza zagięta w prawo 45st | szt. | 1
52 | Nasadka robocza zagięta w lewo 45 st | szt. | 1
53 | Nasadka robocza łukowata 90 st w górę | szt. | 1
54 | Jednorazowa nić nylonowa do przeszywacza tkanek, opakowanie 10 szt. | szt. | 2
55 | Wielorazowe narzędzie do szycia tkanek typu lasso 25 st., 45 st. lub proste | szt. | 1
56 | Drut nitinolowy – wielorazowy gumowany do lasso | szt. | 10
57 | Optyka Artroskopowa o śr. 4,00mm dł. 175mm, o kącie widzenia 30st., autoklawna, z mocowaniem do zapięcia automatycznego oraz zamykalnego manualnie. | szt. | 1
58 | Płaszcz artroskpowy, dwuzaworowy, do optyk o śr. 4,00mm i dł 175mm, z automatycznym mocowaniem optyk | szt. | 1
59 | Trokar ołówkowy do płaszcza z mocowaniem do zapięcia automatycznego | szt. | 1
60 | Światłowód | szt. | 1
61 | Kaseta do sterylizacji optyki | szt. | 1
62 | Płytka tytanowa blokowana T-kształtna z otworami 3+5, blokowanymi. Grubość 4,0mm, niesterylna | szt. | 30
63 | Śruba tytanowa, blokowana, samogwintująca o śr. 5,0mm, niesterylna | szt. | 240
64 | Śruba tytanowa, korowa, samogwintująca, o śr. 4,5mm, niesterylna. | szt. | 30
[5 empty] | Razem | 0