| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak/nie podać | Parametry oferowane, tak/nie podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 POZYCJA NR 11 |  |  |  |  |
|  | Platforma elektrochirurgiczna do zabiegów chirurgicznych - szt.3 (poz. 11) |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia. Typ, model | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekodyncjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025. | Tak, podać |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna mono i bipolarna | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym | Tak, podać |  |  |
|  | Odporność aparatu na impuls defibrylacji | Tak, podać |  |  |
|  | Interaktywny ekran dotykowy - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, łatwy do utrzymania w czystości | Tak, podać |  | . |
|  | Ekran z bezodpryskowego szkła bezpiecznego | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Blokada ekranu przed przypadkowym uruchomieniem | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień | Tak, podać |  |  |
|  | Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4 mm, 5 mm, 8 mm bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych | Tak, podać |  |  |
|  | Menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów | Tak, podać |  |  |
|  | Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach wraz ze zmianą mocy i efektów | Tak, podać |  |  |
|  | Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu diatermii | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego w języku polskim na ekranie aparatu. | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | System monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody | Tak, podać |  |  |
|  | Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego | Tak, podać |  |  |
|  | Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - gniazda przystawki argonowej | Tak, podać |  |  |
|  | Liczba miejsc w pamięci aparatu dla min. 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zapisania min. 6 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja mocy cięcia w programach standardowych do min. 400 W ± 5% | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - cięcie standardowe - cięcie suche - cięcie mikro - cięcie pętlą i nożem - cięcie pętlą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - cięcie laparoskopowe - resekcja monopolarna | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do min. 250 W ± 5% | Tak, podać |  |  |
|  | Tryby koagulacji monopolarnej min.: - miękka, - min. 3 forsowne (nietnąca, mieszana, tnąca), - spray, - gastro, - laparoskopia | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość jednoczesnej koagulacji bipolarnej za pomocą dwóch instrumentów sterowanych z włączników nożnych, z odrębną regulacją mocy dla każdego instrumentu | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja mocy cięcia bipolarnego do min. 200 W | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do min. 120 W | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna) | Tak, podać |  |  |
|  | Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co max. 0,1 W | Tak, podać |  |  |
|  | Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją autostart regulowaną z dokładnością co max. 0,05 sekundy w zakresie min. od 0,5 s do 2,5 s | Tak, podać |  |  |
|  | Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Cykl zamykania dużych naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia | Tak, podać |  |  |
|  | Aktywacja narzędzi do ligacji przez wyłącznik nożny lub w rękojeści | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń | Tak, podać |  |  |
|  | Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny wielorazowy, kabel wielorazowy do pęsety bipolarnej, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń, resekcji) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich | Tak, podać |  |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania przez gniazdo USB lub gniazdo internetowe | Tak, podać |  |  |
|  | Odrębna zmiana poziomu głośności dla aktywacji, przycisków i dźwięków alarmowych | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zmiany jasności ekranu w zależności od oświetlenia sali operacyjnej | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość integracji dodatkowych urządzeń chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość współpracy ze zintegrowanymi systemami sali operacyjnej. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość współpracy z wielorazowymi sondami argonowymi i wielorazowym argonowym kablem przyłączeniowym. | Tak, podać |  |  |
|  | Program do polipektomii, ECPW, ESD, POEM, Mukozektomii, Ampulektomii możliwość ustawienia trzech prędkości cięcia, wolny, średni, szybki | Tak, podać |  |  |
|  | Przystawka argonowa | Tak, podać |  |  |
|  | Wszystkie parametry regulowane z ekranu diatermii | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Automatyczne dobieranie parametrów mocy i przepływu w zależności od wybranego programu argonowego | Tak, podać |  |  |
|  | Przycisk służący do wypełnienia instrumentów gazem | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość podłączenia dwóch butli z argonem | Tak, podać |  |  |
|  | Wskaźniki napełnienia butli na ekranie generatora | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczne przełączanie z butli pustej na pełną | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości przepływu dla cięcia i koagulacji na ekranie diatermii | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja przepływu w zakresie min. 0,1-10,0 l/min z krokiem co max. 0,1 l/min. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość skutecznego zapłonu argonu przy mocy poniżej 5 W | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | System ciągłego monitorowania przepływu argonu | Tak, podać |  |  |
|  | Ciągły autotest systemu, monitorowanie ciśnienia gazu na końcówce elektrody | Tak, podać |  |  |
|  | Wykrywanie niedrożności sondy | Tak, podać |  |  |
|  | Wyświetlanie błędów, ostrzeżeń i komunikatów na ekranie diatermii | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość bezpiecznej pracy, zapłon argonu w dużej odległości od tkanki | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość aktywacji plazmy argonowej, pulsacyjnej z możliwością regulacji prędkości pulsów, wyborem wielu efektów | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość współpracy z wielorazowymi sondami argonowymi i wielorazowym kablem przyłączeniowym. | Tak/Nie, podać |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Platforma jezdna | Tak, podać |  |  |
|  | Platforma na czterech skrętnych kołach odprowadzających ładunki elektrostatyczne, z czego dwa koła z hamulcem, tunelem na kable z ukośną półką z czterema otworami pod aparat elektrochirurgiczny i przystawkę argonową, uchwyt na butlę argonową. Platforma wyposażona w: podstawa/miejsce na przełącznik nożny dwupedałowy i uchwyt do manewrowania z możliwością montażu z przodu aparatu. | Tak, podać |  |  |
|  | Akcesoria dodatkowe | Tak, podać |  |  |
|  | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4 m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem | Tak, podać |  |  |
|  | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5 m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5 cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Elektroda neutralna jednorazowego użytku opakowanie 100 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Instrument do zamykania naczyń do Ø 5 mm, wielorazowego użytku - klemy do chirurgii otwartej dł. 160 mm, z zaczepem, końcówka zagięta dł. 15 mm, szerokość 1,5 mm – 3 mm, pokryta powłoką nieprzywierającą, kabel 4,5 m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Instrument do zamykania naczyń do Ø 7 mm, wielorazowego użytku - klemy do chirurgii otwartej dł. 280 mm, z zaczepem, końcówka zagięta dł. 30 mm, szerokość 3 mm – 5 mm, pokryta powłoką nieprzywierającą, kabel 4,5 m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5 m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa; przeznaczenie do sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość 4,5 m, wtyczka od strony instrumentu Ø 4 mm, od strony aparatu Ø 5 mm; przeznaczenie do sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 155 mm, do elektrod z trzonkiem Ø 2,4 mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5 m, wtyczka 3-bolcowa; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Elektroda nożowa, prosta, długość 60 mm, trzonek Ø 2,4 mm, wymiary noża 2,6 mm x 0,6 mm x 13 mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Laparoskopowy, wielorazowy instrument bipolarny do zamykania naczyń dł. 360 mm, rękojeść z nierozłącznym kablem o dł. 4,5 m - wtyk do diatermii dwupinowy, szczęki okienkowe proste | Tak, podać |  |  |
|  | Jednorazowy, laparoskopowy instrument do zamykania naczyń 7 mm, prowadnica dł. 37 cm, średnica 5 mm, szczęki Maryland z nożem, możliwość rotacji 360°, aktywacja z uchwytu, możliwość włączenia lub wyłączenia zatrzasku w uchwycie - 1szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Elektroda laparoskopowa - cienki hak "L", długość 360 mm, Ø 5 mm, wymiar haka 4 mm x 1 mm, instrument z ceramiczną izolacją końcówki; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Pęseta bipolarna, prosta, nieprzywierająca do tkanki, powłoka typu NON STICK, rozmiar 195 mm x 1 mm, minimum 75 cykli sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Reduktor ciśnienia do argonu, z manometrem i elektrycznym miernikiem ciśnienia, DIN 477, nr 6 | Tak, podać |  |  |
|  | Butla na argon | Tak, podać |  |  |
|  | Uchwyt argonowy z dwoma przyciskami i kablem dł. 3,5 m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa, przyłącze argonowe typu Luer Lock, z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Sztywna elektroda argonowa do koagulacji z trzonkiem Ø 4 mm, długość 75 mm, Ø 5 mm, końcówka elektrody wykonana z ceramiki; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Sztywna elektroda argonowa do koagulacji z trzonkiem Ø 4 mm, długość 150 mm, Ø 5 mm, końcówka elektrody wykonana z ceramiki; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Sztywna elektroda argonowa do koagulacji z trzonkiem Ø 4 mm, długość 370 mm, Ø 5 mm, końcówka elektrody wykonana z ceramiki; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Zestaw sterylnych filtrów jednorazowego użytku do argonu, średnica filtra 25 mm / opakowanie 50 szt. | Tak, podać |  |  |
|  | Wielorazowy kabel przyłączeniowy do elastycznych sond argonowych dł. 2,5 m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa, przyłącze argonowe typu Luer Lock, od strony sondy wtyczka płaska, z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Wielorazowa monopolarna, elastyczna sonda argonowa, długość 2,2 m, Ø 2,3 mm, wypływ gazu osiowy, zaokrąglona końcówka ceramiczna, sonda ze skalą, wtyczka płaska; przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | Kabel monopolarny do endoskopii, długość 4,5 m, wtyczka od strony instrumentu Ø 2,8 mm, od strony aparatu Ø 5 mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | Tak, podać |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji- licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi (filtry) - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji nieodpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej, dostarczona w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny). | Tak, podać |  |
|  | Za naprawę rozumie się również naprawę zdalną (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy). | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 10 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 5 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku naprawy powyżej 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do starczyć urządzenie zastępcze ( na czas naprawy) | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). | Tak, podać |  |
|  | Serwis, części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min. 10 lat. | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski - podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą.) | Tak, podać |  |
| Dostawa i szkolenie: |  |  |  |
|  | Urządzenie dostarczone i zainstalowane na koszt wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie dwukrotne dla personelu w terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

Maksymalna ilość punktów: 45

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy