Załącznik nr 1.2 do SWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56/2021

Zadanie 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia:  Myjnia – dezynfektor  (Oddział Kardiologiczny)  – 1 szt.

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Myjnia - dezynfektor do mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno – chemicznej basenów i kaczek |  |
| 2 | Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-3 |  |
| 3 | Drzwi otwierane automatycznie, za pomocą pedału nożnego, przesuwane w pionie, wykonane z hartowanego szkła. |  |
| 4 | System zabezpieczający drzwi, uniemożliwiający ich otwarcie w trakcie procesu mycia i dezynfekcji |  |
| 5 | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej, pojemność komory minimum 1 basen z pokrywką i 2 kaczki na cykl |  |
| 6 | Sterowanie mikroprocesowe, procesy realizowane automatycznie |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w obrotowy uchwyt / kosz eliminujący możliwość wylania się nieczystości – obrócenie uchwytu / kosza z wsadem odbywa się w momencie, gdy drzwi są już w pełni zamknięte |  |
| 8 | Uchwyt / kosz uniwersalny – umożliwiający załadunek m.in. basenów, kaczek, butli do ssaków, misek |  |
| 9 | Optyczne i akustyczne informacje o awariach |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w dwie pompy dozujące detergent |  |
| 11 | Szafka umieszczona w dolnej części urządzenia umożliwiająca przechowywanie środków chemicznych w ilości min. 2 kanistry po 5l. |  |
| 12 | Maksymalne wymiary urządzenia: Wysokość – 1750mm; Szerokość – 600 mm; Głębokość – 610mm |  |
| 13 | Myjnia zasilana elektrycznie 400V, 50Hz o mocy 6,9kW |  |
| 14 | Moc pompy wody min. 900W |  |
| 15 | Moc elementów grzejnych min. 6kW |  |
| 16 | Poziom emitowanego hałasu nie przekraczający 51dB |  |
| 17 | Przyłącze wody ciepłej i zimnej – ¾”, możliwość pracy przy zasileniu wyłącznie w wodę zimną |  |
| 18 | Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem |  |
| 19 | Autodezynfekcja termiczna urządzenia |  |
| 20 | Myjnia wyposażona w system dysz stałych i obrotowych, zapewniających dokładne mycie zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych powierzchni mytych przedmiotów |  |
| 21 | Myjnia realizująca dezynfekcję termiczna w temperaturze 93 ºC |  |
| 22 | Urządzenie posiadające certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.