AE/ZP-27-49/21		                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

##### cyto-wirówki 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cytowirówka fabrycznie nowa rok produkcji nie wcześniej niż w 2021. | TAK |  |
|  | Cytowirówka do przygotowywania preparatów cytologicznych | TAK |  |
|  | Wirnik horyzontalny cytologiczny – na minimum 12 zawieszek kompatybilny z oferowaną cytowirówką | TAK |  |
|  | Wirnik na minimum 6 sztuk probówek o pojemności 50 ml typu Falcon, kompatybilny z oferowaną cytowirówką lub na wyposażeniu cytowirówki wirówka laboratoryjna z możliwością wirowania probówek 50 ml typu Falcon (6 pozycji lub więcej) | TAK |  |
|  | Możliwość wirowania probówek o pojemności 15 ml typu Falcon za pomocą redukcji do wirnika 50 ml lub oddzielnego wirnika (możliwość wirowania probówek 15 ml za pomocą cytowirówki i/lub wirówki laboratoryjnej na wyposażeniu cytowirówki) | TAK |  |
|  | Wirnik cytologiczny oraz wirnik na probówki typu Falcon wyposażone w system szybkiej wymiany umożliwiający wymianę wirników bez użycia narzędzi (w przypadku oferowania tylko cytowirówki bez dodatkowej wirówki laboratoryjnej na wyposażeniu cytowirówki) | TAK |  |
|  | Czas wirowania w zakresie minimum 1 – 20 min. | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zakres obrotów maksymalnych minimum 2000 obr/min | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wyświetlacz aktualnych parametrów pracy (min. prędkość, czas) | TAK |  |
|  | Możliwość awaryjnego otwarcia pokrywy | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania | TAK |  |
|  | Przycisk impulsu do szybkiego i krótkiego wirowania | TAK |  |
|  | Przycisk RCF umożliwiający wyświetlenie aktualnej wartości RCF podczas pracy | TAK/NIE Punktacja: Oferowane urządzenie posiada opisaną funkcjonalność - 5 pkt. Oferowane urządzenie nie posiada opisanej funkcjonalności - 0 pkt. |  |
|  | Wyposażenie: zestaw startowy umożliwiający wykonanie minimum 100 preparatów cytologicznych (filtry bibułowe, szkiełka mikroskopowe, statyw do stabilnego ustawienia wirnika poza wirówką) | TAK |  |
|  | Alarm niewyważenia rotora. | TAK |  |
|  | Waga max: 30 kg | TAK |  |
|  | Zestaw do przygotowywania cytobloków na wyposażeniu cytowirówki, min. 5 sztuk zgodnych z poniższym opisem: -probówka do zagęszczania oraz żelowania materiału tkankowego wyposażona w dwie nakrętki (górna i dolna) -możliwość wirowania probówek w wirówkach z zastosowaniem wirnika na probówki tylko Falcon o pojemności 50 ml -na dnie probówki min. 6 zagłębień do sedymentacji materiału tkankowego podczas wirowania z żelem zagęszczającym -„punkt ślepy” (oznaczenie widoczne po zatopieniu materiału w parafinie) – dla łatwej wizualnej oceny rozpoczęcia skrawania materiału tkankowego podczas obróbki cytobloku na mikrotomie -podłoże transportowe w probówce -wymiar: średnica górna 28 mm, średnica dolna 22 mm, wysokość 51 mm (+/- 10 %) | TAK/NIE Punktacja: Oferowane urządzenie posiada opisane funkcjonalności - 20 pkt. Oferowane urządzenie nie posiada opisanych funkcjonalności - 0 pkt. |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Wszystkie dostarczone urządzenia i akcesoria po zamontowaniu i uruchomieniu mają być ze sobą kompatybilne i współpracować ze sobą zgodnie z przeznaczeniem. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji, wliczone w cenę oferty, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis w zakresie minimum 24 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Wartość maksymalna - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.